**SPECIFIKACIJE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica**  **Ulica padlih borcev 13A**  **5290 Šempeter pri Gorici** |
| **Oznaka javnega naročila** | **270-10/2024** |
| **Predmet javnega naročila** | **Harmonični skalpel** |

**Ponujeno:**

**Proizvajalec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Model: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

V postopku oddaje javnega naročila **»Harmonični skalpel«** naročnika SB Nova Gorica, izjavljamo, da predmet ponudbe v celoti izpolnjuje vse tehnične in strokovne specifikacije navedene v nadaljevanju. Zaželeno je, da ponudnik v desnem stolpcu navede mesto v ponudbeni dokumentaciji, na katerem je razvidno izpolnjevanje tehnične in strokovne specifikacije (kjer je narava zahteve taka, da se jo lahko izkazuje s priloženo tehnično dokumentacijo ponujene opreme).

|  |  |
| --- | --- |
| **Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti:** |  |
| Harmonični skalpel - generator | |
| 1. Generator ima možnost priklopa za ultrazvočne in napredne bipolarne instrumente.  Združuje napredno tehnologijo, večnamenskost in preprostost zaslona na dotik, v eni enoti, ki je enostavna za upravljanje. Ima intuitivni zaslon na dotik, za hitro in enostavno nastavitev. Ima možnost nadgradljive programske opreme prek pomnilniškega ključka USB.  Ima sposobnost avtomatskega prepoznavanja priklopljenega inštrumenta ter formiranje nastavitev glede na vrsto izbranega inštrumenta. Generator je preprost ter enostaven za upravljanje.  Omogoča možnost uporabe ultrazvočne in napredne bipolarne tehnologije na področjih:  splošne kirurgije, ginekologije, za operacije na debelem črevesju/rektalno, bariatrične kirurgije,torakalne kirurgija, operacije na glavi in vratu, urologije, ortopedije in plastike. |  |
| A.Opisi potrošnega materiala za generator | |
| 1. Ultrazvočne škarje z ukrivljenim rezilom, istočasna koagulacija in rezanje struktur premera do vključno 7 mm, dolžine 23 cm, trije aktivacijski gumbi, neprekinjena/brezstopenjska rotacija 360 stopinj, kompatibilne s ponujenim generatorjem, s tehnologijo prilagajanja tkivu in napredno hemostazo, za enkratno uporabo |  |
| 2. Ultrazvočne škarje z ukrivljenim rezilom, istočasna koagulacija in rezanje struktur premera do vključno 7 mm, dolžine 36 cm, trije aktivacijski gumbi, neprekinjena/brezstopenjska rotacija 360 stopinj, kompatibilne s ponujenim, s tehnologijo prilagajanja tkivu in napredno hemostazo, za enkratno uporabo |  |
| 3. Ultrazvočne škarje z ukrivljenim rezilom, istočasna koagulacija in rezanje struktur premera do vključno 7 mm, dolžine 20 cm, dva aktivacijska gumba, neprekinjena/brezstopenjska rotacija 360 stopinj, ročnik integriran v inštrument, kompatibilen s ponujenim generatorjem, s tehnologijo prilagajanja tkivu in napredno hemostazo ter izboljšano regulacijo temperature, za enkratno uporabo. |  |
| 4. Ultrazvočne škarje z ukrivljenim rezilom, istočasna koagulacija in rezanje struktur premera do vključno 7 mm, dolžine 36 cm, dva aktivacijska gumba, neprekinjena/brezstopenjska rotacija 360 stopinj, ročnik integriran v inštrument, kompatibilen s ponujenim generatorjem, s tehnologijo prilagajanja tkivu in napredno hemostazo ter izboljšano regulacijo temperature, za enkratno uporabo. |  |
| 5. Endoskopska ultrazvočna disekcijska kljukica, za enega pacienta, premer 5 mm, dolžina 32 cm, sterilna, kompatibilna s ponujenim ročnikom in generatorjem. |  |
| 6. Ročnik s povezovalnim kablom za generator, za večkratno uporabo (za vsaj 99 uporab). |  |
| 7. Adapter za ročno aktivacijo 5mm instrumentov, za enkratno uporabo. |  |
| B. Ostalo | |
| 1. Ponudnik mora vključiti v ponudbo tudi stopalko za generator (za večkratno uporabo). |  |
| 2. Ponudnik mora poleg zahtevane opreme ob primopredaji dostaviti tudi naslednji potrošni material:  - Ultrazvočne škarje z ukrivljenim rezilom, istočasna koagulacija in rezanje struktur premera do vključno 7 mm, dolžine 23 cm, trije aktivacijski gumbi, neprekinjena/brezstopenjska rotacija 360 stopinj, kompatibilne s ponujenim generatorjem, s tehnologijo prilagajanja tkivu in napredno hemostazo, za enkratno uporabo - **6 KOS**  -Ultrazvočne škarje z ukrivljenim rezilom, istočasna koagulacija in rezanje struktur premera do vključno 7 mm, dolžine 36 cm, trije aktivacijski gumbi, neprekinjena/brezstopenjska rotacija 360 stopinj, kompatibilne s ponujenim, s tehnologijo prilagajanja tkivu in napredno hemostazo, za enkratno uporabo - **6 KOS**  - Ultrazvočne škarje z ukrivljenim rezilom, istočasna koagulacija in rezanje struktur premera do vključno 7 mm, dolžine 20 cm, dva aktivacijska gumba, neprekinjena/brezstopenjska rotacija 360 stopinj, ročnik integriran v inštrument, kompatibilen s ponujenim generatorjem, s tehnologijo prilagajanja tkivu in napredno hemostazo ter izboljšano regulacijo temperature, za enkratno uporabo - **6 KOS**  -Ultrazvočne škarje z ukrivljenim rezilom, istočasna koagulacija in rezanje struktur premera do vključno 7 mm, dolžine 36 cm, dva aktivacijska gumba, neprekinjena/brezstopenjska rotacija 360 stopinj, ročnik integriran v inštrument, kompatibilen s ponujenim generatorjem, s tehnologijo prilagajanja tkivu in napredno hemostazo ter izboljšano regulacijo temperature, za enkratno uporabo - **6 KOS**  -Endoskopska ultrazvočna disekcijska kljukica, za enega pacienta, premer 5 mm, dolžina 32 cm, sterilna, kompatibilna s ponujenim ročnikom in generatorjem. - **6 KOS**  - Ročnik s povezovalnim kablom za generator, za večkratno uporabo (za 99 uporab) - **1 KOS**  - Adapter za ročno aktivacijo 5mm instrumentov, za enkratno uporabo - **3 KOS**  Cena in količina potrošnega materiala, ki mora biti dostavljen ob primopredaji, je zajet v ceno potrošnega materiala za obdboje sedmih let (Predračun – točka 3) |  |

Kjer ni izrecno zahtevano drugače, je zaželeno, da ponudnik priloži **tehnično dokumentacijo ponujene opreme,** kot so na primer prospekti, tehnični listi ipd. Naročnik lahko v okviru preverjanja resničnosti navedb v ponudbi oziroma na podlagi drugega odstavka 89. člena ZJN-3 katerega koli ponudnika pozove k podaji pojasnil oziroma predložitvi dodatne dokumentacije v zvezi s tehničnimi specifikacijami oziroma izpolnjevanjem zahtev iz tega dokumenta.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V/na      , dne | | |
|  |  |  |
| **Zastopnik/prokurist (ime in priimek)** | **Podpis** | **Žig** |
|  |  |  |