**ODGOVORI NA VPRAŠANJA PONUDNIKA Z DNE 12.01.2023 - 273-1/2023 oprema STRETCHER - preureditev sobe**

Opis:

Dvodelno ležišče širine najmanj 64 cm, dolžine 200 cm, izdelano iz HPL laminata

laminata debeline 8 mm. Ali lahko ponudimo laminat debeline 5mm?

ODGOVOR: DA, lahko se ponudi laminat deb. 5 mm.

- dolžina vzglavnega dela od 68 cm do 72 cm, Ali lahko ponudimo dolžino vzglavnega dela 82 cm, kar je dovolj, da podpira glavo tudi višjim pacientom v primeru pokončnega sedenja?

ODGOVOR: DA, lahko se ponudi dolžino vzglavnega dela 82 cm.

- na vzglavnem in nožnem delu ležišča morajo biti nameščeni ergonomsko

oblikovani ročaji za vodenje strecherja,

- na vogalih ležišča morajo biti nameščeni vrtljivi gumijasti odbojniki,

- na levi in desni strani ležišča mora biti nameščena zložljiva ograjica

v celoti izdelana iz inox materiala, ki v zloženem stanju ne sme gledati čez

zgornji rob ležišča (laminata), v postavljenem stanju mora biti visoka vsaj

30 cm nad ležiščem (laminatom), Ali lahko ponudimo ograjico, katere preške in povezave so v celoti izdelane iz inox material, le povezovalni členi so iz umetnega materiala?

ODGOVOR: DA, lahko se ponudi

- ograjica mora biti izvedena (v postavljenem stanju) z vertikalno postavljenimi

prečkami (razmak med prečkami največ 30 cm), da se prepreči vzpenjanje po njej v

v primeru mlajših pacientov (otrok),

- blazina na ležišču debeline vsaj 10 cm, z zgornjo plastjo spominske pene; blazina

mora biti odstranljiva in s spodnje strani tapecirana v proti zdrsni material,

- blazina mora biti izdelana iz materiala PU, kar omogoča čiščenje z močnimi razkužili in odpornost na kri, blato in urin,

- višina strecherja je hidravlično nastavljiva od 65 do 96 cm s pomočjo pedala,ki

je nameščen na desni in levi strani strecherja, Ali lahko ponudimo izdelek z nastavljivo višino med 52 in 82 cm, s čimer je zagotovljeno enostavno in varno vstopanje/izstopanje pacientov zvoljo nizke vstopne višine?

ODGOVOR: DA, lahko se ponudi

- strecher mora omogočati horizontalen položaj, pol sedeč položaj z naklonom

vzglavnega dela 90⁰ in trendelenburg in antitrendelenburg +12⁰ do -12⁰, Ali lahko ponudimo naklon hrbtnega dela med 0 in 85 stopinjami in trendelenburg in antitrendelnburg do +- 18 stopinj?

ODGOVOR: DA, lahko se ponudi

- trendelenburg in antitrendelenburg se nastavlja z desne in leve strani strecherja,

- strecher mora biti opremljen s centralnim zavornim sistemom in kolesi Ø 200 mm,

- nožna ročica za upravljanje centralnega zavornega sistema mora biti

nameščena na vseh štirih vogalih podnožja,

- podnožje ležišča mora biti opremljeno z inox letvami standardnega pravokotnega

preseka 10x25 mm, Prosimo za dodatna pojasnila, ali gre v tem primeru za letve na podnožju ali ležalnem okvirju ter ali so letve nameščena le ob straneh/ograjici ali tudi pri gali in nogah?

ODGOVOR: pojasnilo, Gre za letve na ležalnem okvirju nameščenem ob straneh

- opremljen mora biti s 3 delnim zložljivim stojalom za infuzijo z enoročnim

nastavljanjem višine in tremi vrtljivimi kljukicami za obešanje, stojalo se lahko

namesti na vzglavni ali na nožni del,

- podnožje ležišča mora biti zaščiteno s plastičnim pokrovom tako, da je

konstrukcija kar se da skrita, kar omogoča enostavno čiščenje,

- integriran prostor za osebne stvari in kisikovo jeklenko (3l),

- opremljen z nosilcem za papir,

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|   |   | *OP MIZE, PREGLEDNE MIZE, STRECHER-JI* |   |   |   |
| 3.1 | STRECHER02 | STRECHER | 1 |   |                -      |
|   |   |   |   |   |   |