POTENCIALNI PONUDNIK

Številka: 273-15/2023

Datum: 14.3.2023

Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe – AVTOMATSKI PNEVMATIČNI TOURNIQUET SISTEM ZA ZAGOTAVLJANJE ZAČASNE ZAPORE KRVNEGA PRETOKA NA ZGORNJIH IN SPODNJIH EKSTREMITETAH

Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudbe v skladu z navedenimi specifikacijami, in sicer:

Naprava naj izpolnjuje naslednje zahteve:

-	zagotavljanje začasne hemostaze (zapore krvnega pretoka) na ekstremitetah preko napihljivih manšet,

-	avtomatizirano delovanje,

-	možnost uporabe na zgornjih in spodnjih ekstremitetah,

-	možnost uporabe pri odraslih in pri otrocih,

-	za napihovanje manšet se uporablja ambientalni zrak iz prostora,

-	omogočati mora pacientu prilagojeni minimalni zaporni tlak, ki še zagotavlja hemostazo (zaporo krvnega pretoka) ekstremitete, na kateri je nameščena specifična manšeta,

-	naprava mora preko senzorja, nameščenega na distalnem delu ekstremitete (prst), sama izračunati in prilagoditi priporočeni minimalni zaporni tlak glede na trenutni krvni tlak na ekstremiteti dotičnega pacienta, na kateri je nameščena specifična manšeta,

-	možnost hkratne namestitve dveh manšet preko dveh portov in dveh manšetnih sistemov,

-	regulacija tlaka in časa napihnjenosti manšet morata biti omogočena neodvisno za vsako manšeto posebej,

-	dvojni manšetni sistem mora omogočati preprečitev možnost nenamerne sprostitve sekundarne manšete,

-	možnost prikaza parametrov (nastavljen tlak v manšeti, trenutni tlak v manšeti, nastavljen čas zažema, pretečen čas zažema, kontrolna sporočila ipd.) hkrati za vsako manšeto posebej preko ekrana na dotik,

-	barvni SVGA LED LCD ekran na dotik, preko katerega poteka upravljanje z napravo, mora biti velikosti najmanj 8'',

-	uporaba ekrana na dotik mora v čim večji meri onemogočiti nenamerno spreminjanje parametrov zaradi naključnega nestandardiziranega dotika ekrana,

-	razpon nastavitve tlaka v manšeti mora znašati od 50 do 600 mmHg,

-	naprava mora pri tlakih nad 400 mmHg zahtevati posebno odobritev s strani uporabnika,

-	natančnost regulacije tlaka v območju med 50 in 600 mmHg mora znašati do +/- 3 mmHg,

-	tlak v manšeti se regulira elektronsko s pomočjo mikroprocesorja,

-	razpon nastavitve časa napihnjenosti manšete mora znašati od 1 do 240 minut,

-	tovarniško privzeta nastavitev vrednosti tlaka v manšeti mora znašati 250 mmHg, omogočena pa mora biti tudi poljubna ročno nastavljena privezeta nastavitev, ki se shrani v spomin,

-	tovarniško privzeta nastavitev vrednosti časa napihnjenosti manšete mora znašati 60 minut, omogočena pa mora biti tudi poljubna ročno nastavljena privezeta nastavitev, ki se shrani v spomin,

-	omogočati mora ročno spreminjanje (navzgor in navzdol) nastavljene vrednosti tlaka v manšeti s posameznim dotikom ekrana postopoma za eno enoto (mmHg) in kontinuiranim dotikom ekrana po pet enot (mmHg),

-	omogočati mora ročno spreminjanje (navzgor in navzdol) nastavljenega časa napihnjenosti manšete s posameznim dotikom ekrana postopoma za eno enoto (minuta) in kontinuiranim dotikom ekrana po pet enot (minuta),

-	natančnost timerja mora znašati 0,25 % pretečenega časa,

-	omogočati mora avtomatsko detekcijo zapore / obstrukcije v pnevmatični cevi manšete, na kar opozori z alarmom,

-	omogočati mora opozorilo (alarm) v primeru, da ostane manšeta napihnjena, kadar nameravamo postaviti aparat v stanje pripravljenosti (»stand-by«) oziroma ga ugasniti,

-	na presežen nastavljeni čas napihnjenosti manšete mora opozoriti z alarmom,

-	po vsakem vklopu se mora naprava samodejno zagnati, narediti samodejno diagnostično testiranje softvera in hardvera ter opraviti ustrezno samodejno kalibriranje,

-	pred vsako uporabo mora naprava omogočati možnost zagona samodejnega preizkusa manšete na morebitno puščanje zraka,

-	po končani uporabi mora omogočiti izpis statističnih podatkov, ki naj vsebujejo najmanj vrednosti začetnega in končnega tlaka v ekstremiteti, minimalnega zapornega tlaka in časa zažema,

-	napajanje preko polnilca na električno omrežje,

-	avtonomija delovanja z avtomatskim preklopom na litijeve baterije – polno delovanje najmanj 6 ur, minimalno delovanje najmanj 360 minut; prikaz stanja napolnjenosti baterije,

-	imeti mora ročaj, ki omogoča enostaven prenos naprave,

-	naprava mora biti lahka, mase manj kot 7 kg,

-	možnost proste namestitve npr. na mizo,

-	možnost namestitve na prevozno stojalo (kot držalo za infuzijske tekočine), s katerega se lahko sname,

-	izkazati je treba ustrezno dokumentacijo za uporabo,

-	omogočati mora ustrezno čiščenje.

Napravi morajo biti priložene nesterilne cilindrične manšete z enojno zračno cevjo - za večkratno uporabo, narejene iz kakovostnega, trpežnega materiala, udobne za pacienta, velikosti (označene z različnimi barvami):

-	20 cm (1 kos),

-	30 cm (1 kos),

-	46 cm (1 kos),

-	61 cm (1 kos),

-	76 cm (1 kos),

-	86 cm (1 kos),

-	107 cm (1 kos).

Manšete morajo ustrezati za uporabo tako pri odraslih kot pri otrocih, primerne morajo biti za zgornje in spodnje ekstremitete. Manšete morajo omogočati možnost ustreznega čiščenja.

Napravi morata biti priloženi kompatibilno prevozno stojalo (1 kos) za namestitev tourniquet sistema ter držalo za cilindrične manšete (1 kos). Napravi morata omogočati možnost ustreznega čiščenja.

Rok za predložitev ponudbe: torek, 21.3.2023 do 12.00 ure na naslov e-pošte: nabava@bolnisnica-go.si

Način izvedbe postopka: Ponudnik v skladu s tem povabilom poda ponudbo v elektronski obliki na e-naslov in v roku navedenem zgoraj.

Naročnik si pridržuje pravico, da naročila ne odda.

Rok plačila: 60 dni

Na ponudbi navedite tudi garancijski rok.

Merilo za izbiro: - sprejemljiva cena

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj. V kolikor bo naročnik prejel več ponudb z enako ceno, bo izbral ponudbo, ki jo je prej prejel.

Lep pozdrav,

Vodja službe za nabavno in javna naročila

Natali Sardon Pahor