POTENCIALNI PONUDNIK

Številka: 273-10/2023

Datum: 27.2.2023

Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe – dobava defibrilatorja

Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudbe v skladu z navedenimi specifikacijami, in sicer:

DEFIBRILATOR / MONITOR

Specifikacije:

- defibrilator / monitor z bifazično krivuljo do 360 J,

- sinhrona in asinhrona defibrilacija z možnostjo izbire energije,

- omogočati mora natančno nastavitev izbrane energije na 1 J pri energijah od 1-10 J,

- možnost AED - polavtomatskega načina defibrilatorja za otroke in odrasle,

- zunanji spodbujevalnik (PACING),

- monitor mora omogočati merjenje naslednjih parametrov: EKG, SpO2, NIBP, EtCO2,

- osnovna detekcija aritmij,

- barvni TFT LCD zaslon, diagonala najmanj 17 cm, ki mora omogočati prikaz vsaj treh (3) krivulj,

- vgrajen mora imeti termo tiskalnik vsaj 50 mm,

- delovanje na omrežno napetost oziroma na Li-Ion baterijo, ki omogoča vsaj do 6 ur spremljanje pacienta (kontinuirano EKG in SpO2, NIBP v intervalu 15 minut) oziroma najmanj 200 defibrilacij pri maksimalni energiji,

- stopnja zaščite pred vdori trdih delcev in tekočin: IP44,

- imeti mora nastavitev alarmnih mej in alarmov za merjene parametre,

- možnost shranjevanja podatkov v interni spomin (vsaj 50 ur),

- zagotavljati mora prenos podatkov preko brezžičnega Wifi vgrajenega modula in USB pomnilniške naprave,

- omogočena priključitev na obstoječo centralno postajo, proizvajalca Mindray (vsakodnevni nadzor, izpisi stanja naprave),

- teža defibrilatorja skupaj z baterijo, zaradi možnosti transporta, naj ne presega 6 kg,

- avtomatska samokontrola aparata - indikator pripravljenosti za uporabo,

- možnost defibrilacije z ročkami in s samolepilnimi elektrodami (priloženo 1 x odrasla in 1 x otroška defibrilacijska elektroda),

- priložen potrošni material za odraslega - EKG kabel, cev in manšeta za NIBP ter SpO2 senzor,

- priložena prenosna torba.

V kolikor je potrebno letno vzdrževanje, vas prosimo, da podate ponudbo tudi za letni preventivni servis.

V kolikor se za delovanje aparature potrebuje potrošni material, vas prosimo, da navedete kateri material se potrebuje in podate cene na kos.

- rok za predložitev ponudbe: petek, 3.3.2023 do 12.00 ure na naslov e-pošte: nabava@bolnisnica-go.si

- Način izvedbe postopka: Ponudnik v skladu s tem povabilom poda ponudbo v elektronski obliki na e-naslov in v roku navedenem zgoraj.

Naročnik si pridržuje pravico, da naročila ne odda.

Rok plačila: 30 dni

Garancija: najmanj 12 mesecev

- Merilo za izbiro: - sprejemljiva cena

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj. V kolikor bo naročnik prejel več ponudb z enako ceno, bo izbral ponudbo, ki jo je prej prejel.

Lep pozdrav,

Vodja službe za nabavno in javna naročila

Natali Sardon Pahor