POVPRAŠEVANJE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA VF ELEKTROKIRURŠKEGA NOŽA

Specifikacija zahtev naročnika:

1. VF elektrokirurški nož mora biti namenjen za uporabo pri kirurških posegih.

2. Omogočati mora vsaj načine dela rezanja tkiva ter monopolarne in bipolarne

koagulacije (mono in bipolarni generator).

3. Generator mora omogočati avtomatsko regulacijo moči, električnega toka in napetosti.

4. Aparat mora imeti dva priključna vhoda za monopolarni ročnik in en vhod za bipolarni ročnik.

5. Aparat mora vsebovati LCD ekran z možnostjo prikaza nastavitev aparata.

6. Parameter izhodne moči mora izpolnjevati vsaj naslednje kriterije:

- način rezanja vsaj od 10W do 200W nastavljivo po 1W;

- način koagulacije vsaj od 5 W do 200 W nastavljivo po 1W.

7. V načinu rezanja mora biti na razpolago način Auto Cut.

8. V načinu koagulacije morajo biti na razpolago vsaj načini: Soft, Forced, in Bipolar soft.

9. Možnost nadgradnje aparata s funkcijo Endo Cut za endoskopske posege.

10. Možnost priklopa aparatov z avtomatskim vklopom: argon plazma koagulatorja, aparata za avtomatsko odvajanje kirurškega dima, irigacijske črpalke ali aspiratorja.

11. Aparat mora imeti funkcijo Avto start in Avto stop.

12. Aparat mora imeti sistem konstantne vizualne in numerične kontrole upornosti nevtralne elektrode.

13. Aparat mora omogočati aktiviranje monopolarnega načina dela z nožnim stikalom ali s tipkami na ročniku posebej za rezanje in koagulacijo.

14. Aparat mora omogočati izklop posamezne tipke nožnega stikala preko nastavitev na LCD ekranu.

14. Aparat mora imeti vgrajeno avtomatsko zaščito pred napakami, vizualna in zvočna opozorila.

15. Aparat mora imeti priključke izvedene tako, da je zagotovljena združljivost s priborom, ki ga uporabljajo v katetrskem laboratoriju Splošne bolnišnice Nova Gorica in sicer:

- monopolarni ročniki proizvajalca Erbe

- kabli in bipolarne pincete proizvajalca Erbe

- kabel za nevtralno elektrodo proizvajalca Erbe.

16. Aparat mora izpolnjevati zahteve varnostnega razreda 1 po standardu SIST en 60601-1.

17. V ponudbi mora biti vključen voziček za elektrokirurški nož ter opcijsko dodatno opremo in nožno stikalo z dvema tipkama.