# NAROČNIK:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA

»DR.FRANCA DERGANCA«

NOVA GORICA

# RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZA JAVNO NAROČILO
PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

# ZA JN

# »TUNELSKO DEZINFEKCIJSKI POMIVALNI STROJ«

Št.: 260-8/10-6

# NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

# ZA JAVNO NAROČILO

PO POSTOKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

# ZA JN

# »TUNELSKO DEZINFEKCIJSKI POMIVALNI STROJ«

- 1. Podlaga po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10; v nadaljevanju ZJN-2 ); 30. člen ZJN-2. 2. Predmet javnega naročila (JN) Predmet javnega naročila zajema dobavo in montažo tunelskega dezinfekcijskega pomivalnega stroja (v nadaljevanju: stroj). Tunelski pomivalni stoj mora biti sodobne izvedbe. Vsi pogoni in grelni elementi morajo biti na električno energijo. Stroj mora imeti minimalno štiri (4) tanke, po standardu DIN 10510. Kapaciteta stroja po standardu DIN 10510 mora biti minimalno 3490 krožnikov/h (Ø 24/26 cm), ob kontaktnem času z vodo 120 sek. in hitrosti traku max. 1,6 m/min. V stroju mora biti vgrajen neskončni trak za bolnišnice. Vgrajen mora biti frekvenčni regulator, ki omogoča regulacijo hitrosti traku glede na izbrani program pranja. Trak mora imeti možnost povratnega pomika. Trak mora omogočati nameščanje za pranje globokih in plitkih krožnikov, pladnjev, termos posod, pranje s košarami ki ne blokirajo traku oz. delovanje stroja (npr. za pomivanje kozarcev, pribora ipd.). Naročnik uporablja za pomivanje naslednje vrste košar dim 500x500 mm: - 2 kos košara jedilni pribor 8-delna, - 50 kos košara za pranje posode tablet sistema, - 5 kos košara za skodelice. Naloga ponudnika je, da preveri primernost nadaljnje uporabe obstoječih košar na ponujenem stroju. V kolikor ponudnik ocenjuje, da naročnikove košare niso primerne za uporabo na ponujenem stroju, mora v ponudbi dodati število primernih nadomestnih košar. Stroj mora omogočati priklop dozirnih naprav izbranih različnih dobaviteljev pralnih sredstev (javno naročilo sredstva za strojno pomivanje posode. Na zadnji javni razpis so se ko ponudniki proizvodov prijavili npr. Ecolab, Kimi, Johnson Diversey). Stroj mora biti sestavljen iz cone za nalaganje posode, cone za predpomivanje posode, cone za pranje, cone za ispiranje, cone za sušenje, cone za odvzem posode, ki so funkcionalno povezani v celoto. V komplet mora biti upoštevana priprava mehke vode, pralne košare in priključek na informacijske komunikacije bolnišnice. Minimalne tehnične zahteve: 1. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA TUNELSKO POMIVALNI DEZINFEKCIJSKI STROJ V naslednji preglednici so vpisane naročnikove zahteve (stolpec 2), zahtevani tehnični podatki (stolpec 3), v stolpec 4 Ponudnik vpiše tehnične podatke za svoj ponujeni pomivalni stroj (vrednosti ponujenega oz. trditve z »DA«, če jih izpolnjuje oz. »NE«, če jih ne) Stroj pomivalni tračni, električni Z.št.; Naročnikove zahteve; Zahtevani tehnični podatki; Ponudnik vpiše tehnične podatke za svoj ponujeni pomivalni stroj (vrednosti oz. trditve z »DA«, če jih izpolnjuje oz. »NE«, če jih ne). 1; 2; 3; 4. 1 Dimenzije stroja. 1.1; Dolžina stroja; Do 6.900 mm. 1.2; Globina; do 900 mm. 1.3; Višina; do 2.000 mm brez kondenzatorja. 1.4; Višina s kondenzatorjem; do 2.100 mm. 1.5; Višina nogic; 150 mm (-/+ 25 mm).. 1.6; Dimenzije odprtine za pomivanje; Širina: 620 mm (± 20 mm). Višina:; 40 mm (± 40 mm).. 2 Konstrukcija stroja in priklop. 2.1; Število pomivalnih bazenov (tankov) z izpiranjem; Minimalno štiri (4) tanki. Po standardu DIN 10510.. 2.2; Konstrukcija stroja; Mora biti izdelana dvostensko, toplotno in zvočno izolirana.. 2.3; rata Morajo biti dvostenska, zvočno in toplotno izolirana.. 2.4; Zaščitna zadnja stena; Mora biti vgrajena po celotni dolžini stroja.. 2.5; Zahtevana skupna dolžina kontakta z vodo; Minimalno 3.000 mm.. 2.6; Napajanje; 400 V, 50 Hz.. 2; 7 Zahtevana skupna priklopna moč stroja:; do 45 kW. 3 Kapaciteta stroja. 3.1; Kapaciteta stroja; Minimalno 3.490 krožnikov/h (Ø 24/26 cm), ob kontaktnem času z vodo 120 sek. in hitrosti traku max. 1,6 m/min. Po standardu DIN 10510.. 4 Cona za nalaganje posode. 4.1; Skupna dolžina sekcije; Minimalno: 1.100 mm .. 4.2; Višina od tal površine za nalaganje; 900 mm (± 30 mm).. 4.3; Filtracija v vsaki coni; Vgrajeno mora biti inox izvlečno sito za lovljenje umazanije in pribora.. 4.4; Zaščita začetka traku; Zaščita mora biti snemljiva b; ez orodja.. 5 Cona za predpomivanje. 5.1; Zahtevana dolžina cone predpomivanja; Minimalno: 1.400 mm.. 5.2; Kapaciteta rezervoarja za predpomivanje; Rezervoar mora imeti kapaciteto od 140 do 200 litrov.. 5.3; Izdelava re; ervoarja Izdelan; mora biti v tehniki globokega vleka. Vogali morajo biti z radijem min. 15 mm.. 5.4; Temperatura vode za predpomivanje; Med 40° in 60° C. Dovoljeno je temperaturno odstopanje in sicer ob prehodu iz cone predpomivanja v cono pomivanja, ko se temperatura postopno dviguje.. 5.5; Moč črpalke za predpomivanje:; do 2,5 kW.. 5.6; Število pomivalnih rok; Minimalno: - tri (3) zgoraj, - dve (2) spodaj.. 5.7; Sita in filtracija; Imeti mora sistem inox sit nad nivojem vode. Vgrajen mora biti sistem za fino filtriranje vode med pomivanjem.. 5; 8 Odtok vode; Mora biti vezan na centralni odtok stroja. Centelni odtok stroja mora biti speljan v obstoječi odvodni jašek.. 5.9; Izpust vode; Vgrajena mora biti črpalka za izpust vode.. 5.10; Praznenje cone; Imeti mora možnost praznjenja samo pred cone med dvema obrokoma.. 5.11; Ogrevanje vode; Voda se mora ogrevati z vgrajenim električnim grelcem ali s kaskadnim prelivanjem vode in regeneracijo temperature.. 5.12; Zavesice; Ne smejo prekrivati šob za pranje (Ob prehodu krožnika Ø 26 cm.).. 6 Cona za pranje. 6.1; Zahtevana dolžina cone za pranje:; Minimalno: 900 mm.. 6.2; Izdelava rezervoarja; Izdelan mora biti v tehniki globokega vleka. Vogali morajo biti z radijem min. 15 mm.. 6.3; Priključna moč el. grelca rezervoarja; do 12,0 kW.. 6.4; Temper; tura vode Od 50° do 70° C.. 6.5; Moč črpalke za pranje:; do 2,2 kW.. 6.6; Število pomivalnih rok; Minimalno: - šest (6) zgoraj, - štiri (4) spodaj, - dve (2) stranski.. 6.7; Sita in filtriranje; Imeti mora sistem sit nad nivojem vode. Vgrajen mora biti sistem za fino filtriranje vode med pomivanjem.. 6.8; Odtok vode; Mora biti vezan na centralni odtok stroja. Centelni odtok stroja mora biti speljan v obstoječi odvodni jašek.. 6.9; IIzpust vode; Vgrajena mora biti črpalka za izpust vode.. 6.10; Zavesice; Ne smejo prekrivati šob za pranje. (Ob prehodu krožnika Ø 26 cm.). 7 Cona za izpiranje. 7; V coni za izpiranje mora biti vgrajen sistem s trojnim izpiranjem; zahtevana tehnična lastnost je vgrajen sistem trojnega izpiranja, ki zagotavlja brezhibno in kakovostno izpiranje pomivane posode. 7.1; Zahtevana dolžina cone za izpiranje; Minimalno 500 mm.. 7.2; Volumen rezervoarja za predizpiranje, el. grelec; Od 20 do 30 litrov.. 7.3; Temperatura vode predizpiranje; Minimalno: 65° C.. 7.4; Število šob za predizpiranje; Minimalno:ena (1) zgoraj.. 7.5; Temperatura vode za končno izpiranje; Minimalno: 85° C.. 7.6; Število rok za končno izpiranje; Minimalno: - dve (2) zgoraj, - dve (2) spodaj.. 7.7; Poraba sveže vode za izpiranje:; Maximalna poraba: 220 litrov/u; o. 7.8; Segrevanje vode izpiranje; Se mora zagotoviti preko: - dveh (2) bojlerjev skupne moči maximalno 18,0 kW ali - enega (1) bojlerja moči maximalno 16,0 kW.. 7.9; Povratno zajemanje toplote; Vgrajen mora biti sistem za povratno zajemanje toplote z; grajeno rekuperacijo.. 7.1; Moč črpalke za izpiranje; do 0,60 kW.. 7.11; Zagotovitev konstantnega pritiska vode; Vgrajena mora biti črpalka za zagotovitev konstantnega pritiska vode – neodvisno od tlaka v omrežju.. 8 Cona sušenja. 8.1; Sistem sušenja; opis Sušenje se mora izvajati z vpihovanjem vročega zraka neposredno na posodo od zgoraj, spodaj in od strani. Vroč zrak se mora vpihovati preko posebnih šob in kanalov neposredno na posodo.. 8.2; Dolžina sušilnega tunela; Minimalno: 1.400 mm. 8.3; Električno gretje moči; do 10,0 kW.. 8,4; Ventilator moči; do 1,50 kW.. 8.5; Kapaciteta ventilatorja:; Minimalno: 2200 m³/h. 8.6; Temperatura zraka; Minimalno: 55° C.. 9 Cona za odvzem posode. 9.1; Dolžina cone odvzema; Minimalno: 1.000 mm.. 9.2; Zaščita kon; a cone Vgrajena zaščita mora biti snemljiva brez uporabe orodja.. 10 Sistem za povratno zajemanje toplote. 10.1; Povratni zajem toplote (rekuperacija); Vgrajen mora biti integriran odvodni kanal za paro s kondenzatorjem, za - izkoristek odpadne toplote za dodatno segrevanje vode za izpiranje. Izvedba stroja mora omogočati enostaven dostop do kondenzatorja in omogočati čiščenje brez servisnega posega v stroj in uporabe orodja.. 10.2; Cevi kondenzatorja in lamele; Cevi morajo biti izdelane iz nerjavečega materiala. Lamele morajo biti izdelane nerjavečega materiala ali aluminija (Al).. 10.3; Varčevanje energije; rekuperacija mora omogočati zmanjšanje energije minimalno 7 kW/h.. 10.4; Moč ventilatorja za odvod zraku; do 0,3 kW.. 10.5; Kapaciteta ventilatorja; Minimalno 1000 m³/h.. 10.6; Izhodna temperatura zraku; Maksimalno 35°C.. 10.7; Relativna vlaga zraku; Do 90%.. 11 Transportni trak. 11.1; Trak za bolnišnice; Omogočati mora pomivanje: - globokih in plitkih krožnikov, pladnjev in pribora; - termos posod GN 1/1-200, GN 1/2, GN 1/3, GN 1/6; - s košarami ki ne blokirajo traku oz. delovanje stroja (npr. za pomivanje kozarcev).. 11.2; Hitrost traku; Vgrajen mora biti frekvenčni regulator, ki omogoča regulacijo hitrosti traku glede na izbrani program pranja. Trak mora imeti možnost povratnega pomika.. 11.3; Razmak med členi – držali na traku; Dimenzija: min 85 mm. 11.4; Držala na palicah; Izdelane morajo biti iz inoxa.. 11.5; Končno stikalo ustavitve pomika traku; Vgrajeno mora biti naletno končno stikalo za ustavitev pomika traku, ter varnostno stikalo (gobica).. 12 Komadna plošča. 12.1; Glavno stikalo; Vgrajeno mora biti glavno stikalo.. 12.2; Prikaz delovanja (statusa) stroja; Komandna plošča mora imeti sistem (monitor) za prikazovanja statusa delovanja stroja.. 12.3; Število programov pomivanja; Zahtevamo minimalno pet (5) programov pomivanja posode. 1. pomivanje po DIN 10510 2. pranje termo oz. GN posod 3. visoka hitrost pranja, 4. ECO program, 5. "prazen trak" Programiranje mora; biti povsem elektronsko.. 12.4; Sistem nadzora pri pranju; Vgrajen mora biti sistem avtomatskega vklopa delovanja posamezne cone ali vseh con stroja, z zaznavo prisotnosti posode v stroju. Enako mora biti vgrajen sistem izklopa, ko posode ni v stroju.. 12.5; Časovno programiranje; Vgrajen mora biti »auto-timer« za avtomatski časovni zamik ali prednastavitev vklopa stroja.. 12.6; Prikaz temperatur; Imeti mora vgrajeno prikazovanje temperatur na monitorju za vsak rezervoar posebej (predpranje, pranje in izpiranje) in posebej za cono sušenja. Prikaz naj bo stalen in naj prikazuje vse temperarture. Sistem mora omogočati najmanj 24 urno sledljivost dejanskih temperatur vode v stroju.. 12.7; Diagnostika in izvoz podatkov; Imeti mora omogočen sistem za diagnostiko in mrežni priključek za izvoz podatkov (kronologija vseh pomembnih parametrov, alarmi) v standardni obliki (npr. CSV). 12.8; Varnostne zahteve; Vse komande stroja morajo biti v omarici, zaprti z vodotesnimi vrati, zaščita IP X5.. 13 Montaža in doziranje pomivalnih ter izpiralnih sredstev. 13.1; Dozirne naprave za pomivalna in izpiralna sredstva, ki jih dobavijo in montirajo izbrani dobavitelji praknih sredstev (javno naročilo sredstva za strojno pomivanje posode).; Stroj mora omogočati priklop dozirnih naprav in uporabo proizvodov izbranih različnih dobaviteljev pralnih sredstev.. 14 Mehčalec vode. 14.1; Trdota vode; Namenjen mora biti mehčanju vstopne trde vode (trdota ca. 16° dH). Mehčanje se izvaja s soljo.. 14.2; Tip mehčalca; Skladen mora biti ponujenemu pomivalnemu stroju in njegovi maksimalni kapaciteti oz. porabi vode. Mehčalec vode mora regenerirati vodo, ne da bi pri tem prekinil pomivalni ciklus.. 14.3; Krmiljenje; Zagotovljena mora biti volumetrijsko krmiljena regeneracija.. 14.4; riklop Dimenzioniran mora na vhodno temperaturo vode do 60° C.. 15 Ostalo. 15.1; Demontaža obstoječeječega pomivalnego stroja; Predvidi se demontažo obstoječega pomivalnega stroja in odvoz.. 15.2; Delna sanacija poda; Predvidi se približno 5 m2 obnove obstoječih epoksidnih tlakov.. 15.3; Usposabljanje uporabnikov; Predvidi se usposabljanje uporabnikov za izvajanje delovnih operacij in osnovnih vzdrževalnih posegov. Naročnik dopušča odstopanja od minimalnih zahtevanih lastnosti predmeta javnega naročila +/- 10%... - 2.1. Vrsta; ## Blago; ## Storitve; ## Gradnje. ## √.. - 2.2. Naslov JN; ## JN «TUNELSKO DEZINFEKCIJSKI POMIVALNI STROJ«. 2.3. Trajanje JN; ## Rok dobave: Primopredaja v 60-ih dneh po podpisu pogodbe.. - 2.4. Ocenjena vrednost JN; ## 59.900,00 €. - 2.5. Vrs; a ostopka ## Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi. - 2.6. Sklopi ### DA; ## NE. √. - 2.6.1. Opis sklopov. /. - 2.7. Opredelitev (opis, način in lokacija posla) 2.7.1.BISTVENE ZAHTEVE NAROČNIKA; - Zagotavljanje pooblaščene servisne službe v RS za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije), preko katere bo izbrani ponudnik na poziv naročnika v najkrajšem možnem času odpravil napake, pomanjkljivosti ali okvare stroja. Pričakovana doba uporabe stroja je najmanj deset ( 10 ) let; - Zagotavljanje rezervnih delov v RS za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije) ( rok dobave rezervnih delov ni daljši od 14 dni ); odzivni čas za odpravo napak, pomanjkljivosti ali okvar ponujenega stroja ni daljši od 24 ur; - Ponujeni stroj mora ustrezati predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU; - Ponujeni stroj mora biti konstrukcijsko in tehnološko izdelan tako, da omogoča priklop naprav in uporabo pralnih in izpiralnih proizvodov različnih dobaviteljev; - Ponujeni stroj mora omogočati izvoz podatkov (kronologija, alarmi) in diagnostiko; - Ponujeni stroj mora biti nov. Stroj mora biti ob prevzemu tovarniško zapečaten; - Izbrani ponudnik bo moral predložiti servisne priročnike in navodila za uporabo in čiščenje stroja v slovenskem jeziku; - Odlog plačila najmanj 30 dni od dneva prejema računa, izdanega v zakonskem roku od uspešno opravljene primopredaje; - Dostava stroja franco naslov zavoda, montaža na stroške ponudnika; - Usposabljanje zaposlenih naročnika za uporabo stroja, ki ga ponuja(cca. 15 oseb različnih profilov); - Demontaža obstoječega pomivalnega stroja, dobava in montaža novega stroja ter usposabljanje osebja naročnika za rokovanje z dobavljenim strojem v 60 dneh od podpisa pogodbe (po načelu »Funkcionalni ključ v roke«); - Izbrani ponudnik bo moral dostaviti garancijsko izjavo za najmanj pet letno (5) garancijo stroja, šteto od uspešno opravljene primopredaje; - Ponudnik mora v ponudbi navesti ceno 10-letnega vzdrževanja ponujenega stroja (pregled po priporočilih proizvajalca); - Ponudnik mora v ponudbi priložiti navodila za uporabo in vzdrževanje ponujenega tipa stroja v slovenskem jeziku. - Ponudnik se z oddajo ponudbe, da bo strokovni komisiji prikazal delovanje ponujenega tipa stroja.. - 2.7.2. Lokacija; Dostava na lokacijo na sedežu naročnika na naslov: Splošna bolnišnica »Dr.Franca Derganca« Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici – skladišče... - 3. Razpisna dokumentacija (RD). - 3.1. Pridobitev RD 3.1.1. RD brezplačno na internetnem naslovu: www.bolnisnica-go.si pod rubriko »objave JN«.. 3.2. Kontaktne osebe za pojasnila RD za vprašanja v zvezi s predmetom JN; mag. Robert Bizjak Ovidoni (tel.št. 05/330 1459). za vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo; Katjuša BIZJAK, univ. dipl. pravnica (tel.št. 05/ 330 1580 ). 3.2.1. Način in čas vlaganja zahtev za dodatna pojasnila RD Zahteve za dodatna pojasnila RD se naročniku naslavljajo po elektronski pošti na naslov: sjn@bolnisnica-go.si. Naročnik bo dodatna pojasnila RD, ki bodo k naročniku posredovana pravočasno na način, kot je naveden zgoraj in sicer najkasneje v roku 6-ih dni od dneva določenega za predložitev ponudb, objavil na spletnih straneh. Kot pravočasno zahtevo za dodatno pojasnilo RD bo naročnik štel vsako zahtevo, ki jo bo na predpisan način prejel najmanj 8 dni pred iztekom roka, ki je določen kot rok za predložitev ponudb. Na nepravočasne zahteve za pojasnila oz. na zahteve za pojasnila RD, ki ne bodo predložene na predpisani način, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila prevzemnikom RD dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v obliki pojasnila oz. dopolnitve, posredovane s pisnim dopisom, ne obvezujejo naročnika. Naročnik bo po potrebi tudi podaljšal rok za predložitev ponudb in podaljšanje roka objavil v ustreznem glasilu ter na internetnem naslovu: www.bolnisnica-go.si pod rubriko »objave JN«... - 3.3. RD sestavljajo. ###### povabilo k oddaji ponudbe ###### navodila za izdelavo ponudbe (ta dokument) ###### obrazec »PRIJAVA« - obrazec »REFERENCE« ###### vzorec pogodbe. - 3.4. Dokumentacija za ponudbo. ###### obrazec«POVABILO« (ponudnik ga izpolni in prilepi na zunanjo ovojnico) ###### obrazec »PRIJAVA« (ponudnik ga izpolni, podpiše in žigosa) ###### dokumentacija iz točke 6.2. teh navodil ###### ponudbeni predračun, ki ga pripravi ponudnik sam, kot samostojen obrazec (način priprave je opredeljen v točki 6.3. teh navodil) s priloženo lastno izjavo ponudnika o ceni vzdrževanja stroja (servisni pregledi) za čas pričakovane življenjske dobe stroja– 10 let ter cene delovne ure popravila in cenikom rezervnih delov (vsi gibljivi deli, ki so podvrženi okvaram ali obrabi – trak stroja, vgrajene črpalke, vgrajeni električni grelci vode, vgrajeni ventilatorji,..) 5. vzorec »POGODBA« - finančno zavarovanje za resnost ponudbe iz točke 6.4. teh navodil. - 3.4.1. Obrazec »PRIJAVA«. ## V ta obrazec ponudnik vpiše vse zahtevane podatke, navedene v razdelku I. S podpisom izjave zapisane na obrazcu ponudnik prevzema odgovornost za resničnost vseh podatkov v ponudbeni dokumentaciji ter za verodostojnost predloženih dokumentov. Ponudnik podaja naročniku s podpisom tega obrazca tudi dovoljenje za pridobitev podatkov, ki se nahajajo v uradnih evidencah ter za odpravo računskih pomot v njegovi ponudbi (kot računsko pomoto naročnik opredeljuje zgolj napake pri naslednjih računskih operacijah: seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje). Obrazec »PRIJAVA« mora biti žigosan in podpisan s strani ponudnikovega zakonitega zastopnika ali prokurista!. - 4. Ponudba. 4.1. Sestavljanje ponudbe Da bo ponudba označena kot popolna (primerna) mora vsebovati vse v celoti izpolnjene obrazce navedene v točki 3.4. (pravilna ponudba bo tista, ki bo vsebovala dokazila določena v točki 6.2.). Ne-predložitev dokumentacije zahtevane v točki 3.4. in 6.2. naročnik ne bo štel kot formalno nepopolnost ponudbe temveč kot nepopolnost ponudbe. Listine morajo odražati aktualno stanje oz. morajo glasiti na zahtevano obdobje. Prospekti so lahko komercialni oz. tehnični prospekti proizvajalca. Listine v ponudbi so lahko priložene v fotokopiji ali v originalu... 4.2. Jezik, oblika in stroški ponudbe. - 4.2.1. Jezik; ## Slovenski. ## Izjema velja za: ## potrdila (točka 1, 2 poglavje 6.2.),ki jih mora predložiti ponudnik s sedežem v tujini, ## CE certifikat, ## prospekte ponujenega tipa stroja. ## Te listine so lahko predložene tudi v tujem jeziku in sicer angleškem, nemškem ali italijanskem. ## Če bo naročnik ob pregledovanju ponudb ocenil, da bo potrebno del ponudbe, za katero dovoljuje, da je predložena v dovoljenem tujem jeziku prevesti v slovenski jezik, bo lahko od ponudnika zahteval, da le to lahko stori na lastne stroške in v roku, ki ga bo določil naročnik. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v prevodu v slovenskem jeziku.. - 4.2.2. Oblika; ## Ponudnik ne sme v ničemer spreminjati obrazcev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Popravljene napake v ponudbi morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo. Naročnik po preteku roka določenega za predložitev ponudb ne bo dovolil nobenega spreminjanja vsebine ponudbe z izjemo odprave računskih pomot na način kot je opredeljen v teh navodilih.. - 4.2.3. Stroški; ## Ponudnik nosi vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe vključno s stroški predložitve zahtevanega finančnega zavarovanja ter stroški ogleda prostora, kjer bo nameščen stroj... 4.3. Predložitev ponudb Ponudnik lahko predloži le 1 ponudbo, dopušča pa ponudbe s podizvajalci in partnerske ponudbe. V primeru, da bo posamezen ponudnik podal več ponudb bo naročnik njegove ponudbe zavrgel in jih neodprte vrnil ponudniku. Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe, pod pogojem, da je naročnik pred rokom za oddajo ponudb, prejel pisno obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe. Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora označiti in dostaviti v skladu z zahtevami kot se to zahteva v RD... - 4.4. Opremljanje in označevanje ponudb Na zunanji ovojnici mora biti obvezno nalepljen obrazec »Povabilo k oddaji ponudbe«, ki je sestavni del RD. Naročnik ne prevzema odgovornosti za ponudbe, ki ne b. do tako označene.. - 4.5. Rok in kraj za predložitev ponudb. - 4.5.1. Rok; ## 28.10.2010 do 09,00 ure. - 4.5.2. Kraj; ## Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici – TAJNIŠTVO UPRAVNE SLUŽBE. Naročnik ne prevzema odgovornosti za ponudbe, ki ne bodo dostavljene na kraj, ki je določen v teh navodilih kot kraj za predložitev ponudb!. 4.6. Prepozne ponudbe Vse prepozne ponudbe naročnik zavrže in neodprte vrne udeležencem. V primeru nepravilno označene ponudbe naročnik ne prevzema odgovornosti za pravočasno dostavo in za vsebino ponudbe... 4.7. Odpiranje ponudb JAVNO; DA; NE. Odpiranje ponudb bo javno in se prične dne 28.10.2010 ob 11,00 uri na lokaciji naročnika navedeni v točki 4.5.2. – prostor sejne sobe upravne službe. Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanja, ki pomenijo zastopanje ponudnika. Naročnik bo vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbo v zakonskem roku posredoval zapisnik o odpiranju ponudb.; /... 5. Rok veljavnosti ponudb Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 60 dni od roka določenega za predložitev ponudb. Ponudnik lahko v ponudbi navede daljši rok za veljavnost ponudbe. Skladno s tem mora biti podaljšana tudi bančna garancija za resnost ponudbe. S podpisom obrazca »PRIJAVA« ponudnik potrdi veljavnost ponudbe.. 6. Preverjanje sposobnosti 6.1. Pogoji; 6.2. Listine. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA IN IZPOLNJEVANJE 6. ODST. 44. ČLENA ZJN-2 1.Izpolnjevanje zakonskih pogojev iz 1. in 2. odstavka 42. člena ter 6. odstavka 44. člena ZJN-2.; 1. Ponudniki s sedežem v RS predloži izpolnjen obrazec »PRIJAVA«. Ponudniki, ki imajo sedež izven RS morajo priložiti dokazila, da niso bili kaznovani za dejanja v zvezi z hudodelskim združevanjem, podkupovanjem, goljufijo ali poslovno goljufijo ter izpolnjen obrazec »PRIJAVA«.. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST 2. Ponudnik je finančno in poslovno sposoben kar za gospodarske družbe pomeni, da ima bonitetno oceno vsaj SB5 za leto 2009.; 2. Ponudnik - pravna oseba s sedežem v RS predloži obrazec S.BON-1/P z bilančnimi podatki za leto 2008, ki ga izda AJPES. Ponudnik - pravna oseba s sedežem v tujini in fizična oseba (samostojni podjetnik, posameznik) predloži dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune. Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma predložitve ponudbe. Ponudnik – fizična oseba (samostojni podjetnik, posameznik) v RS predloži potrdilo o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune, iz katerih mora biti razvidno, da s.p. nima tekoče blokade računa in da v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo potrdila nima zapadlih neporavnanih obveznosti. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe. Fizična oseba predloži tudi obrazec BON-1/SP z bilančnimi podatki za leto 2008 ter potrdilo pristojne davčne izpostave, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih s predpisi. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe.. TEHNIČNA IN/ALI KADROVSKA SPOSOBNOST 3. Ponudnik zagotavlja: - da je ponudil predmet javnega naročila, ki izpolnjuje minimalne zahteve naročnika določene v poglavju 2. ter da sprejema vse bistvene zahteve naročnika določene v poglavju 2.7.1. - da ima najmanj tri reference za sorodne naprave, ki so instalirane v RS oz., v kolikor ponudnik zastopa in ponuja razpisu ustrezne naprave, ki jih še ni v RS, poda pet preverljivih referenc za naprave postavljene v javnih ustanovah primerljive velikosti v EU.; 3.1 Lastna izjava, ki jo napiše in podpiše ponudnik z naslednjo vsebino: »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo ponudili predmet javnega naročila, ki izpolnjuje minimalne zahteve naročnika določene v poglavju 2 ter za sprejemamo vse bistvene zahteve naročnika, določene v poglavju 2.7.1.« 3.3. Obrazec »REFERENCE«.. 6.3 Ponudbeni predračun Ponudnik pripravi ponudbeni predračun, v katerem upoštevajoč zahteve naročnika zapisane v tem povabilu navede ponudbeno vrednost za dobavo in montažo postelj s pripadajočo opremo. Ponudnik mora ponudbenemu predračunu priložiti tudi lastno izjavo o ceni vzdrževanja ponujenega stroja za čas pričakovane življenjske dobe stroja – 10 let ter ceno delovne ure popravila. Vzdrževanje vključuje vsa potrebna opravila pri vzdrževanju stroja v celotni dobi eksploatacije stroja – 10 let, tako v garancijski kot v pogarancijski dobi, ki so potrebna za nemoteno uporabo stroja. Vključuje tudi potrošni material in drugi material ter dele, ki jih je proizvajalec predpisal, da jih je potrebno ob servisnih pregledih zamenjati. Vzdrževanje ne vključuje stroškov popravil in stroškov nadomestnih delov izven garancijske dobe razen, če so nastali zaradi nezadostnega in neprimernega vzdrževanja s strani izbranega ponudnika. Cena mora biti navedena z in brez DDV; DDV mora biti naveden posebej.. 6.4 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe Ponudnik mora ponudbi priložiti menično izjavo in 3 bianco menice ali bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, ki jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih: - če ponudnik umakne ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe; - če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne podpiše pogodbe; - če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne predloži zahtevanega zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti; - če se izbrani ponudnik v osmih dneh ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati najmanj 60 dni od roka za oddajo ponudbe... 6.5. Prekinitev postopka Naročnik si pridržuje pravico pred odločitvijo naročnika o oddaji javnega naročila prekiniti postopek ter ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi ponudnikom nastala s prekinitvijo postopka oz. za izgubljeni dobiček. Naročnik bo prekinjen postopek ponovil. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo izbrani ponudnik lahko utrpel zaradi nesklenitve pogodbe.. 6.6. Zavrnitev ponudb Naročnik ima pravico zavrniti vse ponudbe ter ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi ponudnikom nastala z zavrnitvijo vseh ponudb oziroma za izgubljeni dobiček.. 7. Ocenjevanje ponudb 7. 1. Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil popolno ponudbo z najugodnejšo ponudbo, ki bo ugotovljena kot seštevek: - ponudbene cene stroja ter - ceno 10-letnega vzdrževanja stroja. Kot najugodnejša ponudba bo ocenjena tista ponudba, pri kateri bo seštevek ponudbene cene in cene 10-letnega vzdrževanja, najnižja. V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, to je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede meril oz. so formalne pomanjkljivosti ponudbe nebistvene, bo skladno z 78. členom ZJN-2 zahteval od ponudnika, da v roku, ki ga bo določil naročnik, takšno ponudbo dopolni. Prav tako bo moral ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, izvršiti potrebno prevode, če bo naročnik v skladu z 23. členom ZJN-2 ugotovil, da so le-ti potrebni. Kot dopustno dopolnitev ponudbe bo naročnik štel tudi popravek računskih napak (računsko napako je naročnik opredeli v poglavju 3.4.1.) v primeru, da ponudnik ne bo soglašal s popravkom računske napake ima naročnik pravico njegovo ponudbo izločiti iz nadaljnjega postopka. Če bo imelo več ponudb ponudnikov, ki bodo oddali popolno ponudbo enako najnižjo vrednost (seštevek ponudbene vrednosti za dobavo in montažo stroja ter ceno vzdrževanja stroja za čas življenjske dobe-10 let) bo javno naročilo oddal ponudniku, ki bo ponudil daljšo garancijsko dobo... 8. Odločitev o oddaji in podpis pogodbe Naročnik pošlje vsem ponudnikom odločitev o oddaji. Če izbrani ponudnik naročniku ne dostavi podpisane pogodbe v 8-ih dneh po njenem prejemu bo naročnik štel, da je ponudnik odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe – ne glede na razloge za odstop od ponudbe.. Pripravila : Katjuša BIZJAK, univ.dipl.pravnica DIREKTOR ZAVODA Silvan SAKSIDA, dr.med.,spec.interne medicine