# NAROČNIK:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA

»DR.FRANCA DERGANCA«

NOVA GORICA

# RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZA JAVNO NAROČILO
PO ODPRTEM POSTOPKU

# ZA JN

# »ULTRAZVOČNI APARAT-4 KOS«

Št. 252-4/2010-8

# NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

# ZA JAVNO NAROČILO

PO ODPRTEM POSTOPKU

# ZA JN

# »ULTRAZVOČNI APARAT-4 KOS«

- 1. Podlaga po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10; v nadaljevanju ZJN-2 ); 25. člen ZJN-2. 2. Predmet javnega naročila (JN) Predmet javnega naročila je dobava in montaža štirih (4) ultrazvočnih aparatov ( v nadaljevanju: aparat)... - 2.1. Vrsta; ## Blago; ## Storitve; ## Gradnje. ## √.. - 2.2. Naslov JN; ## JN «ULTRAZVOČNI APARAT-4 KOS«. 2.3. Trajanje JN; ## Rok dobave: Primopredaja in »zagon v živo« v 60-ih dneh po podpisu pogodbe.. - 2.4. Vrsta po; top ## Odprti postopek. 2.5 Ocenjena vrednost; SKLOP 1: 62.500 EUR SKLOP 2: 62.500 EUR SKLOP 3:125.000 EUR SKLOP 4: 20.800 EUR. - 2.6. Sklopi ### DA; ## NE. √. - 2.6.1. Opis sklopov. - SKLOP 1 – ULTRAZVOČNI APARAT ZA POTREBE INTERNISTIČNE STROKE (1 KOS) - SKLOP 2- ULTRAZVOČNI APARAT ZA POTREBE RADIOLOŠKE STROKE (1 KOS) - SKLOP 3 – ULTRAZVOČNI APARAT ZA PREISKAVE V GINEKOLOGIJI IN PORODNIŠTVU (1 KOS) - SKLOP 4 – PRENOSNI ULTRAZVOČNI APARAT ZA PREGLED OŽILJA IN SKLEPOV (1 KOS). - 2.7. Opredelitev (opis, način in lokacija posla) - 2.7.1. Opis (minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti aparata) in bistvene zahteve naročnika SKLOP 1: - ULTRAZVOČNI APARAT ZA POTREBE INTERNISTIČNE STROKE (1 kos); Ad1) Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: Aplikacije: abdomen, mehki deli, žile, mišice - Ultrazvočni aparat, upravljanje, monitor: - Vsaj trije enakovredni priključki za UZ sonde. - Vsaj 10 palčni barvni interaktivni dotikalni zaslon (touch screen). - Tipkovnica mora biti nastavljiva po višini in pomiku levo/desno. - Vsaj 17 palčni LCD monitor, nastavljiv po višini, levo/desno in naklonu. - Zaradi boljše mobilnosti in dostopnosti aparata do bolniških postelj, teža aparata ne sme presegati 110 kg, širina pa ne sme presegati 50 cm. (naročnik dopušča odstopanje +/-10%). B. Načini prikaza, slikovni parametri: - Dinamično osveževanje slike vsaj 900 slik/s. - Imeti mora naslednje načine prikaza slike: 2D, M-Mode, barvni Doppler, angio-power Doppler, pulzni Doppler, simultani triplex prikaz, 4B prikaz, istočasni živi prikaz 2D in 2D+ barvni Doppler, istočasni prikaz 2D slike v realnem času in 2D slike v počasnem posnetku (kot npr. Dynamic Slow-motion Display ali enakovredno), širokopasovni visoko-ločljivi bi-direkcionalni barvni Doppler (kot npr. e-Flow ali enakovredno) v kombinaciji z B in B+PW, CW Doppler za ponujeno linearno sondo, trapezoidni prikaz, panoramski prikaz (vsaj 60cm), - Osnovni 3D prikaz - Programska oprema za UZ prikaz s pomočjo kontrastnih sredstev. - Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (Compound), nastavljiv vpadni kot UZ snopa - vsaj štiri stopnje ročne nastavljivosti vpadnega kota. - Programska oprema za napredno ostrenje robov in diferenciacija tkiva v realnem času, ročno nastavljivi parametri nivoja ostrenja in diferenciacije tkiva. - Programska oprema in protokol za kvantitativno merjenje in analizo elastičnosti žilnih sten, ki deluje na osnovi samodejnega zaznavanja faznih zamikov RF signala v realnem času. Opcija je lahko vgrajena v ultrazvočni aparat ali kot kompatibilna zunanja enota. - Programska oprema in protokol za merjenje in analizo FMD (Flow Mediated Dilatation) – ocena endotelne funkcije. Opcija je lahko vgrajena v ultrazvočni aparat ali kot kompatibilna zunanja enota. - Harmonski prikaz in širokopasovni harmonski prikaz tkiva na vseh ponujenih sondah. - Imeti mora najmanj 19.000 slik retrospektivnega spomina (Cine Memory). - Korekcija slikovnih parametrov tudi po zamrznitvi slike (gain, kontrast, osnovna Dopplerska črta, sprememba hitrosti prikaza v Dopplerskem načinu pregledovanja). - Aparat mora imeti možnost priklopa in delovanja OLYMPUS endoskopskih sond (punkscijskih konveksnih in radialnih sond). - Programska oprema in merilni sklopi za abdomen, mehki deli, ožilje ter programska oprema za samodejno izdelavo poročil. - Samodejne dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki z avtomatsko korekcijo vpadnega kota. - Program za samodejne meritve debeline intime media (IMT). - Vsa programska oprema mora biti z licenco in ne sme biti DEMO verzija. - Aparat mora imeti možnost priklopa in delovanja 3D/4D linearne sonde - Aparat mora imeti možnost nadgradnje s programom za elastografijo. C. Arhiviranje, povezljivost aparata, tiskanje: - Aparat mora imet integrirano delovno postajo za zajem, obdelavo, shranjevanje in pregled ultrazvočnih slik in filmov v formatih BMP, TIFF, JPEG in DICOM ter možnost shranjevanja na vgrajeni trdi disk in zunanje USB medije. - Aparat mora omogočati shranjevanje na več medijev hkrati (tiskalnik, HD, CD buffer, USB...) s pritiskom na en gumb. - Aparat mora biti povezljiv v lokalno omrežje, DICOM 3 standard, pošiljanje in shranjevanje živih slik in filmov, tiskanje . - Sistem mora biti opremljen z digitalnim črno-belim termičnim video tiskalnikom. D. Pripadajoče ultrazvočne sonde: - Sonde morajo biti večfrekvenčne. Imeti morajo možnost ročne izbire vsaj 8 različnih frekvenc z vsako sondo. - Linearna širokopasovna sonda s frekvenčnim območjem 4–13 MHz, široka od 38mm do 40mm. - Konveksna širokopasovna sonda s frekvenčnim območjem 2-6 MHz, radijem vsaj 60 mm in kotom skeniranja vsaj 60 stopinj. Ad2) Bistvene zahteve: - Aparat mora biti nov in zadnje generacije – datum lansiranja modela ne sme biti starejši o leta 2008 in mora imeti najnovejšo programsko opremo; aparat mora biti ob prevzemu tovarniško zapečaten. - Aparat mora ustrezati predpisom varstva pri delu ter standardom, atestom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU. - Brezplačna nadgradnja programske opreme z vsemi na novo razvitimi moduli v obdobju dveh let od primopredaje. - Računalniška oprema ne sme biti vezana zgolj na dobavitelja predmeta javnega naročila.Ponudnik se zavezuje, da bo na zahtevo naročnika v pričakovani življenjski dobi aparata naročniku posredoval zahteve za strojno opremo. Ponudnik mora v ponudbi navesti ceno delovne ure za instalacijo programa za novo opremo z veljavnostjo za čas pričakovane življenjske dobe.. SKLOP 2: ULTRAZVOČNI APARAT ZA POTREBE RADIOLOŠKE STROKE (1 kos); Ad1) Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: Aplikacije: abdomen, mehki deli, žile, mišice - Ultrazvočni aparat, upravljanje, monitor: - Vsaj trije enakovredni priključki za UZ sonde. - Vsaj 10 palčni barvni interaktivni dotikalni zaslon (touch screen). - Tipkovnica mora biti nastavljiva po višini in pomiku levo/desno. - Vsaj 17 palčni LCD monitor, nastavljiv po višini, levo/desno in naklonu. - Zaradi boljše mobilnosti in dostopnosti aparata do bolniških postelj, teža aparata ne sme presegati 110 kg, širina pa ne sme presegati 50 cm. (naročnik dopušča odstopanje +/-10%). B. Načini prikaza, slikovni parametri: - Dinamično osveževanje slike vsaj 900 slik/s. - Imeti mora naslednje načine prikaza slike: 2D, M-Mode, barvni Doppler, angio-power Doppler, pulzni Doppler, simultani triplex prikaz, 4B prikaz, istočasni živi prikaz 2D in 2D+ barvni Doppler, istočasni prikaz 2D slike v realnem času in 2D slike v počasnem posnetku (kot npr. Dynamic Slow-motion Display ali enakovredno), širokopasovni visoko-ločljivi bi-direkcionalni barvni Doppler (kot npr. e-Flow ali enakovredno) v kombinaciji z B in B+PW, CW Doppler za ponujeno linearno sondo, trapezoidni prikaz, panoramski prikaz (vsaj 60cm), - Osnovni 3D prikaz - Programska oprema za UZ prikaz s pomočjo kontrastnih sredstev. - Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (Compound), nastavljiv vpadni kot UZ snopa - vsaj štiri stopnje ročne nastavljivosti vpadnega kota. - Programska oprema za napredno ostrenje robov in diferenciacija tkiva v realnem času, ročno nastavljivi parametri nivoja ostrenja in diferenciacije tkiva. - Programska oprema in protokol za kvantitativno merjenje in analizo elastičnosti žilnih sten, ki deluje na osnovi samodejnega zaznavanja faznih zamikov RF signala v realnem času. Opcija je lahko vgrajena v ultrazvočni aparat ali kot kompatibilna zunanja enota. - Programska oprema in protokol za merjenje in analizo FMD (Flow Mediated Dilatation) – ocena endotelne funkcije. Opcija je lahko vgrajena v ultrazvočni aparat ali kot kompatibilna zunanja enota. - Harmonski prikaz in širokopasovni harmonski prikaz tkiva na vseh ponujenih sondah. - Imeti mora najmanj 19.000 slik retrospektivnega spomina (Cine Memory). - Korekcija slikovnih parametrov tudi po zamrznitvi slike (gain, kontrast, osnovna Dopplerska črta, sprememba hitrosti prikaza v Dopplerskem načinu pregledovanja). - Programska oprema in merilni sklopi za abdomen, mehki deli, ožilje ter programska oprema za samodejno izdelavo poročil. - Samodejne dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki z avtomatsko korekcijo vpadnega kota. - Program za samodejne meritve debeline intime media (IMT). - Vsa programska oprema mora biti z licenco in ne sme biti DEMO verzija. - Aparat mora imeti možnost priklopa in delovanja 3D/4D linearne sonde - Aparat mora imeti možnost nadgradnje s programom za elastografijo. C. Arhiviranje, povezljivost aparata, tiskanje: - Aparat mora imet integrirano delovno postajo za zajem, obdelavo, shranjevanje in pregled ultrazvočnih slik in filmov v formatih BMP, TIFF, JPEG in DICOM ter možnost shranjevanja na vgrajeni trdi disk in zunanje USB medije. - Aparat mora omogočati shranjevanje na več medijev hkrati (tiskalnik, HD, CD buffer, USB...) s pritiskom na en gumb. - Aparat mora biti povezljiv v lokalno omrežje, DICOM 3 standard, pošiljanje in shranjevanje živih slik in filmov, tiskanje . - Sistem mora biti opremljen z digitalnim črno-belim termičnim video tiskalnikom. D. Pripadajoče ultrazvočne sonde: - Sonde morajo biti večfrekvenčne. Imeti morajo možnost ročne izbire vsaj 8 različnih frekvenc z vsako sondo. - Linearna širokopasovna sonda s frekvenčnim območjem 4–13 MHz, široka od 38mm do 40mm. - Konveksna širokopasovna sonda s frekvenčnim območjem 2-6 MHz, radijem vsaj 60 mm in kotom skeniranja vsaj 60 stopinj. Ad2) Bistvene zahteve: - Aparat mora biti nov in zadnje generacije – datum lansiranja modela ne sme biti starejši o leta 2008 in mora imeti najnovejšo programsko opremo; aparat mora biti ob prevzemu tovarniško zapečaten. - Aparat mora ustrezati predpisom varstva pri delu ter standardom, atestom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU. - Brezplačna nadgradnja programske opreme z vsemi na novo razvitimi moduli v obdobju dveh let od primopredaje. - Računalniška oprema ne sme biti vezana zgolj na dobavitelja predmeta javnega naročila. Ponudnik se zavezuje, da bo na zahtevo naročnika v pričakovani življenjski dobi aparata naročniku posredoval zahteve za strojno opremo. Ponudnik mora v ponudbi navesti ceno delovne ure za instalacijo programa za novo opremo z veljavnostjo za čas pričakovane življenjske dobe.. 2.7.1. Opis (minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti aparata) in bistvene zahteve naročnika SKLOP 3: - ULTRAZVOČNI APARAT ZA PREISKAVE V GINEKOLOGIJI IN PORODNIŠTVU (1 kos); Ad1) Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: ## Aplikacije: ginekologija, porodništvo, bolezni dojk A. UZ aparat, upravljanje, monitor: - 3D/4D diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo, ter strojno opremo za podporo uporabe UZ sond z aktivno matriko zaradi natančnejšega fokusiranja UZ snopa po celotni globini. - Frekvenčni razpon UZ sistema: 1-18 MHz. - Programska oprema in merilni sklopi za ginekologijo, porodništvo, fetalno srce, mehke dele, dojke in pediatrijo. - Vsaj 19” LCD monitor visoke ločljivosti ; nastavljiv po višini (neodvisno od upravljalne konzole), ter levo-desno, naprej-nazaj. - Upravljanje s pomočjo velikega barvnega LCD dotikalnega zaslona (vsaj 10 ”). - Vsaj trije enakovredni brez-pinski priključki za UZ sonde (za kvalitetnejši prenos podatkov med UZ sondo ter UZ aparatom), ki omogočajo tudi priklop UZ sond z aktivno matriko. - Električno nastavljiva »Plavajoča« upravljalna konzola (levo-desno, gor-dol ter naprej-nazaj), zaradi čim ergonomičnejše prilagoditve uporabniku pri dolgotrajnem delu z aparatom. - Teža UZ aparata naj ne presega 135 kg.(naročnik dopušča odstopanje +/-10%). B. Načini prikaza in slikovni parametri: - Parametri 2D UZ slike (gain, dinamika, povečava) nastavljivi tudi pri zamrznjeni UZ sliki (Raw- data), kakor tudi na UZ slikah priklicanih iz arhiva UZ aparata. - Možni prikazi B(2D), M, Anatomski M-prikaz,PW Doppler, PD (močnostni Doppler), Barvni Doppler, Barvni tkivni Doppler in kombinacije. - Prikaz pretoka krvi brez uporabe dopplerja ali kontrastnih sredstev, neodvisen od kota insonacije. - Programska oprema naj omogoča visoko kvalitetni 3D/4D prikaz. - Dinamika 4D prikaza mora biti vsaj do 40 vol/s. - Več slojni (tomografski) UZ prikaz. - Programska oprema za eliminiranje šuma v UZ sliki, brez izgube koristnih informacij (Speckle reduction). - Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (Compound). - Programska oprema mora omogočati različne možnosti procesiranja v multiplanarnem 3D prikazu zajete slike. - Programska oprema (STIC) za rekonstrukcijo in oceno 4D prikaza srca ploda in sicer v kombinacijah z barvnim Dopplerjem, ¨Power¨ Dopplerjem, ter prikazom pretoka krvi brez uporabe Dopplerja ali kontrastnih sredstev-neodvisnim od kota insonacije. - Programska oprema za Harmonični prikaz tkiva (tkivni harmonik), ter pulzno invertiran harmonski prikaz na vseh ponujenih UZ sondah. - Avtomatična optimizacija B-slike in Dopplerja. - Programska oprema za avtomatično merjenje zatilne svetline (NT). - Programska oprema za Fetalno kardiologijo. - Samodejne Dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki. - Volumski kontrastni prikaz (oblika 4D prikaza, kjer je UZ slika sestavljena iz predhodno definirane debeline 4D UZ slike in sicer v longitudinalni, transverzalni ali pa v aksialni ravnini). - Večstopenjska zvezna povečava žive in zamrznjene slike z visoko resolucijo (write zoom-vsaj 8X in read zoom-vsaj 22X). C. Arhiviranje: - Retrospektivni (vsaj do 10 min) in prospektivni spomin, z možnostjo nastavitve dolžine slikovne sekvence , ter možnostjo hitrega shranjevanja v interni arhiv med preiskavo. - Aparat naj omogoča trajno shranjevanje oz. dokumentiranje podatkov na interni trdi disk (vsaj 320Gb), CD-R(W), DVD-R(W) in USB medije, kakor tudi shranjevanje surovih UZ podatkov z možnostjo naknadne obdelave na UZ aparatu ali na delovni postaji. - Programska oprema za samodejno izdelavo poročil ter možnost tiskanja poročil na zunanji računalniški tiskalnik. - Digitalni črno-beli termični tiskalnik. - DICOM 3.0 vmesnik z možnostjo povezave v lokalno omrežje. D. Pripadajoče ultrazvočne sonde: - Preklop med sondami in vzpostavitev pripadajočega programa v stanje pripravljenosti v manj kot 2 sekundah. - Vse sonde naj bodo lahke in ergonomsko oblikovane, primerne za vsakodnevno dolgotrajno delo z ultrazvočnim aparatom. 1.Širokopasovna (1-7 MHz) 3D/4D konveksna ultrazvočna sonda z aktivno matriko: - konveksna UZ sonda z vsaj 960 kristalnimi elementi; - minimalni zajem volumna: 90° x 85°; - minimalno kot pogleda: 90° (2D); - punkcijsko vodilo za večkratno uporabo. 2.Širokopasovna (5-13 MHz) 3D/4D transvaginalna ultrazvočna sonda: - število kristalnih elementov: vsaj 250; - minimalni zajem volumna: 195° x 120°; - minimalno kot pogleda: 195° (2D); - omogočati mora poljubno izbiro kota B-slike (zamik od izhodiščne 2D slike); - punkcijsko vodilo za večkratno uporabo. E. Možnosti nadgradnje: - Širokopasovna (3-9 MHz) Mikrokonveksna (radij manjši od16mm) 3D/4D UZ sonda za preglede v neonatologiji z vsaj 192 kristalnimi elementi; - Širokopasovna (4-14 MHz) 3D/4D Linearna UZ sonda z aktivno matriko z vsaj 960 kristalnimi elementi; - Programska oprema za avtomatično meritev volumnov foliklov stimuliranega ovarija hkrati (kot npr. SonoAVC); - Programska oprema za oceno položaja glavice ploda med porodom; - Programska oprema za delo s kontrastnimi sredstvi; uporaba na področju 3D histeroskopije; - Programska oprema za avtomatičen izračun volumnov z možnostjo prikaza volumskih histogramov in vaskularizacijskih indeksov. F. Dodatne opcije UZ aparata za brezplačno enoletno uporabo: - Širokopasovna (4-13 MHz) Linearna UZ sonda z aktivno matriko ter vsaj 1000 kristalnimi elementi, s punkcijskim vodilom za večkratno uporabo; - Programska oprema za elastografijo; - Programska oprema za prikaz 2D prerezov iz posnetega volumna, potrebnih za kompletno preiskavo srca fetusa po priporočilih Mednarodnega združenja za ginekologijo in porodništvo (ISUOG). Ponudnik se mora s ponudbo zavezati, da bo v točki F. navedene dodatne opcije naročniku dal za dobo 1 leta v brezplačno uporabo, šteto od dneva sklenitve pogodbe o nakupu UZ aparata. Tudi za ponujene opcije pod točko F. mora ponudnik podati ceno, ki bo veljala za celotno dobo eksploatacije aparata (7 let) z možnostjo revalorizacije cene ponujene opcije na enak način kot je to v razpisni dokumentaciji določeno za revalorizacijo cene vzdrževanja aparata. Naročnik z izborom ponudnika za dobavo UZ aparata ne prevzema nobene obveznosti za nakup katerekoli od opcij. Odločitev o tem, za nakup katere od ponujenih dodatnih opcij in kdaj v obdobju življenjske dobe UZ aparata, je izključno pri naročniku. Ad2) Bistvene zahteve: - Aparat mora biti nov in zadnje generacije – datum lansiranja modela ne sme biti starejši o leta 2009 in mora imeti najnovejšo programsko opremo; aparat mora biti ob prevzemu tovarniško zapečaten. - Aparat mora ustrezati predpisom varstva pri delu ter standardom, atestom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU. - Brezplačna nadgradnja programske opreme z vsemi na novo razvitimi moduli v obdobju dveh let od primopredaje. - Računalniška oprema ne sme biti vezana zgolj na dobavitelja predmeta javnega naročila.Ponudnik se zavezuje, da bo na zahtevo naročnika v pričakovani življenjski dobi aparata naročniku posredoval zahteve za strojno opremo. Ponudnik mora v ponudbi navesti ceno delovne ure za instalacijo programa za novo opremo z veljavnostjo za čas pričakovane življenjske dobe.. - 2.7.1. Opis (minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti aparata) in bistvene zahteve naročnika SKLOP 4: - PRENOSNI ULTRAZVOČNI APARAT ZA PREGLED OŽILJA IN SKLEPOV (1 kos); Ad1) Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: ## Aplikacije: Aplikacijsko podpira preiskave: trebuha, srca, porodništva, ginekologije, majhnih delov ( ščitnica, prsa, ...), ortopedija, perifernih žil, urologije, kirurgija, pediatrija, anestezija, pregled glave, urgentne preiskave, živci. - Ultrazvočni aparat, upravljanje, monitor: 1. Prenosni digitalni doplerski ultrazvok z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo, dimenzije: 75 mm x 361mm x 357 mm. 2. Teža: 6,5 kg z baterijami.(naročnik dopušča odstopanje +/-10%). 3. Protiodsevni visoko resolucijski LCD, 15" , ločljivost: slika: 640x480, standardno območje 800x600, celozaslonsko 1024X768, maksimalna globina prikaza je 38cm. 4. Osvetljeni silikonski gumbi z zaščito proti škropljenju. 5. Alfanumerična tipkovnica. 6. Možnost konfiguriranja bližnjic (vsaj 6 posebnih gumbov). 7. Č/B digitalni tiskalnik. 8. En priključek, možnost dodatne razširitve s posebnim konektorjem, ki se pritrdi na voziček - 2 aktivna priključka, 1 slep. 9. 2 Li-ion bateriji, avtonomija pri neprestanem skeniranju najmanj 1,5 ure. 10. Polica za prenosni Ultrazvočni aparat, možnost namestitve dodatnega monitorja, polica za montažo ČB ali barvnega tiskalnika z vgrajenimi priključnimi kabli, odložišče za vsaj 4 sonde, aktivni adapter za 2 sondi, vsaj dve odlagalni polici. 11. Najmanj 2 vhoda, opcija priključitve dodatnega adapterja. 12. S-video. 13. LAN preko kabla ali dodatna opcija brezžično (802.11b/g). 14. 2 USB, 1 RS232, audio izhod, audio vhod, VGA, kompozitni video, paralelni izhod. V/A modul: 2 x audio, 1 x video kompozitni vhod, 1 x S video vhod. EKG modul, DVI izhod. 15. Nastavljiv čas vklopa ohranjevalnika zaslona z izklopom delovanja sonde. 16. Nastavljiva barva sledne kroglice, vsaj 6 programibilnih gumbov za hitro izbiro. - Načini prikaza in slikovni parametri: - Najmanj 15 uporabniško nastavljivih preiskav. Najmanj 198, uporabnik lahko sam izdela-nariše oznako telesa s kroglično miško. - Najmanj 840, uporabnik lahko sam izdela lasten komentar in ga shrani v knjižnico. - Vgrajen inteligenten iskalnik podatkov, varnostno kopiranje, možnost novega ali nadaljevanja pregleda istega pacienta. Dolžina ID polja pacienta je minimalno 64 znakov. - Najmanj 160 GB. - Slike (FRM), film (CIN), omogoča meritve in izračune shranjenih posnetkov; Slike (BMP/JPEG), film (AVI), za pregled na računalniku. - Profesionalno poročilo s priloženimi slikami. Format poročila v .rtf obliki , za prenos na računalnik( omogoča urejanje). Rezultati meritev :omogoča prikaz zadnje meritve, povprečja, najnižje in najvišje vrednosti. Nastavitve predloge poročila. - DICOM 3.0. Podpira DICOM shranjevanje, tiskanje, shranjevanje, prenos podatkov, uvoz delovne liste v DICOM formatu preko mreže, izvoz poročil, MPPS, Query/retrieve. - Digitalni delovni kanali: vsaj 129204. - Najmanj 160dB, nastavljivo dinamično območje najmanj 100dB, po 5dB. - Posebni slikovni načini: Tkivni harmoniki (THI) na vseh sondah. Trapezni način za linearne sonde. Sestavljeni (compound) prikaz. Program za odstranitev šuma za vse sonde, vsaj 4 nivoji nastavitve in izklop. Optimizacija slike preko enega gumba (B in PW način). - Biopsijski nastavki za sonde in programsko podprta biopsija. - Parametri B/M prikaza: - Ojačenje-B/M najmanj 100dB, po 2dB koraka; - Pozicija fokusa- najmanj 16; - Število fokusov- najmanj 4; - STC/TGC- najmanj 8 drsnikov; - Načini pogleda- vsaj 4; - Dodatne nastavitve slike- rotacija slike (0°, 90°, 180°, 270°); - Povečava- povečava slike v zamrznjeni in živi sliki (indikator povečave). Povečava 10 kratna. Povečava slike brez izgube kvalitete slike -celozaslonsko ali ¾; - Slikovni sestavljeni (compound) prikaz- izklop, vklop. 17.Parametri spektralnega doplerja: - Ojačenje- vsaj 100dB; - Volumen vzorca-0.5-20mm, 0.5mm/ korak; Število odtenkov sivin- vsaj 8; P - W/CW samodejne meritve v realnem času-lLastno konfiguriranje nabora parametrov (srčni utrip, maksimalna hitrost, minimalna hitrost, srednja, PI, RI ...). - Parametri barvnega/energijskega doplerja: - Ojačenje- vsaj 100dB. - Arhiviranje: 1. Vpisovanje in pregledovanje podatkov o pacientih: - shranjevanje sličic in filmčkov preko enega gumba, z vsaj 643 slik/sekundo; - iskalnik pacienta preko imena, priimka, identifikacijske številke; - podroben vpis in pregled podatkov o pacientu; - obdelava podatkov in njihovo izvažanje in brisanje; - prenos podatkov preko: USB ključa, DVD-RW enote, DICOM 3.0 mreže. 2. Cineloop pregled: najmanj 8380 slik. 3. Meritve in kalkulacije: Popoln seznam meritev in izračunov za splošne in specialne aplikacije za abdomen, porodništvo, ginekologijo, kardiologijo, urologijo, žile, pediatrijo in male dele. B način: vsaj 13 parametrov. M način: vsaj 5 parametrov. Doplerski način: vsaj 6 parametrov. 4. Avtomatske meritve: avtomatski obris PW krivulje, parametri: PS, ED, MD, TAMAX, PPG, MPG, VTI, RI, PI, S/D, D/S, AT, DT, HR, PV. dodatna možnost samodejne meritve debeline intime medie (IMT). D. Pripadajoče ultrazvočne sonde: - Konveksna sonda 50mm: - B-način frekvenca: 2,5/3,5/5,0 MHz; - Harmonična frekvenca: 5.0/6.0MHz; - Doplerska frekvenca: barvni dopler 2,5/3,0 MHz; PW 2,5/3,0 MHz. - Linearna sonda 25mm: - B-način frekvenca: 8.0/10.0/12.0MHz; - Harmonična frekvenca: 10,0/11.0 MHZ; - Doplerska frekvenca: barvni dopler 5.7/ 6.6MHz; PW 5.7/6.0MHz. Ad2) Bistvene zahteve: - Aparat mora biti nov in zadnje generacije – datum lansiranja modela ne sme biti starejši o leta 2009 in mora imeti najnovejšo programsko opremo; aparat mora biti ob prevzemu tovarniško zapečaten. - Aparat mora ustrezati predpisom varstva pri delu ter standardom, atestom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU. - Brezplačna nadgradnja programske opreme z vsemi na novo razvitimi moduli v obdobju dveh let od primopredaje. - Računalniška oprema ne sme biti vezana zgolj na dobavitelja predmeta javnega naročila. Ponudnik se zavezuje, da bo na zahtevo naročnika v pričakovani življenjski dobi aparata naročniku posredoval zahteve za strojno opremo. Ponudnik mora v ponudbi navesti ceno delovne ure za instalacijo programa za novo opremo z veljavnostjo za čas pričakovane življenjske dobe.. - 2.7.2 Lokacija - SKLOP 1; Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici – Internistična služba.. - 2.7.2 Lokacija - SKLOP 2; Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici – Oddelek za radiologijo. - 2.7.2 Lokacija - SKLOP 3; Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici – Ginekološko-porodniška služba.. - 2.7.2 Lokacija - SKLOP 4; Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici – Kirurška služba... - 3. Razpisna dokumentacija (RD). - 3.1. Pridobitev RD 3.1.1. RD je dostopna brezplačno na internetnem naslovu: www.bolnisnica-go.si, stran –javna naročila, rubrika: odprti postopek.. 3.2. Kontaktne osebe za pojasnila RD za vprašanja v zvezi s predmetom JN; SKLOP 1; Dimitrij KLANČIČ, dr.med.,spec.interne medicine (tel.št. 05/ 330 1510). SKLOP 2; Ivan LEBAN, dr.med.,spec.radiologije (tel.št. 05/ 330 1050). SKLOP 3; prim. mag. Zvonko ŠOŠTARIČ, spec.ginekologije in porodništva (tel.št. 05/ 330 1301). SKLOP 4; Vladimir VALENTINUZZI, dr.med.,spec.splošne kirurgije (tel.št. 05/ 330 1610). za pravna; vprašanja Katjuša BIZJAK, univ. dipl. pravnica (tel.št. 05/ 330 1580. 3.2.1. Način in čas vlaganja zahtev za dodatna pojasnila RD Zahteve za dodatna pojasnila RD se zastavljajo na spletni strani v okviru objave posameznega javnega razpisa preko ikone »VPRAŠANJA IN POJASNILA«. Pojasnila, spremembe in dopolnitve RD, ki se nanašajo na samo razpisno dokumentacijo, bo naročnik objavil na spletni strani v okviru objave posameznega javnega razpisa v ikoni »VPRAŠANJA IN POJASNILA« . Kot pravočasno zahtevo za dodatno pojasnilo bo naročnik štel vsako zahtevo, ki jo bo na predpisan način prejel najmanj 8 dni pred iztekom roka, ki je določen kot rok za predložitev prijav. Naročnik bo pojasnila, spremembe in dopolnitve RD objavil najkasneje 6 dni pred datumom, ki je določen kot rok za oddajo ponudb. Na nepravočasne zahteve za pojasnila oz. na zahteve za pojasnila RD, ki ne bodo predložene na predpisani način, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila prevzemnikom RD dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v obliki pojasnila oz. dopolnitve, posredovane preko spletne aplikacije, ne obvezujejo naročnika. Naročnik bo po potrebi tudi podaljšal rok za predložitev prijav in podaljšanje roka objavil v ustreznem glasilu ter na internetnem naslovu: www.bolnisnica-go.si pri posameznem javnem razpisu.; Zahteve za dodatna pojasnila RD se naročniku naslavljajo na elektronski naslov: sjn@bolnisnica-go.si. Naročnik bo dodatna pojasnila RD, ki bodo k naročniku posredovana pravočasno na način, kot je naveden zgoraj in sicer najkasneje v roku 6-ih dni od dneva določenega za predložitev ponudb, objavil na spletnih straneh. Kot pravočasno zahtevo za dodatno pojasnilo RD bo naročnik štel vsako zahtevo, ki jo bo na predpisan način prejel najmanj 8 dni pred iztekom roka, ki je določen kot rok za predložitev ponudb. Na nepravočasne zahteve za pojasnila oz. na zahteve za pojasnila RD, ki ne bodo predložene na predpisani način, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila prevzemnikom RD dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v obliki pojasnila oz. dopolnitve, posredovane s pisnim dopisom, ne obvezujejo naročnika. Naročnik bo po potrebi tudi podaljšal rok za predložitev ponudb in podaljšanje roka objavil v ustreznem glasilu ter na internetnem naslovu: www.bolnisnica-go.si pod rubriko »objave JN«... - 3.3. RD sestavljajo. ###### povabilo k oddaji ponudbe ###### navodila za izdelavo ponudbe (ta dokument) ###### obrazec »PRIJAVA« ###### vzorec »POGODBA« ###### obrazec »REFERENCE«. - 3.4. Dokumentacija za ponudbo. SKLOP 1; ###### povabilo k oddaji ponudbe (ponudnik ga izpolni in prilepi na zunanjo ovojnico) ###### obrazec »PRIJAVA« (ponudnik ga izpolni, podpiše in žigosa) ###### dokumentacija iz točke 6.2. teh navodil ###### ponudbeni predračun, ki ga pripravi ponudnik sam, kot samostojen obrazec (način priprave je opredeljen v točki 6.3. teh navodil) s priloženo kosovnico ponujenega tipa aparata in lastno izjavo ponudnika o ceni vzdrževanja aparata (servisni pregledi) ) in cene nadgradenj za čas pričakovane življenjske dobe aparata – 7 let ter ceno delovne ure popravila - bančna garancija za resnost ponudbe iz točke 6.4. teh navodil - prospekti ponujenega tipa aparata - CE certifikat. SKLOP 2; ###### povabilo k oddaji ponudbe (ponudnik ga izpolni in prilepi na zunanjo ovojnico) ###### obrazec »PRIJAVA« (ponudnik ga izpolni, podpiše in žigosa) ###### dokumentacija iz točke 6.2. teh navodil ###### ponudbeni predračun, ki ga pripravi ponudnik sam, kot samostojen obrazec (način priprave je opredeljen v točki 6.3. teh navodil) s priloženo kosovnico ponujenega tipa aparata in lastno izjavo ponudnika o ceni vzdrževanja aparata (servisni pregledi) ) in cene nadgradenj za čas pričakovane življenjske dobe aparata – 7 let ter ceno delovne ure popravila - bančna garancija za resnost ponudbe iz točke 6.4. teh navodil - prospekti ponujenega tipa aparata - CE certifikat. SKLOP 3; ###### povabilo k oddaji ponudbe (ponudnik ga izpolni in prilepi na zunanjo ovojnico) ###### obrazec »PRIJAVA« (ponudnik ga izpolni, podpiše in žigosa) ###### dokumentacija iz točke 6.2. teh navodil ###### ponudbeni predračun, ki ga pripravi ponudnik sam, kot samostojen obrazec (način priprave je opredeljen v točki 6.3. teh navodil) s priloženo kosovnico ponujenega tipa aparata in lastno izjavo ponudnika o ceni vzdrževanja aparata (servisni pregledi) in cene nadgradenj ter cene ponujenih opcij pod točko F. za čas pričakovane življenjske dobe aparata – 7 let ter ceno delovne ure popravila - bančna garancija za resnost ponudbe iz točke 6.4. teh navodil - prospekti ponujenega tipa aparata - CE certifikat. SKLOP 4; ###### povabilo k oddaji ponudbe (ponudnik ga izpolni in prilepi na zunanjo ovojnico) ###### obrazec »PRIJAVA« (ponudnik ga izpolni, podpiše in žigosa) ###### dokumentacija iz točke 6.2. teh navodil ###### ponudbeni predračun, ki ga pripravi ponudnik sam, kot samostojen obrazec (način priprave je opredeljen v točki 6.3. teh navodil) s priloženo kosovnico ponujenega tipa aparata in lastno izjavo ponudnika o ceni vzdrževanja aparata (servisni pregledi) in cene nadgradenj za čas pričakovane življenjske dobe aparata – 7 let ter ceno delovne ure popravila - bančna garancija za resnost ponudbe iz točke 6.4. teh navodil - prospekti ponujenega tipa aparata - CE certifikat. - 3.4.1. Obrazec »PONUDBA«. ## V ta obrazec ponudnik vpiše vse zahtevane podatke, navedene v razdelku I. S podpisom izjave zapisane na obrazcu ponudnik prevzema odgovornost za resničnost vseh podatkov v ponudbeni dokumentaciji ter za verodostojnost predloženih dokumentov. Ponudnik podaja naročniku s podpisom tega obrazca tudi dovoljenje za pridobitev podatkov, ki se nahajajo v uradnih evidencah ter za odpravo računskih pomot v njegovi prijavi (kot računsko pomoto naročnik opredeljuje zgolj napake pri naslednjih računskih operacijah: seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje). Obrazec »PRIJAVA« mora biti žigosan in podpisan s strani ponudnikovega zakonitega zastopnika ali prokurista!. - 4. Ponudba. 4.1. Sestavljanje ponudbe Da bo ponudba za posamezen sklop označena kot popolna (primerna) mora vsebovati vse v celoti izpolnjene obrazce navedene v točki 3.4. (pravilna ponudba bo tista, ki bo vsebovala dokazila določena v točki 6.2.). Ne-predložitev dokumentacije zahtevane v točki 3.4. in 6.2. naročnik ne bo štel kot formalno nepopolnost ponudbe temveč kot nepopolnost ponudbe. Listine morajo odražati aktualno stanje oz. morajo glasiti na zahtevano obdobje. Listine v ponudbi so lahko priložene v fotokopiji ali v originalu... 4.2. Jezik, oblika in stroški ponudbe. - 4.2.1. Jezik; ## Slovenski. ## Izjema velja za: ## potrdila (točka 1, 2 poglavje 6.2.),ki jih mora predložiti ponudnik s sedežem v tujini, ## CE certifikat, ## prospekte ponujenega tipa aparata ter ## kosovnico ponujenega tipa aparata. ## Te listine so lahko predložene tudi v tujem jeziku in sicer angleškem, nemškem ali italijanskem. ## Če bo naročnik ob pregledovanju ponudb ocenil, da bo potrebno del ponudbe, za katero dovoljuje, da je predložena v dovoljenem tujem jeziku prevesti v slovenski jezik, bo lahko od ponudnika zahteval, da le to lahko stori na lastne stroške in v roku, ki ga bo določil naročnik. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v prevodu v slovenskem jeziku.. - 4.2.2. Oblika; ## Ponudnik ne sme v ničemer spreminjati obrazcev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Popravljene napake v ponudbi morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo. Naročnik po preteku roka določenega za predložitev ponudb ne bo dovolil nobenega spreminjanja vsebine ponudbe z izjemo odprave računskih pomot na način kot je opredeljen v teh navodilih.. - 4.2.3. Stroški; ## Ponudnik nosi vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe vključno s stroški predložitve zahtevanega finančnega zava. ## ovanja.. 4.3. Predložitev ponudb Ponudnik lahko predloži le 1 ponudbo, dopušča pa ponudbe s podizvajalci in partnerske ponudbe. V primeru, da bo posamezen ponudnik podal več ponudb bo naročnik njegove ponudbe zavrgel in jih neodprte vrnil ponudniku. V primeru oddaje ponudbe s podizvajalcem mora biti v ponudbi izrecno navedena vrsta del, ki naj bi jih izvedel podizvajalec in podatki o podizvajalcu. Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe, pod pogojem, da je naročnik pred rokom za oddajo ponudb, prejel pisno obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe. Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora označiti in dostaviti v. kladu z zahtevami kot se to zahteva v RD.. - 4.4. Opremljanje in označevanje ponudb Na zunanji ovojnici mora biti obvezno nalepljen obrazec »Povabilo k oddaji ponudbe«, ki je sestavni del RD. Naročnik ne prevzema odgovornosti za ponudbe, ki ne bodo tako označene... - 4.5. Rok in kraj za predložitev ponudb. - 4.5.1. Rok; ## 07.02.2011 do 09,00 ure. - 4.5.2. Kraj; ## Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici – TAJNIŠTVO UPRAVNE SLUŽBE. Naročnik ne prevzema odgovornosti za ponudbe, ki ne bodo dostavljene na kraj, ki je določen v teh navodilih kot kraj za predložitev ponudb!. 4.6. Prepozne ponudbe Vse prepozne ponudbe naročnik zavrže in neodprte vrne udeležencem. V primeru nepravilno označene ponudbe naročnik ne prevzema odgovornosti za pravočasno dostavo in za vsebino ponudbe... 4.7. Odpiranje ponudb JAVNO; DA; NE. Odpiranje ponudb bo javno in se prične dne 07.02.2011 ob 10,00 uri na lokaciji naročnika navedeni v točki 4.5.2. – prostor sejne sobe upravne službe. Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanja, ki pomenijo zastopanje ponudnika. Naročnik bo vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbo skupaj z odločitvijo o priznanju sposobnosti posredoval zapisnik o odpiranju ponudb.; /... 5. Rok veljavnosti ponudb Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 60 dni od roka določenega za predložitev ponudb. S podpisom obrazca »PRIJAVA« ponudnik potrdi veljavnost ponudbe.. 6. Preverjanje sposobnosti (VELJA ZA VSE SKLOPE!) 6.1. Pogoji; 6.2. Listine. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA IN IZPOLNJEVANJE 6. ODST. 44. ČLENA ZJN-2 1.Izpolnjevanje zakonskih pogojev iz 1. in 2. ter 3. odstavka 42. člena ter 6. odstavka 44. člena ZJN-2.; 1. Ponudniki s sedežem v RS predloži izpolnjen obrazec »PRIJAVA«. Ponudniki, ki imajo sedež izven RS morajo priložiti dokazila, da niso bili kaznovani za dejanja v zvezi z hudodelskim združevanjem, podkupovanjem, goljufijo ali poslovno goljufijo ter izpolnjen obrazec »PRIJAVA«.. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST 2. Ponudnik je finančno in poslovno sposoben kar za gospodarske družbe pomeni, da ima bonitetno oceno vsaj SB5 za leto 2009.; 2. Ponudnik - pravna oseba s sedežem v RS predloži obrazec S.BON-1/P z bilančnimi podatki za leto 2009, ki ga izda AJPES. Ponudnik - pravna oseba s sedežem v tujini in fizična oseba (samostojni podjetnik, posameznik) predloži dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune. Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma predložitve prijav.. TEHNIČNA IN/ALI KADROVSKA SPOSOBNOST 3.a. Ponudnik zagotavlja: - da izpolnjuje pogoje, določene v Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih o registraciji dobavitelja medicinskih pripomočkov ter da ima CE certifikat ponujenega tipa aparata skladno s PECA sporazumom; -da mu v preteklih petih letih na kateri koli način ni bila dokazana huda strokovna napaka, na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem; - da bo v primeru izbora z naročnikom sklenil vzdrževalno pogodbo za vzdrževanje aparata skladno z navodili proizvajalca za celotno dobo eksploatacije aparata (7 let) in sicer za ceno vzdrževanja (vključno s ceno delovne ure popravila); - najmanj dve (2) letno garancijo za ponujeni aparat, šteto od uspešno opravljene primopredaje in podpisa primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika in izbranega ponudnika ( v obdobju veljavnosti garancije ponudnik zagotavlja odpravljanje okvar in napak pri delovanju aparata vključno z zamenjavo okvarjenih delov v celoti na svoje stroške. Zagotavlja tudi edukacijo zdravnikov najmanj 1-krat letno v času trajanja garancije.); - da bo za celotno dobo eksploatacije aparata (7 let) zagotavljal pooblaščeno servisno službo, preko katere bo izvajal servisne preglede in popravila skladno z navodili proizvajalca, oziroma na poziv naročnika v najkrajšem možnem času, popravila aparata izven garancijskega roka (odzivni čas za odpravo napak je štiri (4) ure od sprejema sporočila o vrsti okvare), čas za popravilo največ 48 ur, ter da bo naročniku zagotavljal originalne rezervne dele in njihovo vgraditev ( rok dobave nadomestnih delov in njihova vgraditev ne bo daljši od treh delovnih (3) dni ). V času popravila bo moral izbrani ponudnik dostaviti nadomesten aparat na svoje stroške ter ustrezno podaljšati garancijsko dobo.; - da bo za ceno navedeno v ponudbi, po dobavi in montaži, izvedel usposabljanje osebja naročnika (cca. 25 zdravnikov, 2 vzdrževalca) (usposabljanje mora biti organizirano na instaliranem aparatu; Usposabljanje mora izvajati aplikacijski specialist proizvajalca v slovenščini ali angleščini); - bo po končani montaži pred primopredajo predal naročniku tudi naslednjo dokumentacijo: - Navodila za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja v slovenskem jeziku; - Originalna navodila za uporabo v angleškem jeziku („User manual“); - Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku („Service manual“). Dokumentacija mora biti v pisni in računalniški obliki. Vsebuje podatke o montaži, priključitvi, delovanju, uporabi in vzdrževanju, navodila o odpravi motenj in okvar, servisnih in verifikacij, risbe in sheme, opozorila na nevarnosti pri uporabi in načine za njihovo odpravo, opozorila na nevarne lastnosti aparata, navodila za hrambo, podatke in skice rezervnih delov ipd.); - Certifikat harmonizirane smernice za MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritjena tudi na aparat. - Zapisnik o funkcionalnem preizkusu in instalacijsko poročilo; - Garancijske izjave z dnevom začetka garancije. - da bo izvedel primopredajo in „zagon v živo“ najkasneje v 60-ih dneh po podpisu pogodbe; - da bo v primeru izbora naročniku dostavil garancijsko izjavo za najmanj dve (2) letno garancijo za brezhibno delovanje aparata, šteto od uspešno opravljene primopredaje; - odlog plačila za dobavljen in montiran aparat v 30-ih dneh po primopredaji in podpisu primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih oseb naročnika in izvajalca. - odlog plačila za vzdrževanje aparata v času pričakovane življenjske dobe aparata – 7 let in sicer 30 dni po izvedbi; v posameznem letu skupaj največ do višine 1/7 revaloriziranega zneska vzdrževanja (revalorizacija ne več kot 2,4% letno).; 3. Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev pod točko 3., ki jih je naročnik določil kot pogoj za priznanje sposobnosti, ki jo napiše in podpiše ponudnik z naslednjo vsebino: »pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo in sprejemamo vse pogoje pod točko 3. poglavja 6.1., ki jih je določil naročnik kot pogoje za priznanje sposobnosti.«. ## 3.b. Ponudnik zagotavlja: ## - da ima najmanj eno (1) referenco o dobavi in montaži aparata enakega komercialnega imena kot aparat, ki ga je ponudil v ponudbi z odgovarjajočo konfiguracijo zahtevam v tem razpisu, v bolnišnici v RS ali EU.; ## 3.b. Obrazec »REFERENCE«. 6.3 Ponudbeni predračun Ponudnik pripravi ponudbeni predračun za posamezen sklop, v katerem navede ponudbeno vrednost za izvedbo JN «ULTRAZVOČNI APARAT-4 KOS«, upoštevajoč določila te razpisne dokumentacije. Ponudnik navede ceno v evrih, z in brez DDV; DDV mora biti naveden posebej. Ponudnik mora ponudbenemu predračunu za posamezen sklop priložiti kosovnico ponujenega tipa aparata. Ponudnik mora ponudbenemu predračunu za posamezen sklop priložiti tudi lastno izjavo o ceni vzdrževanja aparata (servisni pregledi) za čas pričakovane življenjske dobe aparata – 7 let ter ceni delovne ure popravila. Ponudnik na lastni izjavi o ceni vzdrževanja aparata za čas pričakovane življenjske dobe aparata navede podatke o pooblaščenem serviserju (naslov, kontaktne osebe, telefonske številke, številke faksa, e-pošta,...). Vzdrževanje vključuje vsa potrebna opravila pri vzdrževanju aparata v celotni dobi eksploatacije aparata – 7 let, tako v garancijski kot v pogarancijski dobi, ki so potrebna za nemoteno delovanje aparata. Vključuje tudi potrošni material in drugi material ter dele, ki jih je proizvajalec predpisal, da jih je potrebno ob servisnih pregledih zamenjati. Vzdrževanje ne vključuje stroškov popravil in stroškov nadomestnih delov izven garancijske dobe razen, če so nastali zaradi nezadostnega in neprimernega vzdrževanja s strani izbranega ponudnika. Odzivni čas za odpravo napak najdalj 4 ure; odprava napake najkasneje v roku 48-ur. Cena vzdrževanja (vključno s ceno delovne ure popravila) mora biti fiksna za obdobje 7-ih let – cena se bo revalorizirala 1-krat letno v višini spremembe drobnoprodajnih cen v RS v preteklem letu, vendar ne več kot 2,4% letno. Izbrani ponudnik bo moral obveznost vzdževanja aparata v obdobju 7-ih let, za ceno vzdrževanja (vključno s ceno delovne ure popravila), ki jo je navedel v ponudbenem predračunu, najkasneje ob primopredaji, zavarovati s 3-emi bianco menicami, menično izjavo in pooblastilom za unovčenje v višini 50% zneska 7-letnega vzdrževanja aparata. Menična izjava in pooblastilo za unovčenje morata veljati najmanj 7 let od podpisa pogodbe. Brez predložitve 3-eh bianco menic, menične izjave in pooblastila za unovčenje primopredaja ni opravljena. Ponudnik mora ponudbenemu predračunu za vse ponujene možnosti nadgradnje UZ aparatov za posamezni sklop priložiti tudi lastno izjavo o ceni posameznih nadgradenj, ki bo veljavna za celotno dobo eksploatacije posameznega aparata (7 let) z možnostjo revalorizacije cene nadgradnje na enak način kot je to v razpisni dokumentaciji določeno za revalorizacijo cene vzdrževanja posameznega aparata. Naročnik z izborom ponudnika za dobavo UZ aparata ne prevzema nobene obveznosti za nakup katerekoli nadgradnje. Odločitev o tem, za nakup katere od ponujenih možnosti nadgradnje in kdaj v obdobju življenjske dobe UZ aparata, bo naročnik naročil je izključno pri naročniku. Naročnik bo ponudbo ponudnika za posamezen sklop, ki v ponudbenem predračunu ne bo navedel tudi cene vzdrževanja aparata in cene nadgradenj za čas pričakovane življenjske dobe aparata (7 let), izločil kot nepravilno.. 6.4 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe ali tri bianco menice z menično izjavo in pooblastilom za unovčenje v višini 10% ponudbene vrednosti, ki jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih: - če se bo izkazalo, da storitev ni opravljena v skladu s pogodbo ali zahtevami iz razpisne dokumentacije; - če bo kupec pogodbo razdrl zaradi kršitev s strani prodajalca; - če bo prodajalec kršil zaupnost podatkov. - če prodajalec ne bo predložil finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ( vzdrževanje ). - če prodajalec ne bo predložil finančnega zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati najmanj 60 dni od roka za oddajo ponudbe. V primeru oddaje ponudbe za več sklopov, lahko ponudnik predloži eno originalno garancijo za vse ponujene sklope. Ponudnik pri ponudbi za posamezen sklop predloži originalno finančno zavarovanje, pri ponudbi za morebiten dodaten sklop pa fotokopijo.. 6.5. Ustavitev postopka Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročila.. 6.6. Zavrnitev ponudb Naročnik ima pravico zavrniti vse ponudbe ter ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi ponudnikom nastala z zavrnitvijo vseh ponudb oziroma za izgubljeni dobiček. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo izbrani ponudnik lahko utrpel zaradi nesklenitve pogodbe.. 7. Ocenjevanje ponudb 7. 1. Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil popolno ponudbo z najugodnejšo ponudbo za posamezen sklop, ki bo ugotovljena kot seštevek: - ponudbene cene aparata in - cene sedemletnega vzdrževanja (servisni pregledi aparata po priporočilih izvajalca) ter - cene ponujenih možnosti nadgradnje in ponujenih dodatnih opcij. Kot najugodnejša ponudba bo ocenjena tista ponudba, pri kateri bo seštevek ponudbene cene za aparat in cene sedemletnega vzdrževanja ter cene ponujenih možnosti nadgradnje in ponujenih dodatnih opcij za posamezen sklop, najnižja. V primeru preseganje ocenjene vrednosti javnega naročila za posamezen sklop si naročnik pridržuje pravico pozvati ponudnike, ki bodo oddaji ponudbo, k znižanju ponudbene cene v postopku pogajanj v okviru istega postopka oddaje javnega naročila. V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, to je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede meril oz. so formalne pomanjkljivosti ponudbe nebistvene, bo skladno z 78. členom ZJN-2 zahteval od ponudnika, da v roku, ki ga bo določil naročnik, takšno ponudbo dopolni. Kot dopustno dopolnitev ponudbe bo naročnik štel tudi popravek računskih napak (računsko napako je naročnik opredeli v poglavju 3.4.1.) v primeru, da ponudnik ne bo soglašal s popravkom računske napake ima naročnik pravico njegovo ponudbo izločiti iz nadaljnjega postopka... 8. Odločitev o oddaji in podpis pogodbe Naročnik pošlje vsem ponudnikom odločitev o oddaji. Če izbrani ponudnik naročniku ne dostavi podpisane pogodbe v 8-ih dneh po njenem prejemu bo naročnik štel, da je ponudnik odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe – ne glede na razloge za odstop od ponudbe.. Pripravila : Katjuša BIZJAK, univ.dipl.pravnica DIREKTOR ZAVODA - Silvan SAKSIDA, dr.med.,spec.interne medicine

V primeru oddaje ponudbe za več sklopov, lahko ponudnik predloži eno originalno garancijo za vse ponujene sklope.

V primeru oddaje ponudbe za več sklopov, lahko ponudnik predloži eno originalno garancijo za vse ponujene sklope.

V primeru oddaje ponudbe za več sklopov, lahko ponudnik predloži eno originalno garancijo za vse ponujene sklope.

V primeru oddaje ponudbe za več sklopov, lahko ponudnik predloži eno originalno garancijo za vse ponujene sklope.