# NAROČNIK:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA

»DR.FRANCA DERGANCA«

NOVA GORICA

# RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZA JAVNO NAROČILO
PO ODPRTEM POSTOPKU

# ZA JN

# »OPERACIJSKA MIZA – 3 KOS«

Št. 252-5/2010-5

# NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

# ZA JAVNO NAROČILO

PO ODPRTEM POSTOPKU

# ZA JN

# »OPERACIJSKA MIZA – 3 KOS«

- 1. Podlaga po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10; v nadaljevanju ZJN-2 ); 25. člen ZJN-2. 2. Predmet javnega naročila (JN) Predmet javnega naročila je dobava in montaža operacijskih miz -3 (tri) kos ( v nadaljevanju: op.miza)... - 2.1. Vrsta; ## Blago; ## Storitve; ## Gradnje. ## √.. - 2.2. Naslov JN; ## JN «OPERACIJSKA MIZA-3 KOS«. 2.3. Trajanje JN; ## Rok dobave: Primopredaja in »zagon v živo« v 60-ih dneh po podpisu pogodbe.. - 2.4. Vrst; postop ## Odprti postopek. 2.5 Ocenjena vrednost; ## 166.000 EUR. - 2.6. Sklopi ### DA; ## NE. Naročilo se oddaja kot celota. Ponudnik mora ponuditi vse razpisane op.mize.; √. - 2.6.1. Opis sklopov. /. - 2.7. Opredelitev (opis, način in lokacija posla) - 2.7.1. Opis (minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti op.mize) in bistvene zahteve naročnika - 1. OPERACIJSKA MIZA (2 kos); Op.miza (2 kos) je namenjena za opravljanje velikih in malih kirurških operacij v operacijskih dvoranah 4 in 5 v Centralnem operacijskem bloku. Op.miza mora biti vrhunske kakovosti, uporabnosti, vzdržljivosti in enostavna za vzdrževanje. Op. miza mora omogočati posege in položaje: - posegi iz splošne kirurgije - litotomijski položaj pacienta - urološko kirurgijo - ginekološko kirurgijo - očesno in otorinolaroingološko kirurgijo, vključno s kirurgijo ščitnice - laparaskopsko kirurgijo - nevrokirurgijo na glavi in hrbtenici - lateralno pozicijo - kirurgijo roke Lastnosti op.mize: - sestavljena iz stolpa (1 kos) in dveh odstranljivih miznih plošč (2 kosa) s transporterjem (2 kosa), ki z nadgradnjo omogoča zgornje posege; - mizna plošča mora biti sestavljena iz spodnje hrbtne sekcije ter sedežne plošče; - mizna plošča mora imeti blazine iz mehkega materiala, ki so sestavljene iz 50 mm ali več visoko-elastične pene in vsaj 20 mm visoke gume, za maksimalno distribucijo pritiska pacienta na podlago ; - imeti mora steber – vsidran na tla na predhodno vgrajeno talno ploščo v estrihu); - steber mora omogočati dostop plošče na transporterju iz obeh strani; - površine op.mize morajo biti odporne na čistila in prilagojene enostavnemu čiščenju; - pogon mora biti električen na 220V in na rezervni akumulator v primeru izpada električne energije; - upravljalske tipke morajo biti na stebru op.mize in na premakljivem pilotu na infra rdečo (IR) tehnologijo (1 kos) ali podobno brezžično tehnologijo upravljanja; - plošča op.mize mora dopuščati intraoperativno RTG slikanje Tehnične zahtevane lastnosti op.mize: - varna maksimalna obremenitev v vodoravnem položaju 220 kg ali več; - dolžina mize vodoravno vsaj 226 cm ali več; - širina mize 54cm ali več; - nastavljivost višine zgornje ploskve mize med 73 cm ali manj in 121cm ali več; - pomik zgornje ploskve mize longitudinalno 32cm ali več; - položaj za tredelenburg in antitrendelenburg vsak +40 do -40°; - stranski naklon levo/desno 25°/25°; - naklon nog vsaj +90 do -90°; - naklon hrbtnega dela mize vsaj +70 do -60°. Ponudnik mora v ponudbi ponuditi tudi naslednje dodatke k mizam pod št. 1: - 4 kos druga hrbtna plošča - 4 kos vzglavna plošča - 4 pare dvodelnih nožnih plošč - 2 kos zaslon anestezijski - 4 kos deska za roko dolžine 450 mm - 4 kos kolenski podporniki - 8 kos radialna pritrdilna sponka - 2 kosa nosilca za nogo s snemljivo pralno zanko iz tekstila za fiksacijo nog pri vaginalnih posegih; nosilci naj bodo nastavljivi po višini, z možnostjo rotacije in pritrjevanja preko radialne sponke na okvir OPM; dolžina nosilca naj bo vsaj 800mm ali več, z možnostjo zamika po višini vsaj 100mm. Ad2) Bistvene zahteve: - op.mizi morata biti ob prevzemu tovarniško zapečateni. - Op.mizi morata ustrezati predpisom varstva pri delu ter standardom, atestom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU. - Izbrani ponudnik bo moral v 8-ih dneh po podpisu pogodbe naročniku predložiti terminski plan izvedbe del- montaže op.miz, ki bo izdelan tako, da bo montaža ponujenih op. miz in demontaža obstoječih miz izvedena najkasneje v sedmih zaporednih (7) dneh začenši na dan petka in sicer tako, da izvedba del ne bo bistveno motila procesa dela, ki poteka v bolnišnici, terminski plan mora potrditi naročnik. - Izbrani ponudnik mora izročiti mize in omogočiti zagon v živo v 60 dneh po podpisu pogodbe.. - 2. OPERACIJSKA MIZA, UNIVERZALNA (1 kos); Ad1) Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: Op.miza za opravljanje velikih in malih kirurških posegov mora biti vrhunske kakovosti, uporabnosti, vzdržljivosti. Miza mora z dodatki mora omogočati izvajanje posegov iz splošne, urološke, ginekološke, očesne , otorinolaringološke, laparaskopske kirurgije in kirurgije roke. Lastnosti op.mize: - šest-delna modularna op.miza z osnovno ploščo (za sedežni in spodnji hrbtni del) mora biti mobilna; - stabilno ogrodje op.mize s štirimi dvojnimi kolesi, za enostavno prestavljanje, možnost centralne blokade vseh štirih koles; - površine op.mize morajo biti odporne na čistila in prilagojene enostavnemu čiščenju; - pogon: elektrohidravlični ali elektromotorni; - napajanje: električno – 220V / 50Hz in baterijsko z avtonomijo pet ali več dni ali več z enim polnjenjem,ki se izvaja preko priključnega kabla za napajanje, možnost elektronske kontrole kapacitete baterij; - možnost upravljanja op.mize preko kabelskega upravljalnika ali brezžičnega upravljalnika; - dolžina op.mize vodoravno – brez dodatkov 850mm ali več; - širina op.mize brez stranskih tirnic od 520 do 550 mm - nosilnost op.mize 220 kg ali več; - razpon višine brez blazin vsaj 650 do 900mm; - položaj tredelenburg in antitredelenburg vsaj + 30 / -30°; - stranski naklon levo in desno večji od 15 °; - naklon hrbtnega dela mize vsaj +65 / -40°; - nožna plošča vsaj +70 / -80°, hitro in enostavno pritrjevanje in odstranjevanje te z enkratnim pritiskom ali zasukom (brez vijačenja); - možnost flex, refleks in stol položaja; - doseganje nultega položaja z eno operacijo; - plošča op.mize mora dopuščati intraoperativno RTG slikanje; - možnost ročnega uravnavanja vzglavne plošče; - dve vtičnici za možno istočasno uporabo kabelskega daljinskega upravljalca in nožnega stikala; - blazine mizne plošče morajo biti narejene iz materialov, ki preprečuje nastanek dekubitusa z debelino vsaj 60mm ali več; Dodatki op.mize: - daljinski upravljalec na kablu (1kos) - plošča za zgornji del hrbta (1 kos) - vzglavna plošča ( 1 kos) - konzola za nameščanje fiksatorja (1 kos) - fiksator za nameščanje vzglavne plošče – podkvice (1kos) - dvodelna vzglavna plošča – podkvica (1 kos) - nožne dvodelne plošče (1 par) - držalo za roko dolžine 450mm (1kos) - mala OP mizica , dimenzije vsaj 820 x 400mm za posege na roki, ki se s sponko pritrdi na šino OPM ; 360° radiotransparentnost (1kos) - kolenski oporniki po Goeplu (2 kosa) - infuzijsko stojalo (1kos) - anestezijski zaslon (1kos) - radialna sponka za pritrditev opreme (4kosi) Ad2) Bistvene zahteve: - Miza mora biti nova in zadnje generacije; op.miza mora biti ob prevzemu tovarniško zapečatena. - Miza mora ustrezati predpisom varstva pri delu ter standardom, atestom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU.. - 2.7.2 Lokacija; Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici – COB (op.4 in op.5) in MOB... - 3. Razpisna dokumentacija (RD). - 3.1. Pridobitev RD 3.1.1. RD je dostopna brezplačno na internetnem naslovu: www.bolnisnica-go.si, stran –javna naročila, rubrika: odprti postopek.. 3.2. Kontaktne osebe za pojasnila RD za vprašanja v zvezi s predmetom JN; in ogled lokacije Darko ŽIBERNA, dr.med.,spec.splošne kirurgije (tel.št. 05/ 330 1000). za pravna; vprašanja Katjuša BIZJAK, univ. dipl. pravnica (tel.št. 05/ 330 1580. 3.2.1. Način in čas vlaganja zahtev za dodatna pojasnila RD Zahteve za dodatna pojasnila RD se zastavljajo na spletni strani v okviru objave posameznega javnega razpisa preko ikone »VPRAŠANJA IN POJASNILA«. Pojasnila, spremembe in dopolnitve RD, ki se nanašajo na samo razpisno dokumentacijo, bo naročnik objavil na spletni strani v okviru objave posameznega javnega razpisa v ikoni »VPRAŠANJA IN POJASNILA« . Kot pravočasno zahtevo za dodatno pojasnilo bo naročnik štel vsako zahtevo, ki jo bo na predpisan način prejel najmanj 8 dni pred iztekom roka, ki je določen kot rok za predložitev prijav. Naročnik bo pojasnila, spremembe in dopolnitve RD objavil najkasneje 6 dni pred datumom, ki je določen kot rok za oddajo ponudb. Na nepravočasne zahteve za pojasnila oz. na zahteve za pojasnila RD, ki ne bodo predložene na predpisani način, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila prevzemnikom RD dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v obliki pojasnila oz. dopolnitve, posredovane preko spletne aplikacije, ne obvezujejo naročnika. Naročnik bo po potrebi tudi podaljšal rok za predložitev prijav in podaljšanje roka objavil v ustreznem glasilu ter na internetnem naslovu: www.bolnisnica-go.si pri posameznem javnem razpisu.; Zahteve za dodatna pojasnila RD se naročniku naslavljajo na elektronski naslov: sjn@bolnisnica-go.si. Naročnik bo dodatna pojasnila RD, ki bodo k naročniku posredovana pravočasno na način, kot je naveden zgoraj in sicer najkasneje v roku 6-ih dni od dneva določenega za predložitev ponudb, objavil na spletnih straneh. Kot pravočasno zahtevo za dodatno pojasnilo RD bo naročnik štel vsako zahtevo, ki jo bo na predpisan način prejel najmanj 8 dni pred iztekom roka, ki je določen kot rok za predložitev ponudb. Na nepravočasne zahteve za pojasnila oz. na zahteve za pojasnila RD, ki ne bodo predložene na predpisani način, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila prevzemnikom RD dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v obliki pojasnila oz. dopolnitve, posredovane s pisnim dopisom, ne obvezujejo naročnika. Naročnik bo po potrebi tudi podaljšal rok za predložitev ponudb in podaljšanje roka objavil v ustreznem glasilu ter na internetnem naslovu: www.bolnisnica-go.si pod rubriko »objave JN«... - 3.3. RD sestavljajo. ###### povabilo k oddaji ponudbe ###### navodila za izdelavo ponudbe (ta dokument) ###### obrazec »PRIJAVA« ###### vzorec »POGODBA« ###### obrazec »REFERENCE«. - 3.4. Dokumentacija za ponudbo. ###### povabilo k oddaji ponudbe (ponudnik ga izpolni in prilepi na zunanjo ovojnico) ###### obrazec »PRIJAVA« (ponudnik ga izpolni, podpiše in žigosa) ###### dokumentacija iz točke 6.2. teh navodil ###### ponudbeni predračun, ki ga pripravi ponudnik sam, kot samostojen obrazec (način priprave je opredeljen v točki 6.3. teh navodil) s priloženo kosovnico ponujenega tipa op.mize/op.miz in lastno izjavo ponudnika o ceni vzdrževanja op.miz (servisni pregledi) ) za čas pričakovane življenjske dobe op.mize – 10F let ter ceno delovne ure popravila - bančna garancija za resnost ponudbe iz točke 6.4. teh navodil - prospekti ponujenega tipa/tipov op.mize/miz - CE certifikat. - 3.4.1. Obrazec »PONUDBA«. ## V ta obrazec ponudnik vpiše vse zahtevane podatke, navedene v razdelku I. S podpisom izjave zapisane na obrazcu ponudnik prevzema odgovornost za resničnost vseh podatkov v ponudbeni dokumentaciji ter za verodostojnost predloženih dokumentov. Ponudnik podaja naročniku s podpisom tega obrazca tudi dovoljenje za pridobitev podatkov, ki se nahajajo v uradnih evidencah ter za odpravo računskih pomot v njegovi prijavi (kot računsko pomoto naročnik opredeljuje zgolj napake pri naslednjih računskih operacijah: seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje). Obrazec »PRIJAVA« mora biti žigosan in podpisan s strani ponudnikovega zakonitega zastopnika ali prokurista!. - 4. Ponudba. 4.1. Sestavljanje ponudbe Da bo ponudba za posamezen sklop označena kot popolna (primerna) mora vsebovati vse v celoti izpolnjene obrazce navedene v točki 3.4. (pravilna ponudba bo tista, ki bo vsebovala dokazila določena v točki 6.2.). Ne-predložitev dokumentacije zahtevane v točki 3.4. in 6.2. naročnik ne bo štel kot formalno nepopolnost ponudbe temveč kot nepopolnost ponudbe. Listine morajo odražati aktualno stanje oz. morajo glasiti na zahtevano obdobje. Listine v ponudbi so lahko priložene v fotokopiji ali v originalu... 4.2. Jezik, oblika in stroški ponudbe. - 4.2.1. Jezik; ## Slovenski. ## Izjema velja za: ## potrdila (točka 1, 2 poglavje 6.2.),ki jih mora predložiti ponudnik s sedežem v tujini, ## CE certifikat, ## prospekte ponujenega tipa op.mize/op.miz ter ## kosovnico ponujenega tipa op.mize/op.miz. ## Te listine so lahko predložene tudi v tujem jeziku in sicer angleškem, nemškem ali italijanskem. ## Če bo naročnik ob pregledovanju ponudb ocenil, da bo potrebno del ponudbe, za katero dovoljuje, da je predložena v dovoljenem tujem jeziku prevesti v slovenski jezik, bo lahko od ponudnika zahteval, da le to lahko stori na lastne stroške in v roku, ki ga bo določil naročnik. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v prevodu v slovenskem jeziku.. - 4.2.2. Oblika; ## Ponudnik ne sme v ničemer spreminjati obrazcev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Popravljene napake v ponudbi morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo. Naročnik po preteku roka določenega za predložitev ponudb ne bo dovolil nobenega spreminjanja vsebine ponudbe z izjemo odprave računskih pomot na način kot je opredeljen v teh navodilih.. - 4.2.3. Stroški; ## Ponudnik nosi vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe vključno s stroški predložitve zahtevanega finančnega zavarovanja... 4.3. Predložitev ponudb Ponudnik lahko predloži le 1 ponudbo, dopušča pa ponudbe s podizvajalci in partnerske ponudbe. V primeru, da bo posamezen ponudnik podal več ponudb bo naročnik njegove ponudbe zavrgel in jih neodprte vrnil ponudniku. V primeru oddaje ponudbe s podizvajalcem mora biti v ponudbi izrecno navedena vrsta del, ki naj bi jih izvedel podizvajalec in podatki o podizvajalcu. Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe, pod pogojem, da je naročnik pred rokom za oddajo ponudb, prejel pisno obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe. Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora označiti in dostaviti v. skladu z zahtevami kot se to zahteva v RD.. - 4.4. Opremljanje in označevanje ponudb Na zunanji ovojnici mora biti obvezno nalepljen obrazec »Povabilo k oddaji ponudbe«, ki je sestavni del RD. Naročnik ne prevzema odgovornosti za ponudbe, ki ne bodo tako. označene.. - 4.5. Rok in kraj za predložitev ponudb. - 4.5.1. Rok; ## 09.02.2011 do 09,00 ure. - 4.5.2. Kraj; ## Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici – TAJNIŠTVO UPRAVNE SLUŽBE. Naročnik ne prevzema odgovornosti za ponudbe, ki ne bodo dostavljene na kraj, ki je določen v teh navodilih kot kraj za predložitev ponudb!. 4.6. Prepozne ponudbe Vse prepozne ponudbe naročnik zavrže in neodprte vrne udeležencem. V primeru nepravilno označene ponudbe naročnik ne prevzema odgovornosti za pravočasno dostavo in za vsebino ponudbe... 4.7. Odpiranje ponudb JAVNO; DA; NE. Odpiranje ponudb bo javno in se prične dne 09.02.2011 ob 11,00 uri na lokaciji naročnika navedeni v točki 4.5.2. – prostor sejne sobe upravne službe. Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanja, ki pomenijo zastopanje ponudnika. Naročnik bo vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbo skupaj z odločitvijo o priznanju sposobnosti posredoval zapisnik o odpiranju ponudb.; /... 5. Rok veljavnosti ponudb Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 60 dni od roka določenega za predložitev ponudb. S podpisom obrazca »PRIJAVA« ponudnik potrdi veljavnost ponudbe.. 6. Preverjanje sposobnosti 6.1. Pogoji; 6.2. Listine. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA IN IZPOLNJEVANJE 6. ODST. 44. ČLENA ZJN-2 1.Izpolnjevanje zakonskih pogojev iz 1. in 2. ter 3. odstavka 42. člena ter 6. odstavka 44. člena ZJN-2.; 1. Ponudniki s sedežem v RS predloži izpolnjen obrazec »PRIJAVA«. Ponudniki, ki imajo sedež izven RS morajo priložiti dokazila, da niso bili kaznovani za dejanja v zvezi z hudodelskim združevanjem, podkupovanjem, goljufijo ali poslovno goljufijo ter izpolnjen obrazec »PRIJAVA«.. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST 2. Ponudnik je finančno in poslovno sposoben kar za gospodarske družbe pomeni, da ima bonitetno oceno vsaj SB5 za leto 2009.; 2. Ponudnik - pravna oseba s sedežem v RS predloži obrazec S.BON-1/P z bilančnimi podatki za leto 2009, ki ga izda AJPES. Ponudnik - pravna oseba s sedežem v tujini in fizična oseba (samostojni podjetnik, posameznik) predloži dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune. Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma predložitve prijav.. TEHNIČNA IN/ALI KADROVSKA SPOSOBNOST 3.a. Ponudnik zagotavlja: - da izpolnjuje pogoje, določene v Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih o registraciji dobavitelja medicinskih pripomočkov ter da ima CE certifikat ponujenega tipa/tipov op.miz skladno s PECA sporazumom; -da mu v preteklih petih letih na kateri koli način ni bila dokazana huda strokovna napaka, na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem; - da bo v primeru izbora z naročnikom sklenil vzdrževalno pogodbo za vzdrževanje op.miz skladno z navodili proizvajalca za celotno dobo eksploatacije op.miz (10 let) in sicer za ceno vzdrževanja (vključno s ceno delovne ure popravila); - najmanj (5) letno garancijo za ponujene op.mize, šteto od uspešno opravljene primopredaje in podpisa primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika in izbranega ponudnika ( v obdobju veljavnosti garancije ponudnik zagotavlja odpravljanje okvar in napak pri delovanju op.miz vključno z zamenjavo okvarjenih delov v celoti na svoje stroške; - da bo za celotno dobo eksploatacije op.miz (10 let) zagotavljal pooblaščeno servisno službo, preko katere bo izvajal servisne preglede in popravila skladno z navodili proizvajalca, oziroma na poziv naročnika v najkrajšem možnem času, popravila op.mize izven garancijskega roka (odzivni čas za odpravo napak je štiriindvajset (24) ur od sprejema sporočila o vrsti okvare po e-pošti), čas za popravilo največ 48 ur, ter da bo naročniku zagotavljal originalne rezervne dele in njihovo vgraditev ( rok dobave nadomestnih delov in njihova vgraditev ne bo daljši od treh delovnih (3) dni ). V kolikor odprava napake ni možna v predpisanih rokih, bo moral izbrani ponudnik naročniku zagotoviti nadomestno op.mizo oz. povrniti škodo v pavšalnem znesku 1.000 EUR/delovni dan ter v času garancijske dobe ustrezno podaljšati garancijsko dobo; - da bo za ceno navedeno v ponudbi, po dobavi in montaži, izvedel usposabljanje osebja naročnika (cca. Šest (6) inštrumentark in dva (2) vzdrževalca) (usposabljanje mora biti organizirano na instalirani op.mizi; Usposabljanje mora izvajati aplikacijski specialist proizvajalca v slovenščini ali angleščini); - bo po končani montaži pred primopredajo predal naročniku tudi naslednjo dokumentacijo: - Navodila za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja v slovenskem jeziku; - Originalna navodila za uporabo v angleškem jeziku („User manual“); - Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku („Service manual“). Dokumentacija mora biti v pisni in računalniški obliki. Vsebuje podatke o montaži, priključitvi, delovanju, uporabi in vzdrževanju, navodila o odpravi motenj in okvar, servisnih in verifikacij, risbe in sheme, opozorila na nevarnosti pri uporabi in načine za njihovo odpravo, opozorila na nevarne lastnosti op.mize, navodila za hrambo, podatke in skice rezervnih delov ipd.); - Certifikat harmonizirane smernice za MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritjena tudi na op.miza. - Zapisnik o funkcionalnem preizkusu in instalacijsko poročilo; - Garancijske izjave z dnevom začetka garancije. - da bo izvedel primopredajo in „zagon v živo“ najkasneje v 60-ih dneh po podpisu pogodbe; - da bo v primeru izbora naročniku dostavil garancijsko izjavo za najmanj pet (5) letno garancijo za brezhibno delovanje op.miz, šteto od uspešno opravljene primopredaje; - odlog plačila za dobavljene in montirane op.mize v 30-ih dneh po primopredaji in podpisu primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih oseb naročnika in izvajalca. - odlog plačila za vzdrževanje op.miz v času pričakovane življenjske dobe op.miz –10 let in sicer 30 dni po izvedbi; v posameznem letu skupaj največ do višine 1/7 revaloriziranega zneska vzdrževanja (revalorizacija ne več kot 2,4% letno).; 3.a. Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev pod točko 3., ki jih je naročnik določil kot pogoj za priznanje sposobnosti, ki jo napiše in podpiše ponudnik z naslednjo vsebino: »pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo in sprejemamo vse pogoje pod točko 3. poglavja 6.1., ki jih je določil naročnik kot pogoje za priznanje sposobnosti.«. ## 3.b. Ponudnik zagotavlja: ## - da ima najmanj pet (5) referenc o dobavi in montaži op. miz (za op. mizi pod zap. št. 1 – 5 referenc in za op. mizo pod zap. št. 2-5 referenc!) enakega komercialnega imena kot op.mize, ki jih je ponudil v ponudbi z odgovarjajočo konfiguracijo zahtevam v tem razpisu, v bolnišnici v RS ali EU, ki imajo 250 ali več posteljnih kapacitet.; ## 3.b. Obrazec »REFERENCE«. 6.3 Ponudbeni predračun Ponudnik pripravi ponudbeni predračun, v katerem navede ponudbeno vrednost za izvedbo JN «OPERACIJSKA MIZA-3 KOS«, upoštevajoč določila te razpisne dokumentacije. Ponudnik navede ceno v evrih, z in brez DDV; DDV mora biti naveden posebej. Ponudnik mora ponudbenemu predračunu priložiti kosovnico ponujenega tipa op.mize/op.miz. Ponudnik mora ponudbenemu predračunu priložiti tudi lastno izjavo o ceni vzdrževanja op.miz (servisni pregledi) za čas pričakovane življenjske dobe op.miz – 10 let ter ceni delovne ure popravila. Ponudnik na lastni izjavi o ceni vzdrževanja op.miz za čas pričakovane življenjske dobe op.miz navede podatke o pooblaščenem serviserju (naslov, kontaktne osebe, telefonske številke, številke faksa, e-pošta,...). Vzdrževanje vključuje vsa potrebna opravila pri vzdrževanju op.miz v celotni dobi eksploatacije op.miz – 10 let, tako v garancijski kot v pogarancijski dobi, ki so potrebna za nemoteno delovanje op.miz. Vključuje tudi potrošni material in drugi material ter dele, ki jih je proizvajalec predpisal, da jih je potrebno ob servisnih pregledih zamenjati. Vzdrževanje ne vključuje stroškov popravil in stroškov nadomestnih delov izven garancijske dobe razen, če so nastali zaradi nezadostnega in neprimernega vzdrževanja s strani izbranega ponudnika. Odzivni čas za odpravo napak najdalj 24 ur; odprava napake najkasneje v roku 48 ur. Cena vzdrževanja (vključno s ceno delovne ure popravila) mora biti fiksna za obdobje 10-ih let – cena se bo revalorizirala 1-krat letno v višini spremembe drobnoprodajnih cen v RS v preteklem letu, vendar ne več kot 2,4% letno. Izbrani ponudnik bo moral obveznost vzdževanja op.mize v obdobju 10-ih let, za ceno vzdrževanja (vključno s ceno delovne ure popravila), ki jo je navedel v ponudbenem predračunu, najkasneje ob primopredaji, zavarovati s 3-emi bianco menicami, menično izjavo in pooblastilom za unovčenje v višini 50% zneska 10-letnega vzdrževanja op.miz. Menična izjava in pooblastilo za unovčenje morata veljati najmanj 10 let od podpisa pogodbe. Brez predložitve 3-eh bianco menic, menične izjave in pooblastila za unovčenje primopredaja ni opravljena. Naročnik bo ponudbo ponudnika, ki v ponudbenem predračunu ne bo navedel tudi cene vzdrževanja op.mize za čas pričakovane življenjske dobe op.mize (10 let), izločil kot nepravilno.. 6.4 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe ali tri bianco menice z menično izjavo in pooblastilom za unovčenje v višini 10% ponudbene vrednosti, ki jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih: - če se bo izkazalo, da storitev ni opravljena v skladu s pogodbo ali zahtevami iz razpisne dokumentacije; - če bo kupec pogodbo razdrl zaradi kršitev s strani prodajalca; - če bo prodajalec kršil zaupnost podatkov. - če prodajalec ne bo predložil finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ( vzdrževanje ). - če prodajalec ne bo predložil finančnega zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati najmanj 60 dni od roka za oddajo ponudbe.. 6.5. Ustavitev postopka Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročila.. 6.6. Zavrnitev ponudb Naročnik ima pravico zavrniti vse ponudbe ter ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi ponudnikom nastala z zavrnitvijo vseh ponudb oziroma za izgubljeni dobiček. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo izbrani ponudnik lahko utrpel zaradi nesklenitve pogodbe.. 7. Ocenjevanje ponudb 7. 1. Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil popolno ponudbo z najugodnejšo ponudbo , ki bo ugotovljena kot seštevek: - ponudbene cene op.miz in - cene desetletnega vzdrževanja (servisni pregledi op.mize po priporočilih izvajalca) op.miz. Kot najugodnejša ponudba bo ocenjena tista ponudba, pri kateri bo seštevek ponudbene cene za op.mize in cene desetletnega vzdrževanja op.miz , najnižja. V primeru preseganje ocenjene vrednosti javnega naročila si naročnik pridržuje pravico pozvati ponudnike, ki bodo oddaji ponudbo, k znižanju ponudbene cene v postopku pogajanj v okviru istega postopka oddaje javnega naročila. V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, to je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede meril oz. so formalne pomanjkljivosti ponudbe nebistvene, bo skladno z 78. členom ZJN-2 zahteval od ponudnika, da v roku, ki ga bo določil naročnik, takšno ponudbo dopolni. Kot dopustno dopolnitev ponudbe bo naročnik štel tudi popravek računskih napak (računsko napako je naročnik opredeli v poglavju 3.4.1.) v primeru, da ponudnik ne bo soglašal s popravkom računske napake ima naročnik pravico njegovo ponudbo izločiti iz nadaljnjega postopka... 8. Odločitev o oddaji in podpis pogodbe Naročnik pošlje vsem ponudnikom odločitev o oddaji. Če izbrani ponudnik naročniku ne dostavi podpisane pogodbe v 8-ih dneh po njenem prejemu bo naročnik štel, da je ponudnik odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe – ne glede na razloge za odstop od ponudbe.. Pripravila : Katjuša BIZJAK, univ.dipl.pravnica DIREKTOR ZAVODA - Silvan SAKSIDA, dr.med.,spec.interne medicine