|  | SPLOŠNA BOLNIŠNICA “DR. FRANCA DERGANCA” NOVA GORICA | Ul.Padlih borcev 13a 5290 Šempeter pri Gorici Telefon: 05 33 01 000 Fax: 05 33 01 554 Davèna št. 11427205 Mat.št. 5055695000 ZPR.: 01100-6030279058 |
| --- | --- | --- |

Datum: 25.02.2011

Zadeva:  JN transfuziološki material šifra 0920 (01.06.2011 – 31.05.2012)- specifikacija vrečk za odvzem krvi – odgovor ponudniku PROBO d.o.o.

Splošne zahteve:

- - Izdelek mora imeti oznako CE,

- - Izdelek mora biti sterilen in apirogen;

- - Rok uporabnosti vrečk najmanj 24 do 36 mesecev od datuma proizvodnje;

- - Temperatura shranjevanja do 250C;

- Punkcijska igla :  silikonizirana,  atravmatska, premer 16 GA, držalo igle za lažje rokovanje in preprečevanje obračanja igle po punkciji, plastični pokrov igle popolnoma zapira dostop zraka in omogoča lahko in enostavno snemanje

- Plastični ščitnik za zaščito uporabljene igle: pritrjen na odvzemno cevko, lahko in enostavno postavljanje, po postavljanju ga ni mogoče sneti;

- Cevke: odvzemna cevka na matični vrečki dolžine 110cm +/-10%, cevke omogočajo zanesljivo varjenje in sterilno povezovanje brez puščanja, dobra elastičnost in upogljivost cevk brez kolen v originalni ovojnini, zadostna dolžina povezovalnih cevk (glej prilogo);

- Vrečke: oblika z ovalnimi koti, plastika ustrezne sestave za shranjevanje posameznih krvnih komponent (glej prilogo), nedrseča in nelepljiva zunanja površina;

- Vhodna ustja: tesna pokrivna plastika, lahko in enostavno odpiranje in punkcija, brez zaostajanja krvnega pripravka po transfuziji z notranje strani ustja;

- Nalepke: oznake kodirane s sistemom črtnih kod ISBT 128, se ne odlepijo med shranjevanjem pri različnih temperaturnih pogojih, možnost prevoda v slovenščino

- Zlomljivi zamaški: neprehodnost pred uporabo, lahko in enostavno prelamljanje, brez neželenih prelamljanj med rokovanjem z vrečkami  in centrifugiranjem, brez delcev po prelamljanju;

- Vgrajen sistem za vzorčenje pred odvzemom krvi v matično vrečko (SVPO) sestavljen iz plastične vrečke (blazinice) in zaščitnega sodčka z iglo: sistem mora omogočati odvzem standardnega volumna vzorca, ki se spreminja glede na obseg in tehnologijo testiranja.

- Filtri: majhen rezidualni volumen,  učinkovitost filtra >4 log, filter za in line filtracijo eritrocitov z mehkim in filter za in line filtracijo polne krvi z navadnim (trdim) ohišjem.

- Zaščitna ovojnina: vsake posamezne vrečke in skupna ovojnina, priložena navodila za uporabo v slovenščini, lahko in enostavno odpiranje.

- 955204: Sistem vrečk za odvzem krvi.......

# - četverne 450 ml, TT,CPD/SAGM,WB Filter z tehničnimi karakteristikami:

| Matična vrečka | volumen | 450 ml |
| --- | --- | --- |
|  | konzervans | CPD 63 ml ± 10% |
|  | plastika |  |
| Filter |  | za polno kri |
| Satelitna vrečka I | volumen | 400 - 500 ML |
|  | konzervans | - |
|  | plastika | za shranjevanje eritrocitov |
|  | dolžina cevke# | 23 cm ± 15% |
| Satelitna vrečka II | volumen | 400 - 500 ML |
|  | konzervans | SAGM 100 ml |
|  | plastika | za zamrzovanje do –75 °C |
|  | dolžina cevke | 35 cm ± 10% |
| Satelitna vrečka III | volumen | 400 - 500 ML |
|  | konzervans | - |
|  | plastika | za zamrzovanje do –75 °C |
|  | dolžina cevke | 35 cm ± 10% |
| SVPO* |  | blazinica + sodček |

- 955205: Sistem vrečk za odvzem krvi.......

# - četverne 450 ml, TB, CPD/SAGM, ERI filter z tehničnimi karakteristikami:

| Matična vrečka | volumen | 450 ( 400 – 500) ml |
| --- | --- | --- |
|  | konzervans | CPD 63 ml ± 10% |
|  | plastika |  |
|  | dolžina cevke# | zgoraj: 60 cm ± 10% spodaj: 40 cm ± 10% |
| Satelitna vrečka I | volumen | 400 - 500 ML |
|  | konzervans | - |
|  | plastika |  |
|  | dolžina cevke |  |
| Filter |  | za eritrocite, mehko ohišje |
| Satelitna vrečka II | volumen | 400 - 500 ML |
|  | konzervans | SAGM 100 ml |
|  | plastika | za shranjevanje eritrocitov |
|  | dolžina cevke |  |
| Satelitna vrečka III | volumen | 400 - 500 ml |
|  | konzervans | - |
|  | plastika | za zamrzovanje do –75 °C |
|  | dolžina cevke |  |
| SVPO* |  | blazinica + sodček |

*Sistem za vzorčenje pred odvzemom krvi

#pri vseh matičnih vrečkah je v razpredelnici navedena dolžina povezovalne cevke do spojišča s cevkami satelitnih vrečk.

Dodatne zahteve:

- Odvzemne vrečke morajo biti kompatibilne z odvzemnimi tehtnicami „Compoguard“

- Brezplačna strokovna pomoč pri uvajanju in validaciji postopkov odvzema in predelave.

- Garancija veljavna v roku uporabnosti vrečke.

- Ponudbi mora biti priložen po en vzorec za vsako postavko.

Janka Černe, dr. med.									                           spec.transf.medicine

Vodja oddelka za Transfuziologijo