# NAROČNIK:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA

»DR.FRANCA DERGANCA«

NOVA GORICA

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

# ZA JAVNO NAROČILO

# »OFTALMOLOŠKO PREISKOVALNO MESTO«

Št.: 270-1/2011-6

1. Podlaga po Zakonu o javnem naročanju (Ur.l. RS št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11; ZJN-2); 30.a člen ZJN-2. 2. Predmet javnega naročila (JN) in opis predmeta Predmet javnega naročila zajema dobavo in montažo oftalmološkega preiskovalnega mesta. Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: - Kombina z dvižno odmakljivo mizo za vsaj 2 inštrumenta v skupni obremenitvi vsaj 50 kg. Omogočati mora preiskavo ljudi v standardnem invalidskem vozičku. - Miza z inštrumenti mora imeti elektrificiran dvig in spust za najmanj 12 cm. - Enota mora imeti predalnik za pribor, za inštrumente, za očala in za preizkusni set leč. Imeti mora tudi nosilec, oziroma mizico za računalnik in kontrolno enoto - daljinski upravljalec za foropter in LCD projektor optotipov s polarizacijo. - Steber, na katerem je bralna svetilka, nosilec projektorja optotipov in roka za foropter. Roka za foropter mora biti z avtomatskim linearnim pomikom ali pa samobalansirna z avtomatsko zavoro. - Avtomatizirani računalniški foropter s kontrolno enoto z možnostjo za enoročno upravljanje, z barvnim, na dotik občutljivim zaslonom velikosti vsaj 10 palcev, s katerim je možno upravljati tudi LCD projektor optotipov s polarizacijo. Omogočeno mora biti upravljanje obeh naprav tudi z računalnikom z miško in tipkovnico. Foropter mora omogočati preiskavo otrok od telesne višine vsaj 115 cm in odraslih, kakor tudi ljudi na invalidskem vozičku. Foropter mora imeti razpon dioptrij do najmanj + in - 27 Dsph, vsaj + in – 8 Dcyl, vsaj 20 prizem. Zenična razdalja mora biti v razponu vsaj od 50-80 mm. Imeti mora križne cilindre, nastavljiv kot gledanja optotopov in LED osvetlitev testa za bližinski vid. - Vsaj 22 palčni LCD projektor optotipov s polarizacijo za montažo na steno. Polarizacija mora biti brez posebnih očal, slika polarizacije mora biti brez senc. Delovna razdalja mora biti prilagodljiva od vsaj 2-6 m. Optotipi morajo vsebovati ETDRS znake, sličice za otroke, C, E, številke, črke. Maska mora biti horizontalna, vertikalna , izolirana. Testi za kontrastno senzitivnost in barvni vid. Upravljanje preko kontrolne enote foropterja in računalnika. - Usnjen stol iz medicinskega usnja mora biti elektrificiran, vertikalni pomik vsaj 16 cm, horizontalni pomik. Imeti mora odmakljiv naslon za roke, dvigljiv naslon za noge in gibljiv hrbtni naslon. Stol se mora popolnoma raztegniti, tako da bolnik na njem udobno leži v ležečem položaju (180 stopinj). Stol mora biti na plošči, oziroma koleščkih, da ga je možno odmakniti navzad in v stran, da je možno pripeljati bolnika na invalidskem vozičku. Naročnik dopušča odstopanja za +/-5%... 2.1; Vrsta ## Blago; ## S; oritve ## Gradnje. ## √.. 2.2. Naslov JN; ## JN «OFTALMOLOŠKO PREISKOVALNO MESTO«. 2.3. Trajanje JN; ## /. 2.4. Ocenjena vrednost JN; ## 20.800,00 €. 2.5. Vrsta postopka; ## Postopek oddaje naročila male vrednosti.. 2.6. Sklopi ### DA; ## NE. √. 2.6.1. Opis sklopov. /. 2.7. Opredelitev (opis, način in lokacija posla) 2.7.1. Bistvene zahteve naročnika; - Izpolnjevanje pogojev, določenih v Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih o registraciji dobavitelja medicinskih pripomočkov ter CE certifikat ponujenega medicinskega pripomočka skladno s PECA sporazumom; - Zagotavljanje pooblaščene servisne službe v RS za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije) predmeta naročila, preko katere bo izbrani ponudnik na poziv naročnika v najkrajšem možnem času odpravil napake, pomanjkljivosti ali okvare. Pričakovana doba uporabe predmeta naročila je najmanj sedem ( 7 ) let; - Zagotavljanje rezervnih delov v RS za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije) ( rok dobave rezervnih delov ni daljši od 14 dni ); odzivni čas za odpravo napak, pomanjkljivosti ali okvar ponujenega predmeta naročila ni daljši od 48 ur; v času popravila posameznega aparata kot sestavnega dela predmeta naročila bo moral izbrani ponudnik v dogovoru z naročnikom glede na potrebe naročnika dostaviti nadomestni aparat/aparate in ustrezno podaljšati garancijsko dobo; - Ponujeni aparati morajo ustrezati predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU; - Ponudnik mora zagotavljati brezplačno nadgradnjo programske opreme z vsemi na novo razvitimi moduli v obdobju dveh let od primopredaje. Računalniška oprema ne sme biti vezana zgolj na dobavitelja predmeta javnega naročila. - Ponudnik se zavezuje, da bo na zahtevo naročnika v pričakovani življenjski dobi aparatov naročniku posredoval zahteve za strojno opremo. Ponudnik mora v ponudbi navesti ceno delovne ure za instalacijo programa za novo opremo z veljavnostjo za čas pričakovane življenjske dobe. - Ponujeni aparati morajo biti novi. Aparati morajo biti ob prevzemu tovarniško zapečateni; - Izbrani ponudnik bo moral predložiti servisne priročnike in navodila za uporabo in čiščenje v slovenskem jeziku; - Odlog plačila najmanj 30 dni od dneva prejema računa, izdanega v zakonskem roku od uspešno opravljene primopredaje; - Dostava predmeta naročila franco naslov zavoda, montaža in “zagon v živo” na stroške ponudnika; - Usposabljanje treh (3) zaposlenih zdravnikov in vzdrževalnega osebja naročnika za uporabo ponujenega aparata; - Najmanj dveletna garancija za predmet naročila; - Dobava, montaža in usposabljanje osebja naročnika za rokovanje z dobavljenim aparati ter “zagon v živo” najkasneje v 30-ih dneh od podpisa pogodbe; - Izbrani ponudnik bo moral dostaviti garancijsko izjavo za najmanj dveletno garancijo aparatov, šteto od uspešno opravljene primopredaje. - Ponudnik mora v ponudbi navesti ceno sedemletnega vzdrževanja (pregled aparatov po priporočilih izvajalca). - Ponudnik mora v ponudbi priložiti navodila za uporabo v slovenskem jeziku ter navodila za čiščenje v slovenskem jeziku.. 2.7.2. Način; /. 2.7.3 Lokacija; Dostava na lokacijo na sedežu naročnika na naslov: Splošna bolnišnica »Dr.Franca Derganca« Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici – Oddelek za okulistiko... 3. Povabilo k oddaji ponudbe. ###### Dokumentacija potrebna za pripravo ponudbe: ###### - povabilo k oddaji ponudbe-ta dokument, - obrazec »PRIJAVA«, - vzorec »POGODBA«, - obrazec »POVABILO«. ###### Dokumentacija se nahaja na internetnem naslovu: www.bolnisnica-go.si pod rubriko »Postopki oddaje naročila male vrednosti«. 3.2. Kontaktne osebe za pojasnila za vprašanja v zvezi s predmetom JN; Bogdan GREGORČIČ, dr.med.,spec.oftalmologije (tel.št. 05/330 1270). za pravna vprašanja; Katjuša BIZJAK, univ. dipl. pravnica (tel.št. 05/ 330. 1580 )3.2.1. Način in čas vlaganja zahtev za dodatna pojasnila Zahteve za pojasnila se zastavljajo na spletni strani v okviru objave posameznega javnega razpisa preko ikone »VPRAŠANJA IN POJASNILA«. Pojasnila, spremembe in dopolnitve RD, ki se nanašajo na samo razpisno dokumentacijo, bo naročnik objavil na spletni strani v okviru objave posameznega javnega razpisa v ikoni »VPRAŠANJA IN POJASNILA« . Kot pravočasno zahtevo za dodatno pojasnilo bo naročnik štel vsako zahtevo, ki jo bo na predpisan način prejel najmanj 6 dni pred iztekom roka, ki je določen kot rok za predložitev ponudb. Naročnik bo na zahtevo za pojasnilo odgovoril najkasneje 4 dni pred iztekom roka, ki je določen kot rok za predložitev ponudb. Na nepravočasne zahteve za pojasnila oz. na zahteve za pojasnila RD, ki ne bodo predložene na predpisani način, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila prevzemnikom RD dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v obliki pojasnila oz. dopolnitve, posredovane preko spletne aplikacije, ne obvezujejo naročnika. ###### Naročnik bo po potrebi tudi podaljšal rok za predložitev prijav in podaljšanje roka objavil v ustreznem glasilu ter na internetnem naslovu: www.bolnisnica-go.si pri posameznem javnem razpisu... 3.3. Dokumentacija za ponudbo. ###### obrazec«POVABILO« (ponudnik ga izpolni in prilepi na zunanjo ovojnico) ###### obrazec »PRIJAVA« (ponudnik ga izpolni, podpiše in žigosa) ###### dokumentacija iz točke 6.2. teh navodil ###### ponudbeni predračun, ki ga pripravi ponudnik sam, kot samostojen obrazec (način priprave je opredeljen v točki 6.3. teh navodil) s priloženo lastno izjavo ponudnika o ceni vzdrževanja aparatov (servisni pregledi) za čas pričakovane življenjske dobe – 7 let ter cene delovne ure popravila 5. vzorec »POGODBA« - finančno zavarovanje za resnost ponudbe iz točke 6.4. teh navodil.. 3.4.1. Obrazec »PRIJAVA«. ## V ta obrazec ponudnik vpiše vse zahtevane podatke, navedene v razdelku I. S podpisom izjave zapisane na obrazcu ponudnik prevzema odgovornost za resničnost vseh podatkov v ponudbeni dokumentaciji ter za verodostojnost predloženih dokumentov. Ponudnik podaja naročniku s podpisom tega obrazca tudi dovoljenje za pridobitev podatkov, ki se nahajajo v uradnih evidencah ter za odpravo računskih pomot v njegovi prijavi (kot računsko pomoto naročnik opredeljuje zgolj napake pri naslednjih računskih operacijah: seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje). Obrazec »PRIJAVA« mora biti žigosan in podpisan s strani ponudnikovega zakonitega zastopnika ali prokurista!. 4. Ponudba. 4.1. Sestavljanje ponudbe Da bo ponudba označena kot popolna (primerna) mora vsebovati vse v celoti izpolnjene obrazce navedene v točki 3.3. (pravilna ponudba bo tista, ki bo vsebovala vsa dokazila določena v točki 6.2.). Ne-predložitev dokumentacije zahtevane v točki 3.3. in 6.2. naročnik torej ne bo štel kot formalno nepopolnost ponudbe. Listine morajo odražati aktualno stanje oz. morajo glasiti na zahtevano obdobje. Prospekti so lahko komercialni oz. tehnični prospekti proizvajalca. Listine v ponudbi so lahko priložene v fotokopiji ali v originalu... 4.2. Jezik, oblika, stroški ponudbe in poslovna skrivnost. 4.2.1. Jezik; ## Slovenski.. 4.2.2. Oblika; ## Ponudnik ne sme v ničemer spreminjati obrazcev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Popravljene napake v ponudbi morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo. Naročnik po preteku roka določenega za predložitev ponudb ne bo dovolil nobenega spreminjanja vsebine ponudbe z izjemo odprave računskih pomot na način kot je opredeljen v teh navodilih.. 4.2.3. Stroški; ## Ponudnik nosi vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe vključno s stroški predložitve zahtevanega finančnega zavarovanja.. 4.2.4.Poslovna skrivnost; ## Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, za katere je tako določeno z veljavnimi predpisi. V kolikor bo ponudnik v nasprotju s predpisi označil kot poslovno skrivnost dele ponudbene dokumentacije, ki so po zakonu javni, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil. Kot poslovna skrivnost bodo obravnavani samo tisti dokumenti (podatki), ki bodo imeli v ponudbeni dokumentaciji na vsakem posameznem listu izpisano »poslovna skrivnost« oz. za katere bo v skladu z 39. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. list št. 42/06, 60/06-popr., 26/07-ZSDU-B, 33/07-ZSReg-B, 67/07-ZTFI, 10/08 in 68/08) izdan in priložen poseben sklep... 4.3. Predložitev ponudb Ponudnik lahko predloži le 1 ponudbo, dopušča pa ponudbe s podizvajalci in partnerske ponudbe. V primeru, da bo posamezen ponudnik podal več ponudb bo naročnik njegove ponudbe zavrgel in jih neodprte vrnil ponudniku. V primeru oddaje ponudbe s podizvajalcem mora biti v ponudbi izrecno navedena vrsta del, ki naj bi jih izvedel podizvajalec in podatki o podizvajalcu. Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe, pod pogojem, da je naročnik pred rokom za oddajo ponudb, prejel pisno obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe. Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora označiti in dostaviti v skladu z zahtevami kot se to zahteva v tej dokumentaciji... 4.4. Opremljanje in označevanje ponudb Na zunanji ovojnici mora biti obvezno nalepljen obrazec »POVABILO«, ki je sestavni del te dokumentacije. Naročnik ne prevzema odgovornosti za ponudbe, ki ne bodo tako označene... 4.5. Rok in kraj za predložitev ponudb. 4.5.1. Rok; ## 22.06.2011 do 09,00 ure. 4.5.2. Kraj; ## Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici – TAJNIŠTVO UPRAVNE SLUŽBE. Naročnik ne prevzema odgovornosti za ponudbe, ki ne bodo dostavljene na kraj, ki je določen v teh navodilih kot kraj za predložitev ponudb!. 4.6. Prepozne ponudbe Vse prepozne ponudbe naročnik zavrže in neodprte vrne ponudnikom. V primeru nepravilno označene ponudbe naročnik ne prevzema odgovornosti za pravočasno dostavo in za vsebino ponudbe... 4.7. Odpiranje ponudb JAVNO; DA NE Odpiranje ponudb bo javno in se prične dne 22.06.2011 ob 11,00 uri na lokaciji naročnika navedeni v točki 4.5.2. – prostor sejne sobe upravne službe. Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanja, ki pomenijo zastopanje ponudnika. Naročnik bo vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbo skupaj z odločitvijo o priznanju sposobnosti posredoval zapisnik o odpiranju ponudb.... 5. Rok veljavnosti ponudb Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 60 dni od roka določenega za predložitev ponudb.. 6. Preverjanje sposobnosti 6.1. Pogoji; 6.2. Listine. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA IN IZPOLNJEVANJE 6. ODST. 44. ČLENA ZJN-2 1. Izpolnjevanje zakonskih pogojev iz 1. in 2. ter 3. in 4. odstavka 42. člena ter 6. odstavka 44. člena ZJN-2.; 1. Ponudniki s sedežem v RS predloži izpolnjen obrazec »PRIJAVA« s prilogami. Ponudniki, ki imajo sedež izven RS morajo priložiti dokazila, da niso bili kaznovani za dejanja v zvezi z hudodelskim združevanjem, podkupovanjem, goljufijo ali poslovno goljufijo in pranjem denarja ter izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 6. odstavka 44. člena ZJN-2.. TEHNIČNA IN/ALI KADROVSKA SPOSOBNOST 2. Ponudnik zagotavlja: - da je ponudil predmet javnega naročila, ki izpolnjuje minimalne zahteve naročnika določene v poglavju 2. ter da sprejema vse bistvene zahteve naročnika določene v poglavju 2.7.1.; 2. Lastna izjava, ki jo napiše in podpiše ponudnik z naslednjo vsebino: »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo ponudili predmet javnega naročila, ki izpolnjuje minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti ter da sprejemamo vse bistvene zahteve naročnika, določene v poglavju 2.7.1.«. 6.3 Ponudbeni predračun Ponudnik pripravi ponudbeni predračun, v katerem upoštevajoč zahteve naročnika zapisane v tem povabilu navede ponudbeno vrednost za dobavo in montažo oftalmološkega preiskovalnega mesta. Ponudnik mora ponudbenemu predračunu priložiti tudi lastno izjavo o ceni vzdrževanja ponujenih aparatov (servisni pregledi) za čas pričakovane življenjske dobe – 7 let ter ceno delovne ure popravila. Cena 7-letnega vzdrževanja ne sme presegati 20% nabavne vrednosti naročila. Vzdrževanje vključuje vsa potrebna opravila pri vzdrževanju aparatov v celotni dobi eksploatacije aparatov – 7 let, tako v garancijski kot v pogarancijski dobi, ki so potrebna za nemoteno delovanje aparatov. Vključuje tudi potrošni material in drugi material ter dele, ki jih je proizvajalec predpisal, da jih je potrebno ob servisnih pregledih zamenjati. Vzdrževanje ne vključuje stroškov popravil in stroškov nadomestnih delov izven garancijske dobe razen, če so nastali zaradi nezadostnega in neprimernega vzdrževanja s strani izbranega ponudnika. Cena mora biti navedena z in brez DDV; DDV mora biti naveden posebej.; Ponudnik pripravi ponudbeni predračun, v katerem upoštevajoč zahteve naročnika zapisane v tem povabilu navede ponudbeno vrednost po specifikaciji predmeta javnega naročila za obdobje enega leta. Ceno dobave posamezne revije (cena mora veljati fco sedež naročnika – skladišče in mora vsebovati vse dajatve) ponudnik vpiše v program GoSoft 2000 preko spletne aplikacije.. 6.4 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe Ponudnik mora ponudbi priložiti menično izjavo in 3 bianco menice ali bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, ki jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih: - če ponudnik umakne ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe; - če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne podpiše pogodbe; - če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne predloži zahtevanega zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti; - če se izbrani ponudnik v osmih dneh ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati toliko časa kot velja ponudba, najmanj pa 60 dni od roka za oddajo ponudbe.. 6.5. Prekinitev postopka Naročnik si pridržuje pravico pred odločitvijo naročnika o oddaji javnega naročila prekiniti postopek ter ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi ponudnikom nastala s prekinitvijo postopka oz. za izgubljeni dobiček. Naročnik bo prekinjen postopek ponovil.. 6.6. Zavrnitev ponudb Naročnik ima pravico zavrniti vse ponudbe ter ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi ponudnikom nastala z zavrnitvijo vseh ponudb oziroma za izgubljeni dobiček.. 7. Ocenjevanje ponudb 7. 1. Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil popolno ponudbo z najugodnejšo ponudbo, ki bo ugotovljena kot seštevek: - ponudbene cene predmeta naročila – oftalmološko preiskovalno mesto ter - cene sedemletnega vzdrževanja aparatov, ki so predmet naročila. Kot najugodnejša ponudba bo ocenjena tista ponudba, pri kateri bo seštevek ponudbene cene in cene sedemletnega vzdrževanja, najnižja. V primeru preseganje ocenjene vrednosti javnega naročila si naročnik pridržuje pravico pozvati ponudnike, ki bodo oddaji ponudbo, k znižanju ponudbene cene v postopku pogajanj v okviru istega postopka oddaje javnega naročila. Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, to je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede meril oz. so formalne pomanjkljivosti ponudbe nebistvene, bo skladno z 78. členom ZJN-2 zahteval od ponudnika, da v roku, ki ga bo določil naročnik, takšno prijavo dopolni. Prav tako bo moral ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, izvršiti potrebno prevode, če bo naročnik v skladu z 23. členom ZJN-2 ugotovil, da so le-ti potrebni. Kot dopustno dopolnitev ponudbe bo naročnik štel tudi popravek računskih napak (računsko napako je naročnik opredeli v poglavju 3.4.1.) v primeru, da ponudnik ne bo soglašal s popravkom računske napake ima naročnik pravico njegovo prijavo izločiti iz nadaljnjega postopka.; Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil popolno ponudbo z skupno najnižjo ponudbeno ceno vse razpisane strokovne literature – periodike. V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, to je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede meril oz. so formalne pomanjkljivosti ponudbe nebistvene, bo skladno z 78. členom ZJN-2 zahteval od ponudnika, da v roku, ki ga bo določil naročnik, takšno prijavo dopolni. Prav tako bo moral ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, izvršiti potrebno prevode, če bo naročnik v skladu z 23. členom ZJN-2A ugotovil, da so le-ti potrebni. Kot dopustno dopolnitev ponudbe bo naročnik štel tudi popravek računskih napak (računsko napako je naročnik opredeli v poglavju 3.4.1.) v primeru, da ponudnik ne bo soglašal s popravkom računske napake ima naročnik pravico njegovo prijavo izločiti iz nadaljnjega postopka... 8. Odločitev o oddaji in podpis pogodbe Naročnik pošlje vsem ponudnikom odločitev o oddaji. Če izbrani ponudnik naročniku ne dostavi podpisane pogodbe v 8-ih dneh po njenem prejemu bo naročnik štel, da je ponudnik odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe – ne glede na razloge za odstop od ponudbe.. 9. Pravno varstvo. Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno z revizijo postopkov oddaje javnega naročila. Zahtevek za revizijo lahko v skladu z zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo ZRPJN-UPB5) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se v postopkih iz 1., 2., 3., in 5. točke prvega odstavka 24. člena ZJN-2 lahko vloži najkasneje v 10 dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. Naročnik mora kopijo zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema posredovati izbranemu ponudniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti naslednje podatke: - naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, - naziv naročnika, - javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, - kršitve, - dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, - potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN.. Pripravila : Katjuša BIZJAK, univ.dipl.pravnica DIREKTOR ZAVODA: Silvan SAKSIDA, dr.med.,spec.interne medicine