# NAROČNIK:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA

»DR.FRANCA DERGANCA«

NOVA GORICA

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

# ZA JAVNO NAROČILO

# »TUNELSKI POMIVALNI DEZINFEKCIJSKI STROJ«

Št.: 270-2/2011-7

1. Podlaga po Zakonu o javnem naročanju (Ur.l. RS št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11; ZJN-2); 30.a člen ZJN-2. 2. Predmet javnega naročila (JN) in opis predmeta Predmet javnega naročila zajema dobavo in montažo tunelskega dezinfekcijskega pomivalnega stroja (v nadaljevanju: stroj). Tunelski pomivalni stroj mora biti sodobne izvedbe, zadnje generacije, nov stroj vsi pogoni in grelni elementi morajo biti na električno energijo. Stroj mora imeti minimalno štiri (4) tanke, po standardu DIN 10510. Kapaciteta stroja po standardu DIN 10510 mora biti minimalno 3490 (± 5%) krožnikov/h (ø 24/26 cm), ob kontaktnem času z vodo 120 sek. in hitrost traku max. 1,6 m/min. V stroju mora biti vgrajen neskončni trak za bolnišnice. Vgrajen mora biti frekvenčni regulator, ki omogoča regulacijo hitrosti traku glede na izbrani program pranja. Trak mora imeti možnost povratnega pomika. Trak mora omogočati nameščanje za pranje globokih in plitkih krožnikov, pladnjev, termos posod, pranje s košarami, ki ne blokirajo traku oz. delovanje stroja (npr. za pomivanje kozarcev, pribora ipd.). Naročnik uporablja za pomivanje naslednje vrste košar dim 500x500 mm: - 2 kos košara jedilni pribor 8-delna, - 50 kos košara za pranje posode tablet sistema, - 5 kos košara za skodelice. Naloga ponudnika je, da preveri primernost nadaljnje uporabe obstoječih košar na ponujenem stroju. Ponudnik dostavi ob ponudbi pisno izjavo o primernosti obstoječih košar za ponujeni pomivalni stroj. V kolikor ponudnik ocenjuje, da naročnikove košare niso primerne za uporabo na ponujenem stroju, mora v ponudbi dodati število primernih nadomestnih košar. Stroj mora omogočati priklop dozirnih naprav izbranih različnih dobaviteljev pralnih sredstev (javno naročilo sredstva za strojno pomivanje posode. Na zadnji javni razpis so se kot ponudniki proizvodov prijavili npr. Ecolab, Kimi, Johnson Diversey). Stroj mora biti sestavljen iz naslednjih sklopov: cona za nalaganje posode, cona za pred pomivanje posode, cona za pranje, cona za izpiranje, cona za sušenje, cona za odvzem posode, ki so funkcionalno povezani v celoto. V komplet mora biti upoštevana priprava mehke vode ter pralne košare. - NAROČNIKOVE ZAHTEVE V naslednji preglednici so vpisane naročnikove zahteve (stolpec 2), zahtevani tehnični podatki (stolpec 3), v stolpec 4 Ponudnik vpiše tehnične podatke za ponujeni pomivalni stroj (vrednost ponujenega oz. trditve z »DA«, če jih izpolnjuje oz. »NE«, če jih ne): Stroj pomivalni tračni, električni: Zap.št.; Naročnikove z; hteve Zahtevani tehnični podatki. - Dimenzije stroja 1.1; Dolžina stroja; Ca. 7500 mm. 1.; Globina; Do 900 mm. 1.3; Višina; Do 2.100 mm brez kondenzatorja. 1.4; Višina s kon; enzatorjem Do 2.200 mm. 1.5; Višina nogic; 150 mm (+/- 25 mm). 1.6; Dimenzije od; rtine za pomivanje Širina: 620 mm Višina: 450 mm (+/- mm). - Konstrukcija stroja in priklop 2.1; Število pomivalnih tankov z izpiranjem; Minimalno štiri (4) tanki. Po standardu DIN 10510. 2.2; Konstrukcija stroja; Mora biti izdelana dvostensko, toplotno in zvočno izolirana.. 2.3; Vrata; Morajo biti dvostenska, zvočno in toplotno izolirana.. 2.4; Zaščitna zadnja stena; Mora biti vgrajena po celotni dolžini stroja.. 2.5; Zahtevana skupna dolžina kontakta z vodo; Minima. 2.6no 3000 mm; Napajanje; 400 V, 50 Hz. 2.7; Zahtevana skupna priklopna moč stroja; Do 45 kW. - Kapaciteta stroja 3.1; Kapaciteta stroja; Minimalno 3490 (± 5%) krožnikov/h (ø 24/26 cm), ob kontaktnem času z vodo 120 sek. in hitrosti traku max. 1,6 m/min. Po. - tandaCona za nalaganje posode 4.1; Skupna dolžina sekcije; 1100 mm (±100 mm). 4.2; Višina od tal površine za nalaganje; 900 mm ((±30 mm). 4.3; Filtracija v vsaki coni; Vgrajeno mora biti inox izvlečno sito za lovljenje umazanije in pribora.. 4.4; Zaščita zač; tka traku Zaščita mora biti snemljiva brez orodja.. - Cona za predpomivanje 5.1; Zahtevana dolžina cone predpomivanja; Minimalno 1400 mm. 5.2; Kapaciteta rezervoarja za predpomivanje; Rezervoar mora imeti kapaciteto od 140 do 200 litrov.. 5.3; Izdelava rez; rvoarja Izdelan mora biti v tehniki globokega vleka. Vogali morajo biti z radiem min. 15 mm.. 5.4; Temperatura vode za predpomivanje; Med 40º in 60º C. Dovoljeno je temperaturno odstopanje in sicer ob prehodu iz cone predpomivanja v cono pomivanja, ko se temperatura postopno dviguje.. 5.5; Moč črpalke za predpomivanje; Do 2,5 kW. 5.6; Število pomivalnih rok; Minimalno: -tri (3) zgoraj -dve (2) spodaj. 5.7; Sita in filtracija; Imeti mora sistem inox sit nad nivojem vode. Vgrajen mora biti sistem za fino filtriranje vode med pomivanjem.. 5.8; Od; ok vode Mora biti vezan na centralni odtok stroja. Centralni odtok stroja mora biti speljan v obstoječi odvodni jašek.. 5.9; Izpust vode; Vgrajena mora biti črpalka za izpust vode.. 5.10; Praznjenje cone; Imeti mora možnost praznjenja samo pred cone med dvema obrokoma.. 5.11; Ogrevanje vode; Voda se mora ogrevati z vgrajenim električnim grelcem ali s kaskadnim prelivanjem vode in regeneracijo temperature.. 5.12; Zavesice; Ne smejo prekrivati šob za pranje (ob prehodu krožnika ø 26 cm).. - Cona za pranje 6.1; Zahtevana dolžina cone za pranje; Minimalno 900 mm. 6.2; Izdelava rezervoarja; Izdelan mora biti v tehniki globokega vleka. Vogali morajo biti z radijem min 15 mm. 6.3; Priključna moč el. grelca rezervoarja; Do 12,0 kW. 6.4; Temperatura vode; Od 50º do 70º C.. .5 Moč črpalke za pr; nje M. 6.6nimalno 2,3 kW; Število pomivalnih rok; Minimalno -pet (5) zgoraj -tri (3) spodaj -dve (2) stranski. 6.7; Sita in filtriranje; Imeti mora sistem sit nad nivojem vode. Vgrajen mora biti sistem za fino filtriranje vode med pom. 6.8vanjem.; dtok vode Mora biti vezan na centralni odtok stroja. Centralni odtok stroja mora biti speljan v obstoječi odvodni jašek.. 6.9; Izpust vode; Vgrajena mora biti črpalka za izpust vode.. 6.10; Zavesice; Ne smejo prekrivati šob za pranje (ob prehodu krožnika ø 26 cm).. - Cona za izpiranje 7; V coni za izpiranje mora biti vgrajen sistem s trojnim izpiranjem; zahtevana tehnična lastnost je vgrajen sistem trojnega izpiranja, ki zagotavlja brezhibno in kakovostno izpiranje pomivane posode. 7.1; Zahtevana dolžina cone za izpiranje; Mini. 7.2alno 500 mm.; Volumen rezervoarja za predizpiranje, el. grelec; do 40 litrov.. 7.3; Temperatura vode predizpiranje; Minimalno: 60° C.. 7.4; Nastavitev temperature vode za pred izpiranje; Stroj mora omogočati nastavitev temperature vode za predizp. 7.5ranje glede na zahteve naročnika; Število samostojnih šob za predizpiranje; Minimalno: ena (1) zgoraj, samostojna, nameščena pred šobami za izpiranje.. 7.6; Temperatura vode za končno izpiranje; Minimalno: 60° C. 7.7; Nastavitev temperature vode za končno izpiranj; Stroj mora omogočati nastavitev temperature vode za končno izpiranje glede na zahteve naročnika. 7.8; Število rok za končno izpiranje; Minimalno: dve (2) zgoraj, dve (2) spodaj.. 7.9; Poraba sveže vode za izpiranje:; Maximalna poraba: 220 litro. 7.1O/uro; Segrevanje vode izpiranje; Se mora zagotovi preko: - dveh (2) bojlerjev skupne moči maximalno 20,0 kW ali - enega (1) bojlerja moči maximalno 16,0 kW.. 7.11; Povratno zajemanje toplote; Vgrajen. 7.12mora biti sistem za povratno zajemanje topl te z vgrajeno rekuperacijo.; Moč črpalke za izpiranje; do 0,60 kW.. 7.13; Zagotovitev konstantnega pritiska vode; Vgrajena mora biti črpalka za zagotovitev konstantnega pritiska vode – neodvisno od tlaka v omrežju.. - Cona sušenja 8; Vgrajen sistem; ušen a skozi šobe in kanale Vgrajen sistem sušenja skozi šobe in kanale,. 8.1; Sistem sušenja - opis; Sušenje se mora izvajati z vpihovanjem vročega zraka neposredno na posodo od zgoraj, spodaj in od strani. Vroč zrak se mora prisilno vpihovati iz ventilatorja(en, dva ali več), preko posebnih šob in kanal. 8.2v, neposredno na posodo.; Dolžina sušilnega tunela; Minimalno: 1400 mm.. 8.3; Električno gretje moči; do 10,0 kW.. 8.4; Ventilator moči; do 1,50 kW.. 8.5; apaciteta ventilatorja: Minimalno: 2200 m³/h. 8.6; Temperatura zraka; Minimalno: 50° C.. - Cona za odvzem posode 9.1; Dolžina cone odvzema; minimalno 1100 mm.. 9.2; Zaščita konca cone; Vgrajena zaščita mora biti snemljiva brez uporabe orodja.. - Sistem za povratno zajemanje toplote 10.1; Povratni zajem topl; te ( ekuperacija) Vgrajen mora biti integriran odvodni kanal za paro s kondenzatorjem, za izkoristek odpadne toplote za dodatno segrevanje vode za izpiranje. Izvedba stroja mora omogočati enostaven dostop do kondenzatorja in omogočati čiščenje brez servi. 10nega posega v stroj in uporabe orodja.; 2 Cevi kondenzatorja in lamele; Cevi morajo biti izdelane iz nerjavečega materiala. Lamele morajo biti izdelane nerjavečega materiala ali aluminija (Al).. 10; 3 Varčevanje energije; rekuperacija mora omogočati zmanjšanje. 1energije minimalno 7 kW/h.; .4 Moč ventilatorja za odvod zraku; do 0,3 kW.. 10.5; Kapaciteta ventilatorja; Minimalno 1000 m³/h.. 10.6; Izhodna temperatura zraku; Maksimalno 40°C. 10.7; R; lativna vlaga zraku Do 90%.. - Transportni trak 1.1 Trak; a bo nišnice Omogočati mora pomivanje: - globokih in plitkih krožnikov, pladnjev in pribora; - termos posod GN 1/1-200, GN 1/2, GN 1/3, GN 1/6; - s košarami ki ne blokirajo traku oz. delovanje stroja. 11.2(npr. za pomivanje kozarcev).; Hitrost tra; u Vgrajen mora biti frekvenčni regulator, ki omogoča regulacijo hitrosti traku glede na izbrani program pranja. Trak mora imeti možnost povratnega pomika.. 11.3; Razmak med členi – držali na traku; Dimenzija: min 88 mm. 11.4; Držala na palicah; Izdelane morajo biti. 11.5iz i oksa.; Končno stikalo ustavitve pomika traku; Vgrajeno mora biti naletno končno stikalo za ustavitev pomika traku, ter varnostno stikalo (gobica).. - Komandna plošča 12.1; Glavno stikalo; Vgrajeno mora biti glavno stikalo.. 12.2; Prikaz delovanja (st; tusa stroja Komandna plošča mora imeti sistem (monitor) prikazovanja statusa delovanja stroja.. 12.3; Število programov pomivanja; Zahtevamo minimalno pet (5) programov pomivanja posode. 1. pomivanje po DIN 10510 2. pranje termo oz. GN posod 3. visoka hitrost pranja, 4. ECO (ekonomičen) program (*1), 5. "prazen trak" Programiranje mora biti povsem elektronsko.. 12.4; Sistem nadzora pri pranju; Vgrajen mora biti sistem avtomatskega vklopa delovanja posamezne cone ali vseh con stroja, z zaznavo priso; nost posode v stroju. Enako mora biti vgrajen sistem izklopa, ko posode ni v stroju.. 12.5; Časovno programiranje; Vgrajen mora biti »auto-timer« za avtomatski časovni zamik ali prednastavitev vklopa stroja.. 12.6; Prikaz temperatur; Imeti mora vgrajeno prikazovanje temperatur na monitorju za vsak rezervoar posebej (predpranje, pranje in izpiranje) (in posebej za cono sušenja. Prikaz mora biti stalen in naj prikazuje vse temperature. Sistem mora omogočati najmanj 24 urno sledljivost dejanskih temperatur vode v stroju.. 12.7; Diagnostika in izvoz podatkov; Imeti mora sistem za diagnostiko in mrežni priključek na izvoz podatkov (kronologija vseh pomembnih parametrov, alarmi) v standardni obliki, npr. CSV). 12.8; Varnostne zahteve; Vse komande stroja morajo biti v omarici, zaprti z vodotesnimi vrati, zaščita IP X5.. - Montaža in doziranje pomivalnih ter izpiralnih sredstev 13.1; Dozirne naprave za pomivalna in izpiralna sredstva, ki jih dobavijo in montirajo izbrani dobavitelji pralnih sredstev (javno naročilo sredstva z; strojno pomivanje posode). Stroj mora omogočati priklop dozirnih naprav in uporabo proizvodov izbranih različnih dobaviteljev pralnih sredstev.. - Mehčalec vode 14.1; Trdota; ode Namenjen mora biti mehčanju vstopne trde vode (trdota ca. 16° dH). Mehčanj. 14.2 se izvaja s soljo.; Tip mehčalca; Skladen mora biti ponujenemu pomivalnemu stroju in njegovi maksimalni kapaciteti oz. porabi vode. Mehčalec vode mora regenerirati vodo, ne da bi pri tem prekinil pomivalni. 14.3ciklus.; Krmiljenje; Zagotovlje. a mo a biti volumetrijsko krmiljena regeneracija.; Priklop; Dimenzioniran mora na vhodno temperaturo vode do 60° C.. - Ostalo 15.1; Demontaža obstoječega pomivalnega stroja; Predvidi se demontaža obstoječega pomivalnega stroja in odvoz. 15.2; Delna s; nacija po a Predvidi se pribljižno 5 m2 obnove obstoječih epoksidnih tlakov pod in ob predvideni postavitvi stroja. 15.3; Usposabljanje uporabnikov; Predvidi se usposabljanje uporabnikov za izvajanje delovnih operacij in osnovnih vzdrževalnih posegov. OPOMBA *1 - Naročnik si razlaga ECO (ekonomičen) program kot program, ki se uporablja kot ekonomičen, z zmanjšano porabo čistilnih sredstev (npr. pomivanje posode, ki je bila že predhodno oprana, vendar posoda ni bila uporabljena nekaj časa), naročnik si razlaga program "prazen trak" kot program, ko v pomivalnem stroju ni nameščena posoda, transportni trak potuje. du DIN 10510... 2.1; Vrsta ## Blago; ## Storitev; ## Gradnje. ## √.. 2.2. Naslov JN; ## JN «TUNELSKI POMIVALNI DEZINFEKCIJSKI STROJ«. 2.3. Trajanj; JN ## /. 2.4. Ocenjena vrednost JN; ## 39.900,00 €. 2.5.; Vrsta postopk ## Postopek oddaje naročila male vrednosti.. 2.6. Sklopi ### DA; ## NE. √. 2.6.1. Opis sklopov. /. 2.7. Opredelitev (opis, način in lokacija posla) 2.7.1. Bistvene zahteve naročnika; - Zagotavljanje pooblaščene servisne službe v RS za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije), preko katere bo izbrani ponudnik na poziv naročnika v najkrajšem možnem času odpravil napake, pomanjkljivosti ali okvare stroja (navedba servisa, odzivni čas servisa max 24 ur). Pričakovana doba uporabe stroja je najmanj deset ( 10 ) let; - Zagotavljanje rezervnih delov v RS za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije) ( rok dobave rezervnih delov ni daljši od 14 dni ); zagotavljanje rezervnih delov še najmanj 15 let po montaži stroja;odzivni čas za odpravo napak, pomanjkljivosti ali okvar ponujenega stroja ni daljši od 24 ur; - Ponujeni stroj mora ustrezati predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU; - Ponujeni stroj mora biti konstrukcijsko in tehnološko izdelan tako, da omogoča priklop naprav in uporabo pralnih in izpiralnih proizvodov različnih dobaviteljev; - Ponujeni stroj mora omogočati izvoz podatkov (kronologija, alarmi) in diagnostiko; - Ponujeni stroj mora biti nov. Stroj mora biti ob prevzemu tovarniško zapečaten; - Izbrani ponudnik bo moral predložiti servisne priročnike in navodila za uporabo in čiščenje stroja v slovenskem jeziku; - Odlog plačila najmanj 30 dni od dneva prejema računa, izdanega v zakonskem roku od uspešno opravljene primopredaje; - Dostava stroja franco naslov zavoda, montaža na stroške ponudnika; - Usposabljanje zaposlenih naročnika za uporabo stroja, ki ga ponuja (cca. 15 oseb različnih profilov); - Demontaža obstoječega pomivalnega stroja, dobava in montaža novega stroja ter usposabljanje osebja naročnika za rokovanje z dobavljenim strojem v 60 dneh od podpisa pogodbe (po načelu »Funkcionalni ključ v roke«); - Izbrani ponudnik bo moral dostaviti garancijsko izjavo za najmanj dvo letno (2) garancijo stroja, šteto od uspešno opravljene primopredaje (dobava na namembni kraj, montaža oz. strokovni priklop in izvedba usposabljanja oz. praktične predstavitve uporabe, ustrezni količinski in kakovostni prevzem); - Ponudnik mora v ponudbi priložiti navodila za uporabo in vzdrževanje ponujenega tipa stroja v slovenskem jeziku. - Ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da bo strokovni komisiji prikazal delovanje ponujenega tipa stroja. - Ponudnik mora ponudbi priložiti skico postavitve pomivalnega stroja z vpisanimi osnovnimi dimenzijami, za ponujeni sestav, v slovenskem jeziku. - Ponudnik mora v ponudbi priložiti skico upravljalne plošče ponujenega pomivalnega stroja z opisom funkcij upravljanja stroja, v slovenskem jeziku. - Ponudnik mora v ponudbi priložiti izjavo o zastopanju, ki mora biti potrjena s strani proizvajalca ponujenega stroja. - Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, ki mora biti potrjena s strani proizvajalca (tudi v slovenskem jeziku) o porabi količine sveže vode pri izpiranju (izraženo v litrih/uro). - Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo o primernosti obstoječih košar za ponujeni pomivalni stroj.. 2.7.2. Način; /. 2.7.3 Lokacij; Dostava na lokacijo na sedežu naročnika na naslov: Splošna bolnišnica »Dr.Franca Derganca« Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici – skladišče... 3. Povabilo k oddaji ponudbe. ###### Dokumentacija potrebna za pripravo ponudbe: ###### - povabilo k oddaji ponudbe-ta dokument, - obrazec »PRIJAVA«, - vzorec »POGODBA«, - obrazec »POVABILO«. - obrazec »REFERENCE ###### Dokumentacija se nahaja na internetnem naslovu: www.bolnisnica-go.si pod rubriko »Postopki oddaje naročila male vrednosti«. 3.2. Kontaktne osebe za pojasnila za vprašanja v zvezi s predmetom JN; Bozidar Slivnjak, univ.dipl.fizik (tel.št. 05/330 1450). za; pravna vprašanja Katjuša BIZJAK, univ. dipl. pravnica (tel.št. 05/ 330. 1580 )3.2.1. Način in čas vlaganja zahtev za dodatna pojasnila Zahteve za pojasnila se zastavljajo na spletni strani v okviru objave posameznega javnega razpisa preko ikone »VPRAŠANJA IN POJASNILA«. Pojasnila, spremembe in dopolnitve RD, ki se nanašajo na samo razpisno dokumentacijo, bo naročnik objavil na spletni strani v okviru objave posameznega javnega razpisa v ikoni »VPRAŠANJA IN POJASNILA« . Kot pravočasno zahtevo za dodatno pojasnilo bo naročnik štel vsako zahtevo, ki jo bo na predpisan način prejel najmanj 6 dni pred iztekom roka, ki je določen kot rok za predložitev ponudb. Naročnik bo na zahtevo za pojasnilo odgovoril najkasneje 4 dni pred iztekom roka, ki je določen kot rok za predložitev ponudb. Na nepravočasne zahteve za pojasnila oz. na zahteve za pojasnila RD, ki ne bodo predložene na predpisani način, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila prevzemnikom RD dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v obliki pojasnila oz. dopolnitve, posredovane preko spletne aplikacije, ne obvezujejo naročnika. ###### Naročnik bo po potrebi tudi podaljšal rok za predložitev prijav in podaljšanje roka objavil v ustreznem glasilu ter na internetnem naslovu: www.bolnisnica-go.si pri posameznem javnem razpisu... 3.3. Dokumentacija za ponudbo. ###### obrazec«POVABILO« (ponudnik ga izpolni in prilepi na zunanjo ovojnico) ###### obrazec »PRIJAVA« (ponudnik ga izpolni, podpiše in žigosa) ###### dokumentacija iz točke 6.2. in 2.7.1 (tč. od 15-19) teh navodil ###### ponudbeni predračun, ki ga pripravi ponudnik sam, kot samostojen obrazec (način priprave je opredeljen v točki 6.3. teh navodil) s priloženo lastno izjavo ponudnika o ceni vzdrževanja stroja (servisni pregledi) za čas pričakovane življenjske dobe stroja – 10 let ter cene delovne ure popravila in cenikom rezervnih delov (trak stroja, vgrajene črpalke vode, vgrajeni električni grelci vode, ventilator, pogon stroja (moto reduktor, frekvenčni regulator)) 5. vzorec »POGODBA« - finančno zavarovanje za resnost ponudbe iz točke 6.4. teh navodil.. 3.4.1. Obrazec »PRIJAVA«. ## V ta obrazec ponudnik vpiše vse zahtevane podatke, navedene v razdelku I. S podpisom izjave zapisane na obrazcu ponudnik prevzema odgovornost za resničnost vseh podatkov v ponudbeni dokumentaciji ter za verodostojnost predloženih dokumentov. Ponudnik podaja naročniku s podpisom tega obrazca tudi dovoljenje za pridobitev podatkov, ki se nahajajo v uradnih evidencah ter za odpravo računskih pomot v njegovi prijavi (kot računsko pomoto naročnik opredeljuje zgolj napake pri naslednjih računskih operacijah: seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje). Obrazec »PRIJAVA« mora biti žigosan in podpisan s strani ponudnikovega zakonitega zastopnika ali prokurista!. 4. Ponudba. 4.1. Sestavljanje ponudbe Da bo ponudba označena kot popolna (primerna) mora vsebovati vse v celoti izpolnjene obrazce navedene v točki 3.3. (pravilna ponudba bo tista, ki bo vsebovala vsa dokazila določena v točki 6.2. in tč. od 15-19). Ne-predložitev dokumentacije zahtevane v točki 3.3. in 6.2. ter tč. od 15-19) naročnik torej ne bo štel kot formalno nepopolnost ponudbe. Listine morajo odražati aktualno stanje oz. morajo glasiti na zahtevano obdobje. Prospekti so lahko komercialni oz. tehnični prospekti proizvajalca. Listine v ponudbi so lahko priložene v fotokopiji ali v originalu... 4.2. Jezik, oblika, stroški ponudbe in poslovna skrivnost. 4.2.1. Jezik; ## Slovenski.. 4.2.2. Oblika; ## Ponudnik ne sme v ničemer spreminjati obrazcev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Popravljene napake v ponudbi morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo. Naročnik po preteku roka določenega za predložitev ponudb ne bo dovolil nobenega spreminjanja vsebine ponudbe z izjemo odprave računskih pomot na način kot je opredeljen v teh navodilih.. 4.2.3. Stroški; ## Ponudnik nosi vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe vključno s stroški predložitve zahtevanega finančnega zavarovanja.. 4.2.4.Poslovna skrivnost; ## Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, za katere je tako določeno z veljavnimi predpisi. V kolikor bo ponudnik v nasprotju s predpisi označil kot poslovno skrivnost dele ponudbene dokumentacije, ki so po zakonu javni, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil. Kot poslovna skrivnost bodo obravnavani samo tisti dokumenti (podatki), ki bodo imeli v ponudbeni dokumentaciji na vsakem posameznem listu izpisano »poslovna skrivnost« oz. za katere bo v skladu z 39. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. list št. 42/06, 60/06-popr., 26/07-ZSDU-B, 33/07-ZSReg-B, 67/07-ZTFI, 10/08 in 68/08) izdan in priložen poseben sklep... 4.3. Predložitev ponudb Ponudnik lahko predloži le 1 ponudbo, dopušča pa ponudbe s podizvajalci in partnerske ponudbe. V primeru, da bo posamezen ponudnik podal več ponudb bo naročnik njegove ponudbe zavrgel in jih neodprte vrnil ponudniku. V primeru oddaje ponudbe s podizvajalcem mora biti v ponudbi izrecno navedena vrsta del, ki naj bi jih izvedel podizvajalec in podatki o podizvajalcu. Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe, pod pogojem, da je naročnik pred rokom za oddajo ponudb, prejel pisno obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe. Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora označiti in dostaviti v skladu z zahtevami kot se to zahteva v tej dokumentaciji... 4.4. Opremljanje in označevanje ponudb Na zunanji ovojnici mora biti obvezno nalepljen obrazec »POVABILO«, ki je sestavni del te dokumentacije. Naročnik ne prevzema odgovornosti za ponudbe, ki ne bodo tako označene... 4.5. Rok in kraj za predložitev ponudb. 4.5.1. Rok; ## 26.09.2011 do 09,00 ure. 4.5.2. Kraj; ## Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici – TAJNIŠTVO UPRAVNE SLUŽBE. Naročnik ne prevzema odgovornosti za ponudbe, ki ne bodo dostavljene na kraj, ki je določen v teh navodilih kot kraj za predložitev ponudb!. 4.6. Prepozne ponudbe Vse prepozne ponudbe naročnik zavrže in neodprte vrne ponudnikom. V primeru nepravilno označene ponudbe naročnik ne prevzema odgovornosti za pravočasno dostavo in za vsebino ponudbe... 4.7. Odpiranje ponudb JAVNO; DA NE Odpiranje ponudb bo javno in se prične dne 26.09.2011 ob 11,00 uri na lokaciji naročnika navedeni v točki 4.5.2. – prostor sejne sobe upravne službe. Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanja, ki pomenijo zastopanje ponudnika. Naročnik bo vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbo skupaj z odločitvijo o priznanju sposobnosti posredoval zapisnik o odpiranju ponudb.... 5. Rok veljavnosti ponudb Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 60 dni od roka določenega za predložitev ponudb.. 6. Preverjanje sposobnosti 6.1. Pogoji; 6.2. Listine. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA IN IZPOLNJEVANJE 8. ODST. 44. ČLENA ZJN-2 1. Izpolnjevanje zakonskih pogojev iz 1. in 2. ter 3. in 4. odstavka 42. člena ter 8. odstavka 44. člena ZJN-2.; 1. Ponudniki s sedežem v RS predloži izpolnjen obrazec »PRIJAVA« s prilogami. Ponudniki, ki imajo sedež izven RS morajo priložiti dokazila, da niso bili kaznovani za dejanja v zvezi z hudodelskim združevanjem, podkupovanjem, goljufijo ali poslovno goljufijo in pranjem denarja ter izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 8. odstavka 44. člena ZJN-2.. TEHNIČNA IN/ALI KADROVSKA SPOSOBNOST 2. Ponudnik zagotavlja: - da je ponudil predmet javnega naročila, ki izpolnjuje minimalne zahteve naročnika določene v poglavju 2. ter da sprejema vse bistvene zahteve naročnika določene v poglavju 2.7.1.; 2. Lastna izjava, ki jo napiše in podpiše ponudnik z naslednjo vsebino: »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo ponudili predmet javnega naročila, ki izpolnjuje minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti ter da sprejemamo vse bistvene zahteve naročnika, določene v poglavju 2.7.1.«. - da ima najmanj dve (2) referenci za pomivalne stroje prodane v RS v zadnjih dveh letih.; Obrazec »REFERENCE«. 6.3 Ponudbeni predračun Ponudnik pripravi ponudbeni predračun, v katerem upoštevajoč zahteve naročnika zapisane v tem povabilu navede ponudbeno vrednost za dobavo in montažo tunelskega pomivalnega dezinfekcijskega stroja s pripadajočo opremo. Ponudnik mora ponudbenemu predračunu priložiti tudi lastno izjavo o ceni vzdrževanja ponujenega stroja za čas pričakovane življenjske dobe stroja – 10 let ter ceno delovne ure popravila. Ponudnik mora v ponudbi priložiti cenik za naslednje rezervne dele: trak stroja, vgrajene črpalke vode, vgrajeni električni grelci vode, ventilator, pogon stroja (moto reduktor, frekvenčni regulator). Vzdrževanje vključuje vsa potrebna opravila pri vzdrževanju stroja v celotni dobi eksploatacije stroja – 10 let, tako v garancijski kot v pogarancijski dobi, ki so potrebna za nemoteno uporabo stroja. Vključuje tudi potrošni material in drugi material ter dele, ki jih je proizvajalec predpisal, da jih je potrebno ob servisnih pregledih zamenjati. Vzdrževanje ne vključuje stroškov popravil in stroškov nadomestnih delov izven garancijske dobe razen, če so nastali zaradi nezadostnega in neprimernega vzdrževanja s strani izbranega ponudnika. Cena mora biti navedena z in brez DDV; DDV mora biti naveden posebej.. 6.4 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe Ponudnik mora ponudbi priložiti menično izjavo in 3 bianco menice ali bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, ki jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih: - če ponudnik umakne ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe; - če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne podpiše pogodbe; - če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne predloži zahtevanega zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti; - če se izbrani ponudnik v osmih dneh ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati toliko časa kot velja ponudba, najmanj pa 60 dni od roka za oddajo ponudbe.. 6.5. Prekinitev postopka Naročnik si pridržuje pravico pred odločitvijo naročnika o oddaji javnega naročila prekiniti postopek ter ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi ponudnikom nastala s prekinitvijo postopka oz. za izgubljeni dobiček. Naročnik bo prekinjen postopek ponovil.. 6.6. Zavrnitev ponudb Naročnik ima pravico zavrniti vse ponudbe ter ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi ponudnikom nastala z zavrnitvijo vseh ponudb oziroma za izgubljeni dobiček.. 7. Ocenjevanje ponudb 7. 1. Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil popolno ponudbo z najugodnejšo ponudbo, ki bo ugotovljena kot seštevek: - ponudbene cene stroja ter - ceno 10-letnega vzdrževanja stroja. Kot najugodnejša ponudba bo ocenjena tista ponudba, pri kateri bo seštevek ponudbene cene in cene 10-letnega vzdrževanja, najnižja. V primeru preseganje ocenjene vrednosti javnega naročila si naročnik pridržuje pravico pozvati ponudnike, ki bodo oddaji ponudbo, k znižanju ponudbene cene v postopku pogajanj v okviru istega postopka oddaje javnega naročila. Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, to je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede meril oz. so formalne pomanjkljivosti ponudbe nebistvene, bo skladno z 78. členom ZJN-2 zahteval od ponudnika, da v roku, ki ga bo določil naročnik, takšno prijavo dopolni. Prav tako bo moral ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, izvršiti potrebno prevode, če bo naročnik v skladu z 23. členom ZJN-2 ugotovil, da so le-ti potrebni. Kot dopustno dopolnitev ponudbe bo naročnik štel tudi popravek računskih napak (računsko napako je naročnik opredeli v poglavju 3.4.1.) v primeru, da ponudnik ne bo soglašal s popravkom računske napake ima naročnik pravico njegovo prijavo izločiti iz nadaljnjega postopka... 8. Odločitev o oddaji in podpis pogodbe Naročnik pošlje vsem ponudnikom odločitev o oddaji. Če izbrani ponudnik naročniku ne dostavi podpisane pogodbe v 8-ih dneh po njenem prejemu bo naročnik štel, da je ponudnik odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe – ne glede na razloge za odstop od ponudbe.. 9. Pravno varstvo. - Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in 60/11; ZPVPJN), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. - Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v roku 5 delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb. - Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 750,00 EUR. Ob vložitvi zahtevka, ki se ne nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo in naročnik v postopku oddaje javnega naročila ni ali še ni sprejel odločitve o oddaji naročila, znaša taksa en odstotek od ocenjene vrednosti (z davkom na dodano vrednost), vendar ne manj kot 200 in ne več kot 10.000 eurov. - Taksa se vplača na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-00288311. - Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije. Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.. Pripravila : Katjuša BIZJAK, univ.dipl.pravnica DIREKTOR ZAVODA: Silvan SAKSIDA, dr.med.,spec.interne medicine