# NAROČNIK:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA

»DR.FRANCA DERGANCA«

NOVA GORICA

# RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZA JAVNO NAROČILO
PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

# ZA JN

# »INFUZIJSKA ČRPALKA (28 KOS), PERFUZOR (20 KOS)«

Št. 252-2/2012-5

# NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

# ZA JAVNO NAROČILO

PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

# ZA JN

# »»INFUZIJSKA ČRPALKA (28 KOS), PERFUZOR (20 KOS)«

- 1. Podlaga po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08, 18/2011 ter 43/12; v nadaljevanju ZJN-2 ); 30. člen ZJN-2. 2. Predmet javnega naročila (JN) ## Predmet javnega naročila je dobava infuzijskih črpalk (28 kos) in perfuzorjev (20 kos) (v nadaljevanju: aparat)... - 2.1. Vrsta; ## Blago; ## Storitve; ## Gradnje. ## √.. - 2.2. Naslov JN; ## JN «INFUZIJSKA ČRPALKA (28 KOS), PERFUZOR (20 KOS)«. 2.3. Trajanje JN; ## Rok dobave: Primopredaja v 30-ih dneh po podpisu pogodbe.. - 2.4. Vrsta postopka; ## Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi.. 2.5 Ocenjena vrednost; ## 49.166,00 EUR ## Sklop 1: 29.100,00EUR ## Sklop 2: 20.000,00 EUR. - 2.6. Sklopi ### DA; ## NE. √. - 2.6.1. Opis sklopov. Sklop 1: INFUZIJSKA ČRPALKA (28 KOS) Sklop 2: PRFUZOR (20 KOS). - 2.7. Opredelitev (opis, način in lokacija posla) - 2.7.1. Opis (minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti aparata) in bistvene zahteve naročnika; Ad1) Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: A. Sklop 1: INFUZIJSKA ČRPALKA Funkcionalne zahteve: - nastavitev VTBI - funkcija KVO - možnost nastavitve okluzijskega pritiska - samodejen izračun pretoka ob vnosu volumna in časa inf. - samodejen izračun pretoka na osnovi telesne teže, volumna in koncentracije zdravila - možnost spremembe pretoka brez zaustavitve inf. - prikazovalnik, ki izkazuje najmanj: trenutno hitrost pretoka, kol. iztočene inf. - delovanje na omrežno napetost ali na baterijo - shranjevanje zadnjih podatkov nastavljene funkcije - pomnilnik za zdravila in njihov način uporabe - možnost dajanja bolusa z začasnim prikazovanjem pretoka, možnost prednastavitve količine bolusa in časa trajanja bolusa in povrnitev v prvotno stanje - možnost avtomatskega prebrizgavanja linije - možnost uporabe kot črpalka za točenje enteralne prehrane in kot črpalka za točenje krvi - sporočilo o vzroku alarma - slovenski menu oz. oziroma priložena kratka pisna navodila za delo z aparatom, v slovenskem jeziku, analogna vsebini menija v angleškem jeziku B. Tehnične zahteve: - napajanje 220 V - 240 V - stopnje električne zaščite po normativih IEC - zaščita pred nihanjem el. napetosti - odpornost proti defibrilaciji - pretok v razponu od 0,1 do 1200 ml - natančnost pretoka z največjim odstopanjem +/- 5%, kontinuiran pretok - prednastavitev volumna od 0,1 do 9999 ml - detektor za zrak - kapljični senzor - varnostna objemka, ki preprečuje prosti pretok, ko so vrata črpalke odprta ali, ko je črpalka ugasnjena - delovanje na akumulatorsko baterijo vsaj 4 ure pri pretoku 100 ml/h - zvočni in vizualni alarmi - možnost pritrditve črpalke na inf. stojalo in na tirnico Naročnik dopušča odstopanje od zapisanih tehničnih zahtev za +/-5%. Sklop 2: PERFUZOR A. Funkcionalne zahteve: - nastavitev VTBI - funkcija KVO - možnost nastavitve okluzijskega pritiska - shranjevanje zadnjih podatkov nastavljene funkcije - pomnilnik za zdravila in njihov način uporabe - prikazovalnik, ki izkazuje najmanj : trenutno hitrost pretoka, celotni volumen infundirane tekočine, tlak s katerim aparat infundira tekočino, delovanje na omrežno napetost ali baterijo, sporočilo o alarmu - uravnavanje tlaka v sistemu po razrešitvi okluzije in povrnitev v prvotno stanje - uporaba bolusov z začasnim prikazom pretoka - samodejen izračun pretoka ob vnosu volumna in časa infuzije - samodejen izračun pretoka na osnovi telesne teže, volumna in koncentracije zdravila - samodejno prepoznavanje brizgalk - sistem proti prostemu pretoku zdravila - avtomatsko prebrizgavanje linije - sporočilo o vzroku alarma - slovenski menu - natančnost pretoka po korakih: a) 0,1-100ml/h, pretok0,01; b) 100-999,9ml/h, pretok 0,1; c) 1000-1200ml/h, pretok 1; - možnost uporabe transfuzije B. Tehnične zahteve: - napajanje 220 V - 240 V - stopnja električne zaščite po normativih IEC - zaščita pred nihanjem električne napetosti - odpornost proti defibrilaciji - pretok v razponu 0,1 do 999,9 ml - natančnost pretoka z največjim odstopanjem +/- 2%, kontinuiran pretok - pradnastavitev volumna od 0,1 do 9999 ml - uporaba brizgalk od 20 do 60 ml - delovanje na akumulatorsko baterijo vsaj 6 ur zvočni in vizualni alarmi - možnost pritrditve infuzorja na inf.stojalo ali tirnico - čas trajanja baterije pri raznih pretokih (pri 100ml/uro-vsaj 6 ur) Naročnik dopušča odstopanje od zapisanih tehničnih zahtev za +/-5%. Ad2) Bistvene zahteve (sklop 1, sklop 2): - Izpolnjevanje pogojev, določenih v Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih o registraciji dobavitelja medicinskih pripomočkov ter CE certifikat ponujenega medicinskega pripomočka skladno s PECA sporazumom; - Zagotavljanje pooblaščene servisne službe v RS za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije) aparatov, preko katere bo izbrani ponudnik na poziv naročnika v najkrajšem možnem času odpravil napake, pomanjkljivosti ali okvare aparatov. Pričakovana doba uporabe aparatov je najmanj sedem ( 7 ) let; - Zagotavljanje rezervnih delov v RS za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije) ( rok dobave rezervnih delov ni daljši od 14 dni ); odzivni čas za odpravo napak, pomanjkljivosti ali okvar ponujenih aparatov ni daljši od 24 ur; v času popravila aparata bo moral izbrani ponudnik v dogovoru z naročnikom glede na potrebe naročnika dostaviti nadomestnega; - Ponujeni aparati morajo ustrezati predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU; - Ponujeni aparati morajo biti novi in zadnje generacije; aparati morajo biti ob prevzemu tovarniško zapečateni; - Ponujeni aparati morajo biti identični. - Izbrani ponudnik bo moral predložiti servisne priročnike in navodila za uporabo in čiščenje v slovenskem jeziku; - Odlog plačila najmanj 30 dni od dneva prejema računa, izdanega v zakonskem roku od uspešno opravljene primopredaje; - Dostava aparatov franco naslov zavoda, montaža in “zagon v živo” na stroške ponudnika; - Usposabljanje zaposlenega osebja naročnika za uporabo ponujenega tipa aparata; - Najmanj dveletna garancija za ponujene aparate, ki vključuje tudi garancijo za napajalnik (v primeru, da ni integriran v aparatu). V primeru predložitve obrazca »REFERENCE-UPORABA« mora ponudnik podati tudi izjavo, da zagotavlja najmanj 3-letno garancijo za ponujeni aparat.; - Dobava, montaža in usposabljanje osebja naročnika za rokovanje z dobavljenimi aparati ter “zagon v živo” v 30 dneh od podpisa pogodbe; - Izbrani ponudnik bo moral dostaviti garancijsko izjavo za najmanj dveletno garancijo aparatov, šteto od uspešno opravljene primopredaje. - Ponudnik mora v ponudbi navesti ceno sedemletnega vzdrževanja (pregled aparata po priporočilih izvajalca) ponujenih aparatov (cena mora bi ti navedena posebej za en aparat in skupaj za ponujeno število aparatov, pri čemer ta ne sme presegati 55,00 EUR brez DDV za posamezni aparat letno). - Ponujeni aparat za sklop 1 mora omogočati uporabo ustreznega kompatibilnega potrošnega materiala kateregakoli proizvajalca. Ponudnik v ponudbi navede možne proizvajalce potrošnega materiala. Potrošni material bo naročnik naročal in kupoval skladno z veljavnimi predpisi in izvedenimi internimi postopki javnih naročil glede na dejanske potrebe. V kolikor ponujena oprema ne omogoča uporabe kompatibilnega potrošnega materiala kateregakoli proizvajalca, se ponudnik z oddajo ponudbe obvezuje zagotavljati podano ceno infuzijskega sistema za čas pričakovane življenjske dobe črpalke. V tem primeru mora navesti slovenski naziv MP, proizvajalca, originalni naziv proizvajalca, velikost oz. dimenzije MP, katalogno številko, velikost pakiranja-število kosov v pakiranju, opis sestave MP. - Cena infuzijskega sistema ne sme presegati 1,15 EUR brez DDV. ZAHTEVE ZA INFUZIJSKE SISTEME: - Pripadajoči sistemi morajo biti izdelani v skladu z veljavnimi predpisi in standardi v EU. Naročnik bo infuzijske sisteme naročal sukcesivno skozi celo leto. Ponudnik mora naročniku zagotavljati redne sukcesivne dobave z dobavnim rokom 24 ur od naročila. - Ponudnik mora potrošni material hraniti in prevažati v skladu z veljavnimi predpisi za takšno vrsto materiala.. - 2.7.2 Lokacija; Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici – skladišče... - 3. Razpisna dokumentacija (RD). - 3.1. Pridobitev RD 3.1.1. RD je dostopna brezplačno na internetnem naslovu: www.bolnisnica-go.si, javna naročila, postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi. 3.2. Kontaktne osebe za pojasnila RD za vprašanja v zvezi s predmetom JN; Judita VRTOVEC, dipl.med.sestra (tel.št. 05/ 330 1120). za; pravna vprašanja Katjuša BIZJAK, univ. dipl. pravnica (tel.št. 05/ 330 1580). 3.2.1. Način in čas vlaganja zahtev za dodatna pojasnila RD Zahteve za dodatna pojasnila RD, ki se nanašajo na razpisno dokumentacijo se zastavljajo na spletni strani v okviru objave posameznega javnega razpisa preko ikone »VPRAŠANJA IN POJASNILA«. Pojasnila, spremembe in dopolnitve RD, ki se nanašajo na samo razpisno dokumentacijo, bo naročnik objavil na spletni strani v okviru objave posameznega javnega razpisa v ikoni »VPRAŠANJA IN POJASNILA«. Naročnik bo dodatna pojasnila RD, ki bodo k naročniku posredovana pravočasno na način, kot je naveden zgoraj in sicer najkasneje v roku 6-ih dni od dneva določenega za predložitev ponudb, objavil na spletnih straneh. Kot pravočasno zahtevo za dodatno pojasnilo bo naročnik štel vsako zahtevo, ki jo bo na predpisan način prejel najmanj 8 dni pred iztekom roka, ki je določen kot rok za predložitev prijav. Na nepravočasne zahteve za pojasnila oz. na zahteve za pojasnila RD, ki ne bodo predložene na predpisani način, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila prevzemnikom RD dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v obliki pojasnila oz. dopolnitve, posredovane preko spletne aplikacije, ne obvezujejo naročnika. Naročnik bo po potrebi tudi podaljšal rok za predložitev prijav in podaljšanje roka objavil v ustreznem glasilu ter na internetnem naslovu: www.bolnisnica-go.si pri posameznem javnem razpisu.; Zahteve za dodatna pojasnila RD se naročniku naslavljajo na elektronski naslov: sjn@bolnisnica-go.si. Naročnik bo dodatna pojasnila RD, ki bodo k naročniku posredovana pravočasno na način, kot je naveden zgoraj in sicer najkasneje v roku 6-ih dni od dneva določenega za predložitev ponudb, objavil na spletnih straneh. Kot pravočasno zahtevo za dodatno pojasnilo RD bo naročnik štel vsako zahtevo, ki jo bo na predpisan način prejel najmanj 8 dni pred iztekom roka, ki je določen kot rok za predložitev ponudb. Na nepravočasne zahteve za pojasnila oz. na zahteve za pojasnila RD, ki ne bodo predložene na predpisani način, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila prevzemnikom RD dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v obliki pojasnila oz. dopolnitve, posredovane s pisnim dopisom, ne obvezujejo naročnika. Naročnik bo po potrebi tudi podaljšal rok za predložitev ponudb in podaljšanje roka objavil v ustreznem glasilu ter na internetnem naslovu: www.bolnisnica-go.si pod rubriko »objave JN«... - 3.3. RD sestavljajo. ###### povabilo k oddaji ponudbe ###### navodila za izdelavo ponudbe (ta dokument) ###### obrazec »PRIJAVA« ###### vzorec »POGODBA« ###### obrazec »REFERENCE« ###### vzorec »IZJAVA-GARANCIJSKA DOBA«. - 3.4. Dokumentacija za ponudbo. ###### povabilo k oddaji ponudbe (ponudnik ga izpolni in prilepi na zunanjo ovojnico). (V kolikor ponudnik oddaja ponudbo za oba sklopa, lahko predloži en izpolnjen obrazec!) ###### obrazec »PRIJAVA« (ponudnik ga izpolni, podpiše in žigosa) s prilogami (V kolikor ponudnik oddaja ponudbo za oba sklopa, lahko predloži en izpolnjen obrazec!) ###### dokumentacija iz točke 6.2. teh navodil (V kolikor ponudnik oddaja ponudbo za oba sklopa, lahko predloži en izvod dokazil iz točke 6.2 (1) in 6.2 (2)) - ponudbeni predračun, ki ga pripravi ponudnik sam, kot samostojen obrazec (način priprave je opredeljen v točki 6.3. teh navodil) s priloženo lastno izjavo ponudnika o ceni vzdrževanja aparata (servisni pregledi) in ceni delovne ure popravila ter ceni infuzijskega sistema za kos za predvideno porabo infuzijskih sistemov cca. 23.000 kosov v sedmih letih ###### finančno zavarovanje za resnost ponudbe iz točke 6.4. teh navodil (V kolikor ponudnik oddaja ponudbo za oba sklopa, lahko predloži eno finančno zavarovanje) - prospekti ponujenega tipa aparata - CE certifikat - obrazec »REFERENCE« s prilogo ali »REFERENCE-UPORABA« in »IZJAVA-GARANCIJSKA DOBA«. - 3.4.1. Obrazec »PRIJAVA«. ## V ta obrazec ponudnik vpiše vse zahtevane podatke, navedene v razdelku I. S podpisom izjave zapisane na obrazcu ponudnik prevzema odgovornost za resničnost vseh podatkov v ponudbeni dokumentaciji ter za verodostojnost predloženih dokumentov. Ponudnik podaja naročniku s podpisom tega obrazca tudi dovoljenje za pridobitev podatkov, ki se nahajajo v uradnih evidencah ter za odpravo računskih pomot v njegovi prijavi (kot računsko pomoto naročnik opredeljuje zgolj napake pri naslednjih računskih operacijah: seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje). Obrazec »PRIJAVA« mora biti žigosan in podpisan s strani ponudnikovega zakonitega zastopnika ali prokurista!. - 4. Ponudba. 4.1. Sestavljanje ponudbe Da bo ponudba označena kot popolna (primerna) mora vsebovati vse v celoti izpolnjene obrazce navedene v točki 3.4. (pravilna ponudba bo tista, ki bo vsebovala dokazila določena v točki 6.2.). Ne-predložitev dokumentacije zahtevane v točki 3.4. in 6.2. naročnik ne bo štel kot formalno nepopolnost ponudbe temveč kot nepopolnost ponudbe. Listine morajo odražati aktualno stanje oz. morajo glasiti na zahtevano obdobje. Listine v ponudbi so lahko priložene v fotokopiji ali v originalu... 4.2. Jezik, oblika in stroški ponudbe. - 4.2.1. Jezik; ## Slovenski. ## Izjema velja za: ## potrdila (točka 1, 2 poglavje 6.2.),ki jih mora predložiti ponudnik s sedežem v tujini, ## CE certifikat, ## prospekte ponujenega tipa aparata. ## Te listine so lahko predložene tudi v tujem jeziku in sicer angleškem, nemškem ali italijanskem. ## Če bo naročnik ob pregledovanju ponudb ocenil, da bo potrebno del ponudbe, za katero dovoljuje, da je predložena v dovoljenem tujem jeziku prevesti v slovenski jezik, bo lahko od ponudnika zahteval, da le to lahko stori na lastne stroške in v roku, ki ga bo določil naročnik. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v prevodu v slovenskem jeziku.. - 4.2.2. Oblika; ## Ponudnik ne sme v ničemer spreminjati obrazcev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Popravljene napake v ponudbi morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo. Naročnik po preteku roka določenega za predložitev ponudb ne bo dovolil nobenega spreminjanja vsebine ponudbe z izjemo odprave računskih pomot na način kot je opredeljen v teh navodilih.. - 4.2.3. Stroški; ## Ponudnik nosi vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe vključno s stroški predložitve zahtevanega finančnega zavarovanja.. 4.2.4. Poslovna skrivnost; ## Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, za katere je tako določeno z veljavnimi predpisi. V kolikor bo ponudnik v nasprotju s predpisi označil kot poslovno skrivnost dele ponudbene dokumentacije, ki so po zakonu javni oz. v primeru, da bodo kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako »poslovna skrivnost« umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo izloči. ## Kot poslovna skrivnost bodo obravnavani samo tisti dokumenti (podatki), ki bodo imeli v ponudbeni dokumentaciji na vsakem posameznem listu izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST« in za katere bo v skladu z 39. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. list št. 42/06, 60/06-popr., 26/07-ZSDU-B, 33/07-ZSReg-B, 67/07-ZTFI, 10/08 in 68/08) izdan in priložen poseben sklep. ## V kolikor ponudnik ne označi podatkov ali dokumentov z oznako “POSLOVNA SKRIVNOST”, ter ne priloži sklepa o določitvi poslovne skrivnosti, se šteje, da je celotna ponudba javna na način ter pod pogoji, določenimi v 22. členu ZJN-2 in Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja... 4.3. Predložitev ponudb Ponudnik lahko predloži le 1 ponudbo, dopušča pa ponudbe s podizvajalci in partnerske ponudbe. V primeru, da bo posamezen ponudnik podal več ponudb bo naročnik njegove ponudbe zavrgel in jih neodprte vrnil ponudniku. Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe, pod pogojem, da je naročnik pred rokom za oddajo ponudb, prejel pisno obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe. Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora označiti in dostaviti v skladu z zahtevami kot se to zahteva v RD. V primeru oddaje ponudbe s podizvajalcem mora biti v ponudbi izrecno navedena vrsta in vrednost del, ki naj bi jih izvedel podizvajalec in podatki o podizvajalcu ter kadrovska struktura zaposlenih pri podizvajalcu. Ponudnik mora v ponudbi obvezno predložiti soglasja vseh svojih podizvajalcev k neposrednim plačilom naročnika. V primeru partnerske ponudbe mora skupina partnerjev podpisati in v ponudbi priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje: -imenovanje poslovodečega partnerja pri izvedbi javnega naročila; -pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe; -vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni partner in njegove odgovornosti; -izjava partnerjev, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih; -izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo; -izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije; -navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno in -pooblastilo partnerjev poslovodečemu za sklenitev pogodbe z naročnikom. Izpolnjevanje pogojev (tč. 6. teh navodil) mora biti za vse partnerje dokumentirano - predloženo na isti način, kot se zahteva za ponudnika. Izpolnjevanje pogojev finančne bonitete se presoja za vsakega partnerja v skupni ponudbi ločeno... - 4.4. Opremljanje in označevanje ponudb Na zunanji ovojnici mora biti obvezno nalepljen obrazec »POVABILO K ODDAJI PONUDBE«, ki je sestavni del RD. Naročnik ne prevzema odgovornosti za ponudbe, ki ne bodo tako označene... - 4.5. Rok in kraj za predložitev ponudb. - 4.5.1. Rok; ## 03.12.2012 do 09,00 ure. - 4.5.2. Kraj; ## Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici – TAJNIŠTVO UPRAVNE SLUŽBE. Naročnik ne prevzema odgovornosti za ponudbe, ki ne bodo dostavljene na kraj, ki je določen v teh navodilih kot kraj za predložitev ponudb!. 4.6. Prepozne ponudbe Vse prepozne ponudbe naročnik zavrže in neodprte vrne udeležencem. V primeru nepravilno označene ponudbe naročnik ne prevzema odgovornosti za pravočasno dostavo in za vsebino ponudbe... 4.7. Odpiranje ponudb JAVNO; DA; NE. Odpiranje ponudb bo javno in se prične dne 03.12.2012 ob 13,30 uri na lokaciji naročnika – prostor medicinske knjižnice (1. nadstropje nove stavbe bolnišnice). Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanja, ki pomenijo zastopanje ponudnika. Naročnik bo vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbo v zakonskem roku posredoval zapisnik o odpiranju ponudb.; /... 5. Rok veljavnosti ponudb Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 60 dni od roka določenega za predložitev ponudb. S podpisom obrazca »PRIJAVA« ponudnik potrdi veljavnost ponudbe. Za podaljšanje veljavnosti ponudbe in veljavnosti predloženega finančnega zavarovanja do zaključka postopka oddaje JN, je odgovoren izključno ponudnik!. 6. Preverjanje sposobnosti 6; 1. Pogoji 6.2. Listine. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA IN IZPOLNJEVANJE 6. ODST. 44. ČLENA ZJN-2 1. Izpolnjevanje zakonskih pogojev iz 1. in 2. ter 3. in 4. odstavka 42. člena ter 8. odstavka 44. člena ZJN-2.; 1. Ponudniki s sedežem v RS predloži izpolnjen obrazec »PRIJAVA«. Ponudniki, ki imajo sedež izven RS morajo priložiti dokazila, da niso bili kaznovani za dejanja v zvezi z hudodelskim združevanjem, podkupovanjem, goljufijo ali poslovno goljufijo ter izpolnjen obrazec »PRIJAVA«.. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST 2. Ponudnik je finančno in poslovno sposoben kar za gospodarske družbe pomeni, da ima bonitetno oceno vsaj SB5 za leto 2011.; 2. Ponudnik - pravna oseba s sedežem v RS predloži obrazec S.BON-1/P z bilančnimi podatki za leto 2011, ki ga izda AJPES in dokazila (potrdilo, ki ga izda banka ali BON-2), iz katerih bodo razvidni podatki o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune. Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma predložitve ponudb. Ponudnik - pravna oseba s sedežem v tujini in fizična oseba (samostojni podjetnik, posameznik) predloži dokazila (potrdilo, ki ga izda banka), iz katerih bodo razvidni podatki o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune. Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma predložitve ponudb. Ponudnik – fizična oseba (samostojni podjetnik, posameznik) v RS predloži potrdilo o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune, iz katerih mora biti razvidno, da s.p. nima tekoče blokade računa in da v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo potrdila nima zapadlih neporavnanih obveznosti. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe. Fizična oseba predloži tudi obrazec BON-1/SP z bilančnimi podatki za leto 2011.. TEHNIČNA IN/ALI KADROVSKA SPOSOBNOST - 3.a. Ponudnik zagotavlja: - - da izpolnjuje pogoje, določene v Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih o registraciji dobavitelja medicinskih pripomočkov ter da ima CE certifikat ponujenega tipa aparata skladno s PECA sporazumom; - -da mu v preteklih petih letih na kateri koli način ni bila dokazana huda strokovna napaka, na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem; - - da bo v primeru izbora z naročnikom sklenil vzdrževalno pogodbo za vzdrževanje aparata skladno z navodili proizvajalca za celotno dobo eksploatacije aparata (7 let) in sicer za ceno vzdrževanja (vključno s ceno delovne ure popravila); - - najmanj dve (2) letno garancijo za ponujeni aparat, šteto od uspešno opravljene primopredaje in podpisa primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika in izbranega ponudnika ( v obdobju veljavnosti garancije ponudnik zagotavlja odpravljanje okvar in napak pri delovanju aparata vključno z zamenjavo okvarjenih delov v celoti na svoje stroške. Zagotavlja tudi edukacijo zdravnikov najmanj 1-krat letno v času trajanja garancije.) - da bo za celotno dobo eksploatacije aparata (7 let) zagotavljal pooblaščeno servisno službo, preko katere bo izvajal servisne preglede in popravila skladno z navodili proizvajalca, oziroma na poziv naročnika v najkrajšem možnem času, popravila aparata izven garancijskega roka (odzivni čas za odpravo napak je štiri (4) ure od sprejema sporočila o vrsti okvare), čas za popravilo največ 24 ur, ter da bo naročniku zagotavljal originalne rezervne dele in njihovo vgraditev ( rok dobave nadomestnih delov in njihova vgraditev ne bo daljši od 14 dni ). V času popravila bo moral izbrani ponudnik dostaviti nadomesten aparat na svoje stroške ter ustrezno podaljšati garancijsko dobo; - da bo za ceno navedeno v ponudbi naročniku pred odločitvijo v postopku oddaje javnega naročila, omogočil vsaj eno (1) mesečno testiranje ponujenega aparata na sedežu naročnika; - da bo za ceno navedeno v ponudbi, po dobavi in montaži, izvedel usposabljanje osebja naročnika (usposabljanje mora biti organizirano na instaliranem aparatu; Usposabljanje mora izvajati aplikacijski specialist proizvajalca v slovenščini ali angleščini); - - bo po končani montaži pred primopredajo predal naročniku tudi naslednjo dokumentacijo: - Navodila za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja v slovenskem jeziku; - Originalna navodila za uporabo v angleškem jeziku („User manual“); - Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku („Service manual“). Dokumentacija mora biti v pisni in računalniški obliki. Vsebuje podatke o montaži, priključitvi, delovanju, uporabi in vzdrževanju, navodila o odpravi motenj in okvar, servisnih in verifikacij, risbe in sheme, opozorila na nevarnosti pri uporabi in načine za njihovo odpravo, opozorila na nevarne lastnosti aparata, navodila za hrambo, podatke in skice rezervnih delov ipd.); - Certifikat harmonizirane smernice za MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritjena tudi na aparat. - Zapisnik o funkcionalnem preizkusu in instalacijsko poročilo; - Garancijske izjave z dnevom začetka garancije. - da bo izvedel primopredajo in „zagon v živo“ najkasneje v 30-ih dneh po podpisu pogodbe; - da bo v primeru izbora naročniku dostavil garancijsko izjavo za najmanj dve (2) letno garancijo za brezhibno delovanje aparata, šteto od uspešno opravljene primopredaje; - - odlog plačila za dobavljen in montiran aparat v 30-ih dneh po primopredaji in podpisu primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih oseb naročnika in izvajalca. - odlog plačila za vzdrževanje aparata v času pričakovane življenjske dobe aparata – 7 let in sicer 30 dni po izvedbi; v posameznem letu skupaj največ do višine 1/7 revaloriziranega zneska vzdrževanja (revalorizacija ne več kot 2,4% letno).; 3. Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev pod točko 3., ki jih je naročnik določil kot pogoj za priznanje sposobnosti, ki jo napiše in podpiše ponudnik z naslednjo vsebino: »pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo in sprejemamo vse pogoje pod točko 3. poglavja 6.1., ki jih je določil naročnik kot pogoje za priznanje sposobnosti.«. ## 3.b. Ponudnik zagotavlja: - da ima najmanj 2 (dve) referenci o dobavi in montaži aparata enakega komercialnega imena kot aparat, ki ga je ponudil v ponudbi z odgovarjajočo konfiguracijo zahtevam v tem razpisu, v zdravstveni ustanovi v RS ali EU. oz., da so ponujen aparat enakega komercialnega imena kot aparat, ki ga je ponudil v ponudbi z odgovarjajočo konfiguracijo zahtevam v tem razpisu uporabljali v najmanj dveh zdravstvenih ustanovah v RS ali EU. V primeru predložitve obrazca »REFERENCE-UPORABA« mora ponudnik podati tudi izjavo, da zagotavlja najmanj 3-letno garancijo za ponujeni aparat.; - 3.b. - Obrazec »REFERENCE« s prilogama ali - »REFERENCE-UPORABA« in »IZJAVA-GARANCIJSKA DOBA«.. 6.3 Ponudbeni predračun Ponudnik pripravi ponudbeni predračun, v katerem navede ponudbeno vrednost za izvedbo JN « INFUZIJSKA ČRPALKA (28 KOS), PERFUZOR (20 KOS)«, upoštevajoč določila te razpisne dokumentacije. Ponudnik navede ceno v evrih, z in brez DDV; DDV mora biti naveden posebej. Ponudnik mora ponudbenemu predračunu priložiti tudi lastno izjavo o ceni vzdrževanja aparata (servisni pregledi) za čas pričakovane življenjske dobe aparata – 7 let ter ceni delovne ure popravila. Ponudnik na lastni izjavi o ceni vzdrževanja aparata za čas pričakovane življenjske dobe aparata navede podatke o pooblaščenem serviserju (naslov, kontaktne osebe, telefonske številke, številke faksa, e-pošta,...). Vzdrževanje vključuje vsa potrebna opravila pri vzdrževanju aparata v celotni dobi eksploatacije aparata – 7 let, tako v garancijski kot v pogarancijski dobi, ki so potrebna za nemoteno delovanje aparata. Vključuje tudi potrošni material in drugi material ter dele, ki jih je proizvajalec predpisal, da jih je potrebno ob servisnih pregledih zamenjati. Vzdrževanje ne vključuje stroškov popravil in stroškov nadomestnih delov izven garancijske dobe razen, če so nastali zaradi nezadostnega in neprimernega vzdrževanja s strani izbranega ponudnika. Odzivni čas za odpravo napak najdalj 4 ure; odprava napake najkasneje v roku 24-ur. Cena vzdrževanja (vključno s ceno delovne ure popravila) mora biti fiksna za obdobje 7-ih let – cena se bo revalorizirala 1-krat letno v višini spremembe drobnoprodajnih cen v RS v preteklem letu, vendar ne več kot 2,4% letno. Izbrani ponudnik bo moral obveznost vzdrževanja aparata v obdobju 7-ih let, za ceno vzdrževanja (vključno s ceno delovne ure popravila), ki jo je navedel v ponudbenem predračunu, najkasneje ob primopredaji, zavarovati s 3-emi bianco menicami, menično izjavo in pooblastilom za unovčenje v višini 50% zneska 7-letnega vzdrževanja aparata. Menična izjava in pooblastilo za unovčenje morata veljati najmanj 7 let od podpisa pogodbe. Brez predložitve 3-eh bianco menic, menične izjave in pooblastila za unovčenje primopredaja ni opravljena. Ponudnik mora ponudbenemu predračunu za sklop 1 priložiti tudi lastno izjavo o ceni infuzijskega sistema (v EUR z in brez DDV), ki je ne bo zvišal v celotni dobi eksploatacije aparata (7 let). Naročnik bo ponudbo ponudnika, ki v ponudbenem predračunu ne bo navedel tudi cene vzdrževanja aparata in za sklop 1 tudi cene infuzijskega sistema za čas pričakovane življenjske dobe aparata (7 let), izločil kot nepravilno.. 6.4 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe Ponudnik mora ponudbi priložiti sicer bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici oz. tri bianco menice z menično izjavo in pooblastilom za unovčenje v višini 10% okvirne ponudbene vrednosti, ki jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih: - če ponudnik umakne ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe; - če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne podpiše pogodbe; - če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne predloži zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo posla; - če se izbrani ponudnik v osmih dneh ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati toliko časa kot velja ponudba, najmanj pa 60 dni od roka za oddajo ponudbe. V kolikor ponudnik oddaja ponudbo za oba sklopa, lahko predloži eno finančno zavarovanje!. 6.5. Ustavitev postopka Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročila.. 6.6. Zavrnitev ponudb Naročnik ima pravico zavrniti vse ponudbe ter ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi ponudnikom nastala z zavrnitvijo vseh ponudb oziroma za izgubljeni dobiček. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo izbrani ponudnik lahko utrpel zaradi nesklenitve pogodbe.. 7. Ocenjevanje ponudb 7. 1. Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti Naročnik bo oddal naročilo za sklop 1 ponudniku, ki bo ponudil popolno ponudbo z najugodnejšo ponudbeno ceno, ki bo ugotovljena kot seštevek: - ponudbene cene črpalk (28 kos); - cene sedemletnega vzdrževanja (servisni pregledi po priporočilih proizvajalca) - cene okvirne količine porabljenih sistemov v času pričakovane življenjske dobe črpalke (kos). Naročnik bo oddal naročilo za sklop 2 ponudniku, ki bo ponudil popolno ponudbo z najugodnejšo ponudbo, ki bo ugotovljena kot seštevek: - najnižja cena aparatov (20 kos) - cena vzdrževanja aparatov za čas pričakovane življenjske dobe. V primeru preseganje ocenjene vrednosti javnega naročila si naročnik pridržuje pravico pozvati ponudnike, ki bodo oddali ponudbo, k znižanju ponudbene cene v postopku pogajanj v okviru istega postopka oddaje javnega naročila. V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, to je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede meril oz. so formalne pomanjkljivosti ponudbe nebistvene, bo skladno z 78. členom ZJN-2 zahteval od ponudnika, da v roku, ki ga bo določil naročnik, takšno ponudbo dopolni. Kot dopustno dopolnitev ponudbe bo naročnik štel tudi popravek računskih napak (računsko napako je naročnik opredeli v poglavju 3.4.1.) v primeru, da ponudnik ne bo soglašal s popravkom računske napake ima naročnik pravico njegovo ponudbo izločiti iz nadaljnjega postopka. Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije... 8. Odločitev o oddaji in podpis pogodbe Naročnik pošlje vsem ponudnikom odločitev o oddaji. Če izbrani ponudnik naročniku ne dostavi podpisane pogodbe v 8-ih dneh po njenem prejemu bo naročnik štel, da je ponudnik odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe – ne glede na razloge za odstop od ponudbe.. 9. Pravno varstvo Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in 60/11; ZPVPJN), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu. Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 750,00 EUR. Ob vložitvi zahtevka, ki se ne nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo in naročnik v postopku oddaje javnega naročila ni ali še ni sprejel odločitve o oddaji naročila, znaša taksa en odstotek od ocenjene vrednosti (z davkom na dodano vrednost), vendar ne manj kot 200 in ne več kot 10.000 eurov. Taksa se vplača na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-01220112. Če naročnik ugotovi, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačna ustrezna taksa, zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema, s sklepom zavrže. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.. Pripravila : Katjuša BIZJAK, univ.dipl.pravnica V.D. DIREKTORJA ZAVODA - Darko ŽIBERNA, dr.med.,spec.splošne kirurgije

- V primeru predložitve obrazca »REFERENCE-UPORABA« mora ponudnik podati tudi izjavo, da zagotavlja najmanj 3-letno garancijo za ponujeni aparat !