**SPECIFIKACIJE – SKLOP 2**

**Video stolp – abdominalna kirurgija**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica****Ulica padlih borcev 13A****5290 Šempeter pri Gorici** |
| **Oznaka javnega naročila** | 270-7/2017 |
| **Predmet javnega naročila** | **Nakup dveh videostolpov** |

1. **VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE**

Ponujeno: Proizvajalec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Model: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Zahtevana tehnična specifikacija** | **Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve** |
| 4K UHD videoendoskopski stolp namenjen za endoskosko-laparoskopske operativne posege za potrebe abdominalne kirurgije. |
| Videoendoskopski stolp, ki podpira 4K UHD videotehnologijo se sestoji iz sledečih glavnih komponent: |
| 1. 4K UHD video procesor; 1 kos
 |  |
|  |  |
| 1. 4K UHD izvor svetlobe; 1 kos
 |  |
|  |  |
| 1. 4K UHD glava kamere; 2 kosa
 |  |
|  |  |
| 1. 4K UHD laparoskopska optika:
 |  |
| * 1. 4K UHD operativni teleskop 10mm,30°;1 kos
 |  |
| * 1. 4K UHD operativni teleskop 5mm 30°; 1 kos
 |  |
| * 1. svetlobni kabel dolžine vsaj 3m; 2 kosa
 |  |
| * 1. sterilizacijska kaseta za operativni teleskop; 2 kosa
 |  |
|  |  |
| 1. 4K UHD monitorja-profesionalna izvedba za zdravstveno uporabo:
 |  |
| * 1. 4K UHD 30 ali več inčni monitor ( montiran na videondoskopski stolp);1 kos
 |  |
| * 1. 4K UHD 55 inčni monitor (za montažo na steno);1 kos ( lahko je testni monitor)
 |  |
| * 1. stenski nosilec za 55 inčni monitor
 |  |
| * 1. videokabli za oba monitorja
 |  |
|  |  |
| 1. Insuflator CO2 plina v trebuh z avtomatskim reguliranjem pretoka in tlaka in varnostnimi alarmi, z vsemi potrebnimi priključki
 |  |
|  |  |
| 1. Avtomatki odsesalnik dimnih plinov iz trebuha z vsemi potrebnimi priključki
 |  |
|  |  |
| 1. Video snemalnik operacij na hard disk (HD) velikosti 2 TB ali več z možnostjo prepisa na USB nosilec in možnostjo direktnega snemanja operacij na USB nosilec
 |  |
|  |  |
| 1. Stolpni voziček (vertikalna namestitev komponent) za videoskopki stolp na koleščkih z zavorami
 |  |

|  |
| --- |
| **DODATNI OPIS** |
| V okviru videoendoskopskega stolpa mora ponudnik dobaviti (ter to upoštevati v ceni naprave) 55 inčni profesionalni monitor.Vse kable, elemente videosistema in cevi, ki se jih pri posegih uporablja za namestitev na ali v bolnika, se lahko avtoklavira, v kolikor niso potrošni material.Vsi ponujeni in dobavljeni deli videoendoskopskega stolpa morajo biti izdelani za profesionalno uporabo v zdravstvu.Ponudnik mora ponuditi in v ceni naprave upoštevati vse komponente videoendoskopskega stolpa v zadevi, ki morajo biti med seboj kompatibilne in se jih poveže v funkcionalno enoto videoendoskopskega stolpa in v praksi uporablja pri abdominalnih operativnih posegih.Ponudnik je dolžan dobaviti tudi dele, ki niso posebej navedeni, so pa potrebni za funkcionalno uporabo videoendoskopskega stolpa in-ali zagon v živo pri naročniku.Usposabljanje mora biti organizirano na instaliranem aparatu. Usposabljanje mora izvajati aplikacijski specialist proizvajalca v slovenščini ali angleščini. Oseba, ki usposablja osebje naročnika za rokovanje z dobavljenima aparatoma mora imeti certifikat proizvajalca. |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

 V/na       , dne

 Ime in priimek:

 Žig in podpis: