SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 260-11/2018 |
| Predmet javnega naročila | Mamografski aparat - operativni leasing |

1. VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno opiše ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako in lastnosti ponujenega blaga) oziroma ponujeno storitev. Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PREDMET: RENTGENSKI GENERATOR OPIS: - visokofrekvenčni generator moči najmanj 5 kW - območje kV , koraki po 1 kV območje kV najmanj: med 23 – 35 kV, koraki po 1 kV območje kV med 23 – 45 kV, koraki po 1 kV- se dodeli 5 točk - območje mAs najmanj: 3 – 500 mAs - ročni in samodejni izbor ekspozicije(AEC) - rentgenski generator vgrajen v ohišje mamografskega aparata |  |  |
|  | PREDMET: RENTGENSKA CEV IN KOLIMATOR OPIS: - rotacijska anoda - vsaj dva fokusa - vsaj tri kombinacije anode in filtra - avtomatični kolimator, ki se sam prilagodi kompresoriju - tehnologija za slikanje brez rešetke, z naprednimi računalniškimi algoritmi za odstranjevanjem sipanega sevanja. ponujeni aparat ima navedeno tehnologijo- se dodeli 10 točk |  |  |
|  | PREDMET: STATIV – C-LOK OPIS: - razdalja fokus – detektor najmanj 65 cm - motoriziran pomik po višini vsaj od 70 do 140 cm - motorizirana rotacija C-loka z numeričnim prikazom kota v obsegu 350⁰ ali več - motorizirana in ročna kompresija z numeričnim prikazom sile - možnost izbire avtomatične ali ročne dekompresije po ekspoziciji - nožna stikala za vertikalni pomik in kompresijo - kompleta kompresorijev za mamografijo (najmanj 5 različnih) s stenskim nosilcem za kompresorje. Obvezno vključeni: Kompresor velikosti 18x24cm, 24x29cm, kompresorij za spot, kompresorij za povečave z nastavkom, kompresorij za manjše dojke - Možnost povečave 1.5x - Prečni premik kompresorija pri MLO posnetkih Prečni premik kompresorija pri MLO posnetkih-avtomatski premik- se dodeli 5 točk Nagibni kompresorij prilagodljiv anatomiji dojke- aparat ima - se dodeli 5 točk |  |  |
|  | PREDMET: DIGITALNI DETEKTOR OPIS: - digitalni detektor z veliko površino - velikost aktivne površine detektorja najmanj 24x29cm - velikost kvadratnih pikslov maksimalno 85x85 mikronov - detektor mora delovati na osnovi direktne konverzije RTG žarkov v digitalni signal |  |  |
|  | PREDMET: NADZORNA KONZOLA OPIS: - LCD monitor vsaj 19″ in 3MP za predogled slike - upravljanje generatorja in detektorja integrirano v isto konzolo - prijava posameznih uporabnikov vsaj z uporabo osebnega gesla - tipkovnica za vnos podatkov - Čas od ekspozicije do prikaza rekonstruirane slike na zaslonu (v sekundah). Po rekonstrukciji slike se takoj zajame nova ekspozicija. Čas rekonstruirane slike na zaslonu od 17 do 19 sekund – se dodeli 5 točk Čas od ekspozicije do prikaza rekonstruirane slike na zaslonu enak ali krajši od 16 sekund- se dodeli 10 točk - sistem za zaščito podatkov ob izpadu električne napetosti - Upravljanje sistema preko zaslona na dotik Upravljanje sistema preko zaslona na dotik- aparat ima- se dodeli 5 točk |  |  |
|  | PREDMET: ZAŠČITA PRED SEVANJEM OPIS: - zaščita obraza pacienta - zaščitno steklo za operaterja - ustrezna zaščita ginekoloških organov pred sevanjem-predpasniki v vsaj treh različnih velikostih ter nosilec za zaščitno opremo |  |  |
|  | PREDMET: UPRAVLJANJE SISTEMA OPIS: - sistem mora omogočati registracijo pacientov direktno z računalniškega sistema bolnišnice oz. oddelka DORA (DICOM Get Worklist) - omogočen ročni vnos pacientov oz. urgentni vnos pacienta - sistem mora podpirati upravljanje dveh delovnih list(npr. Dora in bolnišnično) - ponudnik mora poskrbeti za priklop obeh delovnih list in preizkusiti delovanje sistema - sistem mora omogočati pošiljanje DICOM slik v polni ločljivosti v vsaj dva različna PACS sistema - sistem mora omogočati povezovanje v računalniško mrežo s sistemi drugih proizvajalcev na osnovi DICOM standardov in sicer najmanj: DICOM 3.0 Print Service Class User DICOM 3.0 Storage Service Class User DICOM 3.0 Storage Commitment Class DICOM 3.0 Worklist Service Class User DICOM 3.0 Query/Retrieve DICOM 3.0 MPPS |  |  |
|  | PREDMET: TOMOSINTEZA OPIS: - možnost rekonstrukcije 2D slike v mamografski kakovosti iz 3D posnetka - možnost izvedbe 2D in 3D posnetka v isti kompresiji dojke, za vse debeline dojke - Čas izvedbe tomosinteze Čas izvedbe do 10s- se dodeli 5 točk - razdalja med rekonstruiranimi rezi 1 mm - Interativna rekonstrukcija tomosintetskih slik oz. sorodne rekonstrukcije - Čas rekonstrukcije slike tomosinteze Krajši 0d 10s- 5 točk - Zaščita obraza med tomosintezo Zaščita obraza med tomosintezo- Fiksna glede na obraz pacienta- se dodeli 5 točk |  |  |
|  | PREDMET: DELOVNA POSTAJA OPIS: Diagnostična radiološka delovna postaja z vso potrebno strojno in programsko opremo za popolno analizo mamografij, tomosinteze in kontrastnih posnetkov. Z barvnim monitorjem(2 ločena ali eden večji) ločljivosti vsaj 5 MP. Monitor mora biti certificiran za pregledovanje mamografij in tomografskih mamografskih posnetkov. Vključena mora biti posebna tipkovnica za pregledovanje mamografij. Delovna postaja kompatibilna z bolnišničnim radiološkim informacijskim sistemom. |  |  |
| DODATNI OPIS |  |  |  |
| OSTALI POGOJI: - sistem mora biti nov (leto izdelave 0d 2017naprej), iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljen za klinične ali demonstracijske namene - ponudnik mora poskrbeti za namestitev in montažo vse dobavljene opreme, pri čemer mora poskrbeti tudi za morebitne prilagoditve na vse vrste inštalacijskih priključkov - ponudnik mora opraviti zagon in preiskus funkcionalnega delovanja vse nameščene opreme, pri čemer mora oprema dosegati vse zahtevane parametre - ponudnik mora uporabniku predati vso tehnično in a-testno dokumentacijo, ter navodila za uporabo in vzdrževanje - ponudnik mora zagotoviti, da bo vsa oprema, dobavljena v največ 2 mesecih po izbiri ponudnika - demontaža, odvoz in ustrezna reciklaža starega mamografskega aparata vključno z RTG cevjo ŠOLANJE: - Šolanje naj ne bo krajše od 5 dni SPLOŠNE ZAHTEVE ZA GARANCIJSKO IN POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE Najem zajema garancijsko in post-garancijsko vzdrževanje: - odpravo okvar ob normalni uporabi - preventivno vzdrževanje po navodilih proizvajalca - rezervne dele - stroške dela in z njim povezane stroške - ostale stroške, ki so potrebni za nemoteno delovanje opreme na diagnostiki. Ponujena oprema mora ustrezati vsem standardom, ki veljajo za tovrstno opremo v Sloveniji in mora imeti vse potrebne certifikate. Ponudniki lahko kopije ustreznih certifikatov predložijo v ponudbi, vendar to ni zahtevano. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika pred sprejemom odločitve zahteva predložitev ustreznih dokazil. Ponudnik se obvezuje, da se bo na vsako prijavo okvare s strani naročnika odzval z intervencijo znotraj delovnega časa in sicer na način: - Izvajalec se zavezuje, da bo zagotavljal podporo za aparat od ponedeljka do petka od 7.00 – 20.00 h. Vključena je takojšnja telefonska podpora serviserjev v času delovnih ur. - Čas za odpravo napake je čas od prijave napake do njene odprave. - Odzivni čas je čas od prijave napake(telefonsko, po elektronski pošti ali faksu) do začetka intervencije in diagnosticiranja napake s strani izvajalca in ne sme biti daljši od 3 ure. Uporabnik dovoljuje dostop, pregled nastalih napak in odpravo napake tudi na daljavo. Odzivni čas za prijavo napak in čas za odpravo napake je odvisen od tipa napake in znaša: Tip napake:; Čas za odpravo napake:. KRITIČNA NAPAKA; Vzpostavitev delovanja sistema oziroma odprava napake 72 ur od prijave napake.. RESNA NAPAKA; Vzpostavitev delovanja sistema oziroma odprava napake v roku 96 ur od prijave napake.. NAPAKA Z NIZKO POMEMBNOSTJO; Po dogovoru z naročnikom, ne več kot 7 delovnih dni.. Definicija tipov napak je: o Kritična napaka: - delo z aparatom je v celoti onemogočena in je s tem onemogočeno diagnostika. o Resna napaka: - uporaba aparata je za nekatere sklope onemogočena, kar povzroča težave pri izvajanju diagnostike, - obstaja postopek obhoda napake. o Napaka z nizko pomembnostjo: - aparat deluje, problem predstavlja manjšo neprijetnost uporabniku. Napaka bistveno ne vpliva na delo. Ponudnik je dolžan odpraviti okvaro v časih določenih v tem členu. V primeru, ko je okvara daljša od predvidenih rokov se opravi poračun penalov na mesečni najemnini aparata v sorazmerju z izpadom. Višina je določena z izpadom mamografij/dan izpada. Ponudnik mora imeti za ponujeno opremo: - V letu 2018 veljavno izjavo o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjavo proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo v Republiki Sloveniji s pripadajočo opremo. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca. - V letu 2018 veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo ponudnika za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov. - Pooblaščenega serviserja z strani proizvajalca ponujene ponudbe. - Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje ponujenega mamografa izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca. Certifikati o usposobljenosti so lahko pridobljeni za brezhibno vzdrževanje kakršnegakoli mamografa enakega proizvajalca v roku zadnjih 10 let pred datumom predvidenem za odpiranje ponudb v sklopu tega javnega razpisa.« Pogodbena oprema in pogodbena dela bodo opravljena kvalitetno, sodobno, skladno z veljavnimi predpisi in normativi. Izobraževanje uporabnikov: Ponudnik mora zagotoviti osnovno izobraževanje za delo z opremo pri naročniku. Stroške izobraževanja krije izbrani ponudnik. Izbrani ponudnik mora izobraževanje izvesti pred končnim prevzemom opreme s strani naročnika. Prevzem je mogoče opraviti le na podlagi zapisnika o primopredaji in z izročitvijo vseh potrebnih listin, navedenih v pogodbi ter ob pogoju, da je aparat po montaži ter zaključenem šolanju brezhibno deloval v rednem delovnem procesu v roku 15 dni. V kolikor pride do napak pri delovanju opreme med poskusnim delovanjem jih mora ponudnik odpraviti po določilih in pod pogojih pogodbe, ki veljajo za garancijsko in pogarancijsko vzdrževanje |