SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-4/2019 |
| Predmet javnega naročila | Anestezijski aparat (1 kos) |

Anestezijski aparat (vključno s potrošnim materialom in vzdrževanjem za čas pričakovane življenjske dobe 7 let)

Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti:

Anestezijski aparat za inhalacijsko anestezijo odraslih, otrok in novorojenčkov z uporabo samodejne in ročne ventilacije ter spontanega dihanja.

Aparat mora imeti/omogočati/meriti/prikazovati:

- barvni zaslon (diagonale najmanj 12 inčev)

- vgrajen dihalni in plinski monitoring: Inspiracijska in ekspiracijska koncentracija dušikovega oksidula (N2O), hlapnega anestetika (izofluran, sevofluran, desfluran), ogljikovega dioksida (CO2) in kisika (O2)

- Največji (Ppeak) in srednji (Pmean) tlak, tlak na platoju (Pplat), PEEP

- Izdihani minutni volumen (MV) in frekvenca dihanja (f)

- Tlak v dihalnih poteh (Paw)

- Inspiracijski in ekspiracijski pretok (V)

- Inspiracijski in ekspiracijski dihalni volumen (Vt), volumen puščanja (leakage)

- Prikaz črtnega grafikona volumetra

- Trend

- Netesnost krožnega dihalnega sistema

- Samodejno prepoznavanje vrste anestetika

- Podatek o minimalni anestetični koncentraciji (MAC)

- Podatek o razmerju podajnosti bolnikovih pljuč in PEEP-a (PEEP/ Cpat)

- Popolnoma samodejni preskus aparata po zagonu brez potrebne interakcije uporabnika in brez dodatne opreme

- Spremenljive prednastavitve aparata na osnovi bolnikove starosti in telesne teže

- Beleženje in prikaz porabe hlapnega anestetika (izpis v ml na ekranu monitorja anestezijskega aprata) in kisika ter proizvodnjo ogljikovega dioksida med  anestezijjo

- Pretok svežih plinov se mora prikazati na ekranu monitorja anestezijskega aparata (npr. presežek, ravno prav in premalo) in dodatno grafično primerjati izračunano potrebo po pretoku z dejanskimi pretoki

- Aparat mora pacienta predihavati tudi brez medicinskih plinov

- Vdihni volumen od 5 ml do 1400 ml (brez predizbire vrste pacienta - neonatalni, pediatrični ali odrasli in brez menjave delov ventilatorja za različne vrste pacientov) pri frekvencah 3/min do 100/min, oboje zvezno nastavljivo v celotnem območju

- Pretok inspiracije najmanj 150 l/min

- Prostorninsko krmiljeno predihavanje (IPPV, SIMV)

- Tlačno krmiljeno predihavanje (PCV)

- Tlačna podpora (PS, CPAP PS). Tlačna podpora (PS) v kombinaciji s sinhronizirano volumsko in tlačno kontrolirano ventilacijo

- Ročno predihavanje

- Spontano dihanje

- Prožilec (trigger) nastavljiv vsaj od 0,3 do 15 l/min

- PEEP od 0 mbar do 20 mbar, v korakih po 1 mbar, zvezno nastavljiv v celotnem območju

- Ob izpadu električnega napajanja iz omrežja samodejni preklop na delovanje z vgrajeno baterijo vsaj 60 min. V tem času mora aparat pacienta tudi predihavati

- Vgrajen absorber ogljikovega dioksida, možna menjava med delovanjem, vsebine vsaj 1,2 l

- Ogrevani pacientni del za ogrevanje dihalne zmesi

- Samodejni preizkus tesnosti z izmero puščanja, podajnostjo (compliance) in minutnega volumna  puščanja (leakage) dihalnega sistema

- Elektronski mešalec plinov

- Aparat mora omogočati sočasno namestitev dveh hlapilnikov in samodejno preprečiti hkratno uporabo obeh hlapilnikov

- Odmerjanje plinov kisik, dušikov oksidul in zrak

- Območje odmerjanja od 0 mL/ min do 18 L/ min

- Nadzorovanje vhodnih tlakov plinov iz centralne oskrbe z medicinskimi plini in jeklenk z alarmom ob prekinitvi napajanja

- Zagotavljanje minimalne koncentracijo kisika (25%) pri anesteziji z majhnimi in minimalnimi pretoki

- Izpiranje sistema s čistim kisikom (O2- Flush) do 35l/ min, pri tem pritisk v dihalnih poteh pacienta ne sme naraščati

- Varnostni pretok kisika preko hlapilnika do 12L/ min, neodvisno od delovanja aparata

- Dodatni pretočni merilec kisika za inhalacijo

- Potrebni pribor za uporabo

- Aspirator s priborom

- Sistem za odvod anestezijskih plinov

- Rezervna oskrba s kisikom (jeklenka z ustreznimi priključki)

- Držalo dihalnih cevi in priključne cevi za medicinske pline

- Mora biti premičen, na podstavku s koleščki z zavoro

- Dimenzije podstavka ne smejo biti večje od  82 x 82 cm (š x g)

- Samostojno svetilko za osvetlitev delovne površine

- Priključna cev za vtičnice za medicinske pline dolžine 3 m

Bistvene zahteve

- Izpolnjevanje pogojev, določenih v Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih o registraciji dobavitelja medicinskih pripomočkov ter CE certifikat ponujenega medicinskega pripomočka skladno s PECA sporazumom;

- Zagotavljanje pooblaščene servisne službe v RS za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije) aparatov, preko katere bo izbrani ponudnik na poziv naročnika v najkrajšem možnem času odpravil napake, pomanjkljivosti ali okvare aparatov. Pričakovana doba uporabe aparatov  je najmanj sedem ( 7 ) let;

- Zagotavljanje rezervnih delov v RS za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije) (rok dobave rezervnih delov ni daljši od 14-ih dni); odzivni čas za odpravo napak, pomanjkljivosti ali okvar ponujenih  aparatov najdalj 4 ure od sprejema sporočila o okvari; odprava napak, pomanjkljivosti ali okvar največ v 24-ih urah, zagotavljanje originalnih rezervnih delov in njihovo vgraditev (rok dobave nadomestnih delov in njihova vgraditev ne bo daljši od 14 dni).

- V kolikor se napaka na aparatu ne odpravi v 3-eh delovnih dneh oz. izvajalec ne zagotovi pravočasno rezervnega dela, izvajalec priskrbi vsaj enakovreden nadomestni aparat dokler napaka ni odpravljena. Ponujena oprema morata ustrezati predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU;

- Ponujena oprema mora biti nova in zadnje generacije; oprema mora biti ob prevzemu tovarniško zapečatena;

- Naročnik lahko zahteva od ponudnika, da v roku najkasneje 10 dni po predhodnem pisnem povabilu, brezplačno dostavi v test (kot potrditev ustreznosti opisa) opremo s tehničnimi podatki, kot zahtevano v dokumentaciji postopka. Predviden čas testiranja je najmanj 1 mesec Ponudnik mora, za čas testiranja, zagotoviti ves za uporabo aparata potreben potrošni material in izobraževanje zaposlenih naročnika brezplačno;

- Izbrani ponudnik bo moral predložiti servisne priročnike v slovenskem ali angleškem jeziku in navodila za uporabo in čiščenje v slovenskem jeziku;

- Dostava aparatov z vključenim kompletom potrošnega materiala, ki je potreben za nemoteno delo opreme, franco naslov naročnika, montaža in »zagon v živo« na stroške ponudnika, usposabljanje osebja naročnika (najmanj 5 zdravnikov, najmanj 5 medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov) za rokovanje z dobavljeno opremo, v 60 dneh od podpisa pogodbe.

- Usposabljanje zaposlenega  osebja naročnika za uporabo ponujenega tipa aparata. Izbrani ponudnik bo moral v roku šestih mesecev po opravljeni montaži  in »zagonu v živo« organizirati za tri strokovnjake iz tehničnih služb naročnika kompletno tehniško šolanje za osnovni obseg vzdrževanja “first line service” (testiranje aparata, odkrivanje vzrokov puščanja/netesnosti ter nepravilnega delovanja aparata in bo v pomoč pooblaščenemu serviserju pri diagnosticiranju napak, odpravi motenj in manjših okvar) za vso dobavljeno opremo. Šolanje se izvrši na sedežu naročnika. Ponudnik krije vse stroške (pote, bivanje in šolanje). Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih šolanj, je ponudnik dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

Strokovnjak mora pridobiti potrdilo o šolanju in vso potrebno literaturo za osnovni obseg vzdrževanja “first line service”.

- Izbrani ponudnik bo moral dostaviti garancijsko izjavo za najmanj dveletno garancijo aparatov, šteto od uspešno opravljene primopredaje.

- Ponudnik mora v ponudbi navesti ceno sedemletnega vzdrževanja ponujenih aparatov (pregled aparata po priporočilih izvajalca). Cena mora bi ti navedena posebej za en aparat in skupaj za ponujeno število aparatov.

- Ponujeni aparat mora omogočati uporabo ustreznega kompatibilnega potrošnega materiala kateregakoli proizvajalca. Ponudnik v ponudbi navede možne proizvajalce potrošnega materiala. Potrošni material bo naročnik naročal in kupoval v skladu z veljavnimi predpisi in izvedenimi javnimi naročili glede na dejanske potrebe. V kolikor ponujena oprema ne omogoča uporabe kompatibilnega potrošnega materiala kateregakoli proizvajalca, se ponudnik z oddajo ponudbe obvezuje zagotavljati podane cene potrošnega materiala za čas pričakovane življenjske dobe aparatov.

V tem primeru mora navesti slovenski naziv MP, proizvajalca, originalni naziv proizvajalca, velikost oz. dimenzije MP, katalogno številko, velikost pakiranja-število kosov v pakiranju, opis sestave MP.

Pripadajoči potrošni material mora biti izdelan v skladu z veljavnimi predpisi in standardi v EU. Naročnik bo potrošni material  naročal sukcesivno. Ponudnik mora naročniku zagotavljati redne sukcesivne dobave z dobavnim rokom 24 ur od naročila.

Ponudnik mora potrošni material hraniti in prevažati v skladu z veljavnimi predpisi za takšno vrsto materiala.