 SPECIFIKACIJE

Naročnik	Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica / Ulica padlih borcev 13A / 5290 Šempeter pri Gorici
Oznaka javnega naročila	260-16/2020
Predmet javnega naročila	Nabava parnega sterilizatorja in termodezinfektorja

VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE
Predmet javnega naročila je demontaža obstoječega nedelujočega parnega sterilizatorja, nabava in montaža novega parnega sterilizatorja z lastnim generatorjem pare in nabava in montaža novega termodezinfektorja skupaj s potrebnim potrošnim materialom in vzdrževanjem za obdobje 7 let.
Polno avtomatski sterilizator za sterilizacijo različnega sterilizacijskega materiala, obstojnega pri temperaturah 121 °C in 134 °C z dvojnimi vertikalno pomičnimi vrati. Sterilizator bo vgrajen na mestu obstoječega nedelujočega sterilizatorja v obstoječo odprtino v steni v centralni sterilizaciji - CS.

Splošne zahteve:
1) Demontaža in odstranitev nedelujočega obstoječega sterilizatorja tip Tuttnauer cat2007 z odklopom od vse obstoječe infrastrukture in odvozom na deponijo ter plačilom vseh stroškov.
2) Dobava in montaža novega sterilizatorja in termodezinfektorja s priključitvijo na vse potrebne energetske sisteme in instalacije s priklopom na:
- Obstoječo odtočno kanalizacijo,
- Obstoječo mehčalno vodo,
- Električno napajanje iz elektro omarice na razdalji cca 40 m.
Sterilizator naj vsebuje napravo za napajanje v primeru izpada električnega toka-UPS za pribl.5 minut delovanja.
Priklop na demineralizirano vode (demi vodo) v kotlovnici bolnišnice v dolžini cca 90 m. Povezave mora ponudnik izvesti tako, da mora zagotoviti ustrezni tlak in pretok vode za pravilno delovanje parnega sterilizatorja po sistemu »ključ v roke«. Obstoječ rezervoar demi vode znaša cca 1000 L.
3) Sterilizator mora vsebovat UTP priključek za Ethernet povezavo za prenos podatkov o ciklih v oddaljeni računalnik ali centralni nadzorni sistem.
4) Prilagoditev oz. dobava novih RF pločevin pri vgradnji novega sterilizatorja na nalagalni in razkladalni strani.
5) Ponudnik mora priložiti navodila v slovenskem jeziku in pripadajočo originalno dokumentacijo.
6) Ponudnik mora dostavi tudi naslednja dokazila/izjave za sterilizator in termodezinfektor:
-Certifikat EN ISO 13485 Medical Device-quality management system
-Certifikat s strani proizvajalca za min. 15 let garancijske dobe komore sterilizatorja
-Izjavo da je stroj narejen skladno z Medical device directive 93/42/EC, Pressure equipment directive 2014/68/EC, -EN 285, EN 62304-Medical Device Software, EN 15883
7) Zagotovljen mora biti kvaliteten servis in rezervni deli v R. Sloveniji ali v državah EU, ki omogoča čim krajši zahtevani odzivni čas in čas za odpravo napak. Ponudnik mora nuditi 24 mesečno garancijsko dobo. Ponudnik mora v času garancijskega roka na lastne stroške zagotoviti vsa redna preventivna vzdrževanja po navodilih proizvajalca. Servisna storitev v primeru okvare mora biti zagotovljena v 12 urah od javljene napake, rok odprave napake je 48 ur.
8) Spisek referenc proizvajalca.

TEHNIČNE ZAHTEVE
PARNI STERILIZATOR – TEHNIČNE ZAHTEVE
		IZPOLNI PONUDNIK
zap. št.	TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA	DOKAZILO DA/NE	DOKUMENT IN ŠT. STRANI	OPOMBA
1	VOLUMEN: komore cca. 585 litrov oz. kapacitete / 8 STU, polne obremenitve velikosti 300x300X600 mm skladno s standardom EN 285
2	DIMENZIJE: celotna širina sterilizatorja z vključenim servisnim prostorom mora biti manjša od 1000 mm: / Širina(mm): do 1000mm / Globina(mm): do 1800mm / Višina(mm): do 2000mm / Dimenzije po potrebi ponudnik preveri glede na obstoječ nedelujoč sterilizator. Razpoložljivi prostor za vgradnjo sterilizatorja je omejen v širino, globino in višino, zato je potrebno upoštevati zgornje zahteve.
3	KOMORA: izdelana iz visokokvalitetnega nerjavečega jekla AISI 316 l minimalne debeline 5 mm ali boljšega. Cevi in priključki naj bodo narejeni iz visokokvalitetnega nerjavečega jekla AISI 316 l. Plašč komore naj bo narejen iz nerjavečega jekla, primerno izoliran in visoko poliran zaradi lažjega čiščenja. Garancija 15 let.
4	VRATA: sterilizator opremljen z dvojnimi vrati katera naj bodo popolnoma avtomatska z električnim pogonom vertikalno pomična. Mehanizem odpiranja vrat mora zagotavljati preprečevanje odpiranja vrat, dokler se tlak v komori ne zmanjša na tlak okolice. / Tesnila vrat morajo omogočati enostavno vzdrževanje s pomočjo nadtlaka in ponovno namestitev s pomočjo vakuumske črpalke ter mora zagotavljati min. življenjsko dobo 3500 ciklov. Vrata morajo imeti varnostni mehanizem za preprečevanje zapiranja vrat s prekomerno silo.
5	UPRAVLJANJE STERILIZATORJA: sterilizator naj bo opremljen z lastno mikroprocesorsko krmilno enoto-PLC za avtomatsko vodenje vseh procesov sterilizacije. Komunikacija uporabnika s kontrolno enoto sterilizatorja naj poteka preko uporabniškega vmesnika, ki naj bo na strani za nalaganje - upravljalna plošča z barvnim zaslonom na dotik. Možnost nastavitve jutranjega pred vklopa in nočnega izklopa. / Dostop do programov/ciklov nastavitev, kalibracij, servisa in vzdrževanja mora biti zaščiteno z gesli na različnih vnaprej določenih ravneh dostopa s čimer se izognemo dostopu nepooblaščenim osebam. Servis na sterilizatorju dostopen samo s prednje strani. Nameščeno varnostno stikalo za izklop sterilizatorja v sili. Sistem mora omogočati avtomatsko prikazovanje/indikacijo o potrebnem vzdrževanju.
6	GENERATOR: lasten vgrajen električni parni generator primerne kapacitete. Vgrajen parni generator in cevovodi in vsa potrebna armatura mora biti izdelana iz nerjavečega jekla. Generator mora samodejno dovajati visokotlačno parno vodo, v skladu s standardom EN 285. Električni Generator mora biti opremljen z zračnimi filtri za razplinjevanje nekondezirajočih plinov ter vso potrebno varnostno-regulacijsko opremo za nemoteno delovanje.Nuditi mora avtomatski sistem za pihanje električnega parnega sterilizatorja.Sterilizator mora nuditi ločene dovode za demi vodo ,ki so namenjene za parni generator in dovod mehke vode,ki je namenjena za ohlajanje.
7	ZRAČNI FILTRI: za vstopni zrak naj omogočajo 99,95%filtracijo delcev.
8	VAKUUMSKA ČRPALKA: sterilizator naj bo opremljen z visoko zmogljivo vakuumsko črpalko pritrjeno na protivibracijsko gumo in dušilcem zvoka. Raven hrupa ne sme presegati 65 dB. Opremljena naj bo s sistemom varčevanja z vodo. Maksimalna poraba mrzle vode naj ne presega 270 l/cikel, maksimalna poraba demi vode naj ne presega 20 l/cikel.

	ZAHTEVE NAROČNIKA – STERILIZACIJSKI PROGRAMI
1	Ogrevanje, vakuumski test tesnosti sterilizatorja 134 °C/5 min.
2	Bowie&Dick test 134 °C/ 5 min z integriranim Bowie&Dick testom. Sterilizator mora izvesti Bowie&Dick test avtomatsko brez potrošnega materiala.
3	Zapakirani instrumenti in tekstil pri 134 °C /5min.in 121oC/20min.
4	Program posebno 134 °C /60 min. - PRIONI
5	Indikator procesa stanja na strani nalaganja in razkladanja, ki prikazuje čas delovanja in pripravljenost za ponovno nalaganje/razkladanje ter morebitne napake.

	CENTRALNO NADZORNI SISTEM ZA SLEDLJIVOST STERILIZACIJSKEGA MATERIALA
1	Sistem mora s pomočjo identifikacijskih tehnologij omogočati spremljanje celotnega postopka delovanja v okviru CS, vključno z osebami, sterilizacijskimi seti, ter aparati za obdelavo materiala v CS. Sistem mora zagotoviti sledljivost sterilizacijskih setov in košar skozi proces sprejema v CS, čiščenja in dezinfekcije, pakiranja, sterilizacije in izdaje materiala iz CS. V okviru tega postopka mora zabeležiti vsako fazo procesa. Zagotoviti mora informacije kot so: kdo je obdeloval/rokoval z določenim materialom, kdaj, kje se material trenutno nahaja, kdo je naročil kateri inštrument in kdaj itd. Sistem mora omogočati modularno gradnjo, z različnimi vrstami modulov.
2	Sistem mora omogočiti neprekinjeno spremljanje stanja sterilizatorjev in termodezinfektorja neposredno povezavo s krmilno napravo v realnem času (brez tiskalnika).
3	Sistem naj omogoča beleženje postopkov termodezinfekcije in sterilizacije ter ostale parametre v varnostni kopiji (back-up).
4	Dokumentacija o prevzemu, nalaganje materiala v termodezinfektor in iz termodezinfektorja, pakiranje in nalaganje v sterilizator in iz sterilizatorja poteka z uporabo brezžičnih čitalcev črtnih kod. Sistem mora omogočati uporabo programa v vseh fazah obdelave samo s čitalniki črtnih kod (brez uporabe tipkovnice).
5	Sistem mora omogočati kreiranje edinstvene črtne kode za vse sete/enote. Črtna koda mora omogočati naslednje podatke: ime artikla, datum obdelave, serijsko številko, datum preteka sterilnosti, številko sterilizacijskega programa, lokacijo proizvodnje, opozorila, lokacijo skladišča
6	Sistem mora omogočati nivojski sistem varovan z gesli za posameznega uporabnika, glede na njegove omejitve pri uporabi programa. Uporabniški program za sledljivost mora biti v slovenskem jeziku. / Sistem naj zagotavlja slikovni prikaz vsebine posameznega seta/inštrumenta zaradi točnega pakiranja in optimalnega hitrega šolanja novega osebja.
7	Za celovit sistem v CS so predvidene 4 delovne postaje. Delovna postaja mora vsebovati strojno in programsko opremo za kompletno samostojno funkcionalno delovanje (računalnik, operacijski sistem, tiskalnik, čitalec črtnih kod itd.) / - 4x komplet računalnik «all in one« z upravljanjem na dotik, / - 4 x brezžične čitalce črtnih kod z zaščito, / - 2 x laserska tiskalnika, / - neomejeno podatkovno bazo z 4 licencami (1 na umazani,1 na čisti strani,1 na sterilni strani,1 na strani upravljalca z možnostjo nadgradnje licenc.
8	Za potrebe modularnosti in nadgrajevanja sistema mora ponudnik posebej specificirati ceno na enoto za delovno postajo, vse potrebne programske licence, čitalec črtnih kod, tiskalnik, računalnik z operacijskim sistemom.
9	Dobavitelj celovitega sistema za popolno sledljivost sterilnega materiala mora dobaviti sistem v celoti: programsko opremo, strojno opremo, inštalacijo, izobraževanje uporabnika v slovenskem jeziku, nadzor nad zagonom. Zagotavljati mora redno vzdrževanje in posodabljanje programske opreme in on-line podporo. Posodobitev mora biti za naročnika brezplačna v 24 mesečnem garancijskem času. Naročnik bo zagotovil navidezni strežnik po zahtevah dobavitelja. Naročnik bo ponudniku zagotovil dostop do strežniškega okolja.

	TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ZUNANJI VOZIČEK – 4 kos (vsak po 4 STE) ZA TRANSPORT IN POLNJENJE STERILIZATORJA ter VLOŽNA VOZIČKA – 2 Kos (vsak po 4 STE)
	Transportna vozička namenjena za polnjenje sterilizatorja z notranjim vložnim vozičkom naj bosta kapacitete 4 STE - vsak, ki se med seboj pritrdita in skupaj tvorita 8 STE. Izdelana iz visoko kvalitetnega nerjavečega jekla. Opremljena s štirimi kolesi in štirimi zavorami. Vložna vozička naj bosta narejena iz nerjavečega jekla, elektro polirana. Vozička morata imeti po dve polici od tega je ena polica višinsko nastavljiva (minimalno 10 različnih pozicij).

TERMODEZINFEKTOR – TEHNIČNE ZAHTEVE
		IZPOLNI PONUDNIK
zap. št.	TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA	DOKAZILO DA/NE	DOKUMENT IN ŠT. STRANI	OPOMBA
1	Polno avtomatski termodezinfektor namenjen za pranje in termično dezinfekcijo kirurških instrumentov, posod in instrumentov z lumnom.Kapaciteta komore mora reprocesirati do 10 DIN košar na obremenitev velikosti 480 x 250 x 60. / Termodezinfekcija pri 93 °C
2	KOMORA / naj vsebuje in miminimalen uporabni volumen 280 l, narejena naj bo iz visokokakovostnega nerjavečega jekla AISI 316L. Zunanjost termodezinfektorja naj bo narejena iz visokokvalitetnega nerjavečega jekla AISI 304 ali boljšega.
3	VRATA / Termodezinfektor naj bo opremljen z dvema avtomatskima pomičnima vertikalnima vratima. Material vrat: -dvojno stensko varnostno steklo, tako da je viden proces obdelave. Opremljena z varnostnim stikalom za preprečevanje zapiranja, s samodejnim zaklepanjem vrat, katera zagotavljajo, da se hkrati odprejo samo ena vrata.
4	UPRAVLJANJE / Termodezinfektor naj bo opremljen z mikroprocesorjem, ki omogoča nadzor v vseh stopnjah pranja/dezinfekcije in sušenja. Dostop do upravljanja programov, servisa in vzdrževanja mora omogočati samo z gesli na različnih vnaprej določenih nivojih dostopa. Upravljanje preko barvnega zaslona na dotik «touch screen« na nečisti in čisti strani stroja, uporabniški meni v slovenskem jeziku. / Uporabniška plošča naj bo na ergonomski višini. / Zvočni signal na koncu programa. Alarmi naj bo vizualni in zvočni. / Prikaz na zaslonu in postopek razkuževanja se izračuna z vrednostjo A0. / Indikator procesa stanja na strani nalaganja in razkladanja, ki prikazuje datum, čas delovanja in pripravljenost za ponovno nalaganje/razkladanje ,ter morebitne napake. / Termodezinfektor naj bo opremljen z vmesnikom, ki omogoča prenos podatkov o ciklih v oddaljeni računalnik ali nadzorni sistem. Kompaktibilen naj bo z mikroprocesorsko enoto sterilizatorja zaradi povezave v celovit sistem računalniško vodenega nadzora sterilizacijskega materiala v centralni sterilizaciji.
5	CIRKULACIJSKA ČRPALKA / Material rotorja črpalke za pranje naj bo narejen iz nerjavečega jekla. Termodezinfektor naj omogoča sistem polnjenja, ki omogoča prihranke pri porabi vode, elektrike in detergentov. Poraba vode za pranje instrumentov naj v kratkem in standardnem ciklu ne presega 110 l/cikel.Minimalna zmogljivost črpalke za pranje 900L/min.
6	PRIKLJUČKI / Termodezinfektor mora imeti priključke: / 1 x hladna voda, / 1 x vroča voda, / 1 x demi voda. / Termodezinfektor mora biti opremljen z samodejnimi dozirnimi črpalkami s kontrolo nivoja dozirnih sredstev v primeru prenizke ravni naj se aktivira alarm. Dovod vode in komora stroja morata biti fizično ločena, da se prepreči navzkrižna kontaminacija vodovodnega sistema bolnišnice v primeru, da bi prišlo okvare ali napake.
7	SUŠENJE / Električna grelna sušilna enota z ventilatorjem in grelnim elementom ter HEPA filtrom ter odvodom na prosto.
8	PROGRAMI / Termodezinfektor mora biti opremljen s sistemom prepoznavanja košare oz. vložnega vozička na podlagi katerega se avtomatsko zažene program pranja, ki je vezan na košaro oz. vložni voziček. / Opremljen mora biti s sistemom,ki samodejno zazna prekomerno penjenje med predhodnim izpiranjem. V tem primeru naj se izpiranje samodejno ponovi.
9	VLOŽNI VOZIČKI ZA TERMODEZINFEKTOR IN OSTALA OPREMA / -transportni voziček-2 kom, namenjen za notranji transport in vlaganje vložnih vozičkov v termodezinfektor / -5 etažni vložni voziček za pranje instrumentov,10 DIN košar / -2 - etažni vložni voziček za pranje inštrumentov v z uporabno višino min. 285 z vključenim sistemom za prepoznavanje košar. Vložni voziček za pranje inštrumentov naj bo narejen iz visokokvalitetnega nerjavečega jekla. Vložni voziček naj vsebuje konektor in razdelilnik za pranje instrumentov z lumnom in cevi, ki je kompatibilen z vložnim vozičkom na katerega se priključijo instrumenti z lumnom in cevi. / -10 kos DIN košare za pranje inštrumentov.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na , dne

Zastopnik/prokurist (ime in priimek)	Podpis in žig