SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-6/2020 |
| Predmet javnega naročila | UZ aparat za potrebe oddelka Covid-19 (3 kos) z vzdrževanjem Sklop 1: UZ aparat za potrebe radiologije (1 kos) z vzdrževanjem Sklop 2: UZ za potrebe intenzivne terapije (1 kos) z vzdrževanjem Sklop 3: UZ aparat za potrebe anesteziologije (1 kos) z vzdrževanjem |

Sklop 1: UZ aparat za potrebe radiologije (1 kos) z vzdrževanjem

Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti:

A.	Ultrazvočni aparat, upravljanje, monitor:

1.	Teža osnovne enote aparata naj ne presega 90 kg

2.	Operacijski sistem Windows 10

3.	Čas zagona do 90 sekund

4.	Aparat mora imeti baterijo, ki omogoča čas stanja pripravljenosti vsaj 30 minut, vklop iz ‘stand by’ pa v največ 5 sekundah.

5.	Vsaj 4 aktivne enakovredne priključke za sonde.

6.	Širina aparata zaradi dela neposredno ob bolniških posteljah ne sme presegati 55 cm

7.	Vsaj 21,5’’ LED barvni zaslon z resolucijo najmanj 1920 x 1080 pik, z vidnim kotom vsaj 178 st,  z možnostjo nagiba naprej in nazaj. Monitor mora biti pritrjen na vrteči ročki, ki omogoča možnost nastavitve po višini ter zasuk levo in desno.

8.	Za potrebe transporta se mora monitor zložiti/preklopiti.

9.	LCD zaslon na dotik velikosti vsaj 8,4’’

10.	Osvetljena nadzorna plošča z možnostjo nastavitve višine gor/dol vsaj 10 cm in zasuk levo/desno vsaj 30 st. v vsako smer.

11.	Gumbi morajo imeti možnost poljubnega programiranja

12.	Izvlečna tipkovnica pod upravljalnim panelom.

13.	Nosilec za kable UZ sond

14.	Integriran grelec za gel montiran na nadzorni plošči

15.	Glasnost sistema do največ 30dB

16.	Vsaj 4 USB priključki

17.	Vsaj en DVI-D ali HDMI priključek

18.	Polna DICOM komunikacija, ki mora omogočati shranjevanje slik, printanje, prenos liste naročenih pacientov na aparat

19.	Povezava v omrežje preko Wi-fi in UTP

B. UZ sonde in nastavki

1.	Konveksna sonda s frekvenčnim razponom vsaj 1,4 - 5Mhz, globina vsaj 35 cm, vidni kot vsaj 70 st.

2.	Linearna sonda za prikaz žilja in abdominalnih struktur s frekvenčnim razponom vsaj 4 - 11 Mhz z vidno globino vsaj 14 cm.

3.	Biopsijski nastavek/set za linearno sondo (nastavek za sondo je nesterilen za večkratno uporabo, vodilo za iglo pa je sterilno za enkratno uporabo)

4.	Biopsijski nastavek/set za konveksno sondo za večkratno uporabo (nastavek za sondo je nesterilen za večkratno uporabo, vodilo za iglo pa je sterilno za enkratno uporabo)

C. Načini prikaza, slikovni parametri:

1.	2D (B mode)

2.	M-mode in barvni M-mode

3.	Dual mode prikaz levo/desno (B-mode in Color mode)

4.	Pulzni Doppler (PW)

5.	Barvni dopler (barvni in power)

6.	Avtomatska optimizacija B-slike in optimizacija PW doplerja (kontinuirana ali s pritiskom na en gumb)

7.	Povečava UZ slike ob majhni izgubi kvalitete in povečava slike po “zamrznitvi”

8.	Simultani real time triplex mode

9.	Retrospektivni spomin (cineloop) B mode, M-mode

10.	Harmonični prikaz tkiva (THI) na vseh ponujenih sondah

11.	Programska oprema za napredno ostrenje robov

12.	Programska oprema za odstranjevanje šumov

13.	Trapezoidni prikaz pri delu z linearno sondo

14.	Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz – ''Compound Imaging'' pri B-mode, Color doppler in power doppler

15.	Programski paket za izboljšanje vidljivosti punkcijske igle.

Sklop 2: UZ za potrebe intenzivne terapije (1 kos) z vzdrževanjem

Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti:

Fizične značilnosti UZ aparata

- Mobilni UZ aparat z digitalnim procesiranjem ultrazvočnih valov.

- Teža aparata do 80 kg.

- Širina do 52 cm.

- Vsaj 5 enakovrednih priključkov za sonde z vizualizacijo.

- Aparat mora imeti kontrolno ploščo nastavljivo po višini vsaj 10 cm in plavajočo kontrolno ploščo s sukanjem vsaj +/- 90°.

- Aparat mora imeti možnost zložljivosti za transport. Najvišja višina zložljivega aparat: 125 cm.

- Glasnost delujočega aparata naj bo nižja od 30 dB.

- Aparat mora imeti vsaj 500 GB SSD diska za shranjevanje slik in posnetkov .

- Aparat mora imeti osvetljeno nadzorno ploščo z večstopenjsko osvetlitvijo glede na stanje aktivnosti.

- Tipkovnica mora biti nameščena pod upravljalnim panelom in izvlekljiva, prav tako mora biti omogočena uporaba digitalne tipkovnice na zaslonu na dotik.

- 4 kolesa z zavorami neodvisno vrtljiva vsako v svojo smer.

- Držala za odlaganje sond na obeh straneh, ki so odstranljiva (zaradi možne različne postavitve aparata v prostor ter zaradi čiščenja in dezinsfekcije).

- Integriran grelec gela z možnostjo nastavitve stopnje gretja, z možnostjo premikanja na levo ali desno stran upravljalnega panela.

- Nosilec za kable UZ sond

Značilnosti strojne opreme UZ aparata

- Vsaj 1.032.000 obdelovalnih kanalov .

- Dinamični razpon aparata vsaj 325 dB.

- Frekvenčni razpon aparata: 1–20 MHz

- Aparat mora imeti naloženo zaščito pred virusi.

- Hitrost osveževanja 2D UZ slike:  vsaj 2000 slik/s.

- Hitrost osveževanja UZ slike z Barvnim Dopplerjem: vsaj 300 slik/sekundo .

- Globina UZ snopa vsaj 35 cm .

- Vsaj 21,5'' LED barvni zaslon z resolucijo najmanj 1920 x 1080, možnost nastavitve po višini najmanj 22 cm, vidni kot pogleda najmanj 178°, monitor mora biti nameščen na vrtljivi ročki z možnostjo sukanja levo/desno +/- 180°.

- Monitor mora imeti možnost nastavljivega položaja do vsaj 70 ° naprej in do vsaj -15 ° nazaj

- Vsaj 13'' zaslon na dotik z resolucijo najmanj 1920 x 1080.

- Zaslon na dotik naj bo gibljiv in ima kot pogleda vsaj +/- 80°.

- Uporabniško nastavljivi pregledi: Vsi načini in parametri za skeniranje morajo biti prilagodljivi in programabilni z gumbi na zaslonu na dotik.

- Vsaj 6 USB priključkov, od tega najmanj dva v bližini tipkovnice.

- HDMI izhod in S-video izhod.

- Aparat mora omogočati zagon aparata in izklop aparata v ali iz stanja pripravljenosti v največ 10 sek.  Aparat mora omogočati čas pripravljenosti vsaj 30 min, popolno polnjenje baterije mora biti končano v 3 urah ali manj.

- Brezžična povezljivost Wi-Fi.

- Laserski tiskalnik za tiskanje poročil. Hitrost tiskanja vsaj 25 strani/min (črno-belo in barvno). Obojestransko tiskanje, Povezava: USB, mreža, Wi.Fi, Resolucija tiskanja: vsaj 600 x 600 dpi, Vhodni pladenj vsaj 250-listov, izhodni pladenj vsaj 150-listov. Obseg tiskanja: vsaj 50.000 strani/mesec.

- 3-kanalni EKG kabli

Značilnosti programske opreme

- Operacijski sistem Windows 10.

- Programska oprema za napredno ostrenje robov, najmanj 4 stopnje.

- Programska oprema za odstranjevanje šumov.

- Načini prikaza:

  - 2D,

  - M-mode, color M-mode, Anatomical M-mode

  - Color doppler,

  - Power doppler,

  - PW doppler,

  - steerable CW  doppler,

  - fazno invertiran tkivni harmonik,

  - dual mode prikaz: 2D/C mode, Split 2D-2D/C mode, Dual real-time 2D/C mode, 2D/M-mode

  - simultaneous real time triplex mode (2D/C/D mode)

- Kontinuirana avtomatska optimizacija B slike in optimizacija PW doplerja.

- Trapezoidni prikaz na linearnih sondah.

- Način dvojnega prikaza.

- Povečava UZ slike ob majhni izgubi kvalitete in povečava slike po “zamrznitvi”

- Retrospektivni spomin (cineloop) B mode, M-mode, Color mode

- Programski paket za izvajanje meritev in izdelovanje poročil.

- Harmonični prikaz tkiva (THI) na vseh ponujenih sondah

- Compound imaging pri naslednjih načinih: 2D, Color doppler, Power Doppler.

- Sistem mora omogoča popoln dostop za oddaljeno podporo in servis preko varnega omrežja.

- Popoln zagon sistema mora biti v največ 90 sek.

- DICOM 3.0 povezljivost: Print, Storage, Worklist, MPPS.

- Programska oprema za neinvazivno metodo ocenjevanja kardiovaskularnega tveganja – za oceno globalne in regionalne mehanike miokardnih mišic in gibanja, vključno z globalnim vzdolžnim sevom (global longitudinal strain).

- Programska oprema, ki izboljšuje natančnost in potek dela, tako da samodejno zazna meje levega prekata srca in atrijev in ustvari samodejne meritve. Aparat mora omogočati samodejne izračune naslednjih standardnih meritev srčnega cikla: končni diastolični volumen, končni sistolni volumen, iztisni delež, krivulja obsega in časa.

- Programska oprema za avtomatsko ali polavtomatsko merjenje rutinskih Echo pregledov v 2D, M-načinu in spektralnem doplerju.

- Programska oprema, ki omogoča možnost EKG sledenja na ekranu v B-načinu, M-načinu in dopler slikanju, z možnostjo nastavitve EKG zmogljivosti za posebne aplikacije, ki zahtevajo prikaz in spremljanje fizioloških sledi.

- Programska oprema protokolov, ki vodi uporabnika skozi pregled s predvidevanjem in izvajanjem pregledov na podlagi prilagodljivih programov. Možnost samodejne aktivacije glavnih načinov (2D, Color, PW Doppler, M-način) skupaj s podnačini.

- Programski paket za izboljšanje vidljivosti igle za izvajanje punkcij.

Sonde in nastavki

- Linearna sonda s frekvenčnim razponom vsaj 2,6 – 11,5 MHz, globina vsaj 16 cm, footprint vsaj 60 mm, in ne več kot 65mm, vidno polje vsaj 13 cm.

- Konveksna sonda s frekvenčnim razponom vsaj 1,4 – 5,0 MHz, globina vsaj 35 cm, footprint vsaj 70 mm, in ne več kot 75mm in kot pogleda vsaj 70°.

- Monokristalna kardiološka sonda s frekvenčnim razponom vsaj 1.1 – 5.0 MHz, globina vsaj 30 cm,  maksimalni kot pogleda vsaj 90°

- TEE sonda s frekvenčnim razponom vsaj 3,1 – 9,2 MHz, globina vsaj 24 cm, footprint ne več kot 15 mm x 12 mm, kot pogleda vsaj 90°.

- Biopsijski  nastavek / set za linearno sondo

Sklop 3: UZ aparat za potrebe anesteziologije (1 kos) z vzdrževanjem

- ULTRAZVOČNI APARAT

- prenosni ultrazvočni aparat z najnovejšo tehnologijo

- model aparata mora biti nov, iz tekoče proizvodnje

- aplikacije za preiskave živcev, ožilja, mehkih delov, mišic, trebuha

- kombinirano napajanje (ko je aparat na vozičku) omrežje 220V ali vgrajena baterija z avtonomijo vsaj 90 minut in možnost nadgradnje avtonomnosti delovanja brez zunanjega napajanja z dodatno baterijo ter opcija sistema za enostavno polnjenje

- čas zagona izklopljenega aparata ne sme biti daljši od 25 sekund

- teža aparata z baterijo (brez vozička) ne sme presegati 4,5 kg

- po višini nastavljiv voziček, ki omogoča delo stoje, sistem hitrega priklopa/odklopa kablov z dodano košaro za odlaganje pripomočkov

- trije enakovredni priklopi za UZ sonde na vozičku, neodvisni od vrste napajanja (delovanje tudi z baterijo) z enostavnim načinom preklopa

- velikost zaslona vsaj 30 cm s stekleno zaščito in širokim vidnim kotom (vsaj 80 stopinj)

- omogočeno enostavno čiščenje celotne površine aparata (preprečevanje širjenja infekcij) in odpornost tipkovnice na tekočine

- enostaven in pregleden uporabniški vmesnik

- shranjevanje slik in video posnetkov v notranji spomin in možnost samodejnega shranjevanja na zunanji medij (USB)

- možnost nadgradnje za WiFi prenos DICOM podatkov

- ULTRAZVOČNE SONDE

- konveksna sonda s frekvenčnim območjem 2-5 MHz (+/-5%)

- linearna sonda s frekvenčnim območjem 6-13 MHz (+/-5%)

- sonde morajo biti odporne na udarce in padce iz višine vsaj 50 cm

- kabli sond morajo biti dodatno ojačani za zaščito pred fizičnimi poškodbami

- NAČINI PRIKAZA, SLIKOVNI PARAMETRI

1.    2D (B mode)

2.    M-mode,

3.    barvni Dopler in barvni »power« Dopler

4.    možnost nadgradnje za CW in PW

5.    enostavna optimizacija slike z enim gumbom »auto gain«

6.    dvojni prikaz slike (dual imaging)

7.    povečava UZ slike na živi in zamrznjeni sliki

Bistvene zahteve (velja za vse sklope):

- Ponujena oprema mora biti nova in zadnje generacije; oprema mora biti ob prevzemu tovarniško zapečatena;

- Izpolnjuje pogoje, določene v Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih o registraciji dobavitelja medicinskih pripomočkov ter da ima CE certifikat ponujenega tipa aparata skladno s PECA sporazumom;

- Garancija

Sklop 1 in 2: najmanj 1-letno garancijo za ponujeno opremo, šteto od uspešno opravljene primopredaje in podpisa primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika in izbranega ponudnika (v obdobju veljavnosti garancije ponudnik zagotavlja odpravljanje okvar in napak pri delovanju aparata vključno z zamenjavo okvarjenih delov v celoti na svoje stroške).

Izbrani ponudnik bo moral dostaviti garancijsko izjavo za aparat v celoti, šteto od uspešno opravljene primopredaje.

Sklop 3: najmanj 5-letno garancijo za ponujeno opremo (aparat in sonde), šteto od uspešno opravljene primopredaje in podpisa primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika in izbranega ponudnika (v obdobju veljavnosti garancije ponudnik zagotavlja odpravljanje okvar in napak pri delovanju aparata vključno z zamenjavo okvarjenih delov v celoti na svoje stroške). Garancija mora kriti tudi popravilo okvar kot posledica padcev (aparata in sond).

Izbrani ponudnik bo moral dostaviti garancijsko izjavo za aparat v celoti, šteto od uspešno opravljene primopredaje.

- Zagotavljanje pooblaščene servisne službe v RS za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije) aparatov, preko katere bo izbrani ponudnik na poziv naročnika v najkrajšem možnem času odpravil napake, pomanjkljivosti ali okvare aparatov. Pričakovana doba uporabe aparatov  je najmanj sedem ( 7 ) let;

- Zagotavljanje rezervnih delov v RS za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije) (rok dobave rezervnih delov ni daljši od 14-ih dni); odzivni čas za odpravo napak, pomanjkljivosti ali okvar ponujenih  aparatov najdalj 4 ure od sprejema sporočila o okvari; odprava napak, pomanjkljivosti ali okvar največ v 3-eh delovnih dneh, zagotavljanje originalnih rezervnih delov in njihovo vgraditev (rok dobave nadomestnih delov in njihova vgraditev ne bo daljši od 14 dni).

- V kolikor se napaka na aparatu ne odpravi v 3-eh delovnih dneh oz. izvajalec ne zagotovi pravočasno rezervnega dela, izvajalec priskrbi vsaj enakovreden nadomestni aparat dokler napaka ni odpravljena. Ponujena oprema mora ustrezati predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU;

- Dostava aparatov z vključenim kompletom potrošnega materiala, ki je potreben za nemoteno delo opreme, franco naslov naročnika, montaža in »zagon v živo« na stroške ponudnika, usposabljanje osebja naročnika za rokovanje z dobavljeno opremo, v 60 dneh od podpisa pogodbe in sicer:

Sklop 1: najmanj 8 zdravnikov, najmanj 4 medicinske sestre/zdravstvene tehnike

Sklop 2: najmanj 5 zdravnikov, najmanj 5 medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov

Sklop 3: (najmanj 6 zdravnikov, najmanj 3 medicinske sestre/zdravstvene tehnike)

Izobraževanje mora trajati vsaj 3 dni.

- Usposabljanje po opravljeni montaži  in »zagonu v živo« organizirati za tri strokovnjake iz tehničnih služb naročnika kompletno tehniško šolanje za osnovni obseg vzdrževanja “first line service” (testiranje aparata, odkrivanje vzrokov puščanja/netesnosti ter nepravilnega delovanja aparata in bo v pomoč pooblaščenemu serviserju pri diagnosticiranju napak, odpravi motenj in manjših okvar) za vso dobavljeno opremo. Šolanje se izvrši na sedežu naročnika. Ponudnik krije vse stroške (poti, bivanje in šolanje). Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih šolanj, je ponudnik dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

Strokovnjak mora pridobiti potrdilo o šolanju in vso potrebno literaturo za osnovni obseg vzdrževanja “first line service”.

- Ponudnik mora v ponudbi navesti ceno sedemletnega vzdrževanja ponujenih aparatov (pregled aparata po priporočilih izvajalca).

- Naročnik lahko zahteva od ponudnika, da v roku najkasneje 10 dni po predhodnem pisnem povabilu, brezplačno dostavi v test (kot potrditev ustreznosti opisa) opremo s tehničnimi podatki, kot zahtevano v dokumentaciji postopka. Predviden čas testiranja je najmanj 1 mesec Ponudnik mora, za čas testiranja, zagotoviti ves za uporabo aparata potreben potrošni material in izobraževanje zaposlenih naročnika brezplačno.

- Izbrani ponudnik bo moral predložiti servisne priročnike v slovenskem ali angleškem jeziku in navodila za uporabo in čiščenje v slovenskem jeziku