**SPECIFIKACIJE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica**  **Ulica padlih borcev 13A**  **5290 Šempeter pri Gorici** |
| **Oznaka javnega naročila** | **271-2/2021** |
| **Predmet javnega naročila** | **Najem in »all inclusive« servis mamografskega aparata za obdobje 3 let** |

1. **VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE**

Ponujeno: Proizvajalec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Zahtevana tehnična specifikacija za predmet naročila** | **Izpolnjevanje pogojev DA/NE (obkrožiti)** |
|  | |
| **1. Rentgenski generator** |  |
| Visokofrekvenčni z nominalno močjo vsaj 6 kW. | DA/NE |
| Območje kV med: 22 - 49 Kv, koraki po 1 kV | DA/NE |
| Območje mAs najmanj: 2 - 600 mAs | DA/NE |
|  |  |
| **2. RTG cev in kolimator** |  |
| Cev mora imeti rotirajočo anodo | DA/NE |
| Vsaj dva fokusa | DA/NE |
| Avtomatski kolimator, ki se sam prilagodi kompresorju | DA/NE |
| Avtomatska in ročna izbira filtra | DA/NE |
|  |  |
| **3. Stativ – C-lok** |  |
| Razdalja fokus – detektor najmanj 65 cm | DA/NE |
| Motoriziran pomik po višini vsaj od 69 – 150 cm | DA/NE |
| Motorizirana rotacija C-loka z numeričnim prikazom kota | DA/NE |
| Motorizirana in ročna kompresija z numeričnim prikazom sile | DA/NE |
| Nožna stikala za vertikalni pomik in kompresijo | DA/NE |
| Možnost izbire avtomatske ali ročne dekompresije po ekspozicji | DA/NE |
| Možnost povečave 1.8 x | DA/NE |
| Kompresor velikosti: 18x24 cm | DA/NE |
| Kompresor velikosti: 24x30 cm | DA/NE |
| Kompresor za spot | DA/NE |
| Kompresor za povečave | DA/NE |
| Kompresor za aksialne posnetke | DA/NE |
|  |  |
| **4. Digitalni detektor** |  |
| Digitalni ˝ flat panel˝ detektor | DA/NE |
| Velikost aktivne površine detektorja najmanj 24x29 cm | DA/NE |
| Velikost pixlov 50 mikronov | DA/NE |
|  |  |
| **5. Nadzorna konzola** |  |
| Monitor za predogled slike, vsaj 3 MP | DA/NE |
| Tipkovnica za vnos podatkov | DA/NE |
| Upravljanje generatorja in detektorja v isto konzolo | DA/NE |
| Vgrajen UPS za ohranitev podatkov | DA/NE |
| DICOM 3.0 Print Service Class User | DA/NE |
| DICOM 3.0 Storage Service Class User | DA/NE |
| DICOM 3.0 Storage Commitment Class | DA/NE |
| DICOM 3.0 Worklist Service Class User | DA/NE |
| DICOM 3.0 Query/ Retrieve | DA/NE |
| DICOM 3.0 MPPS | DA/NE |
|  |  |
| **6. Zaščita pred sevanjem** |  |
| Zaščita obraza pacienta | DA/NE |
| Zaščitno steklo za operateja | DA/NE |

|  |
| --- |
| **DODATNI POGOJI** |
| - sistem ne sme biti starejši od leta 2016  - ponudnik mora poskrbeti za transport, namestitev in montažo vse dobavljene opreme, pri čemer mora  poskrbeti tudi za morebitna gradbena dela in prilagoditve na obstoječe inštalacijske priključke  - ponudnik mora opraviti zagon in preizkus delovanja vse nameščene opreme  - ponudnik mora uporabniku predati vso tehnično dokumentacijo, ter navodila za uporabo in vzdrževanje  aparata  - ponudnik mora poskrbeti za ustrezno šolanje uporabnikov sistema  - ponudnik bo poskrbel tudi za ustrezno povezavo aparata in pravilen prenos slikovnega materiala v sistem programa Dora. |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na       , dne

Ime in priimek:

Žig in podpis: