SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-5/2021 |
| Predmet javnega naročila | Sušilna omara za shranjevanje fleksibilnih endoskopov (2 kos) |

Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| 1) Ponujena oprema mora vključevati 1.1) omare za sušenje in shranjevanje min. petnajstih (15) endoskopov (gastroskopov, koloskopov, duodenoskopov, EUZ, bronhoskopov...) 1.2) sistem sledljivosti, ki je integriran v posamezno omaro s protokolom: čas vložitve endoskopa, čas izvzema endoskopa iz omare, kalibracija endoskopov, identifikacija osebe ki upravlja z omaro, čas hranjenja endoskopa, izpis napake med sušenjem endoskopa, tip endoskopa s serijsko številko. |  |
| 2) primeren za sušenje ter shranjevanje endoskopov priznanih dobaviteljev fleksibilnih endoskopov OLYMPUS, FUJIFILM, in predvsem s trenutnim naborom aparatov: CF-Q165 1x, CF-H180AL 1x, CF-Q180AI 1x, CF-HQ190I 1x, GIF-Q165 2x, GF-UCT140-AL5 1x, GF-UE160-AL5 1x, EC-760ZP-V/M 1x, EC-760R-V/M 1x, EG-760R 2x, ED-580XT 1x, EB-580S 2x. |  |
| 3) zagotavljati mora shranjevanje in sušenje zunanjosti endoskopov in pa tudi vseh kanalov endoskopov (notranjosti). Ponudnik lahko ponudi sistem, ki ima eno izmed sledečih načinov sušenja in hrambe endoskopov: 3.a) vertikalna pozicija endoskopov med sušenjem in hrambo z za to namenjenimi držali za obešanje fleksibilnih endoskopov 3.b) horizontalna namestitev endoskopov z za to namenjenimi policami v omari |  |
| 4) nosilci endoskopov ali police naj imajo vgrajen senzor, ki zazna in aktivira sušilni cikel, fleksibilnega endoskopa v trenutku, ko se endoskop obesi na nosilec ali vstavi na polico |  |
| 5) omara mora imeti dvoje vrat t.i. prehodni model |  |
| 6) vsak nosilec ali predal (pladenj) za endoskope naj bo opremljen s sistemom cevk (konektorjev), ki se jih priključi na vse kanale endoskopa, kot so delovni kanal, jet kanal, ipd., in tako omogoča sušenje vseh kanalov fleksibilnega endoskopa |  |
| 7) priloženi vsi adapterji za vse endoskope naštete pod točko 2. Adapterji morajo biti kompatibilni z obstoječimi termodezinfektorji (s katerimi trenutno razpolaga naročnik Medivators ISA termodezinfektor za fleksibilne endoskope), da je možna dezinfekcija/sterilizacija skupaj z endoskopom v ciklu reprocesiranja. Ustrezati morajo standardu UNI EN ISO 14937. |  |
| 8) mora zagotavljati sledenje endoskopov s sistemom RFID in/ali preko sistema črtnih kod |  |
| 9) sušenje kanalov endoskopa naj se zagotavlja z zrakom, ki se dovaja preko kompresorja, ki je vgrajen v samo sušilno omaro ali preko centralne napeljave bolnišničnega sistema, |  |
| 10) mora opozarjati na napake v delovanju omar in v ciklu sušenja fleksibilnih endoskopov s pomočjo ustrezne tehnologije, ki je vgrajena v omaro |  |
| 11) mora zagotavljati LAN priklop |  |
| 12) posamezna omara ne sme presegati naslednjih dimenzij: 205 cm (višina) x 92 cm širina x 68 cm (globina) (naročnikova omejitev s prostorom) |  |
| 13) čiščenje dovodnega zraka preko Hepa filtrov ter UV-C luči, ki so vgrajene v omaro |  |
| 14) omogočati mora vsaj 7 dnevno hrambo endoskopa, brez vmesne zahteve po dezinfekciji |  |
| 15) Izpolnjevati standard EN 16422 |  |

Bistvene zahteve:

1. Izpolnjevanje pogojev, določenih v Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih o registraciji dobavitelja medicinskih pripomočkov ter CE certifikat ponujenega medicinskega pripomočka skladno s PECA sporazumom;

2. Zagotavljanje pooblaščene servisne službe v RS za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije) aparatov, preko katere bo izbrani ponudnik na poziv naročnika v najkrajšem možnem času odpravil napake, pomanjkljivosti ali okvare aparatov. Pričakovana doba uporabe aparatov  je najmanj sedem ( 7 ) let;

3. Zagotavljanje rezervnih delov v RS za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije) (rok dobave rezervnih delov ni daljši od 14-ih dni); odzivni čas za odpravo napak, pomanjkljivosti ali okvar ponujenih  aparatov najdalje 4 ure od sprejema sporočila o okvari; odprava napak, pomanjkljivosti ali okvar največ v 72-ih urah.

4. V kolikor se napaka na aparatu ne odpravi v 3-eh delovnih dneh oz. izvajalec ne zagotovi pravočasno rezervnega dela, izvajalec priskrbi vsaj enakovrednoen nadomestno opremo dokler napaka ni odpravljena.

5. Ponujena oprema mora ustrezati predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU.

6. Ponujena oprema mora biti nova in zadnje generacije; oprema mora biti ob prevzemu tovarniško zapečatena;

7. Naročnik lahko zahteva od ponudnika, da v roku najkasneje 10 dni po predhodnem pisnem povabilu, brezplačno dostavi v test (kot potrditev ustreznosti opisa) opremo s tehničnimi podatki, kot zahtevano v dokumentaciji postopka. Predviden čas testiranja je najmanj 1 mesec Ponudnik mora, za čas testiranja, zagotoviti ves za uporabo aparata potreben potrošni material in izobraževanje zaposlenih naročnika brezplačno;

8. Izbrani ponudnik bo moral predložiti servisne priročnike v slovenskem ali angleškem jeziku in navodila za uporabo in čiščenje v slovenskem jeziku;

9. Dostava opreme DDP (Delivered Duty Paid; Incoterms 2020)  naslov naročnika, montaža in »zagon v živo« na stroške ponudnika, usposabljanje osebja naročnika (najmanj 1 zdravnik, najmanj 5 medicinskih sester/zdravstvenih tehnikov) za rokovanje z dobavljeno opremo, v 30 dneh od podpisa pogodbe.

10. Usposabljanje zaposlenega  osebja naročnika za uporabo ponujene opreme. Izbrani ponudnik bo moral v roku  treh mesecev po opravljeni montaži  in »zagonu v živo« organizirati za tri strokovnjake iz tehničnih služb naročnika kompletno tehniško šolanje za osnovni obseg vzdrževanja “first line service” (testiranje opreme, odkrivanje vzrokov puščanja/netesnosti ter nepravilnega delovanja opreme in bo v pomoč pooblaščenemu serviserju pri diagnosticiranju napak, odpravi motenj in manjših okvar) za vso dobavljeno opremo. Šolanje se izvrši na sedežu naročnika. Ponudnik krije vse stroške (poti, bivanje in šolanje). Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih šolanj, je ponudnik dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

11. Strokovnjak mora pridobiti potrdilo o šolanju in vso potrebno literaturo za osnovni obseg vzdrževanja “first line service”.

12. Najmanj 2-letna garancija za ponujeno opremo. Izbrani ponudnik bo moral dostaviti garancijsko izjavo za opremo v celoti, šteto od uspešno opravljene primopredaje.

13. Ponudnik mora v ponudbi navesti ceno sedemletnega vzdrževanja ponujene opreme (pregled opreme po priporočilih izvajalca).

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |