SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-6/2021 |
| Predmet javnega naročila | Operacijska miza COB OP1 |

Predmet javnega naročila zajema dobavo operacijske mize COB OP1 in vzdrževanje opreme za čas pričakovane življenjske dobe (7 let).

1) Operacijska miza COB OP1

Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| - OP STEBER UNIVERZALNI FIKSNI (1 kos) |  |
| fiksen steber na elektromehanski pogon s štirimi motorji, elektronsko kontroliran |  |
| mehki zagon pomikanja op mize brez tresljajev |  |
| nastavljanje op mize z ročnim upravljanjem z brezžičnim IR upravljalcem ter na krmilni plošči na stebru |  |
| sprejemnik za aktiviranje premikov na obeh straneh op stebra |  |
| zaklepanje plošče na op steber avtomatsko |  |
| steber mora omogočati dostop op plošče na transporterju z obeh strani, vrtljiv za 350ᵒ z možnostjo zaklepanja v poljubnem položaju |  |
| avtomatska prepoznava opreme na nožnem ali hrbtnem delu |  |
| material:nerjaveče jeklo ali nerjaveča litina odporna na dezinfekcijo |  |
| pomiki OP mize: funkcija avtomtskega 0 položaja, višina stebra od cca 620-1160, položaj trendelenburg in antitrendelenburg, |  |
| stranski nagib levo/desno vsaj 28ᵒ, dviganje in spuščanje hrbtne plošče cca +/-90ᵒ ter dviganje in spuščanje vznožnih plošč skupaj ali ločeno(+90ᵒ,-90ᵒ) |  |
| doseganje 0 položaja z eno operacijo, kjer med fazo doseganja 0 položaja ne sme priti v položaj antitrendeleburg |  |
| omogočeno RTG slikanje s C lokom po celi dolžini |  |
| kapaciteta mize: do 380 kg |  |
| kontrole OP mize: brezžični IR ročni upravljalec za nastavljanje višine, stranskega nagiba, pomik hrbtnega in nožnega dela ter longitudinalni pomik v 4 hitrostih, prednastavljen položaj flex, re-flex, beach chair ter nastavitev hrbtnega dela v 0 pozicijo (1 kos) |  |
| napajalna enota ročnega upravljalca (1 kos) |  |
| 2. UNIVERZALNA OPERACIJSKA PLOŠČA (2 kos) |  |
| material: konstrukcija plošče iz nerjaveče litine ali jekla odpornega na dezinfekcijo |  |
| "mehke integrirane zaščitne udobne blazine (IPC) ponujajo primerljivo zmogljivost razbremenitve pritiska na blazine iz mehke pene. Notranje jedro sendvič zasnove povezuje 20 mm zaščite pred obrabo in 60 mm viskoelastične pene." |  |
| omogočati mora hitro in enostavno pritrjevanje in odstranjevanje hrbtnih in nožnih plošč z enim pritiskom ali zasukom varnostnega zatiča |  |
| možnost nastavitve dvodelne nožne plošče za vsako ploščo posebej |  |
| OP plošča in segmenti se morajo prilagoditi različnim kirurškim disciplinam in velikostim pacientov |  |
| sestavljena iz spodnje hrbtne sekcije in sedežne plošče z možnostjo dodajanja segmentov. Spodnji hrbtni del |  |
| plošče nastavljiv 90°/90°. Longitudinalni pomik 400mm. |  |
| SEGMENTI ZA UNIVERZALNO PLOŠČO |  |
| - standardna hrbtne plošča z IPC blazino (2 kos) |  |
| -vzglavna plošča z dvojno artikulacijo z IPC blazino (2 kos) |  |
| -dvo delna nožna plošča s hitro spojko za namestitev/odstranitev ali s priskom na varnostni zatič z vgrajeno elektronsko detekcijo zaznavanja vrste nožne plošče. Nastavitev 90°/100° (2 par) |  |
| -držalo za roko (dolžine cca 400-500mm) nastavljiv v vse smeri (1 kos) |  |
| - anestezijski zaslon / podaljšan (1 kos) |  |
| -podaljšek anestezijskega zaslona (1 kos) |  |
| -radialne pritrdilne sponke z namestitvijo na tirnice (3 kos) |  |
| - adapter za namestitev različnih dodatkov za glavo (1 kos) |  |
| - adapter za namestitev vzglavne plošče (podkvice), nastavljiv v treh zglobih (1 kos) |  |
| - vzglavna plošča - podkvica dvodelna (1 kos) |  |
| - kolenski podporniki po Goepel-u (2 kos) |  |
| - infuzijsko stojalo s 4 kljukicami (1 kos) |  |
| - varnostni pas za pacienta (1 kos) |  |
| 3.) STANDARDNI TRANSPORTER Z NASTAVITVIJO TRENDELENBURG NAGIBA (2 kos) |  |
| transporter mora ustrezati op stebru in op ploščam |  |
| nastavljiv položaj trendelenburg / antitrendelenburg do 15ᵒ |  |
| material: nerjaveče jeklo ali litina odporna na dezinfekcijo |  |
| op plošča se mora avtomatsko zakleniti na transporter |  |
| premikanje transporterja v vseh smereh |  |
| centralni zavorni sistem za kolesa |  |
| fiksiranje smeri vožnje preko petega kolesa |  |
| avtomatsko vsidranje op plošče na transportni voziček s pritiskom na en gumb |  |

Ponujena operacijska miza mora biti kompatibilna z obstoječimi deli :

- vgradno ploščo v estrihu MAQUET 1150.98A0 z GOI deli

- ekstenzijsko OP ploščo z dodatki MAQUET 1150.20B0

- univerzalno OP ploščo z dodatki MAQUET 1150.30B0

- transporterjem MAQUET 1146.60B0,

V nasprotnem primeru mora ponudnik v sklopu ponudbene cene OP mize ponuditi tudi:

- Vgradno ploščo v estrihu ter fiksacijo op stebra v predpripravljen sistem v tlakih Maquet ali izvedbo drugačnega sistema fiksacije OP stebra

- Ekstenzijsko OP ploščo z dodatki, s transporterjem

- Univerzalno Op ploščo z vsemi dodatki za TUR posege, s transporterjem.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |