SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila |  |
| Predmet javnega naročila | Nakup sistemske strežniške infrastrukture in opreme delovišč za RIS in PACS sistema Splošne bolnišnice »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica Sklop 1: Delovne medicinske postaje Sklop 2: Strežniška in mrežna oprema |

Ekvivalentnost standardov in kodnih oznak

Za vse podane reference na specifične standarde in kode, ki jih mora izpolnjevati dobavljena oprema in material, ki jih je treba nuditi oziroma dobaviti ali testirati, veljajo določila najnovejše (zadnje) tekoče izdaje ali revizije standardov ali kod, ki so v veljavi, razen če ni v Specifikacijah izrecno drugače določeno. Kjer so take kode nacionalne ali povezane z določeno državo porekla ali regijo, se lahko uporabijo drugi avtoritativni standardi, ki garantirajo bistveno ekvivalenco specificiranih standardov in kodnih oznak.

Kjer so prikazane definicije komponent oz. je podana referenca na blagovno znamko, programsko verzijo, kataloško številko ali drugo podrobnost, ki omejuje katerikoli material, opremo ali ponudbeno stvar na specifičnega proizvajalca, je to storjeno z namenom, da so potrebe jasno definirane (npr. po funkcionalnosti, zmogljivosti, lastnostih) in da se zagotovi, da bo v celoti dosežena interoperabilnost, kompatibilnost in integracija z obstoječimi IT (informacijsko komunikacijsko tehnologijo) – ni namenjeno omejevanju kateregakoli konkurenčnega ponudnika. V primeru, ko ponudnik ponudi ekvivalentno opremo, mora k ponudbi obvezno predložiti vse potrebne dokumentirane dokaze, da je ponujena oprema resnično najmanj ekvivalentna glede na zahtevano, kar vključuje tudi 100% kompatibilnost z obstoječo opremo.

Splošne zahteve:

Ponudnik mora ponuditi kakovostno izvedbo naročila, ki bo potekalo pravočasno in strokovno, v skladu z normativi proizvajalca, predpisanimi standardi ter s slovenskimi predpisi in zakonodajo.

Ponudnik opreme, oziroma njegov podizvajalec, mora biti pooblaščen za prodajo opreme in izvedbo storitev, ki jih ponuja, s strani proizvajalca oziroma principala blagovne znamke opreme. Proizvajalec opreme mora imeti prisotnega stalnega predstavnika in urejeno servisno storitev v Evropski uniji oziroma Evropskem gospodarskem prostoru. Ne glede na lokacijo izvajanja servisne storitve krije vse s tem povezane stroške pošiljanja opreme oziroma njenih delov izvajalec.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva dodatna pojasnila in dokaze v zvezi z izpolnjevanjem zahtev.

Vrsta, lastnosti, kakovost in videz predmeta javnega naročila/ponudbe:

Naročena oprema bo vključena v ključne/kritične poslovne procese naročnika, torej mora zagotavljati zanesljivost delovanja v času svoje celotne življenjske dobe. V ta namen od posamezne opreme zahtevamo, da imajo proizvajalčevo garancijo na celoto (vse integrirane komponente istega proizvajalca) in ne na posamezno komponento. Proizvajalec oziroma proizvajalci morajo biti uveljavljeni na svetovni in evropski ravni, ponujena oprema mora biti standardizirana, široko preizkušena v praksi in mora imeti visok nivo integracije z obstoječo opremo in tudi z opremo, ki šele prihaja na tržišče. Na voljo mora biti tudi široka količina kadra, neodvisna od ponudnika opreme, ki te produkte obvlada in servisira tudi lokalno v regiji, imajo dolgoročno zagotovljen nadaljnji razvoj in nadgradnje (kontinuiteta) ter kompatibilnost, tudi preko strateških partnerstev in alians z drugimi svetovnimi proizvajalci računalniške opreme. Taki produkti naročniku omogočajo zaščito investicije, večjo in dolgoročno varnost in neodvisnost za servisiranje/vzdrževanje od enega (lokalnega) ponudnika itd.

Zahtevane minimalne specifikacije opreme ne privilegirajo določene rešitve, produkta/opreme, proizvajalca ali ponudnika. Predstavljajo zgolj okvir rešitve oziroma razred opreme/nivo kakovosti, ki bo naročniku omogočal zanesljivo doseganje poslovnih ciljev in pričakovanih poslovnih koristi z optimalnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo ob minimalnih tveganjih.

Ponujena oprema mora vključevati vsaj osnovne ustrezne kable za takojšen priklop v delovno okolje (napajalni kabli, kabli za računalnike glede na zahtevane grafične priključke), vse komponente morajo biti skladne z lokalnim, slovenskim električnim omrežjem in celotna dobavljena serija znotraj istega naročila mora imeti enotno strojno opremo in gonilnike.

V kolikor se na  dobavljeni opremi trikrat pojavi enaka okvara, jo je ponudnik dolžan nemudoma zamenjati z novo enakovredno/večvredno opremo. Če se enaka okvara/napaka pojavi na več kot 20% (dvajset odstotkih) dobavljene opreme, je ta del opreme potrebno zamenjati z novim pri vseh kosih opreme, in sicer z opremo, ki ima enake ali boljše tehnične lastnosti.

Ponudnik garantira, da bo naročnik lahko opremo vključil v svoje obstoječe okolje IT. V nasprotnem primeru ima naročnik pravico dobavljeno opremo vrniti ponudniku v roku 30 dni od dneva prevzema.

Ponudnik mora naročniku za obdobje servisne podpore zagotoviti brezplačno dobavo novih različic programske opreme (vdelana programska oprema, gonilniki) za strojno opremo, ko bo ta na voljo pri proizvajalcu. Naročnik si nove verzije programske opreme za strojno opremo lahko tudi sam prenese s strežnikov proizvajalca, v kolikor so ti na voljo.

Doba zagotavljanja nadomestnih delov je 5 (pet) let po dobavi naprave. Dobavitelj bo moral pri odpravi napak v garancijski dobi vgrajevati oz. uporabljati le originalne nadomestne dele.

Vsa oprema mora ustrezati uredbi o zelenem javnem naročanju, v kolikor jo ta uredba zajema, tudi če naročnik te zahteve ne opredeli posebej znotraj specifikacije za posamezno povpraševanje. Izpolnjevati torej mora najnovejše standarde ENERGY STAR ali enakovredne standarde za energijsko učinkovitost, ohišja naprav morajo biti zasnovana tako, da jih je mogoče sestaviti brez posebnega orodja in glasnost opreme mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 26 dB v času zapisovanja na trdi disk. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. Vsi standardi morajo biti veljavni na dan objave obvestila o javnem naročilu oz. na dan povabila k oddaji ponudbe.

Predmet naročila

- Sklop 1: Sklop 1: Delovne medicinske postaje

Diagnostična radiološka delovna postaja

| Računalnik 1 |  |
| --- | --- |
| Količina | 11 kos |
| Primer | HP Z4 G4 WKS |
| Operacijski sistem | Vsaj Microsoft Windows 10 Pro 64 |
| Delovni pomnilnik (RAM) | Vsaj 16 GB |
| Trdi disk | Vsaj 512 GB SSD na vmesniku NVMe |
| Procesor | Vsaj Intel Xeon W-2223 3.6 4c |
| Grafični procesor | Brez |
| Dodatno | Samodejna validacija in prevencija napada strojne kode (firmware) Tipkovnica s slovenskimi znaki (žična) Laserska miška (žična) Vgrajena ustrezna stabilizacija grafične kartice in ustrezno kroženje zraka |
| Priklopi spredaj | Vsaj 2x USB 3.1 tipa C |
| Priklopi zadaj | Vsaj 5x USB 3.1 tipa A |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 3 leta z odpravo napake naslednji delovni dan na lokaciji naročnika |

| Monitor za diagnostično radiološko delovno postajo |  |
| --- | --- |
| Količina | 11 kos |
| Primer | HP Z24n G3 WUXGA |
| Velikost zaslona | 23,5-24,5'' |
| Ločljivost | Vsaj 1920x1200 (WUXGA) |
| Nastavljiv po višini | Vsaj do 15 cm |
| Zaslon na dotik | Ne |
| Ukrivljen zaslon | Ne |
| Prilagodljivo osveževanje | Brez |
| Namen zaslona | Profesionalni |
| Priključki | Vsaj 1x DisplayPort 1.2 Vsaj 1x DisplayPort 1.2 (izhod) Vsaj 1x HDMI 1.4 Vsaj 1x 3,5mm Avdio iizhod Vsaj 4x USB 3.2 |
| Tip matrike | IPS, nebleščeč |
| Svetilnost | 350 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 (statični), 10M:1 (dinamični) |
| Odzivni čas | Največ 5 ms (siva na sivo) |
| Velikost pike | Največ 0,270 mm |
| Vidni kot | 178°/ 178° |
| Hitrost osveževanja | Vsaj 60 Hz |
| Število barv in barvni razpon | 8-bit (6-bit + FRC), 99% sRGBq |
| Nastavljivost zaslona | Nagib -5° do +20°, vodoravni zasuk 45°(swivel), obračanje za 90°(pivot) |
| VESA | 100 x 100 mm |
| Dodatne informacije | TCO 8, TCO Edge, ENERGY STAR |
| Priloženi kabli | DisplayPort 1.4 dolžine vsaj 1,8 m USB3.0 A->B dolžine vsaj 1,8 m Vesa adapter |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 3 leta z odpravo napake naslednji delovni dan na lokaciji naročnika |

| Medicinski diagnostični zaslon – 6MP |  |
| --- | --- |
| Količina | 9 kos |
| Velikost zaslona | Vsaj 30'' |
| Ločljivost | Vsaj 6MP (lahko deljena matrika – 3000x2000 ali 2x 1500x2000) |
| Ukrivljen zaslon | Ne |
| Tip | Barvni |
| Priključki | Vsaj 1x DisplayPort |
| Matrike | 10-bitna |
| Svetilnost | Najvišja konstantna svetilnost: vsaj 1500 cd/m2 Pri osvetlitvi celotnega zaslona: vsaj 1050 cd/m2 Najvišja svetilnost (DICOM kalibracija): vsaj 500 cd/m2 |
| Kontrast | 1500:1 (statični) |
| Odzivni čas | Največ 18 ms |
| Vidni kot | 170° |
| Ostalo | Integriran senzor svetilnosti zaslona Integriran senzor osvetljenosti prostora Avtomatska kompenzacija osvetljenosti prostora Združljivost s programsko opremo za oddaljen centraliziran nadzor nad kalibracijskimi parametri zaslona |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 3 leta z odpravo napake naslednji delovni dan na lokaciji naročnika |

| Grafična kartica za uporabo z Medicinskim diagnostičnim zaslonom – 6MP |  |
| --- | --- |
| Količina | 9 kos |
| Združljivost | Podpora za ponujeni zaslon: Medicinski diagnostični zaslon – 6MP Vsaj Windows 10 64-bit S ponujeno delovno postajo: Računalnik 1 |
| Tip vmesnika | Vsaj PCIe Gen3 x16 |
| Priključki | 4x DisplayPort |
| Barvna globina | 32-bit (podpora 10-bit črno belo in 30-bit barvno) |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 3 leta z odpravo napake naslednji delovni dan na lokaciji naročnika |

| Radiološki / mamografski zaslon – 12MP |  |
| --- | --- |
| Količina | 1 kos |
| Velikost zaslona | Vsaj 33'' |
| Ločljivost | Vsaj 12MP (4200x2800) |
| Ukrivljen zaslon | Ne |
| Tip | Barvni |
| Priključki | Vsaj 1x DisplayPort |
| Matrike | 10-bitna |
| Svetilnost | Najvišja konstantna svetilnost: vsaj 2000 cd/m2 Najvišja svetilnost (DICOM kalibracija, GSDF): vsaj 1000 cd/m2 |
| Tip osvetlitve | LED ali boljše |
| Kontrast | 1200:1 (statični) |
| Odzivni čas | Največ 35 ms |
| Vidni kot | 178° |
| Nastavljiv po višini | Mora biti |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 3 leta z odpravo napake naslednji delovni dan na lokaciji naročnika |

| Grafična kartica za uporabo z Radiološkim / mamografskim zaslonom – 12MP |  |
| --- | --- |
| Količina | 1 kos |
| Združljivost | Podpora za ponujeni zaslon: Radiološki / mamografski zaslon – 12MP Vsaj Windows 10 64-bit S ponujeno delovno postajo: Računalnik 1 |
| Tip vmesnika | Vsaj PCIe Gen3 x16 |
| Priključki | 4x DisplayPort |
| Barvna globina | 32-bit (podpora 10-bit črno belo in 30-bit barvno) |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 3 leta z odpravo napake naslednji delovni dan na lokaciji naročnika |

| Mamografski zaslon – 2x5MP |  |
| --- | --- |
| Količina | 1 kos |
| Velikost zaslona | Vsaj 21'' |
| Ločljivost | Vsaj 2x5MP (2560x2048) |
| Ukrivljen zaslon | Ne |
| Tip | Barvni |
| Priključki | Vsaj 1x DisplayPort |
| Matrike | 10-bitna |
| Svetilnost | Najvišja konstantna svetilnost: vsaj 1200 cd/m2 Najvišja svetilnost (DICOM kalibracija, GSDF): vsaj 600 cd/m2 |
| Tip osvetlitve | LED ali boljše |
| Kontrast | 1200:1 (statični) |
| Odzivni čas | Največ 12,5 ms |
| Vidni kot | 176° |
| Nastavljiv po višini | Mora biti |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 3 leta z odpravo napake naslednji delovni dan na lokaciji naročnika |

| Grafična kartica za uporabo z Mamografskim zaslonom – 2x5MP |  |
| --- | --- |
| Količina | 1 kos |
| Združljivost | Podpora za ponujeni zaslon: Mamografski zaslon – 2x5MP Vsaj Windows 10 64-bit S ponujeno delovno postajo: Računalnik 1 |
| Tip vmesnika | Vsaj PCIe Gen3 x16 |
| Priključki | 4x DisplayPort |
| Barvna globina | 32-bit (podpora 10-bit črno belo in 30-bit barvno) |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 3 leta z odpravo napake naslednji delovni dan na lokaciji naročnika |

Klinična delovna postaja

| Računalnik 2 |  |
| --- | --- |
| Količina | 11 kos |
| Primer | HP Z4 G4 WKS |
| Operacijski sistem | Vsaj Microsoft Windows 10 Pro 64 |
| Delovni pomnilnik (RAM) | Vsaj 16 GB |
| Trdi disk | Vsaj 512 GB SSD na vmesniku NVMe |
| Procesor | Vsaj Intel Xeon W-2123 3.6 4c |
| Grafični procesor | Vmesnik PCIe Gen3 16x Podpora knjižnici OpenGL 4.4 Združljiva s ponujenima zaslonoma: - Monitor za klinično delovno postajo – 27'' - Monitor za klinično delovno postajo – 24'' |
| Dodatno | Tipkovnica s slovenskimi znaki (žična) Laserska miška (žična) |
| Priklopi spredaj | Vsaj 2x USB 3.1 tipa C |
| Priklopi zadaj | Vsaj 5x USB 3.1 tipa A |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 3 leta z odpravo napake naslednji delovni dan na lokaciji naročnika |

| Monitor za klinično delovno postajo – 27'' |  |
| --- | --- |
| Količina | 11 kos |
| Primer | HP Z27u G3 QHD USB-C |
| Velikost zaslona | 26,5-27,5'' |
| Ločljivost | Vsaj 2560x1440 (QHD) |
| Zaslon na dotik | Ne |
| Ukrivljen zaslon | Ne |
| Namen zaslona | Profesionalni |
| Priključki | Vsaj 1x DisplayPort 1.4 Vsaj 1x DisplayPort 1.4 (izhod) Vsaj 1x HDMI 2.0 Vsaj 4x USB A 3.2 G1 Vsaj 1x USB C 3.1 |
| Svetilnost | 350 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 (statični), 10M:1 (dinamični) |
| Odzivni čas | Največ 5 ms (siva na sivo) |
| Vidni kot | 170°/ 170° |
| Dodatno | RJ-45in USB Type C with DP Alt Mode in 100W power delivery DP out SW za centralno administracijo vseh zaslonov (centralno spreminjanje nastavitev, nadgradnjo FW, itd.) – Display Manager |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 3 leta z odpravo napake naslednji delovni dan na lokaciji naročnika |

| Monitor za klinično delovno postajo – 24'' |  |
| --- | --- |
| Količina | 11 kos |
| Primer | HP Z724N G3 WUXGA |
| Velikost zaslona | 23,5-24,5'' |
| Ločljivost | Vsaj 1920x1200 (WUXGA) |
| Zaslon na dotik | Ne |
| Ukrivljen zaslon | Ne |
| Namen zaslona | Profesionalni |
| Priključki | Vsaj 1x DisplayPort 1.2 Vsaj 1x DisplayPort 1.2 (izhod) Vsaj 1x HDMI 1.4 Vsaj 1x 3,5mm Avdio izhod Vsaj 4x USB A 3.2 |
| Svetilnost | 350 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 (statični), 10M:1 (dinamični) |
| Odzivni čas | Največ 5 ms (siva na sivo) |
| Vidni kot | 170°/ 170° |
| Dodatno | DP out SW za centralno administracijo vseh zaslonov (centralno spreminjanje nastavitev, nadgradnjo FW, itd.) – Display Manager |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 3 leta z odpravo napake naslednji delovni dan na lokaciji naročnika |

Konziliarna delovna postaja

| Računalnik 3 |  |
| --- | --- |
| Količina | 2 kos |
| Primer | HP Z4 G4 WKS |
| Operacijski sistem | Vsaj Microsoft Windows 10 Pro 64 |
| Delovni pomnilnik (RAM) | Vsaj 16 GB |
| Trdi disk | Vsaj 512 GB SSD na vmesniku NVMe |
| Procesor | Vsaj Intel Xeon W-2123 3.6 4c |
| Grafični procesor | Vmesnik PCIe Gen3 16x Podpora knjižnici OpenGL 4.4 Združljiva s ponujenima zaslonoma: |
| Dodatno | Tipkovnica s slovenskimi znaki (žična) Laserska miška (žična) |
| Priklopi spredaj | Vsaj 2x USB 3.1 tipa C |
| Priklopi zadaj | Vsaj 5x USB 3.1 tipa A |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 3 leta z odpravo napake naslednji delovni dan na lokaciji naročnika |

| Monitor za konziliarno delovno postajo – 24'' |  |
| --- | --- |
| Količina | 2 kos |
| Primer | HP Z24n G3 WUXGA |
| Velikost zaslona | 23,5-24,5'' |
| Ločljivost | Vsaj 1920x1200 (WUXGA) |
| Nastavljiv po višini | Vsaj do 15 cm |
| Zaslon na dotik | Ne |
| Ukrivljen zaslon | Ne |
| Prilagodljivo osveževanje | Brez |
| Namen zaslona | Profesionalni |
| Priključki | Vsaj 1x DisplayPort 1.2 Vsaj 1x DisplayPort 1.2 (izhod) Vsaj 1x HDMI 1.4 Vsaj 1x 3,5mm Avdio iizhod Vsaj 4x USB 3.2 |
| Tip matrike | IPS, nebleščeč |
| Svetilnost | 350 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 (statični), 10M:1 (dinamični) |
| Odzivni čas | Največ 5 ms (siva na sivo) |
| Velikost pike | Največ 0,270 mm |
| Vidni kot | 178°/ 178° |
| Hitrost osveževanja | Vsaj 60 Hz |
| Število barv in barvni razpon | 8-bit (6-bit + FRC), 99% sRGBq |
| Nastavljivost zaslona | Nagib -5° do +20°, vodoravni zasuk 45°(swivel), obračanje za 90°(pivot) |
| VESA | 100 x 100 mm |
| Dodatno | TCO 8, TCO Edge, ENERGY STAR DP Out SW za centralno administracijo vseh zaslonov (centralno spreminjanje nastavitev, nadgradnjo FW, itd.) – Display Manager |
| Priloženi kabli | DisplayPort 1.4 dolžine vsaj 1,8 m USB3.0 A->B dolžine vsaj 1,8 m Vesa adapter |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 3 leta z odpravo napake naslednji delovni dan na lokaciji naročnika |

| Monitor za konziliarno delovno postajo – 55'' |  |
| --- | --- |
| Količina | 2 kos |
| Velikost zaslona | 54,5-55,5'' |
| Ločljivost | Vsaj 3840x2160 |
| Ukrivljen zaslon | Ne |
| Priključki | Vsaj 1x DisplayPort ali 1x HDMI |
| Tehnologija | OLED, QLED ali ITF |
| Dodatno | Priložen stenski nosilec z možnostjo zasuka zaslona vsaj za 20°v vse smeri |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 3 leta z odpravo napake naslednji delovni dan na lokaciji naročnika |

Operacijski monitor z dodatnim računalniškim sistemom

Ohišje in sprednja plošča morata biti izdelani iz nerjaveče kovine, primerni za montažo v OP dvorano. Napravo mora ponudnik sestaviti in namestiti na steno. Vse montažne materiale, dodatke in kable, potrebne za namestitev, mora ponudnik vključiti v ponudbeno ceno.

| Operacijski monitor z dodatnim računalniškim sistemom |  |
| --- | --- |
| Količina | 3 kos |
| Zaslon | • 1 monitor za prikaz različnih slikovnih vsebin • Vrsta zaslona: TFT, barven • Osvetlitev zaslona: LED • Diagonala zaslona 49'', ležeči format • Ločljivost: vsaj 3480 x 2160 • Podpora za prikazovanje 4K vsebine z 4096 x 2160 • Kot gledanja, najmanj 178 ° (vodoravno in navpično) • Običajna svetlost LCD zaslonov vsaj 500 cd / m² • Vhodi: vsaj 4 x DVI, 2 display port • Primeren za uporabo pri dnevni svetlobi, imeti mora zaščito proti odsevu (optične motnje ali premaz proti bleščanju) • Laminirano varnostno steklo iz kaljenega varnostnega stekla, odporno na praske, lomljenje in udarce • Funkcija več slik (2 vhoda slika v sliki, druga ob drugi, 4 vhodi štirikotna razdelitev) • Funkcija več slik podpira prikaz vsakega okna z različnim LUT-om • Nadzorna tipka za preklop med različnimi prikazi • Možnost oddaljenega nadzor prek RS232 in GPIO |
| Računalniški sistem | • Matična plošča primerna za delovanje 24/7/365 • Vsaj Intel Core-i5 6c 2,3 GHz; 9 MB predpomnilnika (varčevanje z energijo) • Vsaj 8 GB RAM-a, 2666 MHz, DDR4, možna nadgraditev do 32 GB • Vsaj HDD SATA II s kapaciteto 500 GB, 5400 vrt./min • Vsaj 4 x USB 2.0, 3 x USB 3.1 Gen1, 2x USB 3.1 Gen2 • 2 x DisplayPort V1.2 s podporo 2160p60 in vsaj enim izhodom za priključitev dodatnega monitorja |
| Tipkovnica in miška | • Postavitev tipkovnice: Slovenska • Gumb za izklop za izključitev tipk pri čiščenju • Primerna za uporabo v sterilnem okolju (Operacijski dvorani) • Zasnova proti bakterijam, prahu in vlagi • Optična miška s tremi gumbi (funkcija desnega / levega klika / pomikanje) • Priključena preko USB-ja • Vključuje sistem držala s prosto nastavljivim in pritrdljivim nagibom ter prostorom za miško • Površina mora biti higiensko gladka, vzdržljiva in odporna na čistila in razkužila • Zaščitni razred IP65 |
| Ohišje sistema | • Ohišje z montažo na steno s stekleno ploščo v okvirju • Vsi deli pločevine morajo biti izdelani iz korozijsko odporne kovine • Sprednja stran: IP65 • Sprednja stran: gladka in zatesnjena, zaščitena pred prahom in vlago • Sprednja stran: odporna na površinska razkužila, ki se uporabljajo v operacijskih dvoranah, • Dimenzije naprave diagonala min 49'' |
| Splošne minimalne zahteve | • Sistem mora neprekinjeno delovat (24/7/365) • Mehansko stikalo za vklop / izklop zaslona • Mehansko stikalo za vklop / izklop za računalniški sistem • Napajanje 230V / 50Hz, notranja medicinska napajalna enota (varčevanje z energijo) • certifikat CE v skladu z Direktivo 93/42 EGS |
| Garancija proizvajalca | Vsaj 3 leta z odpravo napake naslednji delovni dan na lokaciji naročnika |
| Storitve | Namestitev na steno |

- Sklop 2: Strežniška in mrežna oprema

Vsa ponujena oprema mora biti nova in nerabljena z vključeno proizvajalčevo garancijo. Strežniki, diskovni sistemi in stikala morajo biti v 3 (treh) zadnjih zaporednih letih uvrščeni v vodilni kvadrant Gartner.

| Strežniška omara | Količina: 2 kos |
| --- | --- |
| Primer | NetApp 42U Rack Enclosure |
| Nosilnost | Možnost statične obremenitve vsaj 1700 kg |
| Globina | Vsaj 1200 mm |
| Priklopi | Vgrajena vsaj 2x PDU proizvajalca omare Vsak PDU mora imeti vsaj 12x C13 vtičnic Vsak PDU mora imeti vsaj 2x C19 vtičnic |

| Strežniki vSphere | Količina: 2 kos |
| --- | --- |
| Primer | Dell PowerEdge R750 |
| Velikost | Največ 2U |
| Vgradnja | Vključena oprema za vgradnjo v omaro brez orodja |
| Procesor | Minimalno 2x Intel Xeon Platinum 32-jedrni CPU z minimalno 2,6 GHz in 48MB cache |
| RAM | Minimalno vsaj 512GB (16x32GB) RDIMM,3200MT/s, Dual Rank |
| Disk | Minimalno vsaj 2 x 240 GB SSD M.2 v RAID 1 konfiguraciji Možnost vgradnje 8 diskov, podpora za NVMe diske |
| Priklopi | 2 x 2-portna 10/25 Gb Ethernet kartica vključno s pripadajočimi 25 Gb Ethernet SFP-ji (originalni od proizvajalca) 1x 1Gbs RJ45 za management |
| Oddaljeni nadzor | • Avtomatska nadgradnja firmware-a. • Podpira RESTful API, HTML5 web upravljanje in upravljanje preko CLI. • Podprto istočasno upravljanje več uporabnikov preko enega vmesnika brez dodatne programske opreme. • Podprta opcija zaklepanja konfiguracije strežnika in firmware-a zaradi varnosti in preprečevanja sprememb • V sklopu strežnika je vključen tudi komunikacijski modul. Komunikacijski modul mora omogočati dodeljevanje IP naslova, spremembo gesla za dostop do glavnega modula za nadzor, upravljanje strežnika in BIOSa. S pomočjo komunikacijkega modula mora biti omogočen tudi vpogled v strojno opremo in programsko opremo strežnika, stanje delovanja, mrežne podatke ter log-e |
| Napajanje | Redundantno, min 2x 1400W |
| Hlajenje | Prisilno hlajenje izvedeno z najmanj 6 redundantnimi ventilatorji z možnostjo "hot-plug" zamenjave |
| Podprti operacijski sistemi | RHEL Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Vmware 6.7, Windows Server 2019 |
| Dodatno | Silicon Root Of Trust certificirana oprema, TPM (Trusted Platform module) modul 2.0 |
| Storitve | Dobava in vgradnja strežnikov v računalniško omaro Namestitev in konfiguracija Vmware platforme Namestitev in konfiguracija Veeam backup opreme Izdelava matrike kompatibilnosti, namestitev gonilnikov Izdelava dokumentacije novo-nameščene opreme v naročnikovo infrastrukturo, njene konfiguracije in uporabniških navodil Prenos znanja upravljanja rešitve na skrbnika |
| OS | Polna licenca (vsa jedra) za Microsoft Windows Server 2022 DataCenter |
| Garancija | 7-letna originalna tovarniška garancija na opremo, NBD on-site |

| Strežnik Veeam Backup | Količina: 1 kos |
| --- | --- |
| Primer | Dell PowerEdge R740 |
| Velikost | Največ 2U |
| Vgradnja | Vključena oprema za vgradnjo v omaro brez orodja |
| Procesor | Minimalno 1x Intel Xeon Silver 4208 2,1 GHz 8-jeder |
| RAM | Minimalno vsaj 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank |
| Disk | Minimalno vsaj 2 x 240 GB SSD M.2 v RAID 1 konfiguraciji |
| Priklopi | • 2 x 2-portna 10/25 Gb Ethernet kartica vključno s pripadajočimi 25 Gb Ethernet SFP-ji (originalni od proizvajalca) • 2 x 1-portna 16 Gbs FC kartica vključno s pripadajočimi SFP-ji (originalni od proizvajalca) • 1x 1Gbs RJ45 za management |
| Oddaljeni nadzor | • Avtomatska nadgradnja firmware-a. • Podpira RESTful API, HTML5 web upravljanje in upravljanje preko CLI. • Podprto istočasno upravljanje več uporabnikov preko enega vmesnika brez dodatne programske opreme. • Podprta opcija zaklepanja konfiguracije strežnika in firmware-a zaradi varnosti in preprečevanja sprememb • V sklopu strežnika je vključen tudi komunikacijski modul. Komunikacijski modul mora omogočati dodeljevanje IP naslova, spremembo gesla za dostop do glavnega modula za nadzor, upravljanje strežnika in BIOSa. S pomočjo komunikacijkega modula mora biti omogočen tudi vpogled v strojno opremo in programsko opremo strežnika, stanje delovanja, mrežne podatke ter log-e |
| Napajanje | Redundantno, min 2x 750W |
| Hlajenje | Prisilno hlajenje izvedeno z najmanj 6 redundantnimi ventilatorji z možnostjo "hot-plug" zamenjave |
| Podprti operacijski sistemi | RHEL Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Vmware 6.7, Windows Server 2019 |
| Dodatno | Silicon Root Of Trust certificirana oprema, TPM (Trusted Platform module) modul 2.0 |
| Storitve | Dobava in vgradnja strežnikov v računalniško omaro Namestitev in konfiguracija Vmware platforme Namestitev in konfiguracija Veeam backup opreme Izdelava matrike kompatibilnosti, namestitev gonilnikov Izdelava dokumentacije novo-nameščene opreme v naročnikovo infrastrukturo, njene konfiguracije in uporabniških navodil Prenos znanja upravljanja rešitve na skrbnika |
| OS | Polna licenca (vsa jedra) za Microsoft Windows Server 2022 Std |
| Garancija | 7-letna originalna tovarniška garancija na opremo, NBD on-site |

| VmWare licence |  |
| --- | --- |
| Količina: 4 kos | Vmware vSphere Standard Editiona 5 year |
| Količina: 1 kos | Vmware vCenter Standard 5 year |

| Veeam licence |  |
| --- | --- |
| Količina: 2 kos | Veeam Backup Essentials Enterprise Plus 2 socket bundle for VMware 5 year |

| Tračna knjižnica | Količina: 1 kos |
| --- | --- |
| Primer | Dell EMC ML3 (40 slotov) |
| Zahteve | minimalno 40 vložišč za tračne kasete minimalno 2x LTO-8 FC tračna enota možnost aktivacije tretje tračne enote (drive) redundanto napajanje minimalno 10 x LTO-8 tračnih kaset minimalno 1x čistilna kaseta |
| Garancija | 5-letna originalna tovarniška garancija na opremo |
| Storitve | Dobava in namestitev tračne knjižnice Testiranje delovanja Izdelava dokumentacije novo-nameščene opreme v naročnikovo infrastrukturo, njene konfiguracije in uporabniških navodil Prenos znanja na uporabnike |

| Diskovni sistem za potrebe Vmware virtualizacije in sistema PACS | Količina: 1 kos |
| --- | --- |
| Primer | Cluster NetApp AFF A400 + NetApp FAS2720 |
| Arhitektura | • RACK izvedba, popolna redundantna arhitektura s podvojenimi komponentami (krmilnik, napajalnik, hladilni moduli, baterije), delovanje v načinu »no single point of failure« z možnostjo zamenjave vseh komponent brez prekinitve dostopa do podatkov. • Diskovni sistem naj ima minimalno 2 HA para krmilnikov združenih v gručo, skupaj minimalno 4 krmilnike. • Sistem mora omogočati brezprekinitveno nadgradnjo krmilnikov in ostalih komponent po načinu 'Scale-up' (primer: nadgradnja krmilnikov z novejšim modelom). • Diskovni sistem mora omogočati širitev gruče po načinu 'Scale-out' (primer: nadgradnja sistema z dodatnimi krmilniki) do min 12 krmilnikov. • Diskovni sistem mora omogočati priklop SSD, SSD NVME, NL-SAS in SAS diskovnih kapacitet na ravni posameznega para krmilnikov ali z združevanjem več parov krmilnikov v gručo. • Ponudba mora vključevati vso potrebno strojno opremo (stikala, pretvorniki), katera je potrebna za namestitev scale-out rešitve. |
| Uporabna kapaciteta | • Diskovni sistem mora zagotoviti vsaj 27TiB neto uporabnih kapacitet tipa SSD, brez upoštevanja prihrankov s strani funkcij efektivnega zapisa. • Diskovni sistem mora zagotoviti vsaj 91TiB neto uporabnih kapacitet tipa NL-SAS, brez upoštevanja prihrankov s strani funkcij efektivnega zapisa. • Za prezentacijo diskovnih kapacitet tipa NL-SAS mora biti v RAID skupini (ali več združenih RAID skupinah) uporabljenih vsaj 32 fizičnih diskov. • Diskovne kapacitete morajo imeti možnost ščitenja z RAID tehnologijo, katera omogoča istočasen izpad vsaj treh ali več diskov. • Posamezna RAID skupina ne sme presegati več kot 24 diskov Sistem mora imeti dodeljen vsaj 1 spare disk na vsakih 24 diskov in omogočati samodejen zagon rekonstrukcije v primeru odpovedi diska. |
| Funkcije diskovnega sistema | • Diskovni sistem mora omogočati funkcije efektivnega zapisa (deduplikacijo in kompresijo) pri čemer se le-te za NVME SSD kapacitete izvajajo 'in-line'. • Sistem mora omogočati Thin-Provisioning logičnih diskovnih objektov. • Sistem mora omogočati omejevanje minimalne in maksimalne propustnosti za posamezen logičen objekt, vsaj pri uporabnih kapacitetah tipa SSD. • Sistem mora omogočati izdelavo vsaj 512 hitrih posnetkov (snapshot) na logičen objekt. • Sistem mora vsaj na SSD NVME uporabnih kapacitetah omogočati izdelavo zapisljivih klonov, brez kopiranja podatkov. • Sistem mora omogočati podporo asihnrono replikacijo na ravni diskovnega sistema. • Sistem mora omogočati podporo sinhronemu zrcaljenju. • Sistem mora omogočati brezprekinitveno selitev podatkov na ravni diskovnega sistema med različnim tipom uporabnih kapacitet (SSD NVME, SSD in NL-SAS), brez kopiranja podatkov na ravni strežnikov. • V ponujeni rešitvi mora biti vključena programska oprema za nadzor dogodkov, delovanja in odzivnosti diskovnega sistema z možnostjo izdelave prilagojenih poročil o delovanju. |
| Zmogljivost in povezljivost | • Diskovni sistem mora omogočati prezentacijo diskovnih kapacitet preko naslednjih protokolov: NVMe/FC, FC, iSCSI, NFS + pNFS, CIFS/SMB, S3 destination. • Diskovni sistem mora skupno, na ravni celotne gruče, vsebovati vsaj 64 CPU jeder. • Diskovni sistem mora skupno, na ravni celotne gruče, vsebovati vsaj 320 GB pomnilnika. • Vsak krmilnik mora imeti vsaj 4x10GbE SFP+ priklope za potrebe povezave s strežniki oz. odjemalci. • Krmilniki, s katerih je prezentirana SSD kapaciteta morajo skupaj omogočati vsaj 8x25GbE priklopov. • Diskovni sistem mora pri uporabni kapaciteti tipa SSD zagotavljati vsaj 350k IOPS @ 0,4ms @ 8kB @ 100% read random, pri tem, da so na logičnem objektu omogočene funkcije efektivnega zapisa. • Diskovni sistem mora pri uporabni kapaciteti tipa NL-SAS zagotavljati vsaj 750MB/s prenosa pri razmerju branja in pisanja 80/20. |
| Povezava v gručo | • Diskovna sistema morata biti povezana v gručo na način, da bo oba sistema možno upravljati kot enovit sistem z možnostjo neodvisne selitve podatkov med obema povezanima sistemoma. Selitev virtualnih strojev mora biti omogočena brez prekinitve njihovega delovanja. • Sistem mora biti v gručo povezan preko namenskih vsaj štirih (4) vmesnikov hitrosti vsaj 40 Gb/s • Povezava med sistemoma mora biti visoko-razpoložljiva, izvedena na način, da ne obstaja enotna točka odpovedi. Povezava naj bo realizirana z dodatnima dvema stikaloma, ki morata biti dovolj zmogljivi, da omogočata povezavo med sistemoma preko dveh neodvisnih poti, vsake hitrosti vsaj 40 Gb/s. • Stikali, ki bosta povezovali diskovna sistema v gručo morata biti podprta s strani proizvajalca diskovnih sistemov. |
| Integracija z virtualizacijsko infrastrukturo | Sistem mora biti podprt s strani virtualizacijske infrastrukture VMware. Enostavna integracija v virtualno okolje VMware oz. z vmesnikom za upravljanje virtualnega okolja. |
| Garancija | 5-letna originalna tovarniška garancija na opremo |
| Storitve | Dobava in vgradnja diskovnega sistema v računalniško omaro Konfiguracija programske opreme na diskovnem polju Vključitev diskovnega polja v naročnikovo SAN/LAN okolje Priključitev strežnikov različnih tipov OS Izvedba testa delovanja v vseh pogojih Pomoč pri migraciji Izdelava dokumentacije novo-nameščene opreme v naročnikovo infrastrukturo, njene konfiguracije in uporabniških navodil Prenos znanja upravljanja rešitve na skrbnika |

| Diskovni sistem za potrebe varnostnih kopij podatkov | Količina: 1 kos |
| --- | --- |
| Primer | NetApp E2800 HA |
| Arhitektura | RACK izvedba, popolna redundantna arhitektura s podvojenimi komponentami (krmilnik, napajalnik, hladilni moduli, baterije), delovanje v načinu »no single point of failure« z možnostjo zamenjave vseh komponent brez prekinitve dostopa do podatkov. |
| Uporabna kapaciteta | • Diskovne kapacitete morajo biti tipa SAS ali NL-SAS • Sistem mora omogočati vgradnjo vsaj 60 diskov tipa SAS ali NL-SAS na 4U zasedenega prostora v sistemski omari • Diskovni sistem mora zagotoviti vsaj 190TiB neto uporabnih kapacitet tipa NL-SAS, brez upoštevanja prihrankov s strani funkcij efektivnega zapisa • Diskovne kapacitete morajo biti zaščitene z RAID tehnologijo, katera omogoča istočasen izpad do dveh diskov • Za prezentacijo uporabnih kapacitet mora biti uporabljenih vsaj 24 fizičnih diskov • V sistemu morata biti dodeljena vsaj 2 spare diska |
| Funkcije diskovnega sistema | • Sistem mora omogočati Thin-Provisioning logičnih diskovnih objektov • Sistem mora omogočati izdelavo hitrih posnetkov (snapshot) • Sistem mora podpirati asihnrono replikacijo na ravni diskovnega sistema • V ponujeni rešitvi mora biti vključena programska oprema za nadzor dogodkov, delovanja in odzivnosti diskovnega sistema z možnostjo izdelave prilagojenih poročil o delovanju |
| Zmogljivost in povezljivost | • Vsak krmilnik mora imeti vsaj 4x10GbE priklope po krmilniku za potrebe povezave sistema s strežniki/odjemalci • Podpora protokolov iSCSI ali FC • Sistem mora zagotavljati vsaj 850MB/s prenosa ob razmerju branje/pisanje 20/80. |
| Integracija z virtualizacijsko infrastrukturo | Sistem mora biti podprt s strani virtualizacijske infrastrukture VMware |
| Garancija | 5-letna originalna tovarniška garancija na opremo |
| Storitve | Dobava in vgradnja diskovnega sistema v računalniško omaro Konfiguracija programske opreme na diskovnem polju Vključitev diskovnega polja v naročnikovo SAN/LAN okolje Priključitev strežnikov različnih tipov OS Izvedba testa delovanja v vseh pogojih Pomoč pri migraciji Izdelava dokumentacije novo-nameščene opreme v naročnikovo infrastrukturo, njene konfiguracije in uporabniških navodil Prenos znanja upravljanja rešitve na skrbnika |

| Mrežna stikala – jedrni stikali | Količina: 2 kos |
| --- | --- |
| Primer | Cisco Catalyst 9500 |
| Tip stikala | • Visoko zmogljivo stikalo s 48 X SFP28 vmesniki hitrosti 1/20/25 Gb/s, ter 4 X QSFP vmesniki hitrosti 40/100 Gb/s • Z vgrajenim redundantnim napajalnikom, napajalniki izmenljivi med delovanjem stikala • Stikalo mora imeti vključeno vso strojno programsko in licenčno opremo za povezovanje v sklad / virtualni sklad • Skladovni kabli morajo biti dolžine vsaj 2 meter • Skladovni kabli morajo podpirati hitrost 100 Gb/s • Zajem hladnega zraka spredaj in izpih zadaj pri napajalnikih (front-to-back) • Vključen kit za vgradnjo v 19 »rack« strežniško omaro • Višina 1 RU ali manj |
| Zmogljivost | • Prepustnost stikala najmanj 3 Tbit/s • Zmogljivost najmanj 900 Milijonov paketov/s • Velikost MAC tabele vsaj 82.000 naslovov • Velikost IPv4 usmerjevalne tabele vsaj 210.000 IPv4 vnosov, IPv6 usmerjevalne tabele pa vsaj 210.000 vnosov • Velikost multicast usmerjevalne tabele najmanj 32.000 vnosov • Podpora minimalno 4094 VLAN-ov • Podpora za GRE tunele za vsaj 900 Tunelov • Podpora minimalno 1000 navideznih VLAN vmesnikov • Zmožnost premoščanja Q-in-Q paketkov • Podpora t.i. »jumbo« okvirjem vsaj 9.100 bajtov • Najmanj 16 GB DRAM pomnilnika • Najmanj 35 MB deljenega predpomnilnika za vmesnike • Najmanj 16 GB t.i. »flash« pomnilnika • MTBF najmanj 310.000 ur • Podpora za redundantno L2 topologijo s preprečevanjem zank (STP, MSTP, RSTP, STP za posamezni VLAN ) • Obvezen redundantni napajalnik; v ponudbi morata biti dva napajalnika, vsak mora zagotavljati vsaj 600W moči za napajanje priključenih naprav • IGMP verzija 3 (Internet Group Management Protocol) • IGMP Snooping • Klasifikacija prometa na osnovi 802.1p CoS in IP DSCP (Differentiated Services) • Mapiranje in označevanje paketov v poljih DSCP in 802.1p • Delovanje vseh mehanizmov QoS pri polni obremenjenosti vmesnikov brez vpliva na zmogljivost stikala • Minimalna prepustnost 100 Gb/s med stikali v skladu • Priloženi potrebni kabli za sklad |
| Vrste vmesnikov | • Podpora za SFP module za enorodovna in večrodovna vlakna (SX, LX, ZX, CWDM, DWDM, UTP) • Podpora za SFP+ module za enorodovna in večrodovna vlakna (SR, LR, ER, CWDM, DWDM) • Podpora za SFP28 module za enorodovna in večrodovna vlakna (SR, LR) • Podpora za QSFP+ module za enorodovna in večrodovna vlakna (SR, LR, ER) • Podpora za QSFP28 module za enorodovna in večrodovna vlakna (SR, LR, ER) |
| Vmesniki | • 48 X SFP/SFP+/SFP28 vmesnikov • 4 X QSFP+/QSFP28 vmesnikov • 1 Ethernet, USB in serijska vrata za upravljanje stikala • Vključenih mora biti najmanj 24 kosov SFP+ 10G RJ-45 (UTP) vmesnikov • Vključenih mora biti najmanj 4 kosev SFP 10Mb/s/100Mb/s/1Gb/s RJ-45 (UTP) vmesnikov |
| Varnost | • Prometni filtri (ACL) na osnovi layer 2, layer 3 in layer 4 informacij (MAC, IP naslovi, protokol) • Možnost apliciranja prometnih filtrov (ACL) na fizičnih vmesnikih za vhodni ali izhodni promet • Možnost apliciranja prometnih filtrov (ACL) na VLAN vmesnikih • Prometni filter se definira enkrat in velja za cel sklad • Podpora časovno odvisnim prometnim filtrom (ACL) • Možnost preverjanja ARP paketkov na stikalu – »Dynamic ARP inspection« • Možnost omejevanja ARP zahtevkov • Podpora za filtriranje STP BPDU paketov • Podpora za avtomatsko onemogočanje Ethernet vmesnika ob detekciji STP BPDU paketov • Podpora za avtomatsko onemogočanje Ethernet vmesnika ob napaki (»error disable«) in možnost nastavitve avtomatske aktivacije po določenem času (»error recovery«) • Podpora za IEEE 802.1X • Logiranje ACL zadetkov lokalno ali na zunanji strežnik • Podpora SSH v2, Kerberos in SNMP v3 • Podpora za RADIUS overjanje • Preverjanje izvora DHCP paketov (DHCP »snooping«) |
| Usmerjanje | • Podpora usmerjevalnim protokolom: statične poti, RIP v1 in v2, RIPng, OSPF, BGP in IS-IS • Podpora usmerjanju na osnovi politik (t.i. »Policy Based Routing«) |
| Podpora orkestraciji (samodejnemu nastavljanju) | • Oprema mora podpirati nastavljanje stikala z aplikacijami in sicer s podporo API ali z Netconf preko SSH ali z REST API ali z XML API ali s python knjižnico NAPALM |
| Upravljanje in administracija | • Upravljanje in administracija se izvaja z uporabo TELNET, SSHv2, HTTP in SNMPv3 protokolov • Podpora SNMPv3 šifriranju • Upravljanje in administracija se izvaja z uporabo IPv4 in IPv6 • Podprta oddaljena konfiguracija med normalnim delovanjem • Podprta konfiguracija z uporabo serijskih in USB vrat • Podpora za RADIUS avtentikacijo • NTP podpora • Syslog podpora • Detekcija izpada komunikacije v samo eno smer ( npr. prekinjen en fiber v paru) na optičnih povezavah • Avtomatska razpoznava drugega neposredno priključenega stikala s podporo protokola Link Layer Discovery Protocol – LLDP ali ekvivalentnega |
| Ostale funkcionalnosti in podpora standardom | • IEEE 802.1s • IEEE 802.1w • IEEE 802.1x • IEEE 802.3ae za 10G SKU • IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ba na 40G SKU • IEEE 802.1x-Rev • IEEE 802.3ad • IEEE 802.3x full duplex na 10BASE-T, 100BASE-TX, in 1000BASE-T vmesnikih • IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol • IEEE 802.1p Class-of-Service (CoS) prioritizacija • IEEE 802.1Q VLAN • IEEE 802.3 10BASE-T • IEEE 802.3u 100BASE-TX • IEEE 802.3ab 1000BASE-T • IEEE 802.3z 1000BASE-X • RMON I and II • SNMPv1, SNMPv2c, and SNMPv3 |
| Garancija | Doživljenjska originalna tovarniška garancija proizvajalca na opremo. Garancija mora vsebovati pravico do zamenjave opreme v največ 1 delovnem dnevu po okvari strojne opreme. |
| Storitve | Dobava in vgradnja mrežnih stikal v računalniško omaro Namestitev in konfiguracija mrežnih stikal Izdelava dokumentacije novo-nameščene opreme v naročnikovo infrastrukturo, njene konfiguracije in uporabniških navodil Prenos znanja upravljanja rešitve na skrbnika |

| Mrežna stikala – stikalo za upravljanje | Količina: 1 kos |
| --- | --- |
| Primer | Cisco Catalyst 1000-24T-4X |
| Tip stikala | • Stikalo s 24 X 10/100/1000 RJ45 vmesniki ter 4 X SFP+ 10G vmesniki • Stikalo mora imeti vključeno vso strojno in programsko opremo za povezovanje v sklad (Virtualni/Fizični) • Skladovni kabli morajo biti dolžine vsaj 0.5 metra (najmanj en kos po stikalu) • Vključen kit za vgradnjo v 19 rack strežniško omaro • Višina 1 RU ali manj |
| Zmogljivost | • Prepustnost stikala najmanj 120 Gbit/s • Vsaj 60 Gbit/s L3 usmerjanja prometa • Zmogljivost preklapljanja najmanj 90 Milijonov paketov/s • Velikost MAC tabele vsaj 16.000 naslovov • Velikost IPv4 usmerjevalne tabele vsaj 250 IPv4 vnosov, IPv6 usmerjevalne tabele pa vsaj 120 vnosov • Velikost multicast usmerjevalne tabele najmanj 1.000 vnosov • Podpora minimalno 256 aktivnih VLAN-ov in 4094 VLAN oznak • Podpora minimalno 64 navideznih VLAN vmesnikov • Podpora t.i. »jumbo« okvirjem najmanj 9.100 bajtov • Najmanj 512 MB DRAM pomnilnika • Najmanj 6 MB deljenega predpomnilnika za vmesnike • Najmanj 256 MB t.i. »flash« pomnilnika • MTBF najmanj 2.000.000 ur • Podpora za redundantno L2 topologijo s preprečevanjem zank (STP, MSTP, RSTP, STP za posamezni VLAN ) • Podpora za združevanje (link aggregation) posameznih Ethernet vrat istega tipa v logično enovito povezavo • Kontrola poplave broadcast in multicast prometa (storm control) • IGMP Filtering • IGMP Snooping • Klasifikacija prometa na osnovi 802.1p CoS in IP DSCP (Differentiated Services) • Avtomatsko QoS konfiguriranje • Podpora za razporejanje v čakalne vrste po metodi Shaped Round Robin (SRR), Weighted Tail Drop (WTD) |
| Zmogljivost sklada | • Podpora najmanj 8 stikal v skladu • Minimalna prepustnost 10 Gb/s med stikali v skladu • Priloženi potrebni kabli |
| Vrste vmesnikov | • Podpora za SFP module za enorodovna in večrodovna vlakna (SX, LX, ZX, CWDM, DWDM, UTP) • Podpora za SFP+ module za enorodovna in večrodovna vlakna (SR, LR, ER, CWDM, DWDM) • Podpora za 10G bakrenim kablom tipa CX-1 • Auto-MDIX podpora na vseh UTP vratih • Avtomatska konfiguracija vrat (hitrost in duplex) |
| Vmesniki | • 24 X RJ45 vmesnikov hitrosti 10/100/1000 Mb/s • 4 X SFP/SFP+ vmesniki • USB in serijska vrata za upravljanje stikala |
| Varnost | • Prometni filtri (ACL) na osnovi layer 2, layer 3 in layer 4 informacij (MAC, IP naslovi, protokol) • Možnost apliciranja prometnih filtrov (ACL) na fizičnih vmesnikih za vhodni ali izhodni promet • Možnost apliciranja prometnih filtrov (ACL) na VLAN vmesnikih • Prometni filter se definira enkrat in velja za cel sklad • Podpora časovno odvisnim prometnim filtrom (ACL) • Podpora za filtriranje STP BPDU paketov • Podpora za avtomatsko onemogočanje Ethernet vmesnika ob detekciji STP BPDU paketov • Podpora za avtomatsko onemogočanje Ethernet vmesnika ob napaki (error disable) in možnost nastavitve avtomatske aktivacije po določenem času (error recovery) • Podpora za IEEE 802.1X protokol za overjanje LAN dostopov • Podpora overjanju na osnovi MAC naslova, če naprava ne podpira IEEE 802.1X • Podpora za overjanje delovne postaje in IP telefona na istem vmesniku za vsako napravo posebej • Logiranje ACL zadetkov lokalno ali na zunanji strežnik • Podpora SSH v2, Kerberos in SNMP v3 • Podpora za RADIUS overjanje • Podpora za avtomatsko onemogočanje Ethernet vmesnika na osnovi MAC naslova in alarmiranje preko syslog • Možnost določitve poljubnega števila dovoljenih MAC naslovov na Ethernet vmesniku • Možnost avtomatskega zapisa dovoljenega MAC naslova ob prvi priključitvi uporabnika • Podpora za Private VLAN (PVLAN) |
| Ostale funkcionalnosti in podpora standardom | • IEEE 802.1D STP • IEEE 802.1p CoS prioritizacija • IEEE 802.1Q VLAN • IEEE 802.1s • IEEE 802.1w • IEEE 802.1X • IEEE 802.1ab LLDP • Bluetooth v4.0 • IEEE 802.3ad • IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only) • IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T • IEEE 802.3 10BASE-T • IEEE 802.3u 100BASE-TX • IEEE 802.3ab 1000BASE-T • IEEE 802.3z 1000BASE-X • RMON I in II • SNMP v1, v2c, and v3 • IEEE 802.3az • IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet • IEEE 802.1ax |
| Upravljanje in administracija | • Upravljanje in administracija se izvaja z uporabo TELNET, SSHv2, HTTP in SNMPv3 protokolov • Podpora SNMPv3 šifriranju • Upravljanje in administracija se izvaja z uporabo IPv4 in IPv6 • Podprta oddaljena konfiguracija med normalnim delovanjem • Podprta konfiguracija z uporabo serijskih in USB vrat • Podpora za uploading/downloading konfiguracije in programske opreme s TFTP protokolom • Podpora za RADIUS avtentikacijo • NTP podpora • Syslog podpora • Detekcija izpada komunikacije v samo eno smer ( npr. prekinjen en fiber v paru) na optičnih povezavah • Avtomatska razpoznava drugega neposredno priključenega stikala s podporo protokola Link Layer Discovery Protocol – LLDP |
| Garancija | Doživljenjska originalna tovarniška garancija proizvajalca na opremo. Garancija mora vsebovati pravico do zamenjave opreme v največ 1 delovnem dnevu po okvari strojne opreme. |
| Vzdrževanje | 5 let / 24x7 / odziv 4h, z zamenjavo okvarjenega dela naslednji delovni dan na lokaciji naročnika, ki jo lahko izvede katerikoli usposobljeni partner proizvajalca ponujene opreme. |
| Storitve | Dobava in vgradnja mrežnih stikal v računalniško omaro Namestitev in konfiguracija mrežnih stikal Izdelava dokumentacije novo-nameščene opreme v naročnikovo infrastrukturo, njene konfiguracije in uporabniških navodil Prenos znanja upravljanja rešitve na skrbnika |

| Naprava za brezprekinitveno napajanje | Količina: 2 kos |
| --- | --- |
| Primer | Dell (APC OEM) Smart-UPS 8KVA On Line RM 6U 230V brezprekinitveno napajanje |
| Velikost | 19'' za vgradnjo v rack omaro |
| Zmogljivost | vsaj 8000 VA nazivne moči Bypass - avtomatični in manualni |
| Priključki | Vsaj 3x IEC Jumper-ji (baterijska zaščita) Vsaj 6x IEC 320 C13 (baterijska zaščita) Vsaj 1x Hard Wire 3-wire (H N + G) (baterijska zaščita) Vsaj 4x IEC 320 C19 (baterijska zaščita) |
| Vmesniki | LAN RJ45 upravljalski vmesnik |
| Garancija | 5-letna originalna tovarniška garancija na opremo |
| Vzdrževanje | 5 let / 24x7 / odziv 4h, z zamenjavo okvarjenega dela naslednji delovni dan na lokaciji naročnika, ki jo lahko izvede katerikoli usposobljeni partner proizvajalca ponujene opreme. |
| Storitve | Dobava in vgradnja opreme Namestitev in konfiguracija brezprekinitvenega napajanja Izdelava dokumentacije novo-nameščene opreme v naročnikovo infrastrukturo, njene konfiguracije in uporabniških navodil Prenos znanja upravljanja rešitve na skrbnika |

| Programska oprema |  |
| --- | --- |
| Količina: 5 kos | Microsoft Open-Gov SQL Server Std 2 Core |
| Količina: 1 kos | 1x O365XtraFileStrgOpn ShrdSvr SNGL SubsVL Annual |

Vzdrževanje strežniške in mrežne opreme za obdobje 7 let

Naročnik z izvajalcem sklene pogodbo za vzdrževanje dobavljenih sistemov za obdobje 7 let.

Izvajalec bo v času trajanja vzpostavljene pogodbe o vzdrževanju dobavljene opreme vzdrževal dobavljeno strojno in programsko opremo znotraj 2. (drugega) sklopa tega javnega naročila, kar zaobjema:

- Zagotavljanje razpoložljivosti in zahtevane odzivnosti storitev osnovnega vzdrževanja;

- Spremljanje tehnoloških novosti povezanih z naročnikovo infrastrukturo ter priprava predlogov in postopkov za nemoteno delovanje in/ali izboljšanje zmogljivosti in razpoložljivosti sistemov;

- Opravljanje tehničnih sprememb, ki jih zaobjemajo varnostni predpisi in tisti, ki povečujejo zanesljivost delovanja;

- Opravljanje tehničnih sprememb, ki povečujejo funkcionalnost in zmogljivost strojne opreme po predhodni potrditvi naročnika in na stroške naročnika;

- Podpora uporabnikom preko telefona;

- Preventivno vzdrževanje sistemov na daljavo za odstranjevanje napak v programski opremi;

- Dodatna dela na infrastrukturi naročnika v okviru sistemske administracije, za katera se naročnik z izvajalcem predhodno dogovori o obsegu, vsebini in izvedbi.

Za vzdrževanje se šteje tudi pomoč pri odpravi napak, inštalacij novih verzij programske opreme, ponovna vzpostavitev funkcionalnosti sistema ob pojavu napak na strojni in programski opremi, svetovanje vzdrževalnemu osebju naročnika pri operativnem rokovanju s sistemom in pri odpravljanju tekočih zastojev v delovanju sistema.

Vzdrževanje mora potekati skladno s standardi in priporočili proizvajalca in zahtevami naročnika. Rezervni deli za vzdrževano opremo, v kolikor oprema ni več krita znotraj garancijskega roka, niso predmet tega JN in jih naročnik plačuje posebej na podlagi ponudbe.

Izvajalec je o okvari obveščen, ko prejme telefonski klic (in korespondenco na elektronsko pošto zaradi sledljivosti), prijavo na elektronsko pošto iz strani naročnika z obvestilom o okvari, ali prijavo na portal za pomoč uporabnikom (v kolikor ga izvajalec ima) iz strani za to pristojne osebe na strani naročnika.

Izvajalec bo izvrševal popravila izključno na osnovi naročnikovih prijav okvar, za odpravo katerih se mora zavezati, da bo njegov odzivni čas v odvisnosti od prioritete odprave napake sledeč:

| Prioriteta zahtevka | Odzivni čas | Čas, v katerem mora izvajalec odpraviti vzroke za napako oz. motnjo |
| --- | --- | --- |
| kritična | 4 ure | 12 ur |
| visoka | 6 ur | Naslednji delovni dan |
| pomembna | 8 ur | 3 delovne dni |
| nizka | 1 delovni dan | 5 delovnih dni |

Opis/opredelitev napak in njihov vpliv:

Kritična - Zelo visok vpliv  -Kritična napaka/motnja je napaka/motnja, ko je uporaba katerekoli programske opreme (funkcionalnosti) ali strojne opreme onemogočena, tako da je izvajanje enega ali več poslovnih procesov s programsko opremo ali s strojno opremo onemogočeno.

Visoka - Visok vpliv - Visoka napaka/motnja je napaka/motnja, ko je uporaba katerekoli programske opreme (funkcionalnosti) ali strojne  opreme onemogočena ali otežena, kar povzroča težave pri izvajanju enega ali več poslovnih procesov in znižano produktivnost uporabnika.

Pomembna - Srednji vpliv - Pomembna napaka/motnja je napaka/motnja, ko je uporaba katerekoli programske opreme (funkcionalnosti) ali strojne opreme otežena, vendar napaka ne povzroča znižane produktivnosti uporabnika.

Nizka - Nizek vpliv - Katerikoli incident, ki ne vpliva na uporabo ključnih delov informacijske rešitve.

Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake, do trenutka, ko izvajalec začne z odpravljanjem napake.

V kolikor izvajalec ugotovi oz. odkrije izredno stanje ali dogodek je o slednjem dolžan nemudoma obvestiti za to pristojno osebo naročnika.

Izvajalec bo vršil kontinuirano akcijo do odprave napake in pri tem vključeval ustrezne nivoje tehnične pomoči ter naročnika obveščal o stanju popravila.

V odpravo napak bo vključena tudi zamenjava tistih delov opreme, za katere izvajalec meni, da jih je nujno potrebno zamenjati, zamenjava pa bo izvršena po obstoječih postopkih izvajalca, v skladu z navodili za vzdrževanje. Vsi deli, ki bodo vgrajeni zaradi zamenjave, postanejo last naročnika. Deli, odstranjeni iz opreme, postanejo last izvajalca. Vsi zamenjani deli sistema bodo obdržali vsaj enako funkcionalnost.

Pri prijavi napake je potrebno navesti:

- Ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja

- Sistem ali opcijo v okvari

- Opis okvare

- Dodatne informacije (teža okvare, želje naročnika, itd.)

Sprememba konfiguracije opreme, ki je predmet tega JN, se lahko izvrši samo v dogovoru z izvajalcem.

Naročnik bo o vsakem nameravanem premeščanju ali načrtovanem (delnem ali celotnem) izklopu opreme obvestil Izvajalca 14 dni vnaprej, če je to mogoče. Če so izpolnjeni vsi pogoji za premestitev ali izklop opreme v skladu z določili te pogodbe, bo izvajalec izvršil odstranitev in ponovno namestitev ali izklop in vklop opreme v vnaprej dogovorjenem roku. Na željo naročnika bo izvajalec nadzoroval prevoz opreme. Navedene storitve se lahko koristijo znotraj zakupljenih vzdrževalnih ur, pri čemer se kilometrina obračuna posebej. Za kilometrino bo izvajalec predhodno izstavil predračun.

Osebje izvajalca bo o svojem prihodu v prostore naročnika, o opravljenem delu in odhodu obveščalo odgovorne delavce naročnika. Intervencija je opravljena, ko naročnik podpiše delovni nalog, ki mu ga v podpis predloži vzdrževalec izvajalca.

Za redno mesečno vzdrževanje bo izvajalec izstavljal račune prvi delovni dan v mesecu za pretekli mesec z valuto 30 dni.

Naročnik za namen vzdrževanja mesečno zakupi 10 ur.

| Cene zakupljenih ur | EM |
| --- | --- |
| Cena prekoračene ure izven zakupljenih | 1 ura |
| Mesečni pavšal za storitve vzdrževanja | 1 mesec |

V primeru dodatnih del se stranki lahko dogovorita za drugačne pavšalne ure, ki odstopajo od vnaprej dogovorjenih ur in se lahko obračunajo po predhodno sprejetem dogovoru izvajalca in naročnika.

Ne-koriščene zakupljene mesečne ure se prenesejo v naslednji mesec.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |