**SPECIFIKACIJE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica  Ulica padlih borcev 13A  5290 Šempeter pri Gorici |
| **Oznaka javnega naročila** | **252-6/2022** |
| **Predmet javnega naročila** | **Očesni diagnostični ultrazvočni aparat** |

Predmet javnega naročila zajema dobavo opreme: **Očesni diagnostični ultrazvočni aparat** (v nadaljevanju oprema/aparat) in vzdrževanje opreme za čas pričakovane življenjske dobe (7 let).

Ponudba mora zajemati ves material potreben za montažo in povezavo opreme, ki mora biti zajet v ponudbeno ceno.

Ponujeno: Proizvajalec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zahtevana tehnična specifikacija** | **IZPOLNI PONUDNIK** | |
|  | **Dokument in številka strani, na kateri je razvidno izpolnjevanje zahteve.** | **Opomba** |
| **Očesni diagnostični ultrazvočni aparat** | | |
| 1. 20 MHz anularna B sonda s 5 koncentričnimi transducerji in akcelerometrom za lokalizacijo položaja sonde. |  |  |
| 2. 20 MHz B sonda mora istočasno omogočati visoko resolucijo sprednjega segmenta, steklovine in zadnjega očesnega segmenta. |  |  |
| 3. B 20 MHz sonda mora omogočati prikaz položaja sonde na očesu, smer ultrazvočnega snopa in sledljivost preiskav na isti lokaciji. |  |  |
| 4. Standardizirana 8 MHz A sonda, digitalno programiranje S ojačevalnika za standardizirano ehografijo in diferenciacijo tkiva (po prof. dr. Karlu Ossoinigu) |  |  |
| 5. 50 MHz UBM sonda |  |  |
| 6. Sonda za biometrijo z notranjim in zunanjim namerilnim snopom. |  |  |
| 7. 21 palčni integrirani zaslon, občutljiv na dotik z mrežnim, HDMI, USB izhodi in priključki za sonde. |  |  |
| 8. Trdi disk najmanj 1 TB |  |  |
| 9. SSD za operacijski sistem z najmanj 128 GB, RAM najmanj 16 GB. |  |  |
| 10. Izvoz slik in video sekvenc v EMR, HIS, RIS, PACS, DICOM kompatibilno. |  |  |
| 11. Omogočeno mora biti tiskanje s PC, USB video in DICOM tiskalniki. |  |  |
| 12. Brezžično multifunkcijsko nožno stikalo. |  |  |
| 13. Voziček za UZ aparat na koleščkih. |  |  |
| 14. Pregrinjalo za aparat. |  |  |

V ceni aparata morajo biti tudi stroški preventivnih letnih pregledov po določilih proizvajalca.

Aparat mora biti nov s 24-mesečno garancijo za aparat in 24-mesečno garancijo za sondo.

Aparat mora biti dostavljen v 90 dneh po podpisu pogodbe.

Ponudnik mora priložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev oziroma specifikacij. V kolikor za posamezno zahtevo ali njen del ponudnik s tako dokumentacijo ne razpolaga in je ne more pridobiti, lahko predloži lastno izjavo o izpolnjevanju takih zahtev oziroma delov zahtev.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **V/na      , dne** | | |
|  |  |  |
| **Zastopnik/prokurist (ime in priimek)** | **Podpis** | **Žig** |
|  |  |  |