SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-7/2022 |
| Predmet javnega naročila | Operacijska miza za potrebe ORL |

Ponujeno: Proizvajalec: ____________________________________________

Model: _________________________________________________________

| Zap.št. | Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- | --- |
|  | operacijska miza vpeta na dva teleskopska stebra, prevozna, za potrebe otorinolaringologije in cervikofacialne kirurgije, lahko tudi z enim teleskopskim stebrom |  |
|  | na elektrohidravličen pogon, baterijsko (24V DC) napajanje z avtonomijo najmanj 1 teden z enim polnjenjem. Polnjenje baterije preko priključnega vodnika. |  |
|  | elektronska kontrola baterij na ohišju z optičnim indikatorjem, lahko ima indikator baterije prikazan na ročnem upravljalniku/nadzorni plošči |  |
|  | polnjenje baterije preko el. vtičnice |  |
|  | steber mize je opremljen s prikazovalnikom napak, za lažje diagnosticiranje in odpravo le-teh. lahko tudi prikaz napake na prikazovalniku na ročnem upravljalniku |  |
|  | Razred zaščite: IPX4 |  |
|  | IEC 61000-3-2, class A |  |
|  | 93/42/EEC annex VII, class 1 |  |
|  | ogrodje mize iz nerjavnega jekla, obstojna finalna obdelava, odporna na dezinfekcijska sredstva, enostavno za čiščenje |  |
|  | Podnožje mize opremljeno s 4 kolesi, od tega 2 kolesa 80mm in 2 kolesa 120mm. Podnožje mize nizko, kar omogoča boljši dostop operaterja. Lahko tudi podnožje mize na štirih kolesih premera 100 mm. |  |
|  | enostavno manevriranje in pozicioniranje mize |  |
|  | upravljanje funkcij mize preko kabelskega daljinskega upravljalnika in preko nožnega panela. |  |
|  | možnost istočasne uporabe kabelskega daljinskega upravljalca in nožnega stikala. Lahko tudi v primeru istočasne sprožitve gumba ali na nožnem stikalu, ali na nadzorni enoti na stebru op mize, ali daljinskemu upravljalcu, bo sistem prednostno upošteval ukaz sprožen na stebru op mize |  |
|  | OP plošča mize sestavljena iz 4 segmentov: Lahko tudi 6-delno operacijsko mizo, ki ustreza ostalim zahtevam iz specifikacij |  |
|  | 1 delna nožna plošča, sedežni del, hrbtni del in vzdolžno nastavljiva, osnovna vzglavna plošča z integrirano enodelno podkvijo za glavo. Lahko tudi nožne plošče, ločene za vsako nogo posebej |  |
|  | uravnavanje na elektrohidravličen pogon: nožne plošče, sedežne plošče, hrbtne plošče, nagib (gor/dol) vzglavne plošče in stranski nagib stebra. Elektrohidravlična nastavitev višine stebra. |  |
|  | ročno uravnavanje longitudinalnega pomika vzglavne plošče in ročna 3D nastavitev enodelne podkve preko krogelnega zgloba. |  |
|  | OP plošča oblazinjena z elektro prevodno blazino, debeline vsaj 50mm. Lahko tudi 60 mm |  |
|  | Nastavitve položajev (elektrohidravlična): |  |
|  | nastavitev vzglavja, -40°/+30° +/-5% lahko tudi nastavitev vzglavja -53/+53 stopinj lahko tudi nastavitev vzglavja -90/+45 stopinj |  |
|  | nastavitev hrbtne plošče, -4°/+50° +/-5% lahko tudi nastavitev hrbtne plošče -90/+60stopinj lahko tudi nastavitev hrbtne plošče -40/+80 stopinj lahko tudi nastavitev hrbtne plošče -45/+90 stopinj |  |
|  | nastavitev sedežnega dela, -10°/+40° +/-5% lahko tudi nastavitev sedežnega dela -30/+30 stopinj lahko tudi nastavitev sedežnega dela -25/+30 stopinj lahko tudi nastavitev sedežnega dela -20/+30 stopinj |  |
|  | nastavitev nožnega dela, -90°/+30° +/-5% lahko tudi nastavitev nožnega dela -90/+50 stopinj lahko tudi nastavitev nožnega dela -90/+80 stopinj |  |
|  | nastavitev višine op mize vsaj v območju 610-1050mm +/-5% (vključno z blazinami), »dual telescopic column«. Lahko tudi nastavitev višine v območju med 575 mm in 1075 mm Lahko tudi nastavitev višine v območju med 575 mm in 1075 mm (brez blazin) |  |
|  | nastavitev višine v razponu min 400 mm |  |
|  | stranski nagib, -18°/+18° +/-6% lahko tudi stranski nagib -25/+25 stopinj lahko tudi stranski nagib -26/+26 stopinj |  |
|  | kontrola 6 funkcij z daljinskim upravljalcem in vsaj 6 z nožnim stikalom (pedalom), |  |
|  | Tehnični podatki: |  |
|  | širina mizne plošče skupaj s stranskimi tirnicami vsaj 530mm |  |
|  | dolžina osnovne mizne plošče (brez dodatkov) min 1700mm |  |
|  | podvozje mora biti iz nerjavečega materiala |  |
|  | omogočeno mora enostavno čiščenje in razkuževanje na celotni konstrukciji. |  |
|  | nosilnost OP mize vsaj 290kg |  |
|  | Dodatki: |  |
|  | držalo jezika, nastavljivo po višini, pritrditev na stransko šino. 1 kom |  |
|  | dodatna blazina antistatična z antidekubitusnimi lastnostmi, 1 kom |  |
|  | dodatna vzglavna plošča, velikosti vsaj 320x240mm,1kom |  |
|  | dodatna enodelna podkev, manjša za fiksacijo na osnovno ploščo.1 kom |  |
|  | dodatna hrbtna plošča višine vsaj 150mm, enostavna montaža na OP ploščo.1 kom |  |
|  | podaljšek nožnega segmenta, višine vsaj 150mm, enostavna montaža na OP ploščo.1 kom |  |
|  | ročni kabeljski daljinski upravljalnik z možnostjo upravljanja 6 funkcij op mize in možnost shranjevanja želenih pozicij, vsaj 6. 1kom |  |
|  | infuzijsko stojalo, nastavljivo po višini, s štirimi kljukicami, z magnetno ploščo za odlaganje daljinskega upravljalnika. 1 kom lahko infuzijsko stojalo brez magnetne plošče za odlaganje daljinskega upravljalnika |  |
|  | opornik za roko, dolžina vsaj 500mm +/-5%, uporaba pri anesteziji s fiksacijo. Nastavitev in fiksacijo s pomočjo ene ročice.2 kom |  |
|  | anestezijski zaslon, nastavljiv po višini in po dolžini.1 kom |  |
|  | pritrdilne sponke. 5 kom |  |
|  | silikonski univerzalni pas za fiksacijo telesa, pritrditev na stransko šino, dolžina pasa vsaj 1500mm +/-5%.1 kom |  |
|  | nožno stikalo upravljalec, ki omogoča nastavitev vsaj 6 funkcij OP mize in omogoča priklic vsaj 6 prednastavljenih pozicij. Vodoodporen. Če ni v uporabi se ga enostavno namesti na podnožje OP mize.1 kom |  |
|  | Adapter s stransko šino za pritrditev opreme drugih proizvajalcev (npr. mizica za operacijo roke), dodati tudi sponko za pritrditev na rob mize (na šino). |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |