SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-9/2022 |
| Predmet javnega naročila | Artroskop za OP6 |

Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

4K Artroskopski stolp – specifikacije

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4K UHD Enota z integriranim izvorom svetlobe |  | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| Približne dimenzije: | 6.5” (H) x 12.0” (W) x 14.5” (L) 16.5 cm (H) x 30.5 cm (W) x 36.8cm (L) |  |
| Video Izhodi Minimalne zahteve | 2x DisplayPort (4K UHD): 3840x2160 1x DVI (1080P): 1920x1080 |  |
| Podatkovni Vhod/Izhod | Ethernet x 2 USB: 2 x USB 3.0 USB: 4 x USB 2.0 |  |
| Wireless | 802.11n Wi-Fi |  |
| Zajem slike | 1080p - JPEG |  |
| Zajem videa | H.264 |  |
| Trdi disk | 256GB SSD |  |
| White Balance Razpon | 3’000 do 7’500 K |  |
| Izvor svetlobe | Vrsta: LED Moč: 125 W Svetilnost: 1000 lumnov Barva: 5700 K |  |
| 4K UHD Kamera |  | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| Resolucija | Minimalno 3840x2160 pikslov |  |
| Najmanjša občutljivost | 1.3 Lux |  |
| Zoom | 2 x digitalni zoom |  |
| Upravljanje | Štiri tipke, ki jih je možno programirati |  |
| Ponovna uporaba | Sterilizacija v avtoklavu |  |

| 4K UDH Monitor, 32 inch |  | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- | --- |
| Ekran | Resolucija: 4K UHD (3840 x 2160px) @ 60Hz |  |
|  | Format: 16:9 |  |
|  | Kontrast: 3000:1 |  |
|  | Svetilnost: 300cd/m2 |  |
|  | Zorni kot: 178°/178° |  |
| Dimenzije cca | Višina: 480 mm |  |
|  | Širina: 750 mm |  |
|  | Globina: 65 mm |  |
| Grafična in video podpora | DP, DVI-D |  |

| 4K Artroskopi 4.0 mm |  | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- | --- |
| Artroskop 4.0 mm, 30°, 4K | Zunanji premer: 4.0 mm Delovna dolžina: 185 mm Skupna dolžina: 225 mm |  |
| Artroskop 4.0 mm, 70°, 4K | Zunanji premer: 4.0 mm Delovna dolžina: 185 mm Skupna dolžina: 225 mm |  |
| Visokopretočni troakar z dvema vrtljivima ventiloma | Zunanji premer: 6.5 mm |  |
| Troakar z dvema vrtljivima ventiloma | Zunanji premer: 6.0 mm |  |
| Top obturator za troakar |  |  |
| Koničast obturator za troakar |  |  |

| Voziček |  | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- | --- |
| Mere cca | Višina: 1450 mm Širina: 620 mm Globina: 625 mm |  |
| Police in predali | 4 x standardna polica 1 x izvlečni predal 1 x predal za tipkovnico |  |
| Držalo za kamero | Da |  |
| Pritrditev opreme | Da |  |
| Kolesca | 4 twin swivel kolesca, možnost blokiranja, Ø 125 mm, prevodna |  |
| Napajanje | 1 x kabel EU (Schuko), 5m and 5 x IEC-to-IEC Euro kabli |  |

| Shaver Konzola |  | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- | --- |
| Mere cca | Višina: 110 mm Širina: 350 mm Globina: 300 mm |  |
| Hitrosti | Rezanje: 300 – 4’000 min-1 Brušenje: 500 – 8’000 min-1 Oscilacija: 500 – 4’000 min-1 |  |

| Shaver ročnik |  |  | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- | --- | --- |
| V ponudbi mora biti razvidna cena za Ročnik z ročnim upravljanjem in cena za Ročnik s stopalko |  |  |  |
|  | Shaver Ročnik z ročnim upravljanjem | Shaver Ročnik s stopalko |  |
| Velikost in teža cca | Dolžina: 210 mm Širina: 25 mm Višina: 35 mm Teža: 380 g | Dolžina: 210 mm Širina: 25 mm Višina: 35 mm Teža: 380 g |  |
| Material | Aluminij | Aluminij |  |
| Upravljanje | Manualno upravljanje v smeri urinega kazalca, v nasprotni smeri in oscilacija | Upravljanje vrtenja in oscilacije s stopalko z dvema pedaloma |  |
| Sukcija in uravnavanje sukcije | Da | Da |  |

| Shaver Stopalka z dvema pedaloma |  | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- | --- |
| Velikost in teža cca | Dolžina: 300 mm Širina: 230 mm Višina: 70 mm Teža: 3.6 kg |  |

| Dual Flow Artroskopska črpalka |  | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- | --- |
| Avtomatsko uravnavanje pritoka in odtoka, nadzor pretoka in tlaka. |  |  |
| Mere cca | Širina: 430 mm Višina: 200 mm Globina: 380 mm |  |
| Razpon tlaka | 20 – 280 mmHg (10 – 120 LH2O) |  |
| Pretoki preko kanile | Mirovanje: 100 ml/min ± 50 ml/min Min: 200 ml/min ± 50 ml/min Nizek: 300 ml/min ± 75 ml/min Srednji: 500 ml/min ± 75 ml/min Visok: 600 ml/min ± 75 ml/min |  |
| Pretok preko shaverja | Min: 200 ml/min ± 50 ml/min Nizek: 400 ml/min ± 75 ml/min Srednji: 600 ml/min ± 75 ml/min Visok: 800 ml/min ± 100 ml/min |  |

| Stopalka za Dual Flow Črpalko |  |  | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- | --- | --- |
| V ponudbi mora biti razvidna razlika v ceni med stopalko z dvema pedaloma in stopalko s štirimi pedali |  |  |  |
| Opis | 2 pedala | 4 pedali |  |
| OPIS | Za uporabo pri Shaver Ročniku z ročnim upravljanjem | Za uporabo pri Shaver Ročniku s stopalko |  |

| RadioFrekvenčna Enota |  | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- | --- |
| Električna zaščita | Razred I |  |
| Stopnja | CF |  |
| Stopnja zaščite | IP2X |  |
| Delovna frekvenca generatorja | 333 [kHz] |  |
| MONOPOLARNI DEL CUT Monopolarno rezanje z nastavljivo stopnjo hemostaze. COAG Koagulacija z nastavljivo stopnjo moči koagulacije BI-CUT Atroskopsko bipolarno rezanje | 9 stopenj 9 stopenj 9 stopenj |  |
| BIPOLARNI DEL BI-COAG Artroskopska bipolarna koagulacija | 9 stopenj |  |
| Mere cca | Dolžina : 385 mm Višina : 140 mm Širina : 300 mm |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |