SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-5/2022 |
| Predmet javnega naročila | EMG aparat |

Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| IZPOLNI PONUDNIK | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve | Opomba |
| --- | --- | --- |
| Osnovne zahteve: |  |  |
| 1. Aparat mora biti mobilen s pripadajočim vozičkom na gumijastih kolesih. |  |  |
| 2. Voziček mora imeti integrirano roko za ojačevalnik in podstavek za tipkovnico. |  |  |
| 3. Voziček mora imeti nosilno roko za montažo monitorja, ki omogoča nastavitev le-tega (VESA standard). |  |  |
| 4. Aparat mora vsebovati standardne evropske napajalne kable, ki morajo biti preprosto zamenljivi ob poškodbi. |  |  |
| 5. Aparat mora biti opremljen z izolacijskim transformatorjem po CE standardih. |  |  |
| 6. Aparat mora ustrezati normativom IEC/EN 60601-1, EN 60601-1-2 in IEC 60601-2-40. |  |  |
| 7. V času življenjske dobe aparata mora biti zagotovljen servis opreme pri kupcu. |  |  |
| Zahteve za zajem signalov: |  |  |
| 1. Aparat mora vsebovati vsaj 3 kanalni ojačevalnik |  |  |
| 2. Ojačevalnik aparata mora omogočati 24-bitno analogno digitalno pretvorbo (ADC) z vsaj 48 kHz frekvence vzorčenja na kanal. |  |  |
| 3. Ojačevalnik mora omogočati merjenje impedance na elektrodah. |  |  |
| Zahteve za simulacijo: |  |  |
| 1. Aparat mora omogočati izbiro različnih načinov stimulacije |  |  |
| 2. Tokovni simulator mora biti elektronsko izoliran |  |  |
| 3. Aparat mora vsebovati elektro-mehansko refleksno kladivo |  |  |
| 4. Stimulator mora omogočati merjenje impedance na sponkah in s tem opozoriti na neustrezen tok. |  |  |
| Zahteve za programsko opremo: |  |  |
| 1. Programska oprema z licenco za merjenje senzoričnih in motoričnih hitrosti prevajanja po perifernem živčevju (z možnostjo vstavitve relativnih referenčnih vrednosti) |  |  |
| 2. Programska oprema z licenco za naslednje preiskave: F-Wave, H Reflex, Blink Reflex, Inching, kombinirano senzorično/motorično študijo, Repetitivno stimulacijo, igelni EMG z možnostjo prostega preleta ter možnost snemanja in poslušanja posnetih signalov med zajemom. Igelna EMG mora imeti dvojno časovno bazo za sočasen pogled na obravnavan del signala in celoten zajet signal |  |  |
| 3. Programska oprema z licenco za izdelavo poročil z možnostjo dodajanja komentarjev, slik signalov in kasnejšo modifikacijo |  |  |
| 4. Shranjevanje posnetkov lokalno in preko računalniškega omrežja |  |  |
| 5. EMG programska oprema mora omogočati uvoz obstoječe baze preiskovancev in omogočati pregled posnetkov napravljenih s starim sistemom. |  |  |
| 6. Povezava z oddaljeno bazo nameščeno na strežnikih naročnika |  |  |
| 7. Možnost shranjevanja izvidov na skupne mape preko SMB 2 protokola. |  |  |
| 8. Možnost generiranja PDF dokumentov arhivskega formata (PDF/A) |  |  |
| Zahteve za računalniški del opreme: |  |  |
| 1. Procesor Intel I5 |  |  |
| 2. Pomnilnik 16 GB |  |  |
| 3. Disk 512 GB |  |  |
| 4. Mrežna priključitev 10/100/1000 MB |  |  |
| 5. Operacijski sistem Windows 10 Pro, programski paket MS Office (ki bo pravilno deloval s sistemom) in Slo tipkovnica |  |  |
| 6. LCD monitor dimenzije vsaj 24'', VESA standard |  |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |