TEHNIČNE ZAHTEVE

Gospodarski subjekt: ________________________________________________________________________________________________

V postopku oddaje javnega naročila »MRI sistem z RF kletko«, naročnika SB Nova Gorica, izjavljamo, da oprema, ki jo ponujamo v predmetnem postopku, v celoti izpolnjuje vse tehnične specifikacije, navedene v nadaljevanju, oziroma izpolnjuje tiste specifikacije, ki se ocenjujejo po merilih, pri katerih smo tako označili.

| TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN MERILA ZA MAGNETNO RESONANČNI TOMOGRAF ZA POTREBE SBNG Z UREDITVIJO |  | Ponudnik potrjuje vsako posamezno zahtevo z vpisom DA/NE (+ dodatne navedbe, kjer je zahtevano). V primeru NE vpiše enakovredno ponujeno alternativo in predloži dokazila o enakovrednosti |
| --- | --- | --- |
| SUPERPREVODNI MAGNET 1,5T |  |  |
| Premer fizične odprtine tomografa vsaj 69 cm |  |  |
| Ponujeni aparat mora imeti tako imenovano "Helium Zero Boil Off" tehnologijo in/ali novo tehnologijo, ki uporablja za hlajenje superprevodnega magneta helij do 10l v celotni življenjski dobi magneta (slednja se ocenjuje). |  |  |
| Aparat deluje na novi tehnologiji, ki uporablja za hlajenje superprevodnega magneta helij do 10l v celotni življenjski dobi magneta. V primeru spontane/kontrolirane izgube magnetnega polja mora celotna tovarniška količina helija ostati v gantriju magneta. Se ocenjuje. | 20 točk |  |
| Minimalni FOV 50x50x50cm. |  |  |
| GRADIENTI in RF SISTEM (ne sprejemamo vrednosti ekvivalentov po učinkovitosti) |  |  |
| Največja jakost vsaj 44 mT/m v vseh treh oseh. |  |  |
| Hitrost naraščanja gradientov za vsako smer (slew rate) minimalno 200 T/m/s |  |  |
| Največja jakost gradienta dosežena pri maksimalni hitrosti naraščanja (44 mT/m z 200 T/m/s). Se ocenjuje. | 12 točk |  |
| Število neodvisnih sprejemnih kanalov minimalno 32 |  |  |
| HLADILNI SISTEM |  |  |
| Ponudnik mora dobaviti sistem za hlajenje MR naprave v skladu z navodili proizvajalca. |  |  |
| TULJAVE Sistem mora biti opremljen z RF tuljavami, ki za nabor preiskav, ki jih bo opravljal naročnik omogočajo izvedbo slikanja z visoko resolucijo in v kratkem času, tudi z uporabo paralelnih tehnik. Za posamezna področja se lahko uporablja tudi kombinacija tuljav, če jih je mogoče skupaj namestiti na preiskovanca in priklopiti pred začetkom preiskave in delujejo kot enovita, več elementna tuljava- v tem primeru je potrebno pri posameznih točkah opisati kombinacijo tuljav in način dela. Sistem mora sam zaznati tuljave in tuljavne elemente v vidnem polju preiskave (FOV) in izbrati kot aktivne vse tuljavne elemente, ki lahko prispevajo h kvaliteti slike. Naročnik dovoljuje tudi, da se več anatomskih področij pokrije z eno tuljavo, če je to najbolj optimalna rešitev, ki jo ponudnik lahko ponudi. Pri vsakem opisju tuljav je potrebno (poleg navedbe o izpolnjevanju zahteve DA/NE) navesti: Komercialno ime tuljave in število tuljavnih elementov. |  |  |
| Osnovna oddajno sprejemna cirkularno polarizirana body tuljava. |  | Ime tuljave in št. elementov: |
| Namenska tuljava za preiskave možgan (vsaj 20 kanalov v kombinaciji s tuljavo za vrat). Zaželjeno je možnost nagiba v sami tuljavi ali dodatek k tuljavi - se ocenjuje |  | Ime tuljave in št. elementov: |
| Možnost nagiba ali mehanizem v sami tuljavi ali dodatek k tuljavi - se ocenjuje | 4 točke |  |
| Tuljava ali kombinacija tuljav za slikanje glave, vratu in vratnih žil v eni preiskavi, brez dodatnega repozicioniranja |  | Ime tuljave in št. elementov: |
| Tuljava za preiskave hrbtenice (vsaj 32 kanalov). |  | Ime tuljave in št. elementov: |
| Tuljave povezane za hkratno uporabo pri slikanju glave in celotne hrbtenice, brez dodatnega repozicioniranja |  | Ime tuljave in št. elementov: |
| Tuljava ali kombinacija tuljav za multiparametrično slikanje prostate (transabdominalno), vsaj 30 kanalov skupaj |  | Ime tuljave in št. elementov: |
| Tuljava ali kombinacija tuljav za slikanje srca (vsaj 30 kanalov ) za prikaz pretoka, morfologije, funkcije, perfuzije, prikaz koronarnih arterij, vključno s stresnim testiranjem. Vključena mora biti vsa potrebna oprema za izvedbo preiskav srca. |  | Ime tuljave in št. elementov: |
| Tuljava ali kombinacije tuljav za MRA preiskave perifernega žilja od višine ledvičnih arterij do vključno arterij stopal : za visokoresolutivni prikaz z brezkontrastno ter s kontrastno metodo(vsaj 32 kanalov). |  | Ime tuljave in št. elementov: |
| Tuljava za slikanje zapestja, dlan (vsaj 16 kanalov) |  | Ime tuljave in št. elementov: |
| Tuljava za slikanje rame (vsaj 16 kanalov). |  | Ime tuljave in št. elementov: |
| Tuljava za slikanje komolca/zapestja (vsaj 4 kanalov). |  | Ime tuljave in št. elementov: |
| Tuljava za slikanje kolka |  | Ime tuljave in št. elementov: |
| Tuljava za slikanje kolena (vsaj 16 kanalov). |  | Ime tuljave in št. elementov: |
| Tuljava za slikanje gležnja/stopala (vsaj 8 kanalov) |  | Ime tuljave in št. elementov: |
| Majhna in velika fleksibilna tuljava za slikanje ostalih predelov mehkih tkiv/mišic (vsaj 4 kanalov) |  | Ime tuljave in št. elementov: |
| Tuljava za slikanje dojk (vsaj 7 kanalna) |  | Ime tuljave in št. elementov: |
| Senzorski sistem za zaznavo pacientovih dihalnih premikov brez nameščanja dodatne opreme, za spremljanje pacientovih respiratornih premikov od začetka do konca preiskave. |  |  |
| Senzorski sistem za za zaznavanje pacientovega srčnega utripa brez nameščanja dodatne opreme, za sinhronizacijo s slikovnim protokolom. |  |  |
| Enostavno priklapljanje slikovnih RF tuljav neposredno v mizo (brez kablov) ali s kabli preko enostavnih vklopov. |  |  |
| Dodaten monitor z stojalom za merjenje pacientovih fizioloških funkcij (EKG, periferni pulz, oksigenacija). |  |  |
| SEKVENCE |  |  |
| Ponudnik naj navede komercialno ime zahtevane sekvence. V rubriko ostale ponujene sekvence naj navede tudi ostale ponujene sekvence, ki morebiti niso bile posebej navedene in zahtevane v seznamu, so pa sestavni del nabora sekvenc za preiskave, ki jih bo naročnik opravljal. |  |  |
| Ponujene najnovejše verzije opreme |  |  |
| Spin Echo (SE) T1, T2, in PD kontrast, Dual SE za PD in T2 kontrast |  | Komercialno ime: |
| Inversion recovery sekvence (IR) (za zasičenje signala iz vode ali maščobe ali silikona, za visok T1 kontrast, black blood). |  | Komercialno ime: |
| GRE sekvence (spoiled, dual echo, ultra hitre, z delnim transverzalnim refazingom v 2D in 3D). |  | Komercialno ime: |
| hitre GRE sekvence (s pripravljalnimi pulzi, multi echo za zmanjšanje flow in chemical shift artefaktov, 3D s hitrim zasičenjem maščobe z zadržanim vdihom). |  | Komercialno ime: |
| Fast spin echo/ Turbo spin echo (za T1, T2 in PD kontrast, dvojni kontrast v 2D in 3D za T2 in PD, delnim polnjenjem K prostora, single shot). |  | Komercialno ime: |
| Turbo IR (2D, 3D, true). |  | Komercialno ime: |
| Echo planar imaging (EPI) (singleshot in multi shot za SE in GRE). |  | Komercialno ime: |
| Hitre T1 3D sekvence za visoko resolucijsko (pod 1 mm) in zelo hitro (pod 1 s) zajemanje slik. |  | Komercialno ime: |
| Visoko resolucijske T2 3D sekvence (vsaj 1mm izotropno). |  | Komercialno ime: |
| Napredna opcija Dixon tehnike za 2D in 3D slikanje pri GRE in hitrih SE sekvencah, obdelavo in prikaz vseh faz oz. kontrastov (»in phase«, »out of phase”, voda in maščoba) kot npr. mDixon xd tse ali ffe, Multi echo dixon,.. |  | Komercialno ime: |
| Paralelno slikanje |  |  |
| Sekvence za perfuzijsko slikanje z uporabo KS(T2* in T1). Omogočeno naj bo popravljanje artefaktov premikanja. Kreiranje in izračun perfuzijskih map že med preiskavo. |  | Komercialno ime: |
| Susceptibilno obteženo pulzno zaporedje (SWI), možnost prikaza fazne slike. |  | Komercialno ime: |
| Spektroskopija |  | Komercialno ime: |
| ASL 3D perfuzijsko slikanje in programska oprema za kreiranje in izračun perfuzijskih map že med preiskavo(inline). |  | Komercialno ime: |
| Sekvence z zmanjšanim hrupom (kot npr. Silent sekvence). |  | Komercialno ime: |
| Omogočena naj bo sinhronizacija slikanja z dihanjem bolnika in z EKG |  |  |
| Sekvence za MR srca |  | Komercialno ime: |
| Sekvence za brez kontrastno MRA, kot npr: QISS in 3D MRA z visoko prostorsko ločljivostjo syngo NATIVE, ki omogoča slikanje trebušnih in perifernih žil. |  | Komercialno ime: |
| Difuzijsko obtežene sekvence za vsa anatomska področja,vključno z DWI celotnega telesa. Omogočeno naj bo popravljanje artefaktov premikanja. Omogočeno naj bo avtomatsko kreiranje ADC map že med preiskavo(inline). |  | Komercialno ime: |
| Zahtevana je možnost visokoločljivostnega difuzijskega slikanja, tudi v predelu temporalne kosti in prostate(visokoresolucijske DWI sekvence kot so PROPELLER DWI, FAST DWI,DWIBS) |  | Komercialno ime: |
| Omogočeno naj bo visokoločljivostno tenzorsko slikanje(DTI) slikanje glave in hrbtenice. |  |  |
| Tehnike slikanja in programska oprema, ki zagotavlja največje možno odstranjevanje popačenja slik, ki nastanejo zaradi različnih kovin v telesu (kot so npr. zobne zalivke, proteze…). Ponudnik to zagotovi na način, ki zagotavlja optimalen delovni proces kot npr. SEMAC, O-MAR |  |  |
| Sistem naj omogoča avtomatsko oz. pol avtomatsko zaznavo arterijskega/venskega optimalnega bolusa (»bolus trigger« in/ali »test bolus«), kar omogoča adekvatno izbiro slikovnih parametrov glede na posameznega pacienta |  |  |
| Omogočeno naj bo slikanje z “Breathold” in “Freebreathing” opcijo |  |  |
| Omogoča naj oceno morfoloških in funkcionalnih parametrov, CINE slikanje, perfuzijo in karakterizacijo tkiva ter oceno poznega obarvanja tkiva |  |  |
| Zahtevane so tudi »black blood« sekvence. |  | Komercialno ime: |
| Omogočeno naj bo slikanje, programska obdelava in vizualna predstavitev T1 map, T2 map in T2* map za srce (T1 mapping, T2 mapping in T2* mapping za srce) |  |  |
| Omogočeno naj bo slikanje in kvantifikacija pretokov krvi v področju srca in žilja (vsaj »phase-contrast« tehnika) |  |  |
| Omogočeno naj bo slikanje, programska obdelava in vizualna predstavitev T1 map, T2 map in T2* map za hrustanec v sklepih (T1 mapping, T2 mapping in T2* mapping za hrustanec) |  |  |
| Zahtevane so 3D visokoresolucijske sekvence, namenjene T2 slikanju hrustanca z možnostjo reformatiranja v vseh treh oseh |  |  |
| OSTALE PONUJENE SEKVENCE (ponudnik po potrebi doda vrstice) |  |  |
| MR KONZOLA |  |  |
| Kontrolna konzola mora biti opremljena vsaj z enim vsaj 19 palčnim monitorjem. |  |  |
| Ponujene morajo biti najnovejše verzije programske opreme na kontrolni MR konzoli z vsemi pod-paketi, ki so na posameznem področju na voljo za zagotavljanje kvalitetne, standardizirane in projekcijsko ponovljive preiskave v čim krajšem času(samodejno pozicioniranje pacienta v izocenter vsaj pri preiskavah glave, kolena. Omogočeni hitri, samodejni protokoli za slikanje glave s kontrastom in brez ter samodejni protokoli za slikanje kolena. Zaželjeno je, da je omogočeno samodejno označevanje vretenc ter samodejna poravnava rezin za zajem na krivuljo hrbtenice.-se ocenjuje Ponudnik navede programske pakete, ki jih nudi na konzoli MR aparata. |  |  |
| Omogočeno samodejno označevanje vretenc ter samodejna poravnava rezin za zajem na krivuljo hrbtenice.-se ocenjuje | 4 točke |  |
| Konzola mora omogočati občasno shranjevanje slik na prenosni medij (CD/DVD, usb) za dolgotrajno shranjevanje v DICOM obliki vključno z DICOM pregledovalnikom |  |  |
| MR konzola ter neodvisno delovno mesto radiološkega inženirja morata biti priklopljeni na sistem brezprekinitvenega napajanja (UPS), ki omogoča varno zaustavitev sistema in dovolj časa, da se zagotovi hramba slikovnih podatkov trenutne preiskave. |  |  |
| SERVERSKA DELOVNA POSTAJA |  |  |
| Ponudnik mora dobaviti serversko delovno postajo, ki omogoča neodvisno delo od mr konzole. |  |  |
| Razen možnosti direktnega priklica programske opreme za obdelavo slik na delovišču inženirja/zdravnika ali na daljavo preko VPN sistema zahtevamo tudi integracijo s sistemom RIS/PACS tako, da je mogoče ponujeno strežniško programsko opremo priklicati z bližnjico iz orodne vrstice RIS/PACS sistema. Izbrani ponudnik mora sodelovati z naročnikom in mu nuditi vse potrebne informacije za izdelavo bližnjice ter napraviti potrebne prilagoditve nastavitev programske opreme ponujene serverske delovne postaje. |  |  |
| Serverska delovna postaja mora biti priklopljena na sistem brezprekinitvenega napajanja (UPS), ki omogoča varno zaustavitev sistema in dovolj časa, da se zagotovi hramba slikovnih podatkov trenutne preiskave. |  |  |
| PROGRAMSKA OPREMA |  |  |
| Ponujene morajo biti najnovejše verzije programske opreme; potrebno je navesti ime paketa programske opreme in lokacijo (konzola MR, serverska delovna postaja). Programski paketi, ki zahtevajo neposredno delo na konzoli, naj bodo nameščeni na konzoli. Programski paketi, ki se lahko izvedejo na neodvisnem delovnem mestu ali na serverski delovni postaji, naj bodo omogočeni na takšen način, da omogočajo optimalen delovni proces. |  | Ime paketa programske opreme: Lokacija programske opreme: |
| Programska oprema za nevrološke obdelave. |  |  |
| Programska oprema za difuzijsko slikanje z in-line ADC kalkulacijo v glavi in po telesu. |  |  |
| Programska oprema za perfuzijsko slikanje in naknadne obdelave (T2* in T1, z možnostjo izračuna parametrov: k-trans, MTT, TTP, T0 NI). |  |  |
| Programska oprema za susceptibilno obteženo slikanje (SWI), možnost prikaza fazne slike. |  |  |
| Programska oprema za slikanje mehkotkivnih tumorjev po celotnem telesu (npr. jetra, medenica, prsni koš). |  |  |
| Programska oprema za dinamično 3D slikanje mehkih organov (npr. prostata, jetra). |  |  |
| Programska oprema za obdelavo dinamičnih slik (izris krivulj časa v določenem področju, krivulje farmako-kinetičnega modela, ROI statistika) |  |  |
| Programska oprema za multiparametrično slikanje prostate |  |  |
| Programska oprema za MRA preiskave (brezkontrastne in z uporabo iv kontrasta). |  |  |
| Programska oprema za MR srca za izvedbo celotnega nabora MR preiskav srca (prikaz pretoka, morfologije, funkcije, perfuzije, prikaz koronarnih arterij). |  |  |
| Programska oprema za pregled in obdelavo slik v 3D, MIP, MPR. |  |  |
| Programska oprema za prikaz-mapping sklepnega hrustanca |  |  |
| Programska oprema za tehnike zmanjševanja artefaktov premikanja (pri slikanju glave, hrbtenice, mišic in sklepov, abdomna, srca, pri nemirnem bolniku) |  |  |
| Programska oprema za analizo preiskav na dojkah |  |  |
| NADZOR IN DELO S PACIENTOM, VARNOST, KAKOVOST |  |  |
| Največja dovoljena obremenitev mize (dvigovanje in premikanje plošče med preiskavo) mora biti ≥250kg. |  |  |
| Preiskovalno območje in pomik mize vsaj dolžine 200 cm , kar vključuje tudi programsko opremo za izvedbo tako dolge preiskave in spajanje slik. |  |  |
| Ponudnik mora ponuditi odklopno mizo ali sistem, ki omogoča pripravo pacienta, tuljav in fiksacijskih pripomočkov že zunaj MR prostora. |  |  |
| Ponudnik mora ponuditi sistem za ustrezno odlaganje in shranjevanjem tuljav (kot npr. voziček za uporabo v MR prostoru ali omare). |  |  |
| Ponudba mora vsebovati voziček s predali za medicinske materiale in zdravila, za uporabo v MR prostoru |  |  |
| MRI aparat mora imeti možnost nastavljanja osvetljenosti ter prezračevanja magnetne odprtine. |  |  |
| Ponudba mora vsebovati tudi set blazin in pripomočkov za pozicioniranje in imobilizacijo pacientov in tuljav. |  |  |
| Ponudnik mora dobaviti naglavne 4 kos slušalke za zaščito bolnika pred hrupom med MRI preiskavo SNR = 37 dB. |  |  |
| MRI aparat mora imeti tipko za proženje alarma med preiskavo, ki jo uporablja bolnik (pumpica). |  |  |
| Ponudba mora vsebovati interkom za komunikacijo s preiskovancem |  |  |
| Ponudba mora vsebovati opremo/monitor za nadzor vitalnih funkcij (ekg, SpO2, krvni tlak) s prikazom podatkov v komandnem prostoru. |  |  |
| Ponudba mora vsebovati monitor za delež kisika v zraku v MR prostoru z zvočnim alarmiranjem v primeru padca vrednosti pod nastavljen nivo. |  |  |
| Ponudba mora vsebovati prikazovalnik temperature in vlage v prostoru MR. |  |  |
| Avtomatski injektor: V ponudbo mora biti vključen vsaj dvoglavi avtomatski injektor z možnostjo hkratne uporabe fiziološke raztopine in kontrastnega sredstva, pri čemer kapaciteta ne sme biti manjša od 100ml za fiziološko raztopino in 60ml za kontrastno sredstvo. Ponudnik mora nuditi tudi potrebni potrošni material za injektor za čas, ko se izvaja zagon v živo in osnovno aplikacijsko šolanje, to je pred dokončno primopredajo opreme. |  |  |
| 2x grelec kontrastnega sredstva. |  |  |
| Dovod vtičnice za elektriko na vsaj 3 različnih mestih in dovod plinov za potrebe anestezije(O2,..) |  |  |
| Ponudba mora vsebovati kamero za nadzor preiskovanca v MRI, dodatno kamero za nadzor vhodnih vrat v območje MR diagnostike na strani čakalnice in monitor za nadzor v komandnem prostoru |  |  |
| Ponudnik mora urediti varnostno označevanje dostopov v prostore MR diagnostike ter prostor MR ter označevanje varnostnih območij (kot npr z napisi, talnimi oznakami.) |  |  |
| Ponudba mora vsebovati opremo- ročni mobilni detektor feromagnetnih kovin, certificiran in atestiran. |  |  |
| Ponudba mora vsebovati ustrezen fantom oziroma pripomočke za preverjanje kontrole kvalitete aparata in slik, ki omogočajo izvedbo naslednjih meritev/testov : -uniformnost slike za vse dobavljene tuljave -SNR razmerje za vse dobavljene tuljave -natančnost debeline reza -natančnost pozicije reza -natančnost pozicijske luči -visoko-kontrastne resolucije -nizko-kontrastne resolucije (razmerje kontrast-šum) -geometrijska natančnost oz. natančnost meritve razdalj -homogenost magnetnega polja -ocena artefaktov |  |  |
| Ponudnik mora pred končno primopredajo izobraziti ekipo uporabnikov in predati pisne varnostne protokole in priporočila v slovenskem jeziku za: -varnostne procedure za preverjanje preiskovancev in osebja za preprečitev vnosa feromagnetnih objektov, elektroprevodnih snovi in nevarnih medicinskih implantov/kovinskih delov v telesu - za ustrezno pozicioniranje preiskovanca in opreme za preprečevanje termičnih poškodb - varnostne procedure za preiskovance, ki med preiskavo potrebujejo urgentno medicinsko oskrbo /oživljanje -varnostne procedure za urgentno ustavitev aparata ter procedure v primeru izpusta helija -varnostne procedure v primeru prekinitve oskrbe z električno energijo/osvetlitve -varnostne procedure v primeru padca deleža kisika v zraku -varnostne procedure v primeru požara -varnostna priporočila za delo z preiskovanci s klavstrofobijo, anksioznostjo/psihičnimi težavami -Izbrani ponudnik mora ob prevzemu naročniku predložiti navodila in protokole za opravljanje testov za zagotavljanje kakovosti delovanja MRI aparata in ostale opreme, s katerimi lahko uporabnik preverja pravilnost in kakovost delovanja strojne in programske opreme – v slovenskem jeziku. |  |  |
| Izbrani ponudnik mora ob prevzemu predložiti in predati poročilo o opravljenih tovarniških testih. |  |  |
| UPRAVLJANJE SISTEMA |  |  |
| Sistem mora omogočati pridobivanje delovne liste iz RIS/PACS sistema, dodatno mora biti omogočen urgenten-ročni vnos pacientov. |  |  |
| Omogočeno mora biti prosto izbiranje parametrov za anatomsko specifične protokole. |  |  |
| Omogočeno mora biti prosto določanje dodatnih protokolov in postopkov dela. |  |  |
| Povezave z RIS/PACS sistemom naj bodo narejene na osnovi DICOM protokolov, na voljo morajo biti vsaj DICOM send/store, DICOM basic print, DICOM Storage commitment, DICOM Worklist, DICOM MPPS in DICOM query/retrive |  |  |
| Ponudnik nosi vse stroške integracije v sistem RIS/PACS, ki naj bo izvedena tako, da: - MR aparat prejme delovno listo iz RIS/PACS sistema, narejene slike se shranjujejo začasno lokalno na MR aparatu in MR serverski delovni postaji ter pošiljajo v RIS/PACS sistem, kjer se izvaja dolgoročna hramba slik in podatkov -omogočena naj bo tudi možnost naknadnega pošiljanja slik iz PACS sistema na MR serversko delovno postajo ter priklica slik na MR serverski delovni postaji iz PACS in iz MR konzole -omogočen naj bo direktni priklic programske opreme MR serverske delovne postaje na delovišču inženirja/zdravnika znotraj bolnišnice ali na daljavo preko VPN sistema -omogočen naj bo priklic programske opreme MR serverske delovne postaje z bližnjico iz orodne vrstice RIS/PACS sistema |  |  |
| RF kletka in hlajenje prostora |  |  |
| V ponudbo mora biti vključena tudi RF kletka, ki vsebuje vso notranjo opremo po navodilu proizvajalca za nemoteno opravljanje preiskav. Pri izvedbi kletke je potrebno upoštevati zahteve glede linije zaščite 0,5mT, ki ne sme segati v sosednje prostore in omogoča varno gibanje obiskovalcev. Prav tako je potrebno upoštevati omejitve pri seganju te linije v vzdolžni smeri (v čim manjši meri v komandni prostor) ter v bočni smeri. Izbrani ponudnik bo moral po sklenitvi pogodbe predložiti tudi načrt umestitve MR aparata v prostor z izrisom poteka MR silnic glede na sosednje prostore. |  |  |
| Pri izvedbi kletke je potrebno upoštevati zahteve glede zvočne izolacije in predvidene sprejemljive ravni hrupa v sosednjih prostorih. Raven hrupa v sosednjih prostorih, ki mejijo na prostor MR med izvajanjem slikanja ne sme presegati 55dB(A). Za dosego tega je potrebno upoštevati predvideno sestavo sten (izbrani ponudnik bo moral upoštevati gabarite obstoječih prostorov za umestitev RF kletke in tehničnega prostora) in izdelati kletko z ustrezno izolativnostjo. Ponudnik mora tudi za tehnični prostor zagotoviti enake zvočno izolativne parametre. Ponudnik navede podatke o zvočni izolativnosti ponujene MR kletke. |  | Zvočna izolativnost MR kletke: |
| Ponudnik mora pri izvedbi RF kletke upoštevati, da bo naročnik opravljal tudi MR preiskave v anesteziji. Anestezijski aparat bo naročnik nabavil v sklopu drugega JN. Izbrani ponudnik bo moral po sklenitvi pogodbe izdelati skico postavitve. |  |  |
| V ponudbo mora biti vključen tudi sistem za primarno in rezervno strojno hlajenje sistema po navodilih proizvajalca. Za hlajenje mora ponudba vsebovati vso potrebno opremo po navodilu proizvajalca za nemoteno obratovanje MRI sistema. |  |  |
| OSTALO |  |  |
| Ponujeni sistem mora ustrezati vsem standardom (CE), ki so v veljavi v Evropi in Sloveniji in obravnavajo varnost delovanja sistemov v medicinskem okolju. Izbrani ponudnik bo moral ob primopredaji predložiti dokument, iz katerega bo razvidno, da oprema izpolnjuje to zahtevo. |  |  |
| Sistem mora biti nov (leto izdelave 2022 ali novejši), iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljen za klinične ali demonstracijske namene. |  |  |
| Ponudnik mora poskrbeti za namestitev in montažo vse dobavljene opreme, pri čemer mora poskrbeti tudi za morebitne prilagoditve na vse vrste inštalacijskih priključkov. |  |  |
| Ponudnik mora opraviti zagon in preizkus funkcionalnega delovanja vse nameščene opreme, pri čemer mora oprema dosegati vse zahtevane parametre. |  |  |
| Ponudnik mora uporabniku predati vso tehnično in a-testno dokumentacijo ter navodila za uporabo in vzdrževanje. |  |  |
| Ponudnik mora zagotoviti, da bo vsa oprema dobavljena pod pogoji določenimi v razpisni dokumentaciji in v vzorcu pogodbe. |  |  |
| ŠOLANJE Ponudnik mora zagotoviti šolanje delavcev naročnika v obsegu in trajanju, ki bo zagotovilo varno in učinkovito uporabo aparata. Pred pričetkom šolanja mora ponudnik oz. aplikator opraviti vse potrebne začetne nastavitve MR aparata (osnovne protokole, RIS-mapping in podobno), prav tako osnovne informacije za pripravo ekipe naročnika za delo z MR (kot npr osnovna navodila, literatura…) poda vnaprej, tako da se samo šolanje ekipe »on site« lahko prične po vnaprej dogovorjenem urniku in je čim bolj učinkovito. |  |  |
| Šolanje naj bo izvedeno v treh delih (osnovno, nadaljevalno, napredno) pri čemer skupni čas šolanja »on site« ne sme biti krajši od 20 delovnih dni (delovni dan traja najmanj 8 ur šolanja dnevno). Osnovno šolanje traja najmanj 10 delovnih dni (najmanj 8 ur dnevno), ki zahteva preiskave s področja: MR glave in hrbtenice; MR mišic in sklepov; MR trebušnih organov, MR angiografije, srce, dojke V ponudbo mora biti vključeno »on site« izobraževanje v SBNG za radiološke inženirje in zdravnike za vso ponujeno opremo. Izbrani ponudnik krije vse stroške takega izobraževanja. V primeru, da bo po zaključenem izobraževanju prišlo do težav naročnika pri izvajanju preiskav /prilagajanju protokolov preiskav zaradi pomanjkljivega znanja ekipe radioloških inženirjev, bo ponudnik v času garancije (24 mesecev) po pisni zahtevi naročnika brezplačno omogočil dodatno podporo aplikatorjev bodisi s pomočjo na daljavo bodisi v obliki dodatnega aplikacijskega šolanja »on site«. Pogoj za primopredajo je uspešno izvedeno osnovno izobraževanje. Nadaljevalno in napredno šolanje se izvede znotraj garancijskega roka po dogovoru z naročnikom. |  |  |
| ZAGON APARATA V ŽIVO, TESTIRANJE TER PRIMOPREDAJA |  |  |
| Po uspešno opravljenem zagonu v živo in testu tehnične kakovosti aparata, odčitovalne postaje, povezav in integracije ter pregledu prostorov se opravi izobraževanje osebja za delo z aparatom ob prisotnosti aplikatorja, pri čemer je izvedeno osnovno izobraževanje pogoj za končno primopredajo. |  |  |

Žig in podpis ponudnika: