SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-6/2023 |
| Predmet javnega naročila | Nakup novega laboratorijskega hladilnika |

| Tehnične in ostale zahteve | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| 1. Nov in nerabljen laboratorijski hladilnik |  |
| 2. Mora brezhibno tehnično delovati |  |
| 3. Skladen z EU (CE) predpisi (regulativo) |  |
| 4. Hrup med delovanjem ne sme presegati 65 dB |  |
| 5. Neto prostornina: 1200-1400 L |  |
| 6. Nastavljivo temperaturno območje od + 2 do +15 °C lahko hladilnik z nastavljivim temperaturnim območjem od +2 do +12 °C? |  |
| 8. Samostoječi s kompletom vodljivih koles (min. 2 z zavorami) |  |
| 9. Vrata: izolirana dvojna steklena vrata s ključavnico |  |
| 10. Material ohišja in notranjosti: nerjaveče jeklo Lahko hladilnik, ki ima notranjost iz nerjavečega jekla, zunanjost pa iz vroče galvaniziranega, antikorozijskega jekla. Zunanjost materiala lahko bela prašna pločevina. |  |
| 11. Notranja LED osvetlitev Lahko fluorescenčno notranjo svetlobo. |  |
| 12. Mora imeti 2 x 6 izvlečnih predalov |  |
| 13. Optični in zvočni alarm ob izpadu električnega omrežja in napake |  |
| 14. Vrsta krmiljenja: LED prikaz na dotik ali s tipkami (z digitalnim prikazom temperature) |  |
| 15. Avtomatsko odtajanje |  |
| 16. Omogočati shranjevanje podatkov o temperaturi in možnost izvoza podatkov na USB spominsko enoto |  |
| 17. Možnost povezovanja v omrežje |  |
| 18. Vsaj 1 leto garancije |  |
| 19. Predvidena življenjska doba najmanj 10 let |  |
| 20. Strokovna in servisna podpora za čas uporabe laboratorijskega hladilnika |  |
| 21. Strokovna in servisna podpora morata potekati v slovenskem jeziku |  |
| 22. Ponudnik mora zagotoviti dostavo, postavitev in zagon ter preizkus delovanja laboratorijskega hladilnika na lokaciji naročnika |  |
| 23. Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem in angleškem jeziku |  |
| 24. |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |