SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-4/2023 |
| Predmet javnega naročila | Modularna baterijska vrtalka – mala in velika Sklop 1: Modularna baterijska vrtalka – mala Sklop 2: Modularna baterijska vrtalka – velika |

Sklop 1: Modularna baterijska vrtalka – mala

Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| Modularna baterijska kirurška vrtalka z nastavki za posege na malih kosteh |  |
| 1. Ročnik in baterija v kombinaciji naj zadostujeta za izvedbo manjših in srednje velikih operacijskih posegov v ortopediji in travmatologiji. |  |
| 2. Ročnik naj bo visoko zmogljiv s hermetično zaprtimi hibridnimi motornimi krmilniki ter brez krtačnim motorjem z enosmernim delovanjem. Oblikovan naj bo ergonomsko, ima naj dva sprožilca za lažje obvladovanje sistema med posegom. |  |
| 3. Motorni sistem naj bo zasnovan tako, da omogoča modularnost – na en in isti ročnik (glede na potrebo) naj se lahko priključijo nastavki za vrtanje, povrtavanje, nastavek za žico (0,6 mm – 1,8 mm), majhen nastavek za oscilacijsko in recipročno žago ter hitra sklopka AO. |  |
| 4. Nastavek za žago naj omogoča rotacijo v različnih priklopnih kotih, kar omogoča žaganje tudi pod drugimi koti ne samo pod vodoravnim. |  |
| 5. Sistem naj omogoča hitrost delovanja (vrtanja) najmanj 1300 vrtljajev na minuto. Hitrost žaganja naj bo najmanj 20000 cpm za dosego hitrejših in čistejših rezov. |  |
| 6. Motorni sistem naj omogoča uporabo aseptičnih baterij po potrebi pa tudi sterilnih. |  |
| 7. Moč sistema med posegi naj bo vsaj 100W za boljšo zanesljivost delovanja. |  |
| 8. Sistem naj po potrebi omogoča kirurgu priklop na električni napajalnik. |  |
| 9. Baterija naj bo Li-ionska sterilizacijska ali aseptična, na sebi naj ima jasen pregledovalnik stanja baterije, teža z ohišjem naj ne preseže 350 g. |  |
| 10. Ročnik z baterijo in ohišjem vred naj ne preseže 950 g. |  |
| Potrebni priključki za modularni ročnik |  |
| 11. Nastavek za sveder 0,5 – 7,4 mm. |  |
| 12. glava nastavka za sveder AO – sklopka AO. |  |
| 13. Nastavek za žico (0,6 mm – 1,8 mm). |  |
| 14. Nastavek za žago. |  |
| 15. Nastavek za AO Synthes. |  |
| 16. Aseptični ščit. |  |
| 17. Aseptično ohišje za baterijo. |  |
| 18. Aseptična baterija Li-ion. |  |
| 19. Polnilna postaja za 1 baterijo. |  |
| 20. Ponujeni modularni ročnik in priključki morajo biti istega proizvajalca in kompatibilni. |  |

Sklop 2:

Modularna baterijska vrtalka – velika

Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| Modularna kirurška vrtalka z nastavki za operacije velikih kosti in sklepov |  |
| 1. Modularni ročnik z baterijo in nastavki je namenjen rezanju, oblikovanju in pripravi kosti ter tkiv pri ortopedskih in travmatoloških kirurških posegih na velikih kosteh in sklepih. |  |
| 2. sistem naj bo modularen in naj omogoča namestitev različnih nastavkov na isti ročnik. |  |
| 3. Ročnik naj ima dvojni sprožilnik za lažje obvladovanje sistema med posegom. Maksimalna hitrost vrtanja naj bo 1500 vrtljajev/minuto, maksimalna hitrost žaganja pa naj bo 12500 cpm. |  |
| 4. Za rezanje naj bosta na voljo 2 nastavka oscilacijskih in recipročni. Ročnik naj omogoča priključitev v vsaj 6 različnih položajih. Položaj žaginega lista naj se lahko uravnava tudi glede na dolžino (vsaj 4 različne dolžine) s pomočjo lukenj na samem žaginem listu. |  |
| 5. Na voljo naj bodo prodajalnik/mastavek za žico; različni nastavki za vrtanje in svedranje (tip Zimmer/Hzudsib, small AO, AO) z različnimi stopnjami vrtanja in navora (270, 600, 1500 vrtljajev/minuto); nastavek za sveder 2 velikosti s hibridno vpenjalno glavo s ključem. |  |
| 6. Baterija naj bo Li-ionska, aseptična z možnostjo sterilizacije, ima naj indikator, ki kaže stanje zmogljivosti baterije. Polnilec aseptičnih baterij naj sprejme do 6 baterij. Na vsakem polnilnem mestu naj ima indikator, ki deluje neodvisno od drugih indikatorjev. |  |
| Potrebni priključki |  |
| 7. Nastavek za oscilacijsko žago. |  |
| 8. Nastavek za recipročno žago. |  |
| 9. Reduktor za frezanje Zimmer/Hudson (270 vrtljajev/minuto). |  |
| 10. Nastavek za vrtanje small AO (1500 vrtljajev/minuto). |  |
| 11. Nastavek za sveder Zimmer/Hudson (1500 vrtljajev/minuto). |  |
| 12. Hibridni nastavek za vrtanje s ključkom (1500 vrtljajev/minuto). |  |
| 13. Nastavek za K-žice za debeline 0,6-2,2 mm (1500 vrtljajev/minuto). |  |
| 14. Aseptična baterija. |  |
| 15. Ohišje aseptične baterije. |  |
| 16. Ščitnik za vstavitev aseptične baterije. |  |
| 17. Polnilec za 6 aseptičnih baterij. |  |
| 18. Napajalni kabel za polnilec. |  |
| 19. Priključki morajo biti istega proizvajalca kot modularni ročnik in z njim kompatibilni. |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |