## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3839
RS | Šifra | #1533NP1
RN | Način | C
RO | Opis | MP za invazivno kardiologijo
AO | Velja od | 2025-02-01
AD | Velja do | 2025-12-07
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002184 | ŽICA IZMENJALNA 0.035" J OBLIKE 210-260CM Standard |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Diagnostična, nitinolova hidrofilna žica,J tip(1,5-3mm), fleksibilne dolžine do 30 cm,premera 0,035"", dolžine od 210-260 cm, standardne trdote 29.08.2023 lahko tudi: diagnostično žico iz nerjavečega jekla prekrito s PTFE prevleko, J tip 3mm, premera 0.035", dolžine 220cm in 260cm, standardne trdote | [7 empty] | E
CP | N | #N002217 | OBTURATOR 7F 15CM |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Obturator 7F, dolžine do 15 cm, s snap lock zaklepnim mehanizmom | [7 empty] | E
CP | N | #N002218 | OBTURATOR 6F 15CM |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Obturator 6F, dolžine do 15 cm, s snap lock zaklepnim mehanizmom | [7 empty] | E
CP | N | #N010964 | KATETER KORONARNI DEB z zdravilom SIROLIMUS |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DEB dilatacijski koronarni balon z zdravilom sirolimus za zdravljenje restenoze v stentu, de novo stenoze in bolezni koronarnih žil. Kompatibilnost z žico 0,014". Zdravilo je shranjeno v sferičnih biorazgradljivih mikrorezervarjih v koncentraciji 1µg/mm2 in zagotavlja terapijo za več kot 60 dni. Mikrosfere so sprijete na površju balona in omogočajo minimalno izgubo zdravila pred namestitvijo na želeno mesto. Dolžina balona je od 10 do 40mm, premer pa od 1,5 do 5mm. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču 2 kosa. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. 29.08.2023 lahko tudi: DEB dilatacijski koronarni balon z zdravilom sirolimus za zdravljenje restenoze v stentu in bolezni koronarnih žil, kompatibilnost z žico 0.014", koncentracija zdravila sirolimus 3.00 µg/mm2, dolžina balona od 9mm do 41mm, premer od 2.00 do 4.50mm | [7 empty] | E
CP | N | #N010976 | KATETER BALONSKI za BAV 09.05.2024: razpisuje se kateter z možnostjo dilatacije pod posebno visokim tlakom |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | balonski kateter za balonsko aortno valvuloplastiko (BAV) z možnostjo dilatacije s posebno visokim tlakom (RBP vsaj 18 atm), premer balona od 18 do 26 mm, dolžina 40 mm. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip MP, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010977 | KATETER BALONSKI za BAV (2) |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonski katetri za BAV, ki se ob indeflaciji na kalcinirani aortni zaklopki ne raztrga; narejen mora biti iz materiala, ki zagotavlja neraztrganje; zagotavljati mora popolno indeflacijo v čimkrajšem času ter natančne dimenzije ob indeflaciji znotraj 2% prej specificiranih dimenzij; balonski kateter mora biti kompatibilen z 0,035" vodilno žico, premerov od 18 do 25 mm, dolžine od 4 do 6 cm;balonski katetri do dimenzije 20 mm, morajo biti kompatibilni z največ 8F uvajalom, večji pa z največ 10F žilnim uvajalom. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip MP, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N010984 | ŽICA VODILNA PREDUKRIVLJENA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Predukrivljena zelo čvrsta žica za pasažo stenotične aortne zaklopke, ki ohranja krivino zanke, z namenom zmanjšanja možnosti perforacije miokarda. Dolžina glasi od 250 do 300 mm | [7 empty] | E
CP | N | #N010986 | BALON ZA DILATACIJO AORTNE ZAKLOPKE |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | OTW balonski kateter za balonsko aortno valvuloplastiko (BAV). Dolžina katetra 100cm, premeri balona od vsaj 4mm do 30mm (vsaj 8 različnih premerov) in dolžina balona od 20mm do 60mm (vsaj 4 različne dolžine).Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka, ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | E
CP | N | #N011614 | MIKROKATETER Z UPOGLJIVO KONICO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Specialen mikrokateter z upogljivo konico in vrtljivim shaftom indiciran za usmerjanje,nadzor in podporo vodilne žice za dostop do diskretnih regij koronarnega žilja in kot pomoč pri prečkanju ostialnih lezij.; shaft mora biti zgrajen tako, da zagotavlja prenos navora od ročaja do konice, odporen na pregibanje, kar omogoča krmiljenje in nadzor ter podporo vodilni žici v zelo tortuoznem žilju; premazan s hidrofilno prevleko na distalnem delu v dolžini vsaj 24 cm pri RX različici in vsaj 45 cm pri OTW izvedbi katetra; zunanji premer upogljive konice maksimalno 0,75 mm, kompatibilen z 0,014" PTCA žico in 6F vodilnim katetrom; uporaba vrtenja konice prsta na odklonskem gumbu proksimalnega ročaja omogoča nadzor kota odklona konice, ki jo je mogoče upogniti do 90°; distalen del konice mora biti radiopačen v dolžini vsaj 8 mm in fleksibilen v dolžini vsaj 6 mm. 14.5.24: lahko tudi mikrokateter z upogljivo konico do 180 st., 2,4 - 2,9 F, hidrofilen 80 cm distalno, za žico do 0,018˝ (omogoča tudi delo brez vodilne žice), z dvema radiopačnima markerjema na upogibljivi konici in odklonskim kolescem ter varnostnim zaklepom na ročaju | [7 empty] | E
CP | N | #N011972 | KATETER DIAGNOSTIČNI 5F MPA oblike dolžine 125cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter gladke radiopačne površine, zaokrožena in mehka konica, ojačani osrednji del katetra za ustrezen prenos navora (»torque«) in potisne sile (»pushability«), dolžine 125 cm, kompatibilen z žico 0,038". Oblika MPA. | [7 empty] | E