SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-3/2024 |
| Predmet javnega naročila | Delovna ORL postaja Sklop 1: Delovna ORL postaja (ambulanta VII) Sklop 2: Delovna ORL postaja 2 (ambulanta VI) Sklop 3: Mobila delovna ORL postaja |

Sklop 1: Delovna ORL postaja (ambulanta VII)

Ponujeno:

Točen naziv

- ponujene opreme: ________________________________

- proizvajalca: ______________

- model/kataloška številka: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| - OTOLOŠKA DELOVNA POSTAJA |  |
| - ohišje iz nerjavečega jekla z ojačanimi robovi, večplastno lakirano, dimenzije cca 1750mmx920mmx420mm (D x V x Š), dopustno odstopanje 10%, barva po RAL karti, |  |
| - prostor za instrumente z zaščitnim prozornim pokrovom v dveh nivojih, s predgretjem ogledal in ostalih instrumentov na temperaturi od 38°C do 40°C, dve tasi za inštrumente iz aluminija z razdelivci in podlogami iz pleksi stekla, kar omogoča enostavno čiščenje in dezinfekcijo |  |
| - grelec za dogrevanje ogledalc, ki se aktivira enoročno, naj bo prosto dostopen brez pokrova |  |
| - polica za aparate (kot npr. endoskopski center) na nosilcih nad celotno dolžino enote z integriranimi vsaj šestimi dodatnimi električnimi vtičnicami IEC E13 v skladu z EN 60601-1 in Uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745. |  |
| - dodani električni kabli za priklop aparatov |  |
| - izvlečna polica za odlaganje rabljenih inštrumentov |  |
| - izvlečna polica odlaganje pod površino za inštrumente, ki omogoča enostavno čiščenje |  |
| - izvlečna polica pod celotno površino za dodatne instrumente oz. ostale materiale |  |
| - vsaj 1 velik predal za shranjevanje |  |
| 1.10 izvlečni predal s posodo za uporabljene instrumente z dezinfekcijsko tekočino |  |
| 1.11 dodatna pladnja za instrumente z delivci površine iz nerjavečega jekla, |  |
| - pladenj z nastavki za ušesne lije, |  |
| - prostor za dodaten aparat (kot npr. elektrokirurški nož), |  |
| - sistem za izpiranje z ogrevanjem vode in vgrajenim vsaj 1l rezervoarjem, ki zagotavlja nemoteno delovanje, temperatura vode nastavljiva od 36oC do 38oC, |  |
| - jeklen ročnik za izpiranje, z nastavitvijo pretoka, ki se avtoklavira |  |
| - proti pršna zaščita |  |
| - ročnik naj ima odstranljive luer konice, ki se avtoklavirajo in dodatna konica |  |
| - Filter za vodo za zaščito pred legionelo in pseudomonasom namenjen večkratni uporabi, ki se avtoklavira |  |
| - Dodatno grelno ohišje kjer se nahaja vodni filter, ki zagotovi stabilno temperaturo vode ob stiku s pacientom |  |
| - Avtmatska zapora vode ob izklopu enote |  |
| - integriran električni aspirator z manometrom, vleka vsaj 58l/min, s senzorjem za samodejni vklop in izklop in certificiranim zračnim filtrom, ki ščiti pred kontaminacijo sistema za Covid/SARS 2 |  |
| - odvod aspirata v bolnišnični odtok in vsaj dvojnim integriranim varovalom proti prelitju, ki zagotavlja dodatno varnost pred izpustom |  |
| - ločen izpustni motor, ki samodejno izprazni tekočino iz posode v odtok |  |
| - lijak za izpiranje ušes v obliki ledvičke z aktivacijo vleka, ki se zlahka odstrani čisti in ima odstranljiv filter za cerumen na vrtljivi roki in dodatna cev |  |
| - dodatna aspiracijska cev s priklopom na ledvičko |  |
| - sistem za čiščenje aspiracijske cevi z dezinfekcijsko tekočino z RF zamenljivim nastavki (vsaj 3 kosi), ki se avtoklavirajo, s posodo z dezinfekcijsko tekočino z lahkim dostopom ob strani enote in dodatna cev za aspiracijo |  |
| - Endoskopska enota naj ima dva LED izvora (>1800 lumnov, CRI>95%) s priklopi, ki se upravljajo preko mikroprocesorske enote z integriranim avtomatskim senzorjem za vklop/izklop med uporabo in po uporabi endoskopa |  |
| - Po postavitvi endoskopa v vstavek z dezinfekcijsko tekočino naj se aktivira integriran časovni senzor in se prične dezinfekcija v dezinfekcijski tekočini, konec časa dezinfekcije se naznani z vizualnim in zvočnim signalom |  |
| - Sistem mora imeti 2 ogrevana vstavka za rigidna endoskopa za zaščito pred megljenjem, funkcija grelnega vstavka mora biti nastavljiva in nadzorovana s termostatom |  |
| - vstavek za rigidno optiko z dezinfekcijsko tekočino, ki se lahko avtoklavira, 1 kos, |  |
| - vstavek za fleksibilni endoskop, ki se avtoklavira, 1 kos, |  |
| - vsak dezinfekcijski vstavek mora imeti plavajoči vložek, ki zagotavlja pravilno odstranitev endoskopa, ki preprečuje kontaminacijo konice endoskopa |  |
| - nosilec za čelno luč z avtomatskim vklopom in izklopom |  |
| - nosilec za endoskop |  |
| - integrirana enota za komprimiran zrak, |  |
| - tlak mora biti nastavljiv od 0,1 bara do najmanj 4 barov, manometer na gornji strani enote |  |
| - ročnik iz nerjavečega jekla z zaskočnim sistemom, ki se avtoklavira in se uporablja s stekleničkami, enoročno |  |
| - Sistem stisnjenega zraka mora delovati s tlačnim rezervoarjem, da se zagotovi tiho delovanje |  |
| - tri stekleničke za medikamente z zaščito priti lomu in zaščito pred sončno svetlobo in kristalizacijo, cevjo s hitrim priklopom in kanilami LUER različnih dimenzij, ki se avtoklavirajo |  |
| - vse cevi naj se avtoklavirajo z možnostjo hitrega priklopa, enostavne za čiščenje in menjavo |  |
| - hrup ob maksimalni obremenitvi aspiratorja in kompresorja naj ne presega 50dB, |  |
| - nosilec za mikroskop, integriran na enoti |  |
| - enota naj bo na kolesih |  |
| - navodila za vzdrževanje in dezinfekcijo enote |  |
| - proizvajalec mora predložiti validacijsko poročilo o varni uporabi enote s strani pooblaščenega organa |  |
| - MIKROSKOP |  |
| - LED izvor, z življenjsko dobo do vsaj 50.000 ur |  |
| - samodejni izklop in vklop izvora svetlobe (pri nagibu oz. dvigu) |  |
| - roka in nosilec mikroskopa |  |
| - vzmetenje, ki zadrži mikroskop v poljubni poziciji |  |
| - binokularen raven tubus f = 125mm, |  |
| - pet-stopenjska povečava, |  |
| - okular WF 12,5 x V, |  |
| - razdalja objektiva f = 200mm in f = 250mm |  |
| - integriran endoport za priklop endoskopske kamere |  |
| 2.10 obojestranski ročaj |  |
| - zaščitno pokrivalo. |  |
| - ELEKTRO-KIRURŠKI NOŽ PRIPRAVLJEN ZA MONTAŽO NA ORL DELOVNO POSTAJO |  |
| - bipolarni generator, |  |
| - avtomatska regulacija moči, električnega toka in napetosti, |  |
| - bipolarni izhod 1x, |  |
| - monopolarni izhod 1x |  |
| - moč koagulacije največ 50 W, |  |
| - način rezanja: auto-cut, dry cut |  |
| - način koagulacije: soft, forced, bipolar soft, |  |
| - avtomatska zaščita pred napakami, |  |
| 3.10 vizualna in zvočna opozorila, |  |
| - varnostni razred 1 po standardu SIST en60601-1, |  |
| - obvezno nožno stikalo z dvema tipkama, |  |
| - bipolarna pinceta, dolžine 19 cm, ravna in zakrivljena s priključnim kablom. |  |
| - Monopolarni nastavek, z različnimi konicami, pod kotom, za uporabo v nosu s kroglično konico elektrode premera 2 mm in 4 mm, delovne dolžine10 cm s priključnim kablom |  |
| - PRENOSNI IZVOR SVETLOBE ZA ENDOSKOPE |  |
| - žepni LED izvor svetlobe |  |
| - nevtralno bela dnevna svetloba (CRI > 95), zaščita proti bleščanju |  |
| - svetilnost: 205 lm/ 210 klx |  |
| - regulacija svetlosti |  |
| - 4.5 čas delovanja do 11 ur |  |
| - priključek kompatibilen z endoskopom Olympus ENF-GP 2 rhino-laryngo fiberscope ter rigidnimi endoskopi (proizvajalec KARL STORZ), ki jih že imamo |  |
| - samodejni vklop in izklop prek integriranega senzorja gibanja, ob odstranitvi endoskopa se samodejno deaktivira izvor |  |
| - baterije s polnilcem |  |
| - možnost uporabe z različnimi endoskopi |  |
| 4.10 zaklepanje funkcij |  |
| 4.11 dezinfekcija s potopitvijo v dezinfekcijsko tekočino |  |
| - PRENOSNI ELEKTRIČNI GRELEC ZA OGLEDALA |  |
| - grelec za predgretje vsaj 50ih ogledalc zaporedoma pred novim polnjenjem |  |
| - temperatura predgretja naj bo nastavljiva |  |
| - enostavno čiščenje in dezinfekcija |  |
| - ČELNA LUČKA |  |
| 6.1 Se priklopi na Led izvor svetlobe na endoskopski enoti |  |
| 6.2 Optični kabel dolžine 1500 mm +-5 % |  |
| 6.3 Nastavitev obsega in višine glave |  |

Sklop 2: Delovna ORL postaja (ambulanta VI)

Ponujeno:

Točen naziv

- ponujene opreme: ________________________________

- proizvajalca: ______________

- model/kataloška številka: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| 1. OTOLOŠKA DELOVNA POSTAJA |  |
| 1.1 ohišje iz nerjavečega jekla z ojačanimi robovi, večplastno lakirano, dimenzije cca 1750mmx920mmx420mm (D x V x Š), dopustno odstopanje 10%, barva po RAL karti, |  |
| 1.2 prostor za instrumente z zaščitnim prozornim pokrovom v dveh nivojih, s predgretjem ogledal in ostalih instrumentov na temperaturi od 38oC do 40oC, dve tasi za inštrumente iz aluminija z razdelivci in podlogami iz pleksi stekla, kar omogoča enostavno čiščenje in dezinfekcijo |  |
| 1.3 grelec za dogrevanje ogledalc, ki se aktivira enoročno, naj bo prosto dostopen brez pokrova |  |
| 1.4 polica za aparate (kot npr. endoskopski center) na nosilcih nad celotno dolžino enote z integriranimi vsaj šestimi dodatnimi električnimi vtičnicami IEC E13 v skladu z EN 60601-1 in Uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 |  |
| 1.5 dodani električni kabli za priklop aparatov |  |
| 1.6 izvlečna polica za odlaganje rabljenih inštrumentov |  |
| 1.7 izvlečna polica odlaganje pod površino za inštrumente, ki omogoča enostavno čiščenje |  |
| 1.8 izvlečna polica pod celotno površino za dodatne instrumente oz. ostale materiale |  |
| 1.9 vsaj 1 velik predal za shranjevanje |  |
| 1.10 izvlečni predal s posodo za uporabljene instrumente z dezinfekcijsko tekočino |  |
| 1.11 dodatna pladnja za instrumente z delivci površine iz nerjavečega jekla |  |
| 1.12 pladenj z nastavki za ušesne lije |  |
| 1.13 prostor za dodaten aparat (kot npr. elektrokirurški nož) |  |
| 1.14 sistem za izpiranje z ogrevanjem vode in vgrajenim vsaj 1l rezervoarjem, ki zagotavlja nemoteno delovanje, temperatura vode nastavljiva od 36oC do 38oC |  |
| 1.15 jeklen ročnik za izpiranje, z nastavitvijo pretoka, ki se avtoklavira |  |
| 1.16 proti pršna zaščita |  |
| 1.17 ročnik naj ima odstranljive luer konice, ki se avtoklavirajo in dodatna konica |  |
| 1.18 filter za vodo za zaščito pred legionelo in pseudomonasom namenjen večkratni uporabi, ki se avtoklavira |  |
| 1.19 dodatno grelno ohišje kjer se nahaja vodni filter, ki zagotovi stabilno temperaturo vode ob stiku s pacientom |  |
| 1.20 avtomatska zapora vode ob izklopu enote |  |
| 1.21 integriran električni aspirator z manometrom, vleka vsaj 58l/min, s senzorjem za samodejni vklop in izklop in certificiranim zračnim filtrom, ki ščiti pred kontaminacijo sistema za Covid/SARS 2 |  |
| 1.22 odvod aspirata v bolnišnični odtok in vsaj dvojnim integriranim varovalom proti prelitju, ki zagotavlja dodatno varnost pred izpustom |  |
| 1.23 ločen izpustni motor, ki samodejno izprazni tekočino iz posode v odtok |  |
| 1.24 lijak za izpiranje ušes v obliki ledvičke z aktivacijo vleka, ki se zlahka odstrani čisti in ima odstranljiv filter za cerumen na vrtljivi roki in dodatna cev |  |
| 1.25 dodatna aspiracijska cev s priklopom na ledvičko |  |
| 1.26 sistem za čiščenje aspiracijske cevi z dezinfekcijsko tekočino z RF zamenljivim nastavki (vsaj 3 kosi), ki se avtoklavirajo, s posodo z dezinfekcijsko tekočino z lahkim dostopom ob strani enote in dodatna cev za aspiracijo |  |
| 1.27 endoskopska enota naj ima dva LED izvora (>1800 lumnov, CRI>95%) s priklopi, ki se upravljajo preko mikroprocesorske enote z integriranim avtomatskim senzorjem za vklop/izklop med uporabo in po uporabi endoskopa |  |
| 1.28 po postavitvi endoskopa v vstavek z dezinfekcijsko tekočino naj se aktivira integriran časovni senzor in se prične dezinfekcija v dezinfekcijski tekočini, konec časa dezinfekcije se naznani z vizualnim in zvočnim signalom |  |
| 1.29 sistem mora imeti 2 ogrevana vstavka za rigidna endoskopa za zaščito pred megljenjem, funkcija grelnega vstavka mora biti nastavljiva in nadzorovana s termostatom |  |
| 1.30 vstavek za rigidno optiko z dezinfekcijsko tekočino, ki se lahko avtoklavira, 1 kos |  |
| 1.31 vstavek za fleksibilni endoskop, ki se avtoklavira, 1 kos |  |
| 1.32 vsak dezinfekcijski vstavek mora imeti plavajoči vložek, ki zagotavlja pravilno odstranitev endoskopa, ki preprečuje kontaminacijo konice endoskopa |  |
| 1.33 nosilec za čelno luč z avtomatskim vklopom in izklopom |  |
| 1.34 nosilec za endoskop |  |
| 1.35 integrirana enota za komprimiran zrak |  |
| 1.36 tlak mora biti nastavljiv od 0,1 bara do najmanj 4 barov, manometer na gornji strani enote |  |
| 1.37 ročnik iz nerjavečega jekla z zaskočnim sistemom, ki se avtoklavira in se uporablja s stekleničkami, enoročno |  |
| 1.38 sistem stisnjenega zraka mora delovati s tlačnim rezervoarjem, da se zagotovi tiho delovanje |  |
| 1.39 tri stekleničke za medikamente z zaščito priti lomu in zaščito pred sončno svetlobo in kristalizacijo, cevjo s hitrim priklopom in kanilami LUER različnih dimenzij, ki se avtoklavirajo |  |
| 1.40 vse cevi naj se avtoklavirajo z možnostjo hitrega priklopa, enostavne za čiščenje in menjavo |  |
| 1.41 hrup ob maksimalni obremenitvi aspiratorja in kompresorja naj ne presega 50dB |  |
| 1.42 nosilec za mikroskop, integriran na enoti |  |
| 1.43 enota naj bo na kolesih |  |
| 1.44 navodila za vzdrževanje in dezinfekcijo enote |  |
| 1.45 proizvajalec mora predložiti validacijsko poročilo o varni uporabi enote s strani pooblaščenega organa |  |
| 2. MIKROSKOP |  |
| 2.1 LED izvor, z življenjsko dobo do vsaj 50.000 ur |  |
| 2.2 samodejni izklop in vklop izvora svetlobe (pri nagibu oz. dvigu) |  |
| 2.3 roka in nosilec mikroskopa |  |
| 2.4 vzmetenje, ki zadrži mikroskop v poljubni poziciji |  |
| 2.5 binokularen raven tubus f = 125mm |  |
| 2.6 pet-stopenjska povečava |  |
| 2.7 okular WF 12,5 x V |  |
| 2.8 razdalja objektiva f = 200mm in f = 250mm |  |
| 2.9 integriran endoport za priklop endoskopske kamere |  |
| 2.10 obojestranski ročaj |  |
| 2.11 zaščitno pokrivalo |  |
| 3. ELEKTRO-KIRURŠKI NOŽ PRIPRAVLJEN ZA MONTAŽO NA ORL DELOVNO POSTAJO |  |
| 3.1 bipolarni generator |  |
| 3.2 avtomatska regulacija moči, električnega toka in napetosti |  |
| 3.3 bipolarni izhod 1x |  |
| 3.4 monopolarni izhod 1x |  |
| 3.5 moč koagulacije največ 50 W |  |
| 3.6 način rezanja: auto-cut, dry cut |  |
| 3.7 način koagulacije: soft, forced, bipolar soft |  |
| 3.8 avtomatska zaščita pred napakami |  |
| 3.9 vizualna in zvočna opozorila |  |
| 3.10 varnostni razred 1 po standardu SIST en60601-1 |  |
| 3.11 obvezno nožno stikalo z dvema tipkama |  |
| 3.12 bipolarna pinceta, dolžine 19 cm, ravna in zakrivljena s priključnim kablom |  |
| 3.13 Monopolarni nastavek, z različnimi konicami, pod kotom, za uporabo v nosu s kroglično konico elektrode premera 2 mm in 4 mm, delovne dolžine10 cm s priključnim kablom |  |
| 4. ČELNA LUČKA |  |
| 4.1 Se priklopi na Led izvor svetlobe na endoskopski enoti |  |
| 4.2 Optični kabel dolžine 1500 mm +-5 % |  |
| 4.3 Nastavitev obsega in višine glave |  |

Sklop 3: Mobilna delovna ORL postaja

Ponujeno:

Točen naziv

- ponujene opreme: ________________________________

- proizvajalca: ______________

- model/kataloška številka: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| 1. MOBILNA OTOLOŠKA ENOTA |  |
| - Podnožje in ohišje (z zvočno izolacijo) iz nerjavečega jekla z ojačanimi robovi, večplastno lakirano, dimenzije cca 910mmx970mmx540mm (D x V x Š), dopustno odstopanje 10%, teža cca 140 kg, barva po RAL karti , antistatična kolesa |  |
| - Steklen zaslon s tipkami na dotik za elektronsko upravljanje in prikazovanje in dvema manometroma (stisnjen zrak in vakuum) |  |
| - Držalo za instrumente, držalo za ročnik za izpiranje, za stisnjen zrak ter za aspirator ter pripadajoče antibakterijske cevi |  |
| - Prostor s pladnji za instrumente iz nerjavečega jekla v 2 nivojih |  |
| - Sistem za predgretje ogledal – ogrevan nivo za instrumente |  |
| - Pokrov za instrumente iz akrilnega stekla, zaprt v višini enote |  |
| - grelec za hitro gretje ogledal z ventilatorjem |  |
| - izvlečna polica za odlaganje rabljenih inštrumentov |  |
| - 2 izvlečna samozapiralna predala za shranjevanje |  |
| - 2 tulca za ogrevanje rigidnih endoskopov |  |
| - 3 tulci za dezinfekcijo rabljenih rigidnih endoskopov z zaščitnim silikonskim adapterjem |  |
| - 3 krat tulec za fleksibilni endoskop za shranjevanje in dezinfekcijo |  |
| - polica s pladnjem/posodo iz nerjavečega jekla s silikonskim vložkom za uporabljene instrumente |  |
| - Avtonomni sistem za izpiranje ušes z ogrevanjem vode 37oC (+/- 1oC), ročnikom za izpiranje s protipršno zaščito, pretokom 500ml/min in vgrajenim rezervoarjem 5l (+/- 10%), ki zagotavlja nemoteno delovanje |  |
| - Ročnik naj ima odstranljivo konico, ki se avtoklavira. Priložiti dodatno konico. |  |
| - Certificiran sistem za zaščito pred kontaminacijo z mikrobi, ki zmanjša možnost nastanka biofilmov. |  |
| - Filter za čiščenje vode pred legionelo ter psevdomonasom, lahko za večkratno uporabo |  |
| - lijak za izpiranje ušes v obliki ledvičke z aktivacijo vleka, ki se zlahka odstrani čisti in ima odstranljiv filter za cerumen, dodatna cev za odtok |  |
| - dodatna aspiracijska cev s priklopom na ledvičko |  |
| - integriran električni aspirator z vakuumsko črpalko in manometrom, z možnostjo nastavitve vakuuma od 0 do min -0,85 bar ter vleka do vsaj 40l/min, s senzorjem za samodejni vklop in izklop in ima elektronski in mehanski varnostni prelivni sistem z antibakterijskim filtrom |  |
| - odvod aspirata v namensko posodo z aspiracijsko vrečko 2l |  |
| - sistem komprimiranega zraka |  |
| - enota naj ima dva LED izvora |  |
| - nosilec za čelno luč z avtomatskim vklopom/izklopom, blizu izvora svetlobe |  |
| - Čelna luč nastavljiva po obsegu in višini glave, z nastavljivimi naglavnimi trakovi z usnjeno oblogo, ki se priklopi na LED izvor svetlobe z optičnim kablom dolžine 1500 mm (+-5 %) |  |
| - navodila za vzdrževanje in dezinfekcijo enote |  |
| - proizvajalec mora predložiti validacijsko poročilo o varni uporabi enote s strani pooblaščenega organa |  |

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ponudnik (vpisati točen naziv pondunika): |  |  |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |