SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-2/2024 |
| Predmet javnega naročila | UWF retinalna kamera z integriranim SWEPT SOURCE OCT |

Ponujeno:

Originalen naziv opreme:________________________

Proizvajalec: ______________

Model/kataloška številka: ___________________

| Zap.št. | Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ultra širokotna retinalna kamera z integriranim OCT, ki ga je možno vodeno snemati kjerkoli na mrežnici, vse do skrajne periferije z možnostjo ponovnega skeniranja OCT na natančno istem mestu ob kontrolah in s širino skeniranja v načinu črta vsaj 23 mm |  |
| 2 | aparat mora omogočati, da se slika mrežnice vsaj 200 stopinj zajeme v visoki resoluciji v enem posnetku in trajanju snemanja manj kot sekunda v resoluciji 14 mikrometrov |  |
| 3 | z avtomatskim sestavljanjem slike možen zajem slike vsaj 220 stopinj |  |
| 4 | aparat mora omogočati zajem barvnih slik, RF, AF, FA in ICG. Na isti sliki morata biti hkrati slika ozadja in OCT, da se natančno locira mesto slikanja OCT |  |
| 5 | mizica in računalnik s programsko opremo za zajem, shranjevanje podatkov in programsko opremo |  |
| 6 | programska oprema za izvoz preiskav in za ogled in obdelavo preiskav na vsaj 15 oddaljenih postajah |  |
| 7 | Namestitev na navidezni strežnik za centralno hrambo podatkov in varnostno kopiranje |  |
| 8 | Licenca za DICOM komunikacijo |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj

navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ponudnik (vpisati točen naziv pondunika): |  |  |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |