SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-11/2023 |
| Predmet javnega naročila | Črpalka za laparoskopijo |

Ponujena oprema:

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| 1. Laparaskopska črpalka združuje funkcijo irigacije in sesanja v eni napravi. |  |
| 2. Volumen sesanja in dovajanja tekočine do 2 l/min pomaga ustvariti jasen pogled med laparaskopsko operacijo. |  |
| 3. Lahko se uporablja na vozičku ALI ali pritrdi na stojalo. |  |
| 4. Sodobna zasnova črpalke je zmanjšana na bistvene elemente in komplete cevi je mogoče vstaviti z eno roko v treh preprostih korakih. |  |
| 5. Razpon omrežne napetosti AC 100-240 V |  |
| 6. Napajalno frekvenčno območje 50 / 60 Hz |  |
| 7. Zaščitni razred IP 41 |  |
| 8. Razvrstitev IIa |  |
| 9. Maks. raven hrupa < 80 dB (a) |  |
| 10. Maks. podtlak sesanja -60 kPA |  |
| 11. Maks. tlak črpalke 450 mmHg |  |
| 12. Maks. zmogljivost 2 l / min. Lahko črpalka z maksimalnim pretokom 1,3 l /min. |  |
| 13. Natančnost pretoka ± 10 % |  |
| 14. Dimenzije cca.(š x v x g) 210 x 148 x 260 mm (+/- 15%) |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj

navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |