**SPECIFIKACIJE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova GoricaUlica padlih borcev 13A5290 Šempeter pri Gorici |
| **Oznaka javnega naročila** | **252-5/2023** |
| **Predmet javnega naročila** | **Injektor kontrastnega sredstva na interventni radiologiji** |

Predmet javnega naročila zajema dobavo opreme: Injektor kontrastnega sredstva na interventni radiologiji (v nadaljevanju oprema), dobavljanje pripadajočega potrošnega materiala in vzdrževanje opreme za čas pričakovane življenjske dobe (7 let). Izbrani ponudnik bo poskrbel tudi za odvoz starega injektorja, ki po dobavi in montaži predmeta javnega naročila, postane last izbranega ponudnika.

Ponujeno:

Proizvajalec: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Zahtevana tehnična specifikacija** | **IZPOLNI PONUDNIK** |
| **Injektor** | **Dokument in številka strani na kateri je razvidno izpolnjevanje zahteve.** | **Opomba** |
| 1. Zaprt sistem za injiciranje kontrastnega sredstva in tekočine za izpiranje |  |  |
| 2. Uporablja se z angiotouch ročno kontrolo infuzije (KS in fiziološke) s strani zdravnika, brizgo za kontrast in transducer komoro (avtomatska kontinuirana hemodinamika) s podaljškom za infuzijsko raztopino |  |  |
| 3. Injektor ima možnost merjenja do 2 invazivnih pritiskov |  |  |
| 4. Sestavljajo ga enota za napajanje, kontrolna plošča in injektor. |  |  |
| 5. Direktna uporaba sistema s strani operaterja |  |  |
| 6. Senzor za zrak na liniji do bolnika, za konektom dnevne in pacientove linije. |  |  |
| 7. Kontinuirano, avtomatsko izpiranje kateterskega sistema z infuzijsko raztopino (KVO funkcija) |  |  |
| 8. Konstantna kontrola količine kontrastnega sredstva tekom preiskave |  |  |
| 9. Možnost sinhroniziranega snemanja |  |  |
| 10. Koriščenje 100ml brizge za aplikacijo kontrastnega sredstva |  |  |
| 11. Možnost montiranja celotnega sistema na diagnostično mizo |  |  |
| 12. Kontrolna plošča s 26cm touch screenom ali večjim |  |  |
| 13. Teža celega sistema do 37 kg |  |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

|  |
| --- |
| **V/na      , dne** |
|  |  |  |
| **Zastopnik/prokurist (ime in priimek)** | **Podpis** | **Žig** |
|  |  |  |