SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 252-6/2023 |
| Predmet javnega naročila | Namizni masni spektrometer |

Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti*: |  | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- | --- |
| 1 | Namizni masni spektrometer linearne konfiguracije |  |
| 2 | Delovanje v območju mas od 0 – vsaj 20.000 Da |  |
| 3 | Delovanje v dveh načinih: s pozitivnimi in negativnimi ioni |  |
| 4 | Programska oprema modularnega tipa, ki omogoča nadgradnjo z novimi aplikacijami |  |
| 5 | Programska oprema, ki omogoča poročila po izbiri uporabnika in vsebuje vsaj naslednje informacije: oznako vzorca, rezultate identifikacije, registracijo reagenta in omogoča elektronski podpis dokumenta |  |
| 6 | Direktna povezava (brez dodatnega vmesnika oz. priložen) z laboratorijskim informacijskim sistemom naročnika, |  |
| 7 | Možnost povezovanja s sistemom za ugotavljanje občutljivosti za antibiotike ne glede na proizvajalca, ter izvoz podatkov v obliki, ki je primerna za nadaljnjo obdelavo z drugimi programi (npr. xls, BioNumerics) |  |
| 8 | Možen oddaljen dostop (remote-control) |  |
| 9 | Možnost uporabe ploščic za enkratno ali večkratno uporabo (ponudnik, ki ponuja ploščice za enkratno uporabo, mora uvrstiti dovoljšno količino ploščic glede na ocenjene količine za obdobje 7 let v seznam potrošnega materiala) |  |
| 10 | Možnost nanosa matriksa na vzorec znotraj 30min od razmaza vzorca na tarčno ploščico |  |
| 11 | Možnost uporabe vseh pozicij na ploščici za enkratno uporabno neodvisno od števila vzorcev v seriji za meritev |  |
| 12 | Kalibracija/QC na 1 poziciji neodvisno od števila vzorcev v seriji z možnostjo ponovne meritve istih vzorcev z dodatno pozicijo QC po potrebi |  |
| 13 | Naložene IVD referenčne knjižnice profilov bakterij in kvasovk z min. 4100 vrst za identifikacijo: enterobakterij, gramnegativnih nefermentativnih bakterij, grampozitivnih kokov, grampozitivnih bacilov, anaerobov, legionel, nokardij, kampilobaktrov, bakterij skupine HACEK in izolatov bakterij iz okoljskih vzorcev |  |
| 14 | IVD modul za optimizirano analizo plesni, vključno z obsežno knjižnico plesni - minimalno 220 vrst - ter z optimizirano metodo snemanja spektrov in optimizirano intepretacijo |  |
| 15 | IVD Modul za subtipizacijo z možnostjo detekcije specifičnih lastnosti določenih sevov: |  |
| 15.1 | KPC K. pneumoniae in E. coli, |  |
| 15.2 | subtipizacija Bacteroides fragilis cfiA |  |
| 15.3 | zanesljivo razlikovanje vrst Streptococcus pneumoniae, S. pseudopneumoniae in S. mitis/oralis |  |
| 16 | Referenčna IVD knjižnica za identifikacijo bakterij iz skupine visoko rizičnih patogenov za vrste Bartonella quintana, Brucella sp, B. mallei/pseudomallei group, F. tularensis, V. cholerae |  |
| 17 | IVD Modul za ID mikroorganizmov neposredno iz pozitivnih hemokultur (ne glede na uporabljeni sistem za hemokulture) z optimizirano metodo snemanja in interpretacije, ter možnostjo detekcije mešanih kultur |  |
| 18 | IVD Modul za določanje aktivnosti encimov betalaktamaz |  |
| 19 | RUO modul za avtomatsko analizo in interpretacijo meritev za detekcijo rezistence na kolistin vključno z reagentom za pripravo vzorcev za skupaj 250 vzorcev |  |
| 20 | Vključen set potrošnega IVD materiala, ki omogoča začetek dela (matriks za 2000 identifikacij, pakiranje standarda za kvalifikacijo, kit za pripravo vsaj 100 vzorcev iz pozitivnih hemokultur), ter minimalno 3 ploščice za večkratno uporabo, 1900 ploščic za enkratno uporabo |  |
| 21 | Vključena UPS naprava |  |
| 22 | Ponujeni aparat mora imeti vgrajen sistem vakuumskih črpalk, ki omogoča enostavno vzdrževanje z minimalnim servisnim intervalom (3 leta) ali dlje |  |
| 23 | Zagotovljen mora biti protokol samočiščenja vira ionizacije brez izklapljanja vakuuma |  |
| 24 | Ponujeni aparat mora imeti na voljo algoritem za prekinitev v naprej definiranega protokola meritev po prejemu zadostne količine informacij |  |
| 25 | Laser hitrosti vsaj 200 Hz omogoča obdelavo minimalno 600 vzorev/h |  |
| 26 | Življenska doba laserja mora biti vsaj 500.000.000 posnetkov |  |
| 27 | Programska oprema omogoča identifikacijo najmanj 95 vzorcev in 1 vzorec QC v manj kot 6 min |  |
| 28 | Ustrezen CE IVD certifikat za aparat in programsko opremo |  |

*Ponudbi je potrebno predložiti originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe. Izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  ponudnik je slednje  dolžan ustrezno označiti, podčrtati in navesti ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |

Naročnik uporablja MBL sistem ponudnika SRC Infonet.