SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-14/2023 |
| Predmet javnega naročila | Videolaringoskop (2 kos) |

Ponujena oprema:

Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| 1. naprava mora omogočati urgentno in elektivno videolaringoskopijo ter urgentno in elektivno bronhoskopijo, vsak poseg posebej in sočasno s prikazom slike na istem monitorju, naprava mora biti primerna za večkratno uporabo za delo v operacijskih prostorih, enotah za intenzivno terapijo ter v urgentnem centru |  |
| 2. imeti mora digitalni, najmanj HD, LCD barvni monitor z možnostjo upravljanja na dotik (»touch screen«) |  |
| 3. velikost video površine monitorja mora biti vsaj 9,5 inch (merjeno po diagonali), v primeru, da je osnovni monitor manjši od 9,5 inch, mora biti zraven priložen, na osnovni monitor priklopljen in na premično roko na prevoznem stojalu montiran dodatni zunanji full HD monitor, velikosti vsaj 21 inch |  |
| 4. omogočati mora video-asistirani način laringoskopije z uporabo: |  |
| 4.1 video laringoskopskih žlic različnih velikosti za večkratno uporabo (Macintosh - MAC žlice, hiperukrivljene žlice za t. i. težko intubacijo za otroke in odrasle) |  |
| 4.2 video laringoskopskih žlic različnih velikosti za enkratno uporabo (Macintosh - MAC žlice, hiperukrivljene žlice za t. i. težko intubacijo za vse starosti – novorojenček, otroci, odrasli in Millerjeve žlice) |  |
| 4.3 video laringoskopske žlice za večkratno uporabo morajo avtohtono zagotavljati zajem slike visoke resolucije, s polnim naborom barv in integriranim izvorom LED svetlobe |  |
| 5. video laringoskopske žlice za enkratno uporabo morajo avtohtono ali preko posebnih video vmesnikov zagotavljati zajem slike visoke resolucije, s polnim naborom barv in integriranim izvorom LED svetlobe |  |
| Poleg tega mora omogočati: |  |
| 6. uporabo fleksibilnih bronhoskopov različnih velikosti za enkratno uporabo za potrebe standardnih postopkov bronhoskopije in bronhoskopske intubacije z asistirano videolaringoskopijo |  |
| 7. sočasno delovanje video laringoskopa in fleksibilnega bronhoskopa brez preklapljanja |  |
| 8. hkratni (dvoja slika oziroma slika v sliki) oziroma ločeni prikaz žive slike z video laringoskopa in s fleksibilnega bronhoskopa |  |
| 9. samodejno prilagoditev osvetlitve pri bronhoskopiji |  |
| 10. tehnologijo, ki preprečuje zameglitev slike |  |
| 11. zajem in shranjevanje statičnih slik in video posnetkov videolaringoskopije in bronhoskopije s prikazom razpoložljivega prostora za shranjevanje |  |
| 12. zajem in shranjevanje zvočnega zapisa |  |
| 13. prikaz in izvoz statičnih slik ter video posnetkov |  |
| 14. dva video vhoda za hkratno priključitev dveh različnih video laringoskopov oziroma video laringoskopa in fleksibilnega bronhoskopa |  |
| 15. HDMI izhod za priklop in prikaz videolaringoskopije oziroma bronhoskopije na dodatnem zunanjem monitorju |  |
| 16. USB port za prenos zajetih statičnih slik in video posnetkov na zunanji nosilec podatkov |  |
| 17. enostaven prikaz parametrov delovanja videolaringoskopije na monitorju in morebitnih opozorilnih sporočil; možnost nastavitve in shranjevanje funkcionalnih in administrativnih parametrov delovanja videolaringoskopa preko monitorja; možnost nastavitve delovanja monitorja (svetlost, kontrast ipd.); možnost upravljanja zajetih statičnih in video posnetkov |  |
| 18. možnost montaže na prevozno stojalo |  |
| Priložena naj bo še naslednja oprema |  |
| 19. prevozno stojalo (2 kos) z možnostjo montaže videolaringoskopskega monitorja na premično, vertikalno in horizontalno nastavljivo roko z možnostjo nagiba monitorja, tako da je omogočena postavitev videolaringoskopskega monitorja nad ležečega pacienta; z možnostjo praktičnega odlaganja, priprave in priročnega shranjevanja video laringoskopskih žlic za večkratno in enkratno uporabo, kablov, fleksibilnih bronhoskopov za enkratno uporabo in druge opreme, ki se uporablja pri videolaringoskopiji in fleksibilni bronhoskopiji |  |
| 20. titanijeva video laringoskopska žlica za večkratno uporabo – Macintosh (MAC) 4 (2 kos) |  |
| 21. titanijeva video laringoskopska žlica za večkratno uporabo – hiperukrivljena za t. i. težko intubacijo pri odraslih, največje velikosti (2 kos) |  |
| 22. video kabel za večkratno uporabo za povezavo video laringoskopskih žlic za večkratno uporabo z monitorjem (2 kos) |  |
| 23. ustrezna nadgradnja (morebitni dodatni video kabli za večkratno uporabo ali drugi video vmesniki za zajem slike visoke resolucije, s polnim naborom barv in integriranim izvorom LED svetlobe za večkratno uporabo) za možnost uporabe video laringoskopskih žlic za enkratno uporabo – žlica Macintosh (MAC), hiperukrivljena žlica različnih velikosti za t. i. težko intubacijo pri odraslih, otrocih in novorojenčkih, Millerjeva žlica (2 kos) |  |
| 24. ustrezna nadgradnja (morebitni dodatni video kabli za večkratno uporabo ipd.) za možnost uporabe fleksibilnega bronhoskopa za enkratno uporabo (2 kos) |  |
| 25. video laringoskopska žlica za enkratno uporabo – Macintosh (MAC) 3 (10 kos ali podobno pakiranje)* |  |
| 26. video laringoskopska žlica za enkratno uporabo – Miller 0 (10 kos ali podobno pakiranje)* |  |
| 27. video laringoskopska žlica za enkratno uporabo – hiperukrivljena za t. i. težko intubacijo, srednje velikosti za odrasle (10 kos ali podobno pakiranje)* |  |
| 28. video laringoskopska žlica za enkratno uporabo – hiperukrivljena za t. i. težko intubacijo, srednje velikosti za otroke (10 kos ali podobno pakiranje)* |  |
| 29. video laringoskopska žlica za enkratno uporabo – hiperukrivljena za t. i. težko intubacijo, najmanjše velikosti za novorojenčke (10 kos ali podobno pakiranje)* |  |
| 30. fleksibilni bronhoskop za enkratno uporabo z delovnim kanalom in z možnostjo aspiracije, velikost zunanjega premera od 4,6 do 5,5 mm (5 kos ali podobno pakiranje)* |  |
| 31. fleksibilni bronhoskop za enkratno uporabo z delovnim kanalom in z možnostjo aspiracije, velikost zunanjega premera od 5,6 do 6,5 mm (5 kos ali podobno pakiranje)* |  |
| 32. fleksibilni bronhoskopi za enkratno uporabo morajo izpolnjevati pogoje za zajem slike visoke resolucije, s polnim naborom barv in integriranim izvorom LED svetlobe |  |
| 33. fleksibilni bronhoskopi za enkratno uporabo morajo omogočati enostavno namestitev in pritrditev endotrahealnega tubusa na bronhoskop, tako da se lahko uporabljajo tudi kot intubacijski bronhoskopi ob sočasni uporabi videolaringoskopa |  |
| 34. video laringoskopske žlice za enkratno uporabo morajo biti dostavljene sterilne ali nesterilne, zapakirane in pripravljene za uporabo |  |
| 35. fleksibilni bronhoskopi za enkratno uporabo morajo biti dostavljeni sterilni, zapakirani in pripravljeni za uporabo |  |
| 36. rigidno vodilo za oblikovanje endotrahealnih tubusov (2 kompleta) |  |
| Dodatne zahteve |  |
| 37. priložen napajalnik s kablom za priklop na električno omrežje |  |
| 38. avtonomija delovanja na litijevo baterijo vsaj 120 minut s prikazom stanja napolnjenosti baterije na monitorju |  |

* Cena in količina potrošnega materiala (točke od 25 do 31), ki mora biti dostavljen ob dobavi aparata, je zajeta v ceno potrošnega materiala za čas pričakovane življenjske dobe 7 let (ponudbeni predračun - točka 3).

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj

navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |