SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-16/2023 |
| Predmet javnega naročila | Vozički za prevoz pacientov Sklop 1: Ležeči vozički (10 kos) Sklop 2: Sedeči vozički (10 kos) |

Sklop 1: Ležeči vozički (10 kos)

Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| 1. dvodelno ležišče |  |
| 2. širina ležišča: 64 cm |  |
| 3. dolžina ležišča: 200 cm |  |
| 4. dolžina hrbtnega dela: 83 cm |  |
| 5. dolžina nožnega dela: 117 cm |  |
| 6. naklon vzglavja: 0°- 85 ° |  |
| 7. zložljivi gumirani ročaji na vzglavju in vznožju za namen vodenja strecherja |  |
| 8. stranski odbojniki na vogalih ležišča |  |
| 9. zložljiva ograjica na levi in desni strani ležišča iz materialov, ki so primerni za čiščenje |  |
| 10. ograjica v zloženem stanju ne sega preko zgornjega roba ležišča, v skrajni dvignjeni legi pa sega vsaj 30 cm nad nivo ležišča |  |
| 11. ograjica naj ima vertikalno postavljene prečke |  |
| 12. debelina blazine: 10 cm |  |
| 13. odstranljiva blazina z ročaji |  |
| 14. blazina je izdelana iz materialov, ki omogočajo čiščenje z močnimi razkužili in je odporna na izločke |  |
| 15. šivi blazine so varjeni |  |
| 16. vstopna višina strecherja: 52 cm |  |
| 17. razpon nastavljive višine: 30 cm |  |
| 18. nastavljanje višine: hidravlično, s pomočjo sistema stopalk, ločeno spuščanje glave in nog |  |
| 19. možnost nastavitve Trendeleburg/Antitrendeleburg položaja (+- 18°) |  |
| 20. centralni zavorni sistem s stopalkami na vseh 4 straneh vozička |  |
| 21. kolesa: gumirana, premera 200mm |  |
| 22. dodatno antistatično in peto kolo |  |
| 23. za upravljanje centralnega zavornega sistema so nameščene stopalke na vseh 4 straneh ležišča |  |
| 24. nosilnost: 320 kg |  |
| 25. pokrov celotnega podnožja je izdelan iz enega kosa, omogoča lažje čiščenje |  |
| 26. vgrajen prostor za shranjevanje pacientovih osebnih predmetov |  |
| 27. odstranljivo teleskopsko stojalo za infuzije, ki se ga lahko namesti na vse 4 vogale strecherja |  |
| 28. letev ob vzglavju, ki služi pritrjevanju dodatne opreme |  |

Sklop 2: Sedeči vozički (10 kos)

Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| 1. iz materialov, ki so primerni za shranjevanje in prevoz gibalno oviranih oseb na prostem |  |
| 2. iz materialov, ki omogočajo razkuževanje in čiščenje v čistilni postaji (na + 40 stopinj Celzija) |  |
| 3. z antimikrobno prevleko na držalu in zavorni ročki |  |
| 4. avtomatsko spravilo stopalk v prvotno pozicijo |  |
| 5. višina sedeža: med 49 – 54 cm |  |
| 6. širina sedeža: minimalno 45 cm |  |
| 7. velikost vozička: minimalno 96 x 71 x 99 cm (DxŠxV) |  |
| 8. nosilnost: do 150 kg |  |
| 9. enostavno manevriranje vozička s čim manjšim obračalnim krogom |  |
| 10. voziček naj bo oblikovan kot modularen – za verižni sistem zlaganja, s sistemom Smart Lock (možnost prevzema vozička s kovancem ali kartico) |  |
| 11. ogrodje: | / |
| 11.1 izdelano iz nerjavnega jekla |  |
| - odporno na korozijo |  |
| - popolnoma zvarjeno v enem kosu – brez vijakov |  |
| 11.4 elektro polirano |  |
| 12. nasloni za roke: dvižni sistem, obremenitev do 95kg na vsak naslonjalu |  |
| 13. zavorni sistem: avtomatski varnostni zavorni sistem, ki preprečuje nenadzorovane premike vozička; z integrirano avtomatsko zavoro (varnostni mehanizem) |  |
| 14. kolesa: |  |
| - iz poliuteranske pene za preprečevanje nastanka prask in odtisov na talnih površinah |  |
| - zadnji kolesi vrtljivi po horizontalni in vertikalni osi. Ø 310x55mm |  |
| - sprednji kolesi trdno pritrjeni na ogrodje, Ø150x33mm |  |
| 15. s stojalom za infuzije na 2 vozičkih |  |
| 16. postaja za shranjevanje vozičkov 1x |  |

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ponudnik (vpisati točen naziv pondunika): |  |  |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |