SPECIFIKACIJE

Naročnik	Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica / Ulica padlih borcev 13A / 5290 Šempeter pri Gorici
Oznaka javnega naročila	270-20/2023
Predmet javnega naročila	Delovna ORL postaja

Ponujeno:
Točen naziv
ponujene opreme: ________________________________

proizvajalca: ______________

model/kataloška številka: ___________________

Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti:	Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve
OTOLOŠKA DELOVNA POSTAJA
ohišje iz nerjavečega jekla z ojačanimi robovi, večplastno lakirano, dimenzije cca 1750mmx920mmx420mm (D x V x Š), dopustno odstopanje 10%, barva po RAL karti,
prostor za instrumente z zaščitnim prozornim pokrovom v dveh nivojih, s predgretjem ogledal in ostalih instrumentov na temperaturi od 38°C do 40°C, dve tasi za inštrumente iz aluminija z razdelivci in podlogami iz pleksi stekla, kar omogoča enostavno čiščenje in dezinfekcijo
grelec za dogrevanje ogledalc, ki se aktivira enoročno, naj bo prosto dostopen brez pokrova
polica za aparate (kot npr. endoskopski center) na nosilcih nad celotno dolžino enote z integriranimi vsaj šestimi dodatnimi električnimi vtičnicami IEC E13 v skladu z EN 60601-1 in Uredbo o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745.
dodani električni kabli za priklop aparatov
izvlečna polica za odlaganje rabljenih inštrumentov
izvlečna polica odlaganje pod površino za inštrumente, ki omogoča enostavno čiščenje
izvlečna polica pod celotno površino za dodatne instrumente oz. ostale materiale
vsaj 1 velik predal za shranjevanje
izvlečni predal s posodo za uporabljene instrumente z dezinfekcijsko tekočino
dodatna pladnja za instrumente z delivci površine iz nerjavečega jekla,
pladenj z nastavki za ušesne lije,
prostor za dodaten aparat (kot npr. elektrokirurški nož),
sistem za izpiranje z ogrevanjem vode in vgrajenim vsaj 1l rezervoarjem, ki zagotavlja nemoteno delovanje, temperatura vode nastavljiva od 36oC do 38oC,
jeklen ročnik za izpiranje, z nastavitvijo pretoka, ki se avtoklavira
proti pršna zaščita
ročnik naj ima odstranljive luer konice, ki se avtoklavirajo in dodatna konica
Filter za vodo za zaščito pred legionelo in pseudomonasom namenjen večkratni uporabi, ki se avtoklavira
Dodatno grelno ohišje kjer se nahaja vodni filter, ki zagotovi stabilno temperaturo vode ob stiku s pacientom
Avtomatska zapora vode ob izklopu enote
integriran električni aspirator z manometrom, vleka vsaj 58l/min, s senzorjem za samodejni vklop in izklop in certificiranim zračnim filtrom, ki ščiti pred kontaminacijo sistema za Covid/SARS 2
odvod aspirata v bolnišnični odtok in vsaj dvojnim integriranim varovalom proti prelitju, ki zagotavlja dodatno varnost pred izpustom
ločen izpustni motor, ki samodejno izprazni tekočino iz posode v odtok
lijak za izpiranje ušes v obliki ledvičke z aktivacijo vleka, ki se zlahka odstrani čisti in ima odstranljiv filter za cerumen na vrtljivi roki in dodatna cev
dodatna aspiracijska cev s priklopom na ledvičko
sistem za čiščenje aspiracijske cevi z dezinfekcijsko tekočino z RF zamenljivim nastavki (vsaj 3 kosi), ki se avtoklavirajo, s posodo z dezinfekcijsko tekočino z lahkim dostopom ob strani enote in dodatna cev za aspiracijo
Endoskopska enota naj ima dva LED izvora (>1800 lumnov, CRI>95%) s priklopi, ki se upravljajo preko mikroprocesorske enote z integriranim avtomatskim senzorjem za vklop/izklop med uporabo in po uporabi endoskopa
Po postavitvi endoskopa v vstavek z dezinfekcijsko tekočino naj se aktivira integriran časovni senzor in se prične dezinfekcija v dezinfekcijski tekočini, konec časa dezinfekcije se naznani z vizualnim in zvočnim signalom
Sistem mora imeti 2 ogrevana vstavka za rigidna endoskopa za zaščito pred megljenjem, funkcija grelnega vstavka mora biti nastavljiva in nadzorovana s termostatom
vstavek za rigidno optiko z dezinfekcijsko tekočino, ki se lahko avtoklavira, 1 kos,
vstavek za fleksibilni endoskop, ki se avtoklavira, 1 kos,
vsak dezinfekcijski vstavek mora imeti plavajoči vložek, ki zagotavlja pravilno odstranitev endoskopa, ki preprečuje kontaminacijo konice endoskopa
nosilec za čelno luč z avtomatskim vklopom in izklopom
nosilec za endoskop
integrirana enota za komprimiran zrak,
tlak mora biti nastavljiv od 0,1 bara do najmanj 4 barov, manometer na gornji strani enote
ročnik iz nerjavečega jekla z zaskočnim sistemom, ki se avtoklavira in se uporablja s stekleničkami, enoročno
Sistem stisnjenega zraka mora delovati s tlačnim rezervoarjem, da se zagotovi tiho delovanje
tri stekleničke za medikamente z zaščito priti lomu in zaščito pred sončno svetlobo in kristalizacijo, cevjo s hitrim priklopom in kanilami LUER različnih dimenzij, ki se avtoklavirajo
vse cevi naj se avtoklavirajo z možnostjo hitrega priklopa, enostavne za čiščenje in menjavo
hrup ob maksimalni obremenitvi aspiratorja in kompresorja naj ne presega 50dB,
nosilec za mikroskop, integriran na enoti
enota naj bo na kolesih
navodila za vzdrževanje in dezinfekcijo enote
proizvajalec mora predložiti validacijsko poročilo o varni uporabi enote s strani pooblaščenega organa
MIKROSKOP
LED izvor, z življenjsko dobo do vsaj 50.000 ur
samodejni izklop in vklop izvora svetlobe (pri nagibu oz. dvigu)
roka in nosilec mikroskopa
vzmetenje, ki zadrži mikroskop v poljubni poziciji
binokularen raven tubus f = 125mm,
pet-stopenjska povečava,
okular WF 12,5 x V,
razdalja objektiva f = 200mm in f = 250mm
integriran endoport za priklop endoskopske kamere
obojestranski ročaj
zaščitno pokrivalo.
ELEKTRO-KIRURŠKI NOŽ PRIPRAVLJEN ZA MONTAŽO NA ORL DELOVNO POSTAJO
bipolarni generator,
avtomatska regulacija moči, električnega toka in napetosti,
bipolarni izhod 1x,
monopolarni izhod 1x
moč koagulacije največ 50 W,
način rezanja: auto-cut, dry cut
način koagulacije: soft, forced, bipolar soft,
avtomatska zaščita pred napakami,
vizualna in zvočna opozorila,
varnostni razred 1 po standardu SIST en60601-1,
obvezno nožno stikalo z dvema tipkama,
bipolarna pinceta, dolžine 19 cm, ravna in zakrivljena s priključnim kablom.
Monopolarni nastavek, z različnimi konicami, pod kotom, za uporabo v nosu s kroglično konico elektrode premera 2 mm in 4 mm, delovne dolžine10 cm s priključnim kablom
PRENOSNI IZVOR SVETLOBE ZA ENDOSKOPE
žepni LED izvor svetlobe
nevtralno bela dnevna svetloba (CRI > 95), zaščita proti bleščanju
svetilnost: 205 lm/ 210 klx
regulacija svetlosti
4.5 čas delovanja do 11 ur
priključek kompatibilen z endoskopom Olympus ENF-GP 2 rhino-laryngo fiberscope ter rigidnimi endoskopi (proizvajalec KARL STORZ), ki jih že imamo
samodejni vklop in izklop prek integriranega senzorja gibanja, ob odstranitvi endoskopa se samodejno deaktivira izvor
baterije s polnilcem
možnost uporabe z različnimi endoskopi
zaklepanje funkcij
4.11 dezinfekcija s potopitvijo v dezinfekcijsko tekočino
PRENOSNI ELEKTRIČNI GRELEC ZA OGLEDALA
grelec za predgretje vsaj 50ih ogledalc zaporedoma pred novim polnjenjem
temperatura predgretja naj bo nastavljiva
enostavno čiščenje in dezinfekcija
ČELNA LUČKA
6.1 Se priklopi na Led izvor svetlobe na endoskopski enoti
6.2 Optični kabel dolžine 150 mm +-5 %
6.3 Nastavitev obsega in višine glave

V/na , dne
Ponudnik (vpisati točen naziv pondunika):
Zastopnik/prokurist (ime in priimek)	Podpis	Žig