PRENOSNI AVTOMATSKI ZUNANJI DEFIBRILATOR - AED V URGENTNEM CENTRU

SPECIFIKACIJE

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| - Avtomatski zunanji (eksterni) defibrilator mora biti primeren za uporabo pri odraslih in otrocih. |  |
| - Imeti mora možnost uporabe odraslih in otroških elektrod. Omogočena naj bo tudi možnost uporabe odraslih elektrod pri otrocih, kjer je na AED-ju mogoče izbirati kategorijo pacienta, nato pa AED samodejno prilagodi energijo šoka, v kolikor se AED uporablja pri otrocih. |  |
| - Možnost prikaza EKG krivulje. |  |
| - Možnost sinhronizirane kardioverzije. |  |
| - Ima naj vsaj 6'' barvni zaslon z možnostjo animacije kot pomoč pri reanimaciji. |  |
| - Uporabniški vmesnik naj bo v slovenščini ali angleščini. |  |
| - Možnost izbire energije do 360 J. |  |
| - Temelji naj na bifazični tehnologiji. |  |
| - Možnost ročne defibrilacije. |  |
| - AED naj omogoča samotestiranje aparata z vizualnim pokazateljem, da je le-ta primeren za uporabo. |  |
| - Delovanje na polnilne litij-ionske baterije, ki omogočajo izvedbo vsaj 200 šokov 360 J ali vsaj 10 ur spremljanja pacienta. |  |
| - Zaradi enostavnosti prenašanja naj bo ponujen AED lahek (masa naj ne presega 3 kg), prav tako pa mora biti kompakten, trpežen, enostaven za prenašanje in uporabo, omogočati mora izvoz podatkov na računalnik. |  |
| - Zaščita pred vdorom prašnih in vodnih delcev, vsaj IP55. |  |
| - Vsebuje naj polnilno baterijo in polnilec. |  |
| - Ponudnik mora zagotavljati vsaj 12-mesečno garancijo in pogarancijsko vzdrževanje za 7 let po dobavi. |  |
| - Ponudnik bo moral ob primopredaji opreme dostaviti naslednji potrošni material: - Odrasla/otroška defibrilacijska elektroda za AED – 1 kos. |  |