## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3743
RS | Šifra | #1565-1
RN | Način | C
RO | Opis | Implantabilne el.srčne naprave, ele.in t
AO | Velja od | 2024-11-03
AD | Velja do | 2026-11-02
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002136 | UVAJALO ZA ELEKTRODE 6F |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za elektrode premera 6F; dolžina uvajala 13-15 cm; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: brizgalko, iglo(18G), J žico, dilatator in peel-away sheat | [7 empty] | E
CP | N | #N002137 | UVAJALO ZA ELEKTRODE 7F |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za elektrode premera 7F; dolžina uvajala 13-15 cm; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: brizgalko, iglo(18G), J žico, dilatator in peel-away sheat | [7 empty] | E
CP | N | #N002138 | UVAJALO ZA ELEKTRODE 8F |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za elektrode premera 8F; dolžina uvajala 13-15 cm; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: brizgalko, iglo(18G), J žico, dilatator in peel-away sheat | [7 empty] | E
CP | N | #N002139 | UVAJALO ZA ELEKTRODE 9F |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za elektrode premera 9F; dolžina uvajala 13-15 cm; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: brizgalko, iglo(18G), J žico, dilatator in peel-away sheat | [7 empty] | E
CP | N | #N002140 | KABEL ZA TESTIRANJE SRČNEGA SPODBUJEVALNIKA A |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kabel za testiranje srčnega spodbujevalnika, ki je kompatibilen s programatorjem proizvajalca Abbott | [7 empty] | E
CP | N | #N002141 | KAPICA ZA ZAPIRANJE GENERATORJA SRČNEGA SPODBUJEVALNIKA |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kapica mora biti kompatibilna s konektorjem IS – 1. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču 3. | [7 empty] | E
CP | N | #N002142 | KAPICA ZA ZAPIRANJE ELEKTRODE SRČNEGA SPODBUJEVALNIKA |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kapica mora biti kompatibilna s konektorjem IS – 1. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču 3. | [7 empty] | E
CP | N | #N002143 | VODILA ŽIČNA (STILET) ZA ELEKTRODE SRČNEGA SPODBUJEVALNIKA Abbott |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žična vodila(stylet): komplet žični vodil brez elektrode za srčne spodbujevalnike; kompatibilna z razpoložljivimi elektrodami proizvajalca Abbott; vodila naj bodo ravna, komplet lahko vključuje tudi ukrivljena vodila za atrij; izbira vodil različnih dolžin | [7 empty] | E
CP | N | #N002160 | ICD ELEKTRODA ATRIJSKA PRO MRI dolžine 52cm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | ICD elektroda atrijska-aktivna pro MRI: fiksiranje: aktivno z zavijanjem(screw in); zaznavanje:bipolarno; dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode(steroid); možnost vstavitve skozi 7F introduktor ali manj; konektor IS-1; priloženih več stiletov(ravni in ukrivljeni); možnost varnega slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco(pisna izjava proizvajalca); dolžine 52 cm(+/- 2 cm). | [7 empty] | E
CP | N | #N002162 | UVAJALO ZA ICD ELEKTRODO 10F |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za elektrode premera 10F; dolžina uvajala 13-15 cm; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: brizgalko, iglo(18G), J žico, dilatator in peel-away sheat | [7 empty] | E
CP | N | #N002163 | UVAJALO ZA ICD ELEKTRODO 11F |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za elektrode premera 11F; dolžina uvajala 13-15 cm; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: brizgalko, iglo(18G), J žico, dilatator in peel-away sheat | [7 empty] | E
CP | N | #N002179 | SET ANGIOGRAFSKI ZA UVAJANJE PM; ICD IN CRT-jev |  |  |  | 170 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sestava seta:vpojna prekrivna kompresa za pacienta(200 x 270 cm) z ovalno odprtino(12 x 20 cm) v višini ključnice, z incizijsko folijo, z ojačanim vpojnim delom 95 x 80 cm – 1 kom.; pokrivalo za delovno mizo 140 x 175 cm – 1 kom.; plašč OP velikosti XL – 2 kom.; papirnata brisačka – 2 kom.; prevleka za RTG cev(47 x 52 cm) – 1 kom.; posodica okrogla 250 ml – 3 kom.; posodica okrogla 500 ml – 1 kom.; pladenj 24,5 x 13,5 cm – 1 kom.; brizga 20 ml L/S – 2 kom.; brizga 10 ml L/S – 1 kom.; tamponi netkani, velikosti G5 – 10 kom.; op.zloženci 10 x 10 cm, 16 plastni – 20 kom.; obliž za rano 10 x 15 cm – 1 kom.; igla 22G, 50 mm – 1 kom.; igla 18G, 50 mm – 1 kom.; igla seldinger 18G, 70 mm, dvodelna – 1 kom.; skalpel št. 15, trebušast 1 kom.; sponka – 2 kom.; zaščita za držalo za luč – 1 kom.; posodica za odpadne igle s peno – 1 kom.; pokrivalo za delovno mizo 100 x 100 cm – 1 kom.; set je sestavljen po zahtevah naročnika V setu je lahko skalpel številka 21. Sestava seta: - vpojna prekrivna kompresa za pacienta (200 cm x 270 cm) z ovalno odprtino (12 cm x 20 cm) v višini ključnice, z incizijsko folijo, z ojačanim vpojnim delom 95 cm x 80 cm 1 kom - pokrivalo za delovno mizo 140 cm x 175 cm 1 kom - plašč OP velikosti XL 2 kom - papirnata brisačka 2 kom - prevleka za RTG cev (47 cm x 52 cm) 1 kom - posodica okrogla 250 ml 3 kom - posodica okrogla 500 ml 1 kom - pladenj 24.5 cm x 13.5 cm 1 kom - brizga 20 ml L/S 2 kom - brizga 10 ml L/S 1 kom - tamponi netkani, velikosti G 5 10 kom - op. zloženci 10 cm x 10 cm, 12 plastni 20 kom - obliž za rano 10 cm x 15 cm 1 kom - igla 21 G, 80 mm 1 kom - igla 18 G, 50 mm 1 kom - skalpel št. 22 - 1 kom - sponka 2 kom - zaščita za držalo za luč 1 kom - posodica za odpadne igle s peno 1 kom - pokrivalo za delovno mizo 100 cm x 100 cm 1 kom | [7 empty] | E
CP | N | #N003437 | KABEL ZA TESTIRANJE SRČNEGA SPODBUJEVALNIKA M |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kabel za testiranje srčnega spodbujevalnika, ki je kompatibilen s programatorjem proizvajalca Medtronic | [7 empty] | E
CP | N | #N003438 | KABEL ZA TESTIRANJE SRČNEGA SPODBUJEVALNIKA B |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kabel za testiranje srčnega spodbujevalnika, ki je kompatibilen s programatorjem proizvajalca Biotronik, za večkratno uporabo | [7 empty] | E
CP | N | #N003439 | VODILA ŽIČNA (STILET) ZA ELEKTRODE SRČNEGA SPODBUJEVALNIKA Biotronik |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žična vodila(stylet): komplet žični vodil brez elektrode za srčne spodbujevalnike; kompatibilna z razpoložljivimi elektrodami proizvajalca Biotronik; vodila naj bodo ravna, komplet lahko vključuje tudi ukrivljena vodila za atrij; izbira vodil različnih dolžin | [7 empty] | E
CP | N | #N003440 | VODILA ŽIČNA (STILET) ZA ELEKTRODE SRČNEGA SPODBUJEVALNIKA Medtronic |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žična vodila(stylet): komplet žični vodil brez elektrode za srčne spodbujevalnike; kompatibilna z razpoložljivimi elektrodami proizvajalca Medtronic; vodila naj bodo ravna, komplet lahko vključuje tudi ukrivljena vodila za atrij; izbira vodil različnih dolžin | [7 empty] | E
CP | N | #N003487 | ŽICA ZA VSTAVITEV SISTEMA ZA UVAJANJE ELEKTRODE ZA STIMULACIJO LEVEGA PREKATA |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žica za vstavitev sistema za uvajanje elektrode za stimulacijo levega prekata: debelina 0,035 palca; dolžina 150cm (+/- 10cm), J zakrivljena mehka konica. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču 2. | [7 empty] | E
CP | N | #N003488 | BALON ZA ANGIOGRAFIJO KORONARNEGA SINUSA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balon za angiografijo koronarnega sinusa: dvolumenski; možnost napihnjenja balona na koncu katetra s priloženo brizgo; možnost vbrizganja kontrastnega sredstva preko drugega lumna z izhodom na konici; zunanji premer do 6 F; dolžina 110cm (+/-10cm); Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču 2. | [7 empty] | E
CP | N | #N003489 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter za elektrofiziološko diagnostiko: z upogljivo konico z upravljanjem preko držala (push-pull); dolžina 110cm (+/-5cm); 6F; Velika velikost krivine Razmak med elektrodami 2-5-2 Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1 | [7 empty] | E
CP | N | #N003492 | SNEMALNIK SRČNEGA RITMA IMPLANTABILNI "LOOP RECORDER" Z MOŽNOSTJO POVEZAVE Z MOBILNIM TELEFONOM |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Implantibilni snemalnik srčnega ritma za odkrivanje vzroka sinkop (loop recorder): masa manjša od 5 g; prostornina manjša od 3 cm3; snemanje ob bolnikovi aktivaciji ali avtomatično; dolžina monitorizacije 2 leti ali več; možnost detekcije AF; možnost povezave z aplikacijo na mobilnem telefonu preko brezžične komunikacije; možnost snemanja MRI celega telesa do 3 T. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču 1. | [7 empty] | E
CP | N | #N009437 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI S FIKSNO KONICO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter za elektrofiziološko diagnostiko:s fiksno konico in krivino, ki olajša vstop v koronarni sinus;dolžina 120cm (+/-5cm);6F; Krivina CSL Razmak med elektrodami 2-2-2 Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1 | [7 empty] | E
CP | N | #N009438 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI S FIKSNO KONICO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter za elektrofiziološko diagnostiko:s fiksno konico in krivino, ki olajša vstop v koronarni sinus;dolžina 120 cm (+/-5cm);6F; Krivina CSL Razmak med elektrodami 2-8-2 Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1 | [7 empty] | E
CP | N | #N009439 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI S FIKSNO KONICO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter za elektrofiziološko diagnostiko:s fiksno konico in krivino, ki olajša vstop v koronarni sinus; dolžina 120 cm (+/-5cm);6F; Krivina CSL Razmak med elektrodami 5-5-5 Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1 | [7 empty] | E
CP | N | #N009440 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter za elektrofiziološko diagnostiko: z upogljivo konico z upravljanjem preko držala (push-pull); dolžina 110cm (+/-5cm); 5F; Srednja velikost krivine Razmak med elektrodami 2mm Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1 | [7 empty] | E
CP | N | #N009441 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter za elektrofiziološko diagnostiko: z upogljivo konico z upravljanjem preko držala (push-pull); dolžina 110cm (+/-5cm); 5F; Srednja velikost krivine Razmak med elektrodami 2-5-2 Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1 | [7 empty] | E
CP | N | #N009442 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter za elektrofiziološko diagnostiko: z upogljivo konico z upravljanjem preko držala (push-pull); dolžina 110cm (+/-5cm); 5F; velika velikost krivine Razmak med elektrodami 2-5-2 Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1 | [7 empty] | E
CP | N | #N009443 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter za elektrofiziološko diagnostiko: z upogljivo konico z upravljanjem preko držala (push-pull); dolžina 110cm (+/-5cm); 6F; Srednja velikost krivine Razmak med elektrodami 2-5-2 Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1 | [7 empty] | E
CP | N | #N009444 | KATETER ELEKTROFIZIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI Z UPOGLJIVO KONICO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter za elektrofiziološko diagnostiko: z upogljivo konico z upravljanjem preko držala (push-pull); dolžina 110cm (+/-5cm); 6F; Zelo velika velikost krivine Razmak med elektrodami 2-5-2 Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1 | [7 empty] | E
CP | N | #N009476 | PM VVI varianta A |  |  |  | 25 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N009477 | PM VVI varianta B |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N009478 | PM VVI varianta C |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N009479 | PM DDD varianta A |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N009480 | PM DDD varianta B |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N009481 | PM DDD varianta C |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N009482 | PM DDD z naprednimi funkcijami - varianta A |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N009483 | PM DDD z naprednimi funkcijami - varianta B |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N009484 | PM DDD z naprednimi funkcijami - varianta C |  |  |  | 25 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N009486 | ICD VVI - varianta A |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N009489 | ICD VVI MRI - varianta A |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N009490 | ICD VVI MRI - varianta B |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N009491 | ICD VVI MRI - varianta C |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N009493 | ICD DDD - varianta B |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N009494 | ICD DDD - varianta C |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N009495 | CRT-P Bipolar |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N009497 | CRT-P Multipoint |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N009498 | CRT-D Bipolar |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N010393 | PM DDD za spodbujanje na izbranem mestu |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N010394 | ICD VDD MRI - enovotlinski z dvovotlinskim zaznavanjem |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N010395 | ICD VVI MRI s spremljanjem na daljavo |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N010396 | ICD DDD MRI s spremljanjem na daljavo |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N010397 | CRT-D Multipoint |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N010398 | CRT-D s spremljanjem na daljavo |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N010399 | BALON ZA VALVULOPLASTIKO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nekompliantni balonski kateter za valvuloplastiko aortne zaklopke; možnost izbire vsaj 3 različnih premerov v razponu od 18 do 26mm; možnost izbire vsaj 2 različnih dolžin balona; možnost vstavitve skozi vodilo 8 - 12F (odvisno od debeline balona); možnost izbire vsaj dveh dolžin katetra; kompatibilnost z žico 0,035. | [7 empty] | E
CP | N | #N010400 | VODILO ZA BALON ZA VALVULOPLASTIKO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Femoralno vodilo, kompatibilno z balonskimi katetri za valvuloplastiko; možnost izbire premerov od 8 do 12F; možnost vsaj dveh različnih dolžin. | [7 empty] | E
CP | N | #N010401 | FEMORALNO ŽILNO ZAPIRALO ZA VODILO VELIKEGA KALIBRA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Enovit sistem za zaporo žilnega vstopnega mesta v arteriji po odstranitvi vodila med 14 - 22 F. | [7 empty] | E
CP | N | #N010404 | OVOJNICA ANTIBIOTIČNA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Popolnoma razgradljiva ovojnica, namenjena zmanjševanju okužb pri vstavitvi skupaj s podkožno srčno napravo. Vsebuje naj najmanj dva antibiotika (minocycline, rifampicin). Dve velikosti: manjša velikost primerna za srčne spodbujevalnike in večja velikost za srčne defibrilatorje. | [7 empty] | E
CP | N | #N010713 | KAPICA ZA ZAPIRANJE GENERATORJA RESINHRONIZACIJSKEGA KARDIOVERTERJA |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | #NAME? | [7 empty] | E
CP | N | #N011695 | PM VVI varianta D |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N011696 | SISTEM ZA ODDALJENO SPREMLJANJE SRČNIH NAPRAV A |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za oddaljeno spremljanje (home monitoring) implantabilnih srčnih naprav; kompatibilen s srčnimi napravami proizvajalca Abbott. | [7 empty] | E
CP | N | #N011697 | SISTEM ZA ODDALJENO SPREMLJANJE SRČNIH NAPRAV B |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za oddaljeno spremljanje (home monitoring) implantabilnih srčnih naprav; kompatibilen s srčnimi napravami proizvajalca Biotronik. | [7 empty] | E
CP | N | #N011698 | SISTEM ZA ODDALJENO SPREMLJANJE SRČNIH NAPRAV M |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za oddaljeno spremljanje (home monitoring) implantabilnih srčnih naprav; kompatibilen s srčnimi napravami proizvajalca Medtronic. | [7 empty] | E
CP | N | #N011699 | UVAJALO ZA ELEKTRODO 12F |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za elektrode premera 12F; dolžina uvajala 13-15 cm; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: brizgalko, iglo(18G), J žico, dilatator in peel-away sheat | [7 empty] | E
CP | N | #N011700 | UVAJALO DOLGO ZA ELEKTRODO 7F |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za elektrode premera 7F; dolžina uvajala 20-25 cm; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: J žico, dilatator in peel-away sheat | [7 empty] | E
CP | N | #N011701 | UVAJALO DOLGO ZA ELEKTRODO 8F |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za elektrode premera 8F; dolžina uvajala 20-25 cm; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: J žico, dilatator in peel-away sheat | [7 empty] | E
CP | N | #N011702 | UVAJALO DOLGO ZA ELEKTRODO 10F |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za elektrode premera 10F; dolžina uvajala 20-25 cm; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: J žico, dilatator in peel-away sheat | [7 empty] | E
CP | N | #N011703 | UVAJALO DOLGO ZA ELEKTRODO 12F |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za elektrode premera 12F; dolžina uvajala 20-25 cm; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: J žico, dilatator in peel-away sheat | [7 empty] | E
CP | N | #N011704 | CRT-P varianta B |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N011705 | CRT-D varianta B |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N011706 | PM ZA SPODBUJANJE LEVEGA KRAKA - varianta A |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N011707 | PM ZA SPODBUJANJE LEVEGA KRAKA - varianta B |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Strokovne zahteve v prilogi RD. | [7 empty] | E
CP | N | #N011730 | KABEL POVEZOVALNI ZA TESTIRANJE PRAGA DRAŽENJA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Povezovalni kabel za testiranje praga draženja. Namenjen za povezavo med zunanjim pulznim generatorjem ali analizatorjem stimulacijskega sistema (PSA) in stimulacijskim katetrom ali elektrodo med testiranjem praga draženja. Možnost večkratne uporabe z resterilizacijo. Dolžina med 2,0 in 2,5 m. 2mm pin konektor. | [7 empty] | E
CP | N | #N011731 | KABEL POVEZOVALNI PROGRAMATOR - ADAPTER |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Povezovalni kabel med analizatorjem stimulacijskega sistema (PSA) in adapterskim kablom namenjen za testiranje ob implantaciji. Dolžina od 2,5 do 3,0 m. | [7 empty] | E
CP | N | #N011732 | KABEL POVEZOVALNI ADAPTER - ELEKTRODE |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Adapterski kabel med povezovalnim kablom z analizatorja stimulacijskega sistema (PSA) in elektrodami spodbujevalnika namenjen za testiranje ob implantaciji. | [7 empty] | E