## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3752
RS | Šifra | #1565-8
RN | Način | C
RO | Opis | Oprema ICD - elektrode prekat.PRO MRI
AO | Velja od | 2024-11-03
AD | Velja do | 2026-11-02
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002158 | ICD ELEKTRODA PREKATNA PRO MRI dolžine 58cm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | ICD elektroda prekatna-aktivna fiksacija pro MRI:fiksiranje:aktivno z zavijanjem(screw in); zaznavanje: bipolarno; možnost izbire med enim ali dvema visokonapetostnima zvitkoma; dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode(steroid); možnost vstavitve skozi 9F introduktor ali manj; konektor DF-4 in DF-1/IS-1(obe možnosti); žice(stileti) za navedene elektrode morajo biti v posebnem pakiranju zaradi morebitne potrebe po reviziji; možnost slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco(pisna izjava proizvajalca); dolžine 58 cm(+/- 2 cm). | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002159 | ICD ELEKTRODA PREKATNA PRO MRI dolžine 65cm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | ICD elektroda prekatna-aktivna fiksacija pro MRI:fiksiranje:aktivno z zavijanjem(screw in); zaznavanje: bipolarno; možnost izbire med enim ali dvema visokonapetostnima zvitkoma; dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode(steroid); možnost vstavitve skozi 9F introduktor ali manj; konektor DF-4 in DF-1/IS-1(obe možnosti); žice(stileti) za navedene elektrode morajo biti v posebnem pakiranju zaradi morebitne potrebe po reviziji; možnost slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco(pisna izjava proizvajalca); dolžine 65 cm(+/- 2 cm). | [7 empty] | komplet